Предложения по дополнению перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к СИ, полученные от уполномоченных органов в области обеспечения единства измерений

| № п/п | Вид медицинского изделия | Медицинские характеристики и величины, определяемые с использованием измерений | Наименование измеряемых величин, единицы | Измерения | Диапазон измерения | Предельно допустимая погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предложения Госстандарта Республики Беларусь (письмо от 26.05.2017 г. № 03-18/613) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Линейки скиаскопические | Рефракция, цилиндр глаза человека | Диоптрия (дптр) | Оптическая сила | От 0,5 до 19 дптр | От ± 0,12 до ±0,8 дптр |
| 2. | Периметры настольные | Поле зрения человека | Градус (°) | Измерение поля зрения | От 0 до 360° | ±3° |
| 3. | Авторефрактокератометры, кератометры | Рефракция, цилиндр, призма глаза, радиус кривизны роговицы глаза человека | Диоптрия (дптр) Сантирадиан (срад) или призменная диоптрия (дптр) миллиметр (мм) | Рефракция, цилиндр, призма глаза, радиус кривизны роговицы глаза человека | От 0 до 20 дптр От 0 до 15 срад От 5,0 до 10,5 мм | ±0,25 дптр 0,3 мм |
| 4. | Тонометры офтальмологические бесконтактные | Внутриглазное давление человека | Миллиметры ртутного столба (мм рт.ст.) | Внутриглазное давление человека | От 0 до 60 мм рт.ст. | ±5 мм рт. ст. |
| 5. | Мониторы медицинские | Значение систолического и диастолического артериального давления крови | Давление газа в воздушной манжете (мм рт. ст.); Интенстивность пульсаций давления (мм рт. ст.); Давление крови и биожидкостей в органах и сосудах (мм рт. ст.) | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) (инвазивное) | От 0 до 300 мм рт. ст; От -50 до +300 мм рт ст. | ±3 мм рт. ст ±2 мм рт. ст. |
| 6. | Мониторы медицинские, системы мониторирования | Непрерывный контроль за жизненно важными функциями человека | Сатурация Артериальное давление Температура человеческого тела Электрокардиограмма | Измерение сатурации Измерение артериального давления (неивазивного) (инвазивного) Измерений температуры Измерение параметров электрокардиограммы | От 70 до 100 % От 0 до 300 мм рт.ст. От -50 до +300 мм рт.ст. От 32 до 42 °С От 15 до 300 уд/мин |  |
| 7. | Фетальные мониторы | Определение физиологических параметров беременных женщин и плода | Частота сердечных сокращений плода матери Тонус (сокращение мышц матки) | Измерение частоты сердечных сокращений | От 30 до 240 уд./мин От 50до 240 уд./мин От 0 до 100 % | ± 1,0 уд./мин ± 1,0 уд./мин |
| 8. | Электрокардиографы | Измерение и регистрация биоэлектрических параметров сердца | Амплитудно-временные параметры | Измерение амплитуды и временных характеристик | От 0,03 до 5,0 мВ От 0,1 до 10 с От 0,05 до 150 Гц | ±15 % ± 5% От -30 до + 5 % |
| 9. | Пульсоксиметры | Измерение скорости насыщения крови кислородом (сатурации) | Скорость насыщения крови кислородом (сатурация) | Измерение скорости насыщения крови кислородом (сатурация) | От 35 до 100 % | ± 3 % |
| 10. | Аппараты ультразвуковой терапии | Выходная мощность ультразвукового излучения при проведении ультразвуковой терапии | Мощность (ВТ) | Измерение мощности ультразвукового излучения, воздействующего на биологические ткани человека | От 0, до 0,99 ВТ в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц От 1 до 20 Вт в диапазоне частот от 0,75 до 5 МГц | ± 20% |
| 11. | Дозаторы пипеточные | Объем дозируемой жидкости | Объем (мкл) | Измерение объема (масса) | От 2 до 100 мкл | От 0,5% |
| 12. | Дентометры | Определение электровозбудимости пульпы зуба, определение времени наступления анестизии и проведения диагностики в стоматологии | Длительность импульса Период импульса | Измерение длительности импульса Измерение периода импульса | мс 200 мс | ± 2 мс ± 10 мс |
| Предложения уполномоченного органа в области обеспечения единства измерений Киргизской Республики (получено в рабочем порядке) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ареометры для урины | Плотность урины | Плотность кг/м3 | Измерение плотности | От 1000 до 1050 кг/м3 | ± 1 кг/м3 |
| 2 | Авторефрактометры | Определение клинической рефракции глаза, дптр | Рефракция глаза, дптр | Измерение сферической рефракции, цилиндрической рефракции | От -25 до +22 дптр От -10,00 до +10,00 дптр | От -10,00 до +10,00 дптр ± 0,25 дптр Свыше 10 дптр ± 0,5 дптр |
| 3 | Автокератометры | Измерение кривизны роговицы глаза | Радиус кривизны Диаметр роговицы, Мм | Радиус кривизны и диаметр роговицы | От 5,0 до 10,0 мм От 2,0 до 14,0 мм | ± 0,03 мм |
| 4 | Анализаторы показателей гемостаза (Коагулометры) | Определения параметров свертывания проб крови и плазмы крови | Время свертывания, с | Измерение времени свертывания проб крови и плазмы крови | От 2 до 800 с | ± 2 с |
| 5 | Анализаторы гематологические | Измерение форменных элементов крови и концентрации гемоглобина | Содержание лейкоцитов(WBC), 109 /л эритроцитов(RBC), 1012/л Концентрация гемоглобина(HGB), г/л | Измерение количества лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина | От 0,00 до 999,99 109/л От 0,00 до 99,99 1012/л От 0 до 300 г/л | ±15 % ±15 % ±10 % |
| 6 | Анализаторы электролитов крови | Измерение концентрации ионов калия,натрия, кальция,водорода, хлора | Концентрация ммоль/л | Измерение концентраций электролитов и рН | От 0,10 до 200,0 ммоль/л От 6,000 до 8,000 рН | От ± 0,1 до ±4,0 ммоль/л ±0,03 рН |
| 7 | Анализаторы газов крови | Измерение парциального давления углекислого газа и кислорода | Парциальное давление,ммртст | Измерение парциального давления углекислого газа и кислорода | От 10,0 до 60,0 ммртст От 30,0 до 200 ммртст | ±10 % |
| 8 | Электрокардиографы | Измерение и регистрация биоэлектрических параметров сердца | Амплитудно-временные параметры (В, с) | Измерение амплитуды и временных характеристик | 0,03мВ … 4мВ 0,1 с …1,333с | ±7 … ±25% ±5 … ±7% |
| 9 | Электроэнцефалографы | Измерение и регистрация биоэлектрических параметров мозга | Амплитудно-временные параметры (В, с) | Измерение амплитуды и временных характеристик | 7,45мкВ…183,53мкВ 37,435мс…4000мс | ±15% ±10% |
| 10 | Реографы | Измерение полного электрического сопротивления тканей | Сопротивление (Ом) | Измерение сопротивления | 200 Ом | ±10% |
| 11 | Фотометры лазерной терапевтической аппаратуры | Измерение параметров лазерного излучения воздействующего на тело человека | Мощность (Вт) Длина волны (нм) | Измерение мощности, длины волны лазерного излучения | 10-6…1Вт 480..1100нм |  |
| Дополнить пункт 14 Перечня |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр, анализатор биохимический, анализатор иммуноферментный медицинские для клинической лабораторной диагностики | Концентрация веществ, активность ферментов жидких биохимических пробах | Оптическая плотность растворов исследуемых веществ (ед. ОП) | Измерение значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методиками исследования | От 0 до 2 ед. ОП включительно Свыше 2 до 4 ед. ОП | ± 0,06 ед. ОП ± 0,6 ед. ОП |
| Предложения уполномоченного органа в области обеспечения единства измерений Республики Армения (получено в рабочем порядке) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкафы сухожаровые медицинские | Контроль температурного режима при стерилизации медицинских принадлежностей | Температура, (0С) | Измерение температуры внутри рабочей камеры | От 0 0С до 200 0С От 0 0С до 300 0С | ± 2 0С |
| 2 | Термостаты медицинские лабораторные | Контроль температурного режима при проведении бактериологических и серологических исследований | Температура, (0С) | Измерение температуры внутри рабочей камеры | От 0 0С до 60 0С От 0 0С до 100 0С От 0 0С до 120 0С | ± 0.5 0С ± 10С |
| 3 | Фотометры, спектрофотометры, анализаторы медицинские для клинической лабораторной диагностики, медицинские изделия для диагностики инвитро | Концентрация веществ, активность ферментовб в жидких биологических пробах | Оптическая плотность растворов исследуемых веществ (ед. ОП) | Измерение значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования | От 0 до 1,5 ед. ОП включительно Свыше 1,5 до 4 ед. ОП | ± 1 % ± 2 % |
| 4 | Аппараты медицинские для ультразвуковой очистки инструментов | Контроль температурного режима при очистки, предстерилизационной обработки и обеззараживания предметов сложной конфигурации из различных материалов (металл, стекло пластмасса). предметов сложной конфигурации из различных материалов (металл, стекло пластмасса). | Температура, (0С) | Измерение температуры внутри рабочей камеры | От 0 0С до 60 0С | ± 0,10С |
| 5 | Радиометр-Дозиметр рентгеновского излучения клинический | Дозовые характеристики излучения при рентгенодиагностических исследованиях | Поглощенная доза в воздухе (Гр), мощность поглощенной дозы (Гр х см2) | Измерение поглощенной дозы при рентгенодиагностических исследованиях: В биологической ткани; Кермы в воздухе | От 5.10-6 до 0,2 Гр От 1.10-6 до 10 Гр х м2 От 3.10-5 до 50 Гр х м2 (для компютерной рентгеновской томографии) | ± 15 % |
| 6 | Радиометр клинический | Активность радиоактивных препаратов, применяемых для медико – биологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | Радиоактивность радионуклидов (Бк) | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | От 103 до 1010 Бк | ± 10 % |
| 7 | Тонометр медицинский | Значения систологического и диастолического артериального давления крови | Измерение избыточного давления воздуха в компрессивной манжете (мм рт. ст.) | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) | От 20 до 300 мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| 8 | Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха(оксиметры, капнометры, алкометры) | Концентрации: кислорода (оксиметрия), ыглекислого газа (капнометрия), паров этанола (алкометрия) | Концентрация (%)или массовое содержание (мг/л) вещества | Измерение концентрации или количественного содержания кислорода и углекислого газа во вдыхаемом или выдыхаемом воздухе (искусственной газовой дыхательной смеси) в нормобаричных условиях Кислород Углекислый газ Измерение массового содержания паров этанола во выдыхаемом воздухе | От 5% до 25% включительно Свыше 25% до 100% От 0% до 4% включительно Свыше 4% до 15% От 0 до 0,5 мг/л включительно Свыше 0,5 до 2,5 мг/л | ± 1% ± 3% ± 0,01% ± 0,5% ± 0,05 мг/л ± 10% |
| 9 | Электрокардиографы, электрокардиоанализаторы, кардиотахографы, кардиостимуляторы | Измерение и регистрация биоэлектрических параметров сердца | Амплитудно – временные параметры | Измерение амплитуды и временных характеристик | От 0,03 до 5 мВ От 0,05 до 150 Гц | ± 10% ± 5% |
| 10 | Пульсоксиметры | Измерение скорости насышения крови кислородом. Определение частоты сердечных сокращений человека. | Скорость насышения крови кислородом (сатурации), % Отсчет частоты сердечных сокращений человека, уд/мин | Измерение скорости насышения крови кислородом (сатурации). Определение частоты сердечных сокращений человека. | От 35 до 100% От 30 до 250 уд/мин | ±3% ±2 уд/мин |
| 11 | Электромиографы | Регистрация электрической активности мышц человека | Амплитудно – временные параметры | Измерение амплитуды и временных характеристик | От 0,1 мкВ до 50 мВ включительно От 50мВ до 200 мВ От 0 до 10 кГц | ±5% ± 10% ±3% |
| 12 | Электроэнцефалографы, нейростимуляторы | Измерение и регистрация разности потенциалов между точками головного мозга | Амплитудно – временные параметры | Измерение амплитуды и временных характеристик | От 0 до 100 мВ От 0,05 до 150 Гц | ±10% ±5% |
| 13 | Аппараты ультразвуковой терапии | Веходная мощность ультразвукового излучения при проведении ультразвуковой терапии | Мощность (Вт) | Измерение мощности ультразвукового излучения, воздействующего на биологические ткани человека | От 0,1Вт до 0,99 Вт в диапазоне частот от 0,5 МГц до 25 Мгц От 1 Вт1 до 20 Вт в диапазоне частот от 0,75 МГц до 5 Мгц | ±20% ±15% |
| 14 | Маниторы медицинские, системы маниторирования | Неппрерывный контроль за жизненно важными функциями человека | Сатурация,(%) артериальное давление, (мм рт. ст.) температура тела человека, (0С) электрокардиограмма | Измерение сатурации Измерение артериального давления Измерение температуры Измерение параметров электрокардиограммы | От 70 до 100% От 0 до 300 мм рт. ст. От 320С до 420С От 15 до 300 уд/мин | ±2% ±3 мм рт. ст. ±0,10С ±2 уд/мин |
| 15 | Фетальные мониторы | Определение физиологических параметров беременных женщин и плода | Частота сердечных сокращений плода матери | Измерение частоты сердечных сокращений | От 20 до 240 уд/мин | ±2 уд/мин |
| 16 | Дозаторы пипеточные | Объем дозируемой жидкости | Объем, мкл | Измерение объема (массы) | От 2 мкл до 1000 мкл | От ±0,5% до ±1% |
| 17 | Инфузоматы, перфузоматы | Объем дозируемой жидкости | Объем, мл/ч | Измерение объема (массы) | От 0,1 до 500 мл/ч включительно Свыше 500 мл/ч до 1500 мл/ч | ±2% ±5% |
| 18 | Авторефрактометры, кератометры | Рефракция, цилиндр, призма глаза человека; радиус кривизны роговицы глаза человека | Оптическая сила - диоптрия (дптр), сантирадиан (срад), миллиметр (мм) | Измерение рефракции, призмы, цилиндра глаза человека Измерение радиуса кривизны роговицы глаза человека | От - 20 до +23 дптр От 0 до 15 срад От 5 до 10,5 мм | ±0,25 дптр ±0,3 мм |
| 19 | Диоптриметры | Рефракция, цилиндр глаза человека | Оптическая сила - диоптрия (дптр), | Измерение рефракции и цилиндр глаза человека | От - 35 до +30 дптр | ±0,25 дптр |
| 20 | Линейки скиоскопические | Рефракция, цилиндр глаза человека | Оптическая сила - диоптрия (дптр) | Измерение рефракции и цилиндр глаза человека | От - 19 до +19 дптр | От ±0,12 до ±0,8 дптр |
| 21 | Набор пробных очковых линз | Измерения характеристик зрительного аппарата (близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм и др.) | Оптическая сила - диоптрия (дптр) | Измерение изменений характеристик зрительного аппарата при помощи оптико – физических характеристик пробных очковых линз | Оптическая сила от - 25 до +25 дптр Призматическое действие от 0,5 до 10 дптр | От 0,06 до 0,25 дптр От 0,2 до 0,3 дптр |
| 22 | Тонометры офтальмологические бесконтактные | внутреглазное давление человека | Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.) | Измерение внутреглазного давление человека | От 0 до 60 мм рт. ст. | ±5 мм рт. ст. |
| 23 | Аудиометр медицинский | Характеристики слухового анализатора пациента: интенсивность тестовых звуковых сигналов различных частот при воздушном и костном звукопроведении | Интенсивность звука (дБ) | Измерение интенсивности тестовых звуковых сигналов различных частот при воздушном и костном звукопроведении | От 125 до 4000 Гц включительно Свыше 4000 до 8000 Гц | ±3 дБ ±5 дБ |
| 24 | Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания (спирографы, пневмотахографы и др.) | Объемы и скорости потока вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха | Объем газа (л) Скорость потока газа (л/с) | Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха Измерение объемных расходов воздуха при дыхании | От 0,2 до 8 л От 0,4 до 12 л/с | ±3% ±5% |
| 25 | Весы медицинские | Вес (масса) человека | Масса (кг) | Измерение массы человека | От 0,5 до 15 кг включительно Свыше 15 до 150 кг | ±0,01 кг ±0,1 кг |
| 26 | Стерилизаторы паровые (автоклавы) | Контроль температурного режима, контроль давления | Температура, (0С) Давление (кгс/см2) | Измерение температуры внутри рабочей камеры Измерение давления внутри рабочей камеры | От 0 до 140 0С От 0 до 4 кгс/см2 | ±10С ±0,2 кгс/см2 |
| 27 | Хроматографы газовые и жидкостные | Определение концентрации газов и жидкостей | Концентрация (С) | Измерение концентрации газов и жидкостей | От 0 до 100 С | ±1% |
| 28 | Эргометр медицинский | Дозированная по мощности физическая нагрузка | Мощность механическая (Вт) | Измерение дозированной по мощности физической нагрузки | От 7 до 100 Вт включительно Свыше 100 до 500 Вт включительно Свыше 500 до 1000 Вт | ±2% ±3% ±5% |
| 29 | Глюкометры портативные | определение концентрации глюкозы в крови человека | Концентрация (ммоль/л) | Измерение концентрации глюкозы в крови человека | От 0,6 до 33,3 ммоль/л | ±20% |
| 30 | Офтальмометр | Рефракция, радиус кривизны роговицы глаза человека | Оптическая сила - диоптрия (дптр), Миллиметр (мм) | Измерение рефракции, передней поверхности роговицы глаза человека Измерение радиуса кривизны роговицы глаза человека | От 28 до 66 дптр От 5 до 11,8 мм | ±0,25 дптр ±0,05 мм |
| 31 | Дефибриляторы | электроимпульсной терапии при нарушениях сердечного ритма. | Энергия (Дж) | Измерение энергии | От 25 до 250 Дж | ±15% |
| 32 | Аппараты для контроля растворимости таблеток | Тестирование растворимости таблеток | Температура (0С) Отсчет оборотов (об/мин) | Измерение температуры внутри рабочей камеры Отсчет оборотов | От 0 до 40 0С От 25 до 250 об/мин | ±0,10С ±5% |
| 33 | Аппараты для контроля распадаемости таблеток и капсул | Тестирование распадаемости таблеток и капсул | Температура (0С) Отсчет оборотов (об/мин) | Измерение температуры внутри рабочей камеры Отсчет оборотов | От 0 до 40 0С От 25 до 250 об/мин | ±0,10С ±5% |
| 34 | Аппараты для контроля разбиваемости свеч (лекарственных) | Тестирования разбиваемости свеч | Температура (0С) | Измерение температуры внутри рабочей камеры | От 0 до 2500С включительно Свыше 2500С до 6000С | ±0,10С ±10С |
| 35 | Аппараты для контроля изношенности таблеток и капсул | Тестирование изношенности таблеток и капсул | Отсчет оборотов (об/мин) | Отсчет оборотов | От 0 до 8000 об/мин | ±10% |
| 36 | Аппараты для контроля точки расплавления таблеток и капсул | Тестирование точки расплавления таблеток и капсул | Температура (0С) | Измерение температуры | От 0 до 2500С включительно Свыше 2500С до 8000С | ±0,10С ±10С |
| Предложения уполномоченного органа в области обеспечения единства измерений Российской Федерации (получено в рабочем порядке) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиологических и энцефалографических исследований, в т.ч. носимые (Холтеровские) телеметрические | Биоэлектрические потенциалы, частота сердечных сокращений | Напряжение (мВ) Напряжение (мВ) Время (с) | Входные напряжения Амплитудные параметры Временные параметры | 0,03—10 мВ от 0,167 до 0,5 мВ от 0,5 до 4 мВ от 0,03 до 0,167 мВ от 0,1с до 1,333 с, % от 10 мс до 100 мс | ± 15 (20)% ± 7 (14) % ± 25 % ± 7 (10)% ± 7 (10) мс |
| 2. | Мониторы для электрокардиологических исследований и измерения артериального давления | Биоэлектрические потенциалы, частота сердечных сокращений, измерение артериального давления крови (неинвазивное) | Напряжение (мВ) Напряжение (мВ) Время (с) Измерение избыточного давления воздуха в компрессионной манжете (мм рт. ст.) | Входные напряжения Амплитудные параметры Временные параметры измерение артериального давления крови (неинвазивное) | 0,03—10 мВ от 0,167 до 0,5 мВ от 0,5 до 4 мВ от 0,03 до 0,167 мВ от 0,1с до 1,333 с, % от 10 мс до 100 мс от 40 до 250 мм рт. ст. | ± 15 (20)% ± 7 (14) % ± 25 % ± 7 (10)% ± 7 (10) мс ± 3 мм рт. ст. |
| 3. | Приборы для измерения внутриглазного давления | Внутриглазное давление человека | Измерение внутриглазного давления (мм рт. ст.) | Измерение внутриглазного давления по Гольдману | от 7 до 23 мм рт. ст. от 23 до 50 мм рт. ст. | 2 мм рт. ст. 5 мм рт. ст. |
| 4. | Приборы для измерения рефракции глаза | сферическая и цилиндрическая вершинная рефракция глаза | сферическая и цилиндрическая вершинная рефракция глаза (дптр.) | сферическая вершинная рефракция глаза цилиндрическая вершинная рефракция глаза | от –15 до +15дптр. от 0 до + 6 дптр. | 0,25 дптр. 0,25 дптр. |
| 5. | Приборы для измерения радиуса кривизны глаза | измерение радиуса кривизны роговицы глаза | Радиус кривизны (мм) | измерение радиуса кривизны роговицы глаза | от 6,71 до 9,51 мм | ±0,04 мм |
| 6. | Периметры офтальмологические | Дифференциальная световая чувствительность поля зрения человека | Яркость кд/м2 | Яркость стимулов | от 0 до 3000 кд/м2 | ± 20% |
| 7. | Анализаторы биологических проб | Массовая (молярная) концентрация аналитов в биологических пробах | Массовая (молярная) концентрация, мкг дм³ (/ммоль/ дм³) | Массовая (молярная) концентрация | От 0 до 200 ммоль/ дм³ (в зависимости от аналита) | ± 15 % |
| 8. | Анализаторы форменных элементов крови | Счетная концентрация форменных элементов крови, массовая концентрация гемоглобина в крови | Счетная концентрация, шт/ дм³ массовая концентрация, г/ дл | Счетная концентрация -эритроцитов, -лейкоцитов массовая концентрация гемоглобина | от 0,2·1012 до 15·1012/ дм³ от 0,5·109 до 30·109/ дм³ от 50 до 250 г/ дл | ± 15 % ± 15 % ± 10 % |