| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (Проект, первая редакция) |

Процедуры и изделия, предназначенные для сбора образцов капиллярной крови для дальнейшей диагностики

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

|  | Москва Стандартинформ 202 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

3 Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	       20   г.              №

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения CLSI GP42-A6 «Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens» («Процедуры и устройства для сбора диагностических капиллярных образцов крови»)

5 ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 20__ – Все права сохраняются

Стандартинформ, оформление, 20__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	VI

внимание	VII

1Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

3.1 Определения	2

3.2 Сокращения	2

4 Пункция кожи	3

5 Алгоритм процесса пункции	3

6 Области пункции кожи для сбора крови	4

6.1 Младенцы	4

6.2 Старшие дети и взрослые	6

7 Подход, идентификация и расположение пациента	7

7.1 Идентификация пациента	8

7.1.1 Пациент, который находится в сознании	8

7.1.2 Пациент, который находится в полусознательном состоянии, в коме или спит	9

7.1.3 Пациент, который находится без сознания, слишком молод, психически не здоров или не говорит на языке медицинских работников	9

7.1.4 Порядок выявления неопознанных неотложных пациентов	9

7.2 Положение пациента	10

8 Процедура прогревания участка кожи перед пункцией (увеличение притока крови)	10

8.1 Кровоток	10

9 Процедура обработки области пункции кожи	11

9.1 Изопропанол	11

9.2 Очищение участка кожи	11

10 Процедура пункции кожи	12

10.1 Глубина	12

10.2 Устройства для пункции/надреза кожи	12

10.3 Пункция	12

10.3.1 Автоматизированные устройства	12

10.3.2 Ручные устройства	13

11 Процедура сбора образцов капиллярной крови	14

11.1 Устранение первой капли	14

11.2 Сбор образцов крови	14

11.3 Утилизация устройства	15

11.4 Порядок сбора	15

11.4.1 Сбор микропроб	15

11.4.2. Скрининг новорожденных	15

11.5. Заполнение, закрывание и перемешивание устройства для сбора микропробы	16

11.6 Определение рН и газов крови	16

11.7 Сбор крови для определения микрогематокрита	16

11.8 Мазки крови	16

12 Техника для герметизации и обработки капиллярных пробирок	16

12.1 Методы	16

12.1.1 Герметики	17

12.1.2 Счетчики гематокрита	17

12.2 Процедура	18

13 Идентификация и маркировка образцов капиллярной крови	18

14 Различия между аналитами капиллярной крови и крови венепункции	19

14.1 Гематологические различия между сывороткой и плазмой крови	19

14.2 Гемолиз	19

15 Устройства для сбора образцов капиллярной крови	20

15.1 Общее рассмотрение устройства	20

15.1.1 Добавки	20

15.1.2 Антикоагулянтные вещества	20

15.2 Общие компоненты для устройств сбора микропроб	21

15.2.1 Затворы	21

15.3 Пластиковые устройства для сбора микропроб	21

15.3.1. Описание продукта и применение	21

15.3.1.1 Цельная кровь	22

15.3.1.2 Сыворотка или плазма	22

15.3.2 Цветовое кодирование	22

15.3.3 Поверхностные покрытия/добавки (антикоагулянты, активаторы, гели)	22

15.3.4 Закрытие	22

15.3.4.1 Антикоагулированный образец цельной крови	22

15.3.4.2 Образцы гелевого сепаратора	22

15.4 Одноразовые пробирки для сбора микропроб и микрогематокрита	23

15.4.1 Гематокрит	23

15.4.2 Размеры и кодирование	23

15.4.3 Центрифугирование	23

15.5 Системы микроразведения	24

15.5.1 Описание устройства и применение	24

15.5.2 Материал	24

15.5.3 Использование	24

Библиография	25

Введение

Пункция кожи для получения образцов крови, особенно важны в педиатрии, поскольку с помощью этой техники можно получить небольшое, но достаточное количество крови для лабораторных исследований.

Взятие крови венепункцией у детей может быть затруднено и потенциально опасно, а получение большого количества крови, особенно у недоношенных детей, может привести к анемии (см. рисунок 1). Пункция глубоких вен у детей может вызвать:

• остановку сердца;

• кровоизлияние;

• венозный тромбоз;

• рефлекторный артериоспазм и гангрену конечности;

• повреждение окружающих тканей или органов (например, прокалывание верхушки легкого или трахеи);

•	инфекцию;

• травмы от удержания новорожденного или ребенка во время процедуры сбора.

Рисунок 1 – Отношение образца крови объемом 10 мл к общему объему крови, массе тела и возрасту новорожденных и детей

Пункция кожи для получения образцов крови часто применяется и у взрослых пациентов  при.:

• сильно обожженных пациентов;

• крайне тучных пациентов;

• пациентов со склонностью к тромбозу;

• гериатрических пациентов или других пациентов, у которых поверхностные вены используются для внутривенной терапии, недоступны или очень хрупки;

• пациентов, проводящих анализы дома (например, проверку уровня глюкозы в крови);

• тревожных пациентов;

• для тестирования в месте оказания медицинской помощи.

Ограничением метода пункции кожи для получения образцов крови могут быть случаи если пациент обезвожен или имеет плохое периферическое кровообращение из-за других причин (например, из-за периферического отека), из-за невозможности получить репрезентативный образец крови.

внимание

Поскольку в большинстве случаев невозможно заранее узнать, какие выделения или образцы могут быть патогенными, все лабораторные образцы и образцы биологического материала от человека рассматриваются как потенциально опасные и обрабатываются в соответствии со “стандартными мерами предосторожности”. Стандартные меры предосторожности – это руководящие принципы, которые сочетают в себе основные особенности практики «универсальных мер предосторожности и изоляции выделений организма». (ГОСТ Р ИСО 15189)

национальный стандарт Российской федерации

Процедуры и изделия, предназначенные для сбора образцов капиллярной крови для дальнейшей диагностики

Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens

Дата введения – 20__–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает общие процедуры для сбора диагностических образцов капиллярной крови. Он предназначен для медицинских работников, ответственных за получение образцов от пациентов, а также для изготовителей устройств для пункции и разреза кожи.

Кроме того, этот документ описывает и рекомендует несколько одноразовых устройств для сбора, обработки и транспортирования диагностических образцов капиллярной крови. Рекомендации строго ограничены одноразовыми устройствами, однократного применения для каждого отдельного образца или в соответствии с детальной методикой испытаний от изготовителя.

Настоящий документ не относится к процедуре пункции кожи для самотестирования или процедуре сбора газов капиллярной крови.

2  Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности

ГОСТ Р ИСО 22870-20ХХ Исследования по месту лечения (ИМЛ). Требования к качеству и компетентности

ГОСТ Р ИСО 6710-20ХХ Одноразовые пробирки для сбора венозной крови человека ISO 6710:2017, Single-use containers for human venous blood specimen collection

3 Термины и определения

3.1 Определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 автоматическое устройство для пункции кожи (automated skin puncture device): Одноразовое устройство, которое прокалывает или разрезает кожу с помощью ланцета или лезвия, которое автоматически втягивается в защитный корпус; используется для взятия образца капиллярной крови.

3.1.2 капиллярная кровь (capillary blood): Кровь, полученная при пункции или разрезе кожи, которая содержит смесь неопределенных пропорций крови из артериол, венул, а также внутриклеточной и внутриклеточной жидкостей.

3.1.3 надрез (incision): Разрез на коже с использованием автоматического устройства для пункции кожи с целью получения капиллярной крови.

3.1.4 пункция (puncture): Прокол кожи с помощью ланцета или лезвия с целью получения крови для сбора и анализа.

3.1.5 устройство для пункции кожи (skin puncture device): Острое игольчатое устройство или устройство для разреза, обычно называемое ланцетом, используемое для прокола кожи с целью получения крови (например, из пальца или пятки).

3.1.6 образец (пациент) [specimen (patient)]: Дискретная порция биологической жидкости или тканей, взятая для исследования, изучения или анализа одной или нескольких величин или свойств, которые предполагается приписать целому.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

4.2.1 ГАК (ABG) – газы артериальной крови.

4.2.2 ЭДТА (EDTA) – этилендиаминтетрауксусная кислота.

4.2.3 IV – внутривенно (intravenous).

4.2.4 MCV – средний объем клеток (mean cell volume).

4.2.5 PCV – гематокрит (packed cell volume).

4.2.6 RCF – относительная центробежная сила (relative centrifugal force).

4 Пункция кожи

Кровь, взятая при пункции кожи, представляет собой смесь неизвестных пропорций крови из артериол, венул, капилляров, а также интерстициальных и внутриклеточных жидкостей. Доля артериальной крови в образце пункции кожи больше, чем венозной крови, это обусловлено тем, что давление крови в артериях и артериолах, поступающей в капилляры, намного выше, чем давление выходящей из капилляров, в венулах. Артериальную составляющую возможно увеличить с помощью увеличения притока крови в области пункции кожи (см. раздел 8), что может увеличить кровоток в семь раз.

Существуют значимые различия между составом крови при пункции кожи и составом крови, взятой венепункцией или артериальной пункцией (см. раздел 14).

5 Алгоритм процесса пункции

Этапы, входящие в процесс пункции кожи, следующие:

(1) Указать данные о пациенте (тестовый запрос).

(2) Идентифицировать пациента.

(3) Придать пациенту правильное положение.

(4) Проверить соблюдение диеты пациентом, в зависимости от ситуации.

(5) Убедиться, что у пациента нет аллергии на латекс.

(6) Вымыть руки и надеть перчатки.

(7) Проверить документы, выбрать устройство для сбора микропробы и необходимые расходные материалы.

(8) Выбрать место прокола, как описано в разделе 6.

(9) Нагреть место прокола (в зависимости от обстоятельств), как описано в разделе 9.

(10) Очистить место прокола и дать высохнуть на воздухе, как описано в разделе 10.

(11) Вскрыть упаковку нового, стерильного устройства для пункции кожи в поле зрения пациента или его представителя. Осмотреть устройство для пункции кожи и другое оборудование.

(12) Уведомить детей старшего возраста и взрослых пациентов о скорой пункции.

(13) Проколоть кожу одноразовым ланцетным/надрезным устройством, как описано в разделе 10.3.

Примечание – Техника пункции пятки новорожденного ребенка приведена в разделе 6.1.

(14) Правильно утилизировать ланцетное/надрезное устройство в устойчивом к прокалыванию контейнере для утилизации (см. раздел 11.3).

(15) Удалить первую каплю крови чистой сухой марлевой салфеткой (если не противопоказано изготовителем устройства для ухода за больным).

(16) Собрать образец в выбранном устройстве для сбора до объема, рекомендованного изготовителем пробирки. После завершения заполнения, закрыть контейнер для образцов.

(17) Смешать соответствующим образом, следуя инструкциям изготовителя.

(18) Приложить прямое давление к месту раны чистой марлевой прокладкой и слегка приподнять конечность. После остановки кровотечения, пациентам старше двух лет может быть наложена повязка.

(19) Промаркировать контейнер с образцом в поле зрения пациента (или, при необходимости, опекуна или попечителя), проверить идентификацию и записать время сбора, как описано в разделе 12.

(20) Снять перчатки и вымыть руки перед тем, как перейти к следующему пациенту.

(21) Если образец получен в недостаточном количестве из-за того, что кровь перестала течь, пункция может быть повторена в другом месте с использованием нового ланцетного/надрезного устройства. Шаги с 9 по 13 в этом разделе должны быть повторены.

(22) Сделать запись об источнике и характере образца в соответствии с правилами учреждения.

6 Области пункции кожи для сбора крови

6.1 Младенцы

У младенцев в возрасте до одного года пункции обычно выполняются на боковой или медиальной подошвенной поверхности пятки (см. рисунок 2). При прокалывании пятки младенца участок должен находиться на подошвенной поверхности медиально к линии, проведенной сзади от середины большого пальца к пятке, или латерально к линии, проведенной сзади между четвертым и пятым пальцами к пятке (см. рисунок 2). Почти у всех детей под указанными областями не располагается пяточная кость (calcaneus). Рекомендации по сбору образцов от новорожденных см. в документе CLSI LA04[9].

Пункции не должны выполняться на:

• Заднем изгибе пятки[10].

• Центральной области стопы младенца (область арки), которая не рекомендуется для пункции кожи на рисунке 2. Проколы в этой области могут привести к повреждению нервов, сухожилий и хряща. Область арки не дает никаких преимуществ по сравнению с прокалыванием пятки и не должна использоваться.

• Пальцах новорожденного или младенца младше одного года. Расстояние от поверхности кожи до кости в самой толстой части последнего сегмента каждого пальца новорожденных варьируется от 1,2 мм до 2,2 мм. При использовании ланцетов кость может быть легко повреждена[10,11]. У новорожденных при пункции пальца могут возникать потенциальные осложнения в виде местной инфекции и гангрены[12].

• Опухшем участке, потому что скопившаяся тканевая жидкость может загрязнить образец крови.

• Предыдущих местах пункции.

• Мочках ушей[13].

Рисунок 2 – Рекомендованные области для пункции кожи у новорожденных

Затененные области, на которые указывают стрелки, – рекомендуемые области для пункции младенцев.

Пункция пятки должна быть не глубже 2,0 мм (см. раздел 10.1).

Чрезмерный плач может отрицательно повлиять на концентрацию некоторых компонентов[13] (например, на концентрацию лейкоцитов и газы капиллярной крови). Если собираемый образец предназначен для анализа или содержит аналиты, на которые влияют слезы, это условие необходимо записать в отчете.

6.2 Старшие дети и взрослые

Когда пункция кожи выполняется на пальцах взрослых или детей (старше одного года), необходимо следовать инструкциям изготовителя или установленным правилам в отношении глубины прокола кожи. Необходимо соблюдать следующее:

• Пункция должна быть на ладонной поверхности дистального сегмента среднего или безымянного пальца. Необходимо избегать стороны или кончика пальца, так как ткань там примерно в два раза толще, чем ткань в центре пальца (см. рисунок 3). Пункция должна выполняться поперек пальцевых линий, а не параллельно им[14].

• Средний палец и безымянный палец – предпочтительные участки.

потому что на большом пальце присутствует пульс, а указательный палец может быть более чувствительным или мозолистым. Мизинец не должен быть проколот, потому что глубина ткани недостаточна для предотвращения повреждения кости.

Внимание !  Не рекомендуется для пункции кожи:

• Большой палец – на котором присутствует пульс.

• Указательный палец – который может быть более чувствительным или мозолистым.

• Мизинец – глубина ткани которого недостаточна для предотвращения повреждения кости.

• Нельзя брать пункцию вздутого или ранее проколотого участка, потому что скопившаяся тканевая жидкость загрязнит образец крови.

• Кровь нельзя брать из пальцев на стороне, на которой выполнялась мастэктомия[15-18].

Рисунок 3 – Рекомендуемая область прокола кожи у взрослых и детей старшего возраста

7 Подход, идентификация и расположение пациента

Медицинский работник должен идентифицировать себя, установить взаимопонимание и завоевать доверие пациента. Информация, предоставляемая пациенту относительно предполагаемого тестирования и образца, который должен быть собран, должна соответствовать правилам медицинского учреждения. Работник НЕ должен производить забор крови без согласия пациента или его представителя. Необходимо сообщить о возражениях пациента медсестре или врачу и сделать запись в соответствии с правилами учреждения.

7.1 Идентификация пациента

Идентификация пациента имеет решающее значение. Медицинский работник должен удостовериться, что образец крови был взят у лица, указанного в направлении. Медицинский работник не должен полагаться на карточку на больничной койке, а также на диаграммы или записи на соседних столах или оборудовании. Следующие шаги являются рекомендуемой последовательностью для обеспечения идентификации пациента, независимо от клинических условий.

7.1.1 Пациент, который находится в сознании

Предлагаемая последовательность шагов для пациента, который находится в сознании:

(1) Попросить амбулаторного больного назвать свое полное имя, адрес, идентификационный номер и/или дату рождения.

(2) Сравнить эту информацию с информацией в форме отчета.

(3) Спросить у стационарных пациентов ту же информацию и сравнить ее с информацией в форме отчета и идентификационном браслете пациента, который должен быть прикреплен к пациенту.

(4) Сообщить о любом несоответствии, даже незначительном, ответственному лицу в этом отделении (как это определено правилами учреждения) и опознать пациента по имени и идентификационному номеру перед сбором любого образца. Расхождения должны быть устранены до сбора образцов.

(5) Некоторые учреждения длительного ухода не надевают на своих пациентов браслеты для идентификации. При сборе данных у пациентов с когнитивными нарушениями в этих условиях необходимо попросить опекуна или члена семьи идентифицировать пациента по имени, адресу, идентификационному номеру и/или дате рождения. Сравнить эти данные с информацией в форме отчета.

7.1.2 Пациент, который находится в полусознательном состоянии, в коме или спит

Медицинский работник должен проявлять особую осторожность при сборе крови у пациентов в полубессознательном, коматозном или спящем состоянии, чтобы предвидеть любые неожиданные движения или подергивания. Нужно осторожно разбудить спящих пациентов перед сбором крови. Если невозможно идентифицировать пациента, необходимо обратиться к медсестре или врачу. Необходимо также задокументировать имя проверяющего.

7.1.3 Пациент, который находится без сознания, слишком молод, психически не здоров или не говорит на языке медицинских работников

В любом из этих обстоятельств, работник должен следовать этой предложенной последовательности шагов:

(1) Попросить медсестру, родственника или друга идентифицировать пациента по имени, адресу, идентификационному номеру и/или дате рождения. Задокументировать имя идентифицирующего личность пациента.

(2) Сравнить эти данные с информацией в форме запроса. Для стационарных пациентов сравнить эти данные с данными на идентификационном браслете пациента, который необходимо прикрепить к пациенту.

(3) Сообщить о любом несоответствии, даже незначительном, ответственному лицу (как это определено правилами учреждения) и опознать пациента по имени и идентификационному номеру перед сбором любого образца. Не следует использовать ярлыки на кровати вместо браслетов, за исключением случаев, когда пациенты находятся в изоляции.

7.1.4 Порядок выявления неопознанных неотложных пациентов

Пациент должен быть точно идентифицирован при взятии образца крови[19].

Неопознанный неотложный пациент должен получить какое-либо временное, но четкое обозначение до тех пор, пока не будет получена полная информация. Для человека, который не может быть идентифицирован немедленно, необходимо:

• Назначить основной идентификационный (временный) номер пациенту в соответствии с правилами учреждения.

• Выбрать соответствующие формы отчета на тестирование и записать основной идентификационный номер.

• Заполнить необходимые указатели вручную или с помощью компьютера и нанести эти указатели на формы и образцы для испытаний.

• Когда пациенту присваивается постоянный идентификационный номер, необходимо убедиться, что временный идентификационный номер перекрестно связан с постоянным номером, чтобы обеспечить правильную идентификацию и сопоставление информации о пациенте и результатах теста.

Во всех случаях имя и постоянное или временное идентификационное обозначение должны быть прикреплены к телу пациента либо с помощью браслета, либо с помощью аналогичного устройства.

7.2 Положение пациента

Амбулаторные пациенты должны сидеть в кресле, подходящем для капиллярной пункции. В определенных ситуациях использование кровати, больничной койки или кресла с откидной спинкой может быть подходящим для размещения пациента во время сбора крови. Стул должен иметь подлокотники для поддержки и предотвращения падений, если пациент потеряет сознание. Стулья без подлокотников не обеспечивают адекватной поддержки руки и не защищают пациентов от падений во время обморока. Необходимо попросить пациента положить руку на подлокотник.

8 Процедура прогревания участка кожи перед пункцией (увеличение притока крови)

8.1 Кровоток

Нагревание места пункции кожи может быть важным для уровня рН и образцов газов крови, и рекомендуется для других сбора микропроб для увеличения артериолярного кровотока к нужному участку (см. раздел 11.6). Образцы, взятые из нагретых участков, описываются как «с увеличенным притоком крови». Теплое, влажное полотенце (или другое согревающее устройство) при температуре не выше 42 °C может быть использовано для покрытия участка кожи в течение трех-пяти минут[20]. Этот метод увеличивает артериальный кровоток к участку до семи раз[8], не обжигает кожу и, не влияет в значительной степени на обычно тестируемые аналиты за исключением уровня рО2.

Потребность в подогреве пяток не является универсальной в литературе. В библиографических ссылках приводятся анализы данных, показывающие отсутствие значительного различия в концентрации аналитов (pH, газы крови, электролиты) между обычным и нагретым состоянием кожи для сбора капиллярной крови. Хотя исследования показывают, что предварительное нагревание может быть необязательным при использовании устройства для надреза кожи, увеличение капиллярного кровотока посредством предварительного нагревания может исключить необходимость дополнительного давления на область, которое опасно возможным гемолизированием образца и/или его загрязнением тканевыми жидкостями.

В литературе имеются противоречивые сведения о достоверности анализов сравнения рО2 в образцах пункции кожи с увеличенным притоком крови и в образцах с артериальным рО2. В одном из исследований сообщалось о клинически полезной корреляции в узком диапазоне значений артериального рО2. Тем не менее, был сделан вывод о том, что артериальные образцы являются предпочтительными для анализа газов крови].

Примечание – Поскольку кровь, полученная при пункции кожи, представляет собой смесь жидкостей (см. раздел 5), ожидается, что pO2 в ней будет ниже, чем в артериальной крови. Наибольшая разница заметна с высоко артериальным рО2 и медленным кровотоком. У новорожденных с анатомически открытым артериальным протоком и овальным отверстием плач может вызывать функциональный шунт справа налево, таким образом снижая артериальный pO2. Следовательно, кровь с пункции кожи новорожденных имеет ограничения для точной оценки насыщения кислородом, рассчитанной по измерениям pO2.

9 Процедура обработки области пункции кожи

9.1 Изопропанол

Участок пункции кожи должен быть очищен с помощью 70 % водного раствора изопропанола (70 % v/v) или подходящего дезинфицирующего средства.

9.2 Очищение участка кожи

После очистки участка кожи нужно дать коже высохнуть на воздухе, чтобы антисептические свойства спирта смогли подействовать. Остаточный спирт вызывает быстрый гемолиз, может оказать неблагоприятное влияние на результаты анализов и вызвать дискомфорт (покалывание) у пациента. Йод/повидон не должны использоваться для очистки и дезинфекции мест проколов кожи; кровь, загрязненная йодом/повидоном, может ложно повышать уровень калия, фосфора или мочевой кислоты[26].

10 Процедура пункции кожи

Пункция кожи сжимает место прокола; однако глубина сжатия не была измерена с научной точки зрения. Были проведены исследования для определения оптимальной глубины прокола кожи, из которой можно получить адекватный образец крови, не причиняя вреда новорожденным и взрослым.

10.1 Глубина

Исследования показывают, что у некоторых младенцев (в том числе у недоношенных) прокол глубже 2,0 мм на подошвенной поверхности пятки может быть чрезмерным. Основные кровеносные сосуды кожи расположены в дерме-подкожной соединительной ткани, которая в пятке новорожденного находится на расстоянии от 0,35 мм до 1,6 мм ниже поверхности кожи. Поэтому даже у самого маленького ребенка прокол глубиной 2,0 мм в любом месте на подошвенной поверхности пятки должен проникать в основную сосудистую сеть кожи без риска прокола кости.

Подходящая глубина для прокола кожи у пожилых пациентов должна основываться на требованиях к тестированию и рекомендациях изготовителя по использованию устройства.

10.2 Устройства для пункции/надреза кожи

Одноразовые устройства для пункции кожи различных конструкций могут использоваться для пункции кожи в целях получения адекватного кровотечения. Доступны ланцеты со скрытым лезвием или копьем, выдвигающиеся ланцетные/надрезные устройства, которые имеют преимущества в безопасности как для медицинского работника, так и для пациента. Некоторые из устройств прокалывают кожу, а другие обеспечивают надрез в зависимости от конструктивных особенностей. Эти устройства предназначены для контроля длины и глубины надреза. Пользователи могут выбирать из ряда переменных параметров глубины и длины среза в зависимости от желаемого кровотока, возраста и веса пациента. Подробные инструкции по применению предоставляются изготовителями и должны быть прочитаны, поняты и соблюдены для достижения оптимальных результатов. Некоторые лезвия ланцетов имеют длину свыше 2,0 мм и могут проколоть пяточную кость новорожденного.

10.3 Пункция

10.3.1 Автоматизированные устройства

Существуют различные вариации выдвижных устройств для пункции и надреза кожи с целью получения образцов капиллярной кожи. Для оптимальной производительности нужно обратиться к указаниям изготовителя. Устройства с открытым лезвием или копьем не рекомендуются. Необходимо соблюдать следующую процедуру пункции кожи при использовании выдвижных устройств для надреза или прокола:

(1) Очистить участок кожи и дать ему высохнуть.

(2) Извлечь устройство из упаковки.

(3) Если устройство имеет экран или блокировку, удалить/отпустить защиту в соответствии с рекомендациями изготовителя.

(4) Крепко держать устройство между пальцами, следуя инструкциям изготовителя.

(5) Крепко держать пятку или палец пациента, чтобы предотвратить внезапное движение. (См. раздел 6 для выбора соответствующего участка пункции.)

(6) Поместить устройство на кожу пациента и уведомить пациента о скорой пункции (см. раздел 10.2).

(7) Активировать механизм разблокировки.

(8) Снять устройство с кожи и выбросьте его в соответствующий контейнер для острых предметов.

10.3.2 Ручные устройства

Хотя это и не рекомендуется для получения образцов капиллярной крови, ручные ланцеты с незащищенным лезвием или копьем могут использоваться на объектах, где это допускается местными и региональными правилами. Необходимо соблюдать следующую процедуру пункции кожи при использовании ланцета-копья:

(1) Очистить участок и дать ему высохнуть на воздухе. (См. раздел 6 для выбора соответствующего участка пункции.)

(2) Извлечь ланцет из упаковки.

(3) Крепко удерживать ланцет между пальцами. При использовании подпружиненного механизма следовать рекомендациям изготовителя по установке острого и активирующего устройства.

(4) Крепко держать пятку или палец пациента, чтобы предотвратить внезапные движения, и расположить ланцет над выбранным участком.

(5) Если это предусмотрено, снять защитный колпачок или щит с иглы.

(6) Уведомить пациента о скорой пункции.

(7) Сделать один прокол одним плавным движением.

(8) После того, как лезвие ланцета на всю глубину проникло в кожу, снять ланцет одним движением вверх и немедленно выбросьте его в соответствующий контейнер для острых предметов.

Примечание – Немедленная повторная пункция (двойное использование устройства) на той же области не должна выполняться.

11 Процедура сбора образцов капиллярной крови

Примечание – Перчатки должны быть надеты при выполнении проколов кожи, чтобы минимизировать риск контакта с медицинским работником[6].

11.1 Устранение первой капли

После того, как выбранный участок подготовлен и проколот, нужно удалить первую каплю крови чистой марлевой салфеткой (если изготовитель устройства для оказания медицинской помощи не требует тестирования первой капли), так как первая капля, скорее всего, содержит избыток тканевой жидкости.

11.2 Сбор образцов крови

Для сбора образца могут использоваться различные устройства сбора микропроб. См. раздел 16 для подробной информации об использовании этих устройств.

После того, как место проколото и вытерто, вторая капля крови сформируется над местом пункции. Когда наконечник устройства сбора микропробы касается этой капли, капиллярное давление направляет поток крови в пробирку. Кровоток из области пункции усиливается, если кожу с области пункции направить вниз, осторожно создавая прерывистое давление к окружающей ткани (или надавливать проксимально к месту прокола, когда кровь берется из пальца). Следует избегать черпающего движения для сбора крови и сильного повторяющегося давления («доения»), так как обе процедуры могут привести к гемолизу или загрязнению образца тканевой жидкостью.

Примечание – «Черпающее» движение не следует путать с компонентами устройств для сбора микропроб, которые обычно называют «черпаками». Использовать компоненты необходимо в соответствии с указаниями изготовителя.

Капли крови должны свободно течь в коллектор сверху вниз по стенкам пробирки. Если капля крови попадает внутрь коллекторного отверстия, достаточно легкого постукивания пробирки о твердую поверхность, чтобы переместить ее на дно. Смешивание антикоагулированного образца во время сбора имеет важное значение для предотвращения образования сгустка. К тому же, нужно смешать антикоагулированные образцы путем осторожного переворачивания после того, как крышка пробирки закрыта. Необходимо следовать инструкциям изготовителя.

После того, как кровь собрана с пятки младенца, ногу нужно поднять над телом и прижимать чистую марлевую салфетку к месту прокола, пока кровотечение не остановится. Не рекомендуется применять клейкие повязки на местах пункции кожи у детей младше двух лет. Клейкие повязки могут вызывать раздражение кожи младенца, а более взрослый ребенок может снять повязку и положить ее в рот, что создаст опасность удушья. Бинты также представляют опасность удушья для детей старшего возраста.

11.3 Утилизация устройства

Использованные одноразовые устройства для пункции кожи помещаются в жесткий, устойчивый к проколу контейнер для утилизации с крышкой (контейнер для игл) и заметной этикеткой биологической опасности. Цвет контейнера должен быть легко распознан (например, красный) и четко обозначен как биологически опасный. Следует использовать жесткий пластик, металл или жесткий картон (строительный картон). Если используются картонные контейнеры, они должны быть калибром не менее 0,015.

11.4 Порядок сбора

Порядок сбора для микропробы отличается от порядка сбора для венепункции.

11.4.1 Сбор микропроб

Собрать несколько образцов в следующем порядке:

(1) газы артериальной крови (ГАК);

(2) образцы этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) (для обеспечения достаточного объема и точных результатов гематологических испытаний);

(3) другие образцы добавок;

(4) образцы, требующие сыворотки.

11.4.2. Скрининг новорожденных

Образцы для скрининга новорожденных следует собирать отдельно, после предварительного прогрева и прокалывания второй области.

11.5. Заполнение, закрывание и перемешивание устройства для сбора микропробы

Когда кровь собирается в устройства для сбора микропробы, содержащие антикоагулянты, устройства должны быть немедленно закрыты крышкой, а кровь хорошо перемешана (в соответствии с инструкциями изготовителя), чтобы предотвратить свертывание. Сильных встряхиваний нужно избегать, так как это может привести к гемолизу. Эти пробирки должны быть заполнены необходимым количеством крови; переполнение может привести к образованию сгустка, а недостаточное заполнение может вызвать морфологические изменения в клетках из-за избытка антикоагулянта (см. раздел 15.1.2). Некоторое смешивание может быть выполнено в процессе сбора в соответствии с инструкциями изготовителя.

11.6 Определение рН и газов крови

Документы CLSI/NCCLS H11 и C46 содержат подробные инструкции и описания сбора и определения уровня рН и газов крови.

11.7 Сбор крови для определения микрогематокрита

Кровь для определения гематокрита (PCV; «микрогематокрит») может быть собрана непосредственно в гепаринизированные капиллярные трубки. См. Документ CLSI/NCCLS H07. Для получения точных результатов трубки должны быть заполнены на две трети или до трех четвертей. Как только трубка заполнена, нужно закрыть один конец (см. раздел 12.2).

11.8 Мазки крови

Для надлежащей подготовки мазка крови см. документ CLSI H20, содержащий информацию о мазках  крови.

12 Техника для герметизации и обработки капиллярных пробирок

12.1 Методы

Когда это возможно, риски контакта лабораторного работника с кровью и другими потенциально инфицированными материалами устраняются или сводятся к минимуму благодаря использованию технических средств контроля (например, капиллярных пробирок из пластика или с пластиковым покрытием) и производственных средств контроля (например, процедуры, выполняемые без помощи рук в работе с загрязненными острыми предметами).

12.1.1 Герметики

Пластмассовые и глинистые материалы доступны для герметизации пробирок малого диаметра с достаточной прочностью, чтобы противостоять центрифугированию, когда нижний конец поддерживается равномерно. Герметики доступны в удобных лотках для перфокарт, в которых плоские слои материала содержатся в плоских жестких пластиковых ячейках. Эти лотки доступны с индексированными перфорированными верхними пластинами для удержания герметика и направления пробирки.

Отделение заглушки герметика можно улучшить, удалив пробирку с помощью скручивающего действия. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать пробирку при помещении в нее герметика из глины. Однако глиняные плитки, используемые для герметизации капиллярных пробирок, представляют опасность, потому что плиты загрязняются кровью и, возможно, мелкими осколками стекла. Необходимо заменить плиты через соответствующие интервалы времени и выбросить в соответствующий контейнер для острых предметов.6 Некоторые герметики затвердевают при воздействии воздуха; затвердевший герметик может вызвать потерю образца крови из-за разрушения капилляров при герметизации. При хранении герметик накрывается пластиковой пленкой, чтобы продлить срок его службы. Необходимо следовать рекомендациям изготовителя относительно использования герметиков. Не сообщалось о каких-либо химических помехах, вызванных герметиками.

12.1.2 Счетчики гематокрита

Примечание – Стеклянные пробирки следует использовать только тогда, когда более безопасные альтернативы не регламентированы и не доступны.

Пластиковые пробирки для сбора сыворотки/плазмы отделяются любым типом трубореза. Чтобы отделить стекло, пробирка устанавливается на полужесткой поверхности. Тонкий файл из твердой стали или карборунда один раз прочно проводится по трубе, чтобы получить определенную оценку. Когда концы пробирки нажимаются с усилием сдвига, продолжая начальную трещину, пробирка должна аккуратно защелкнуться. Пробирка удерживается таким образом, чтобы точка разрыва находилась вдали от пальцев человека, чтобы избежать травм. Правильное использование защиты глаз и рук подчеркивается при забивании и защелкивании стеклянных пробирок. Старение стекла мешает этому процессу; если возникает какая-либо трудность, следует попробовать другую, более новую партию. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм в процессе надрезания и защелкивания.

12.2 Процедура

Капиллярные трубки для определения гематокрита должны быть закрыты герметиком в положении перпендикулярно к поверхности подноса с глиной, что обеспечит ровное закупоривание.

Когда другие капиллярные трубки (то есть с газами крови) герметизируются глиной, трубки должны удерживаться под углом в приблизительно 45 ° и вставляться в глину «черпающим» движением, чтобы нагнать глину в трубку. Трубка должна вставляться в глину на глубину от 3 мм до 4 мм и вращаться между большим и указательным пальцами перед извлечением. Это действие гарантирует, что пробка уплотнительного материала остается в отверстии трубки, когда она будет извлечена из герметизирующей глины.

13 Идентификация и маркировка образцов капиллярной крови

Маркировать образец необходимо сразу после сбора и смешивания, а также перед тем, как покинуть пациента. На этикетке должны быть указаны имя и фамилия пациента, идентификационный номер, дата и время взятия образца, а также инициалы лица, собирающего образец. Если используется закодированная (штрих-код) метка, она прикрепляется в соответствии с установленными правилами медицинского учреждения. Должна быть система идентификации для записи имени человека, собирающего кровь. Каждое устройство для сбора крови должно быть маркировано индивидуально. Когда образцы капиллярной крови собираются в трубочки для определения гематокрита, маленькие герметичные капиллярные трубки от каждого пациента нужно поместить в отдельную большую пробирку и пометить эту пробирку. Или же, когда у пациента собираются несколько капиллярных пробирок, этикетка может быть помещена вокруг них, как флаг, а затем маркированная группа помещается в большую пробирку. На этикетке должны быть указаны имя и фамилия пациента, идентификационный номер, дата и время взятия образца, а также инициалы лица, собирающего образец. Если используется закодированная (штрих-код) метка, она прикрепляется в соответствии с установленными правилами медицинского учреждения.

14 Различия между аналитами капиллярной крови и крови венепункции

Хотя различия венозной крови и капиллярной, как правило, незначительны, в литературе описываются статистически и/или клинически значимые различия в концентрациях глюкозы, калия, общего белка и кальция. За исключением глюкозы, концентрация перечисленных аналитов ниже в капиллярной крови.

Поэтому отчеты с результатами анализа могут включать в себя комментарий, сопровождающий результаты анализов, о том, что был исследован образец капиллярной крови.

14.1 Гематологические различия между сывороткой и плазмой крови

В некоторых исследованиях не было выявлено существенных различий между показателями капиллярной и венозной крови индивидуума по показателям гематокрита, количества эритроцитов и лейкоцитов, среднего объема клеток (MCV) и количества тромбоцитов; другие же сообщили о расхождениях в гематокрите. Эти несоответствия, однако, могут быть преувеличены из-за условий холода и, соответственно, медленного капиллярного кровотока.

14.2 Гемолиз

Гемолизированные образцы могут привести к неточностям в химическом анализе. Плазма, содержащая 20 мг/дл (200 мг/л; 12 мкмоль/л) гемоглобина, слабо розовая, а плазма, содержащая 100 мг/дл (1,0 г/л; 62 мкмоль/л) гемоглобина, красная. Однако, даже 190 мг/дл (1,9 г/л; 118 мкмоль/л) гемоглобина не всегда могут быть визуально очевидны. Повышенный билирубин в плазме может маскировать гемоглобин, а концентрация гемоглобина 200 мг/дл (2,0 г/л; 124 мкмоль/л) может не обнаруживаться невооруженным глазом, если в плазме содержится 20 мг/дл (200 мг/л; 342 мкмоль/л) билирубина; обнаружение обесцвечивания также зависит от диаметра просматриваемой пробирки. Это имеет особое значение, так как концентрация билирубина повышена у многих новорожденных.

Гемолиз может происходить в капиллярной крови по следующим причинам:

• В месте прокола кожи остался спирт.

• У пациента повышена хрупкость эритроцитов.

• «Доение» места прокола во время процедуры.

• Чрезмерное и агрессивное перемешивание образца в пробирке после сбора.

15 Устройства для сбора образцов капиллярной крови

Как правило, образцы капиллярной крови могут быть собраны через верхнюю часть коллектора для микропробы или через капилляр в минипробирку. Микропробирки и пробирки для капиллярной крови доступны в различных размерах и объемах[40], а также с покрытием ЭДТА, гепаринизированные или необработанные капиллярные трубки, в зависимости от требований к исследованиям в лаборатории.

Рекомендуются следующие устройства:

• общие компоненты для устройств получения микропроб, т.е. затворы, герметики и счетчики гематокрита (для помощи в открывании капилляров, в зависимости от необходимости получения плазмы или подсчета клеток);

• пластиковые устройства для сбора микропроб;

• капиллярные трубки с пластиковым покрытием;

• системы микроразведения;

• выдвижные автоматические устройства пункции кожи.

Этот список не является исчерпывающим.

Примечание – Этот стандарт не предназначен для ограничения доступности или использования устройств для сбора крови путем пункции кожи, кроме специально упомянутых.

15.1 Общее рассмотрение устройства

Сбор подходящего образца капиллярной крови с использованием любого устройства для сбора микропроб зависит от правильной методики и свободного оттока крови из места прокола (см. разделы 10 и 11).

15.1.1 Добавки

Гематологические образцы могут быть собраны непосредственно в пробирки, содержащие ЭДТА (в настоящее время рекомендуется дикалий ЭДТА); такие образцы стабильны от 2 до 12 часов и дают точные гематологические результаты. Поскольку гепарин искажает морфологию клеток и мешает окрашиванию клеток, образцы для гематологических тестов не следует собирать в гепаринизированные пробирки, если только образцы не используются только для определения гематокрита.

15.1.2 Антикоагулянтные вещества

Количество антикоагулянта, добавленного в устройства, обычно определяется эмпирически для простоты использования и отсутствия образования сгустков или образования фибрина. Рекомендуемые сорта антикоагулянтов и уровни их активности совместимы с большинством лабораторных процедур, связанных с кровью.

Гепаринизированные аммонием устройства также используются для сбора образцов для химического анализа. Они не должны использоваться для тестирования аммиака. Необходимо обратиться к ограничениям, указанным изготовителем, для возможного вмешательства в другие методы. Эти и другие возможные помехи обсуждаются более подробно в других источниках.

В некоторых случаях может быть невозможно получить достаточное количество крови для заполнения контейнера. Эффекты относительных избыточных концентраций антикоагулянта в устройствах для сбора микропроб не были задокументированы. Однако, был задокументирован эффект на вакуумированные пробирки, что может быть предостережением при интерпретации результатов для устройств сбора микропроб.

15.2 Общие компоненты для устройств сбора микропроб

15.2.1 Затворы

Несколько изготовителей перечисляют мягкие пластиковые крышки, которые можно использовать для герметизации стеклянных или пластиковых пробирок для хранения и центрифугирования. Эти затворы эффективно работают в различном диапазоне размеров пробирок. Научная литература не указывает на помехи от укупорочных материалов; выбор зависит от предпочтений пользователя.

15.3 Пластиковые устройства для сбора микропроб

15.3.1. Описание продукта и применение

Этот класс устройств для сбора микропроб включает патентованные системы или наборы с согласованными компонентами, которые используются для упрощения процессов сбора, хранения, центрифугирования и разделения компонентов крови.

Эти устройства сбора микропроб состоят из небольших одноразовых нестерильных пластиковых пробирок. Они включают в себя средства для заполнения, кодирования цветом, смешивания и запечатывания. Пробирки предназначены для сбора крови. Некоторое смешивание может быть выполнено в процессе сбора в соответствии с инструкциями изготовителей.

15.3.1.1 Цельная кровь

После прокола пальца используется устройство сбора микропроб, содержащее антикоагулянт, для сбора образцов крови для гематологии и химии.

15.3.1.2 Сыворотка или плазма

Устройства сбора микропроб могут использоваться для большинства анализов, требующих сыворотку/плазму после центрифугирования.

Примечание – Пипетирование рта не допускается ни в коем случае.

15.3.2 Цветовое кодирование

Пробирки и/или крышки могут иметь цветовую маркировку. Цветовое кодирование обычно соответствует установленным процедурам для пробирок для сбора крови, например: лавандовый цвет - ЭДТА; зеленый - гепарин; серый - ингибитор гликолиза.

15.3.3 Поверхностные покрытия/добавки (антикоагулянты, активаторы, гели)

Эти устройства могут иметь поверхностную обработку, которая облегчает кровоток в пробирке во время наполнения.

Пробирка для сбора цельной крови содержит оптимальное количество добавки для обеспечения антикоагуляции. Необходимо следовать инструкциям изготовителя для сбора рекомендуемого количества крови, обеспечения правильного соотношения добавок к крови и оптимальных характеристик устройства. Сепараторные устройства содержат гель. Устройства для разделения плазмы содержат гель и антикоагулянт.

15.3.4 Закрытие

15.3.4.1 Антикоагулированный образец цельной крови

После того, как образец цельной крови собран, на устройство помещается крышка для защиты образца от загрязнения, испарения и пролития; затем пробирку осторожно переворачивают восемь-десять раз, чтобы смешать кровь и антикоагулянт. Стабильность образца зависит от добавок и условий хранения.

15.3.4.2 Образцы гелевого сепаратора

После того, как образец сывороточного/плазменного сепаратора собран, на устройство помещается крышка, чтобы защитить образец от загрязнения, испарения и пролития. Образец в пробирке смешивается в соответствии с рекомендациями изготовителя. Затем устройство центрифугируют для отделения сыворотки/плазмы от клеток. Сыворотка/плазма могут храниться на гелевом барьере. Тем не менее, необходимо изучить указанные изготовителем конкретные ограничения.

15.4 Одноразовые пробирки для сбора микропроб и микрогематокрита

Микропробирки с капилляром из стекла больше не рекомендуются к использованию.

Одноразовые калиброванные пробирки с капилляром представляют из себя устройства с узким отверстием (капиллярные трубки), предназначенные для одноразового использования.

Чтобы снизить риск получения травмы в результате поломки, необходимо использовать устройства для сбора крови, которые менее подвержены случайным поломкам. К ним относятся:

• капиллярные трубки без стекла;

• стеклянные капиллярные трубки, обернутые в проколостойкую пленку;

• устройства, в которых используется метод герметизации, при котором не требуется вручную проталкивать один конец пробирки в замазку для образования пробки;

• устройства, позволяющие измерять гематокрит в крови без центрифугирования.

Устройства для сбора крови с такими характеристиками в настоящее время доступны, и их использование может снизить риск получения травм и воздействия с кровь.

15.4.1 Гематокрит

Процедура микрогематокрита является эталонным методом для определения гематокрита. Пластиковые капиллярные трубки заполняются из первичной пробирки для сбора, или же кровь собирается непосредственно из прокола кожи (см. раздел 12). В обоих случаях гематокрит – это доля эритроцитов от объема цельной крови.

15.4.2 Размеры и кодирование

Требуемый номинальный объем образца составляет от 50 мкл до 75 мкл; поскольку микрогематокрит является частичным определением, точный объем образца не важен, и объемная маркировка не обязательна.

Для некоторых центрифуг на микрогематокрите требуются специальные капиллярные трубки. Важно следовать указаниям изготовителя.

15.4.3 Центрифугирование

Капиллярные трубки должны быть центрифугированы в правильно откалиброванном роторе, специально предназначенном для них, или установлены в держателях пробирок с достаточной прочностью, чтобы избежать поломки. При этой процедуре отдельные пробирки должны выдерживать не более 16 000 об/мин (относительное центробежное ускорение центрифуги) без поломок.

15.5 Системы микроразведения

15.5.1 Описание устройства и применение

Микропробирка и система разбавления в этом разделе состоят из следующего:

• герметичный пластиковый резервуар, который содержит предварительно отмеренное количество реагента;

• капиллярная трубка, которая самонаполняется и помещается в пластиковый держатель (каждый пластиковый держатель имеет цветовую маркировку в соответствии с емкостью для удобства идентификации); а также

• колпачок трубки, надетый на капиллярную трубку для ее защиты; колпачок также прокалывает мембрану резервуара для доступа к реагенту.

Эта система используется для подготовки образцов микроорганизмов для гематологического и химического анализа как для ручных, так и для автоматических процедур.

15.5.2 Материал

Микропробирки и системы разбавления включают в себя резервуар из пластика (полиэтилена или аналогичного материала) и пластиковую капиллярную трубку. Обозначения объема капиллярной трубки указаны на пластиковом держателе и имеют цветовую маркировку в соответствии с объемом.

15.5.3 Использование

При беспрепятственном кровотоке капиллярные трубки заполняются капиллярным потоком в течение 30 секунд. Заполнение прекращается автоматически, когда кровь достигает конца отверстия пробирки, расположенного в плече держателя пробирки. Смешивать содержимое необходимо осторожно вращая резервуар. А также обязательно обратиться к инструкции изготовителя.

Библиография

CLSI GP42-A6:2008 Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens, 6th Edition

ASTM. Disposable Glass Blood Sample Capillary Tube (Microhematocrit). E734-80. West Conshohocken, PA: ASTM; 2005.

ASTM. Disposable Glass Micropipets. E672-87. West Conshohocken, PA: ASTM; 2006.

ASTM. Glasses in Laboratory Apparatus. E438-92. West Conshohocken, PA: ASTM; 2006.

| УДК | ОКС |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: |  |  |