| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 20166-1– 20ХХ (проект, 1 редакция) |

Молекулярные диагностические исследования in vitro

Технические условия на процессы перед исследованием тканей с фиксированной формалином и с парафином (FFPE)

Часть 1

Изолированная РНК

(ISO 20166-1:2018, Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue — Part 1: Isolated RNA, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

20ХХ

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте Х

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 20166-1:2018 «Молекулярные диагностические исследования in vitro. Технические условия на процессы перед исследованием тканей с фиксированной в формалине и с парафином (FFPE). Часть 1. Изолированная РНК» (ISO 20166-1:2018 «Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue — Part 1: Isolated RNA», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту  публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие аспекты	6

5 Долабораторный этап	8

5.1 Сбор образцов	8

5.1.1 Общие положения	8

5.1.2 Информация о доноре/пациенте образца	8

5.1.3 Информация об образце	9

5.1.4 Обработка образцов	9

5.2	Требования к транспортировке тканей	10

6 Лабораторный этап	11

6.1	Информация о приёме образца	11

6.2	Фиксация образца или пробы в формалине	11

6.3	Оценка патологии образца и отбор пробы (проб)	13

6.4	Фиксация замороженных проб	15

6.5	Декальцинация	15

6.6	Процесс заливки в парафин	16

6.7	Требования к хранению	16

6.8	Выделение РНК	17

6.8.1 Общие сведения	17

6.8.2 Общие сведения о процедурах выделения РНК	17

6.8.3 Использование коммерческих наборов	19

6.8.4 Использование собственных лабораторных протоколов	19

6.9	Оценка количества и качества выделенной РНК	20

6.10	Хранение изолированной РНК	21

6.10.1 Общие положения	21

6.10.2 Использование коммерчески доступных наборов для выделения РНК	22

6.10.3 Использование собственных протоколов лаборатории для выделения РНК	22

Приложение А (информационное) Контроль качества РНК, выделенной из тканей, фиксированных в формалине и заключённых в парафин: последствия для основных исследований RT-qPCR )	23

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	29

Библиография	30

Введение

Молекулярная диагностика in vitro, включая молекулярную патологию, позволила добиться значительного прогресса в медицине. Ожидается дальнейший прогресс в области новых технологий анализа нуклеиновых кислот, белков и метаболитов в тканях и жидкостях человеческого организма. Однако контуры и/или целостность этих молекул могут существенно изменяется во время сбора образцов, транспортировки, хранения и обработки, что делает результат диагностики или исследования ненадёжным или даже невозможным, поскольку последующий анализ исследования будет определять не ситуацию у пациента, а искусственную характеристику, созданную в процессе предварительного исследования.

Поэтому необходима стандартизация всего процесса от сбора образцов до исследования РНК. Были проведены исследования для определения существенных влияющих факторов. Настоящий стандарт опирается на такую работу по кодификации и стандартизации шагов по фиксированию тканей формалине и их заключению в парафин (FFPE) в отношении исследования РНК, которая называется фазой предварительного исследования.

Процессы фиксирования в формалине и заключения в парафин приводят к модификациям молекул РНК, что может повлиять на допустимость и достоверность результатов исследования.

Характеристики РНК в тканях могут существенно изменяться до, во время и после сбора и  по-разному изменяться в тканях разных доноров/пациентов. Поэтому крайне важно принять специальные меры для минимизации описанных изменений характеристики РНК и модификаций внутри ткани для последующего исследования.

В настоящем стандарте использованы следующие формулировки:

—	"должен/должна/должно" (shall) указывает на требование;

—	"следует" (should) указывает на рекомендацию;

—	"мог/могла/могло бы" (may) указывает на разрешение;

—	"может/способен" (can) указывает на способность или возможность.

национальный стандарт Российской федерации

Молекулярные диагностические исследования in vitro

Технические условия на процессы перед исследованием тканей с фиксированной формалином и с парафином (FFPE)

Часть 1

Изолированная РНК

Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue — Part 1: Isolated RNA

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

В настоящем стандарте даются рекомендации по транспортировке, документированию, хранению и обработке образцов тканей, фиксированных формалином и заключённых в парафин (FFPE), предназначенных для исследования РНК на этапе предварительного исследования перед проведением молекулярного анализа.

Настоящий стандарт применим к молекулярным диагностическим исследованиям in vitro, включая лабораторно разработанные тесты, выполняемые медицинскими лабораториями и лабораториями молекулярной патологии. Также он предназначен для использования заказчиками лабораторий, разработчиками и производителями диагностики in vitro, биобанками, учреждениями и коммерческими организациями, осуществляющими биомедицинские исследования, а также регулирующими органами.

Примечание  Международные, национальные или региональные правила или требования могут также применяться к определённым темам, охватываемым в настоящем стандарте.

2 Нормативные ссылки

Нижеследующие стандарты упоминаются в тексте таким образом, что некоторое или всё их содержание составляет требование настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного стандарта (включая любые поправки).

ISO 15189:2012, Medical laboratories — Requirements for quality and competence (Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетенции)

ISO 15190, Medical laboratories. Requirements for safety (Медицинские лаборатории — Требования к безопасности)

ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Оценка соответствия — Требования к функционированию различных типов органов, осуществляющих инспекцию)

3 Термины и определения

В целях настоящего стандарта применяются термины и определения, приведённые в ISO 15189.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

  - Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу  https://www.iso.org/obp

  - Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 аликвота (aliquot): Часть от большего количества гомогенного материала, при взятии которого допустима незначительная погрешность выборки

Примечание 1 к данному пункту: Этот термин обычно применяется к жидкостям. Ткани гетерогенны и, как следствие, аликвота тканей не может быть взята.

Примечание 2 к данному пункту: Определение составлено на основе информации из источников [28], [29] и [30].

3.2 температура окружающей среды (ambient temperature): Нерегулируемая температура окружающего воздуха

3.3 аналит (analyte): Компонент, представленный в наименовании измеряемой величины

[ИСТОЧНИК: ИСО 17511:2003, 3.2, изменен – примечание удалено]

3.4 аналитические характеристики теста (методики) (analytical test performance): Точность, погрешность и чувствительность теста для измерения интересующего аналита (3.3)

Примечание 1 к данному пункту: Также могут применяться другие характеристики продуктивности метода исследования, такие как надежность, повторяемость.

3.5 Критичное сохранение (cold ischemia): воздействие охлаждения на биопсийный материал от момента извлечения из организма до стабилизации или фиксации.

3.6 кДНК, комплементарная ДНК (cDNA, complementary DNA): Одноцепочечная ДНК, которая комплементарна к конкретной РНК, синтезированная в присутствии обратный транскриптазы, служит в качестве шаблона для синтеза ДНК-копий

[ИСТОЧНИК: ИСО 17822-1:2014, 3.12]

3.7 диагноз (diagnosis): Определение состояния здоровья или наличия заболевания по его признакам и (или) симптомам; процесс постановки диагноза может включать обследования и исследования (3.10) для отнесения состояния индивидума к отдельным и отличным друг от друга категориям или подклассам, что позволяет принимать медицинские решения касательно лечения и прогноза

3.8 ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота (DNA, deoxyribonucleic acid): Полимер дезоксирибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной (дцДНК) или одноцепочечной (оцДНК) форме

[ИСТОЧНИК: ИСО 22174:2005, 3.1.2]

3.9 ДНКаза (Dnase, deoxyribonuclease): Фермент, который расщепляет (гидролизует) фосфодиэфирные связи в ДНК (3.8)

3.10 исследование, аналитический тест (examination, analytical test): Ряд операций, имеющих объектом определения значения или характеристик свойства

Примечание 1 к данному пункту: Процессы которые начинаются с изолированного аналита и включают в себя все виды тестирования параметров или химические манипуляции для количественного или качественного исследования.

[Источник: ИСО 15189:2012, 3.7, изменён — Примечания к записям 1–3 удалены, к Примечанию 1 был добавлен термин “аналитический тест” в качестве предпочтительного.]

3.11 формалин (formalin): Насыщенный водный раствор формальдегида, который на 100 % содержит 37% формальдегида по массе ( что соответствует 40% по объёму)

3.12 формалиновая фиксация (formalin fixation): Обработка образца (пробы) стандартным забуференным раствором формалина (3.25) для стабилизации

3.13 макроскопическое исследование (grossing): обследование образцов невооружённым глазом для получения диагностической информации и в то же время обработка для дальнейшего микроскопического исследования

3.14 интерферирующие вещества (interfering substances): Эндогенные или экзогенные вещества в образце/пробе (3.17) / (3.23 (например, применяющиеся для стабилизации раствора), которые могут изменить результат исследования.

3.15 заключение в парафин (paraffin embedding): Процесс заливки образца ткани в парафиновый блок для создания твёрдой окружающей матрицы для получения срезов пригодных для микроскопирования.

3.16 процесс подготовки, преаналитический этап, преаналитический рабочий процесс (pre-examination process, preanalytical phase, preanalytical workflow): Процесс, который начинается в хронологическом порядке с клинического запроса, включающий в себя проверку запроса, подготовку и идентификацию пациента, сбор первичной пробы (проб), транспортировку в клиническую или морфологическую лабораторию, выделение аналита и заканчивается начиналом аналитического исследования

Примечание 1 к данному пункту: преаналитический этап включает подготовительные процессы, влияющие на планируемое исследование

[ИСТОЧНИК: ISO 15189:2012, 3.15, изменен– «преаналитический этап» был добавлен в качестве термина, Примечание 1 к данному пункту добавлено и определение расширено.]

3.17 первичная проба, образец (primary sample, specimen): Дискретная порция биологической жидкости, выдыхаемого воздуха, волос или тканей, взятая для исследования (3.10), изучения или анализа одной или нескольких величин или свойств, которые предполагается приписать целому.

[ИСТОЧНИК: ISO 15189:2012, 3.16, изменён — Примечания к пункту 1-3 удалены.]

3.18 проверка квалификации (proficiency test): Оценивание характеристики функционирования участника по заранее установленным критериям посредством межлабораторных сличений

[ИСТОЧНИК: ИСО 17043:2010, 3.7, изменён — Примечания к пункту 1 и 2 удалены.]

3.19 профиль РНК (RNA profile): Совокупность отдельных молекул РНК, которые присутствуют в образце и могут быть определены без каких-либо потерь, ингибирования и интерференции

3.20 РНК, рибонуклеиновая кислота (RNA, ribonucleic acid): Полимер рибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной или одноцепочечной форме

[ИСТОЧНИК: ИСО 22174:2005, 3.1.3]

3.21 РНКаза, рибонуклеаза (RNase, ribonuclease): Фермент, расщепляет (гидролизует) фосфодиэфирные связи в РНК.

3.22 комнатная температура (room temperature): Для целей настоящего стандарта, температура в пределах от 18 °С до 25 °С

Примечание 1 к данному пункту: локальные или национальные нормативы могут иметь различные определения.

3.23 проба (sample): Одна или несколько частей, которые взяты из первичной пробы/образца (3.17)

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.24, изменён — ПРИМЕР удалён.]

3 .24 стабильность (stability): Характеристика пробы/образца, описывающая его способность сохранять значения свойства в определённых пределах в течение определённого периода времени при хранении в установленных условиях.

Примечание 1 к данному пункту: Для процессов, описанных в настоящем стандарте, аналитом является выделенная РНК.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.15, изменён — “стандартный образец” заменён на “материал пробы”, “характеристика” заменена на “характеристика, описывающая возможность”, также изменено Примечание 1 к данному пункту.]

3.25 стандартный забуференный раствор формалина, нейтральный буферный формалин, НБФ (standard buffered formalin solution, neutral buffered formalin, NBF): 10% формалин (3.11) в воде с массовой долей 3,7% (соответствующей объёмной доле 4%) формальдегид, буферизированный до рН 6,8- рН 7,2

Примечание 1 к данному пункту: стандартные буферные растворы формалина часто содержат небольшое количество метанола для замедления окисленния и полимеризации формальдегида.

3.26 хранение (storage): Длительное прерывание хода предварительного исследования образца, например окрашенных срезов или образцов ткани, соответствующим образом, в соответствующих условиях  с сохранением свойств образца.

Примечание 1 к данному пункту: Долгосрочное хранение обычно осуществляется в лабораторных хранилищах а также в биобанках.

3.27 обработчик тканей (tissue processor): Автоматизированный инструмент для обработки тканей, в котором происходит их фиксация, дегидрирование, и пропитывание парафином

3.28 валидация (validation): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены

Примечание 1 к данному пункту: Термин “валидирован” используется для обозначения соответствующего статуса.

[ИСТОЧНИК: ИСО 9000:2015, 3.8.13, изменён — Примечания к пункту 1 и 3 удалены.]

3.29 некритическое хранение (warm ischemia): «допустимое время хранения» - время хранения образца в определенных условиях, в пределах которого целостность анализируемых молекул не претерпевает радикальных изменений

3.30 рабочий процесс (workflow): Ряд мероприятий, необходимых для выполнения задачи

3.31 гомогенный (homogeneous): однородный по структуре и составу

4 Общие аспекты

Общие сведения о системах менеджмента качества медицинских лабораторий и, в частности, о сборе, приеме и обработки образцов (включая предотвращение перекрёстного заражения) смотрите в стандарте ISO 15189:2012, 4.2, 5.4.4, 5.4.6 или ISO/IEC 17020:2012, Пункты 8 и 7.2. Должны соблюдаться требования к лабораторному оборудованию, реагентам и исходным материалам в соответствии с ISO 15189:2012, 5.3; ISO 15189:2012, 5.5.1.2 и 5.5.1.3, а также ISO/IEC 17020:2012, 6.2.

Все этапы диагностического рабочего процесса могут влиять на конечный результат аналитического теста. Таким образом, весь рабочий процесс, включая стабильность биомолекул и условия хранения проб, должен быть проверен и валидирован. Этапы рабочего процесса, которые не всегда поддаются контролю (например, некритическое хранение), должны быть задокументированы. Должна быть проведена оценка риска неконтролируемых этапов, включая их потенциальное влияние на результаты аналитических испытаний, и приняты меры по предотвращению последствий для обеспечения требуемых результатов аналитических тестов.

Поэтому до или во время разработки аналитического теста его следует разобрать и обеспечить, чтобы РНК профиль(и), предназначенный для анализа, не подвергались риску влияния на эффективность аналитического теста (например, путём проведения эксперимента или исследования с высокой динамичностью; смотрите также Приложение A).

До фиксации тканей в стандартном буферном растворе формалина профиль(и) РНК может существенно изменяться в зависимости от продолжительности критического или некритического хранения и температуры до фиксации в формалине (например, индукция генов, регуляция понижение генов, деградации РНК). Кроме того, эти изменения могут варьировать в тканях разных доноров/пациентов.

Как правило, чем больше продолжительность критического и некритического хранения и чем выше температура окружающей среды до фиксации образца тканей, тем больше риск того, что может произойти изменение профиля РНК.

Примечание  Интраоперационное критическое хранение  может приводить к более выраженным изменениям профилей РНК, чем послеоперационное критическое хранение[7][8]. Профили РНК также могут варьировать в зависимости от происхождения и типа тканей, исходного заболевания, хирургической процедуры, препаратов, вводимых для обезболивания или лечения сопутствующего заболевания, а также от различных условий окружающей среды после удаления тканей из организма.

Поскольку некритическое хранение сложно стандартизировать, его продолжительность должна быть задокументирована. Когда невозможно избежать критического хранения (например, транспортировка в лабораторию до фиксации формалином), его продолжительность должна быть задокументирована, а температура окружающей среды контейнера должна быть документирована. Если образец транспортируется в нефиксированном виде, то дата и время  забора продолжительность и условия транспортировки должны быть задокументированы

Кроме того, сама фиксация в формалине, а также последующая продолжительность хранения ткани FFPE и температура хранения вызывают модификации биомолекул и приводят к субоптимальности аналитического тестирования РНК, выделенной из тканей FFPE (см A.2.1 and A.2.2). Это следует учитывать при контроле качества и применении молекулярно-аналитических тестов, особенно в контексте исследований вараженности генов [9][10][11] [12]. Эти воздействия могут ограничивать размер амплифицируемой целевой кДНК и/или ткани FFPE или использование несшивающихся заменителей стандартному буферному раствору формалина являются вариантами минимизации этой проблемы для молекулярных исследований[13][14].

Инструкции по технике безопасности при транспортировке и обработке должны рассматриваться и соблюдаться в соответствии с ISO 15189:2012, 5.2.3 и 5.4.5, а также ISO 15190.

В течение всего процесса предварительной экспертизы должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать перекрёстного заражения между различными образцами/пробами, например, путём использования одноразового материала, когда это возможно или соответствующих очистных процедур процессом обработки различных образцов/проб.

Если коммерческий продукт не используется в соответствии с инструкциями производителя, ответственность за его использование и эксплуатационные характеристики возлагается на пользователя.

5 Долабораторный этап

5.1 Сбор образцов

5.1.1 Общие положения

При сборе образца следует учитывать требования (например, обстоятельства болезни, размер образца) для предполагаемого молекулярного исследования  (также см. Пункт 6).

См. также ISO 15189:2012, 5.4.4.

5.1.2 Информация о доноре/пациенте образца

Документация должна содержать идентификационный номер донора/пациента образца, который может быть представлен в виде кода. Документация должна включать в себя, но не ограничиваться:

- соответствующее состояние здоровья донора/пациента образца (например, здоровый, тип заболевания, сопутствующий болезни, демография [например, возраст и пол]);

b) 	информация о плановом медицинском лечении и специальной подготовке перед забором тканей  (например, анестетики, медикаменты, хирургические или диагностические процедуры);

c) 	соответствующее согласие от донора/пациента образца.

5.1.3 Информация об образце

Документация должна включать в себя, но не ограничиваться:

- изначальное нахождение в теле (некритическое хранение) путём документирования актуальности хранения в момент перевязки/зажима сосуда (обычно время зажима артерии);

- время и дата удаления ткани из организма и способ её удаления (например, толстоигольная биопсия, резекционная биопсия, биопсийное устройство, используемое для забора);

- описание типа и происхождения ткани, состояние ткани (например, больной, незатронутый болезнью), включая ссылки на любую маркировку, нанесённую хирургом, рентгенологом или патологом в операционной или за её пределами;

- этапы документирования, описанные в пункте 6.2, если фиксация формалином начинается вне лаборатории, а также этапы документирования, описанные в пункте 6.3, если оценка патологии образца и отбор образца(ов) также производится вне лаборатории.

В документации также должно быть указано удостоверение личности ответственного лица за сбор образца.

5.1.4 Обработка образцов

Необходимо выполнить следующие действия:

- документация о любом добавление или изменение образца после удаления из тела; (например, маркировка для ориентации образца квадратная (например, маркировка чернилами, швы, надрез(ы)]);

- выбора использования контейнеров и упаковок (например,термоконтейнер), коробка для хранения и транспортировки, вакуумная упаковка) в соответствии с примененными применимыми правилами транспортировки;

- выбор и использование процедур стабилизации (например, методы охлаждения) для транспортировки;

Примечание 1 Случайная замораживание ткани (например, при неправильном использовании охлаждающих установок) может привести к деградации РНК, вследствие чего ткань размораживается. Это также может повлиять на морфологическую характеристику.

Примечание 2 Этот шаг может быть опущен, если образец переносится непосредственно во стандартны буферной раствор формалина (см. 6.2 и обратите внимание на важность объема фиксатора и секционирования ткани для обеспечения проникновения фиксатора).

- маркировка контейнера [например, регистрационный номер, штрих-код (1D или 2D), тип образца, количество и ткань органа происхождения] и дополнительная документация [информация, указанная в пунктах 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 a) к c)].

Несколько образцов от одного и того же пациента/донора, имеющих сходные характеристики (макроскопический вид, тип ткани, характер заболевания и анатомическое расположение), контейнер/контейнеры, отсек.

В образцы должны быть без промедления перенесены в контейнер после удаления из тела. Контейнер следует хранить на влажном льду или при температуре от 2 °C до 8 °C, чтобы свести к минимуму изменения профиля РНК.

Температура окружающей среды контейнера во время критического хранения (например, температура в разных помещениях, транспортировка) должна быть задокументирована. Если температура не может быть измерен, то диапазон температур должен быть оценен по классификации как температура окружающей среды, комнатная температура или от 2 °C до 8 °C.

5.2	Требования к транспортировке тканей

Лаборатория сотрудничестве с клиническим или хирургическим отделением устанавливает протокол для процедуры транспортировки образца.

Контроль температуры должен применяться соответствующим образом.

Если образец ещё не помещен в стандартный буферный раствор формалина, его следует без промедления транспортировать на влажном льду или при температуре от 2 °C до 8 °C, чтобы свести к минимуму изменения в профиле РНК.

Примечание  Имеются данные о том, что стабилизация профилей РНК в тканях на влажном льду может быть улучшена в будущем при использовании вакуумных пластиковых пакетов[15].

Если образец уже помещен в стандартный буферной раствор формалина вне лаборатории, то температура во время транспортировки не должна превышать комнатной.

Соответствии с протоколом процедура транспортировки должна быть задокументирована.

6 Лабораторный этап

6.1	Информация о приёме образца

Удостоверение личности или имя лица, получившего образец, должно быть задокументировано. Дата и время прибытия образца, а также условия (например, маркировка, условия транспортировки, включая температуру, тип ткани и количество образца, утечка/разрыв контейнера) полученных образцов должны быть задокументированы. Любое отклонение от установленного протокола при процедуре перевозки (см. 5.2) должно быть задокументировано.

Примечание  Температурные условия во время транспортировки могут влиять на профиль РНК и  качество РНК.

Корректное идентификации образца должна быть проверена. Она должна включать в себя клиническую информацию (5.1.1 и 5.1.3) образца , номер госпитализации и/или индентикафиционный номер донора/пациента, имя пациента, дату рождения пациента.

6.2	Фиксация образца или пробы в формалине

Эта процедура применима к образцу, и в случае, если одна и несколько или несколько частей взяты из образца, к полученное пробе(пробам).

В качестве фиксаторы используются стандартные буферной раствор формалина.

Примечание  В некоторых странах стандартный буферный раствор формалина называют нейтральным буферным формалином (NBF).

Значение рН стандартного буферного раствора формалина следует проверять не реже одного раза в неделю и перед использованием или с каждой новой порцией, так как формалин не является стабильным (например, формальдегид имеет тенденцию к окислению до муравьиной кислоты) [16].

Необходимо выполнить следующие действия:

- консультация изготовителя с паспортом безопасности (SDS) перед обращением со стандартным буферным раствором формалина;

Примечание  Формальдегид является канцерогенным и опасным соединением, которое проникает в ткани и химически модифицирует биомолекулы. Однако существуют потенциально различные локальные классификации.

- документирование момента времени помещения образца ткани или пробы стандартный буферный раствор формалина;

Пимечание  Общая продолжительность фиксации формалина может оказать влияние на дальнейшие иммуногистохимические методы, молекулярные исследования на основе нуклеиновых кислот [12]; см. также A.2.1 и A.2.2. Оптимальная продолжительность фиксации формалином может варьироваться в зависимости от типа и размера ткани. Для образцов, например, резецированного желудка, неравномерная фиксация может произойти до начала процесса макроскопического исследования по причине медленного проникновения формальдегида с поверхности ткани внутрь.

ПРИМЕР Для кусочков ткани толщиной 5 мм, продолжительность фиксации составляет от 12 до 24 часов в большинстве случаев целесообразно надлежащее проникновение и фиксация. См. также 6.8.2.

- выбор контейнера(ов):

- вместительность контейнера должна быть такой, чтобы образец можно было полностью погрузить в стандартный буферный раствор формалина. Минимальное стандартное отношение буферного раствора формалина к ткани зависит от рассматриваемой ткани, но должно быть не менее 10:1 (объем к объему). Для обеспечения полной формалиновой фиксации более крупных образцов следует выполнить специальную обработку тканей, такую как разрез (разрезы) цельных органов или открытие полных органов.

Более крупные образцы, возможно, потребуется разделить пополам и выбрать соответствующие части для надлежащего проникновения фиксатора. В этом случае стандартный буферной раствор должен периодически меняться.

- Замена раствора не менее1 раза в 10-12 часов. Примечание в ГОСТ Р)

- при использовании контейнеров, предварительно заполненных стандартным буферным формалином, необходимо соблюдать инструкцию к продукту от поставщика;

- контейнер должен быть надёжно закрываем;

- маркировка контейнера (например, с использованием самоклеющихся этикеток, рукописного текста, радиочастотных идентификационных устройств (RFID), предварительно маркированных контейнеров, штрихкодов) должна обеспечивать надлжащую просматриваемость образцов и проб. Таким образом, маркировка контейнера должна содержать минимальную информацию:

- идентификация пациента/донора, уникальный идентификатор образеца/пробы и дату, когда проба была взята, каждый из которых может быть представлен в виде кода (уникальный для каждого образца);

- основная информация об образце, например тип ткани, состояние ткани и связанная с этим дополнительно информация, такая как пораженная (например, опухоль) или незатронутая, если только система от слеживания не может предоставить эту информацию в сочетание с идентификацией образца или пробы, использованной в пункте 6.2 d) 1);

- уникальная нумерация каждого контейнера, которая может быть включена в пункт 6.2 d) 1);

- документация о типах, количестве и описании образцов или проб.

Следует учитывать, что при некоторых патологических состояниях, такие как опухоли, молекулярные признаки могут не присутствовать гомогенно в образце ткани или пробе. Поэтому важно, чтобы часть фактического образца тканей или пробы, используемого для молекулярного исследования, была оценена квалифицированным медиком (например, сертифицированным) патологом (см. 6.3). В данной ситуации следует задокументировать, какие особенности заболевания на самом деле отражены в образце ткани или пробе, используемым для молекулярного исследования (например, разные молекулярные механизмы могут быть активированы в центре и в передней части проникновения опухоли, а также опухоли могут состоять из областей, демонстрирующих различные степени дифференцировки).

6.3	Оценка патологии образца и отбор пробы (проб)

Оценка и документирование патологического материала и отбор пробы (проб) из образца для дальнейшей обработки должна осуществляться под наблюдением или под ответственностью квалифицированного (сертифицированного) патолога.

Могут применяться местные, национальные или региональные нормативы.

Варианты выбора образца(ов) для исследования РНК.

- Отбор подходящих частей образца для гистопатологических и молекулярных исследований, а также для дальнейших исследовательских целей должен осуществляться или под контролем квалифицированного медика (например, сертифицированного) патолога для обеспечения того, чтобы сбор пробы(проб)для исследования РНК не ставил под угрозу гистопатологическое исследование. Для молекулярного исследования следует выбирать подходящие части ткани, в то время по возможности следует избегать частей, потенциально ставящих под угрозу молекулярное исследование, таких как кровоточащие и некротические ткани или фрагменты. (Микро) рассечение должно рассматриваться как отбор или дополнение для определения определённых клеточных особенностей заболевания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1  В зависимости от локальных процедур выбор соответствующих частей образца также может производиться вне лаборатории, например, в операционной  (см. пункт 5.1.3).

В рамках макроскопической оценки хирургического образца до и/или после фиксации формалином, клинической информации (см. 5.1.2 и 5.1.3) образца (например, тип, размер, количество), номер госпитализации и/или номер случая и/или идентификация донора/пациента, имя пациента, дата рождения пациента и тип ткани должны быть проверены. Хирургический образец и все полученные результаты должны быть описаны надлежащим образом в соответствии с директивами соответствующих медицинских сообществ, например, сообществ патологии, и в соответствии с клинической информацией и вопросами, например, запись о пациенте или запрос клинициста. Должна быть описана анатомическая локализация, представленная в образце, отмечены края резекции и другие важные области, если это необходимо и полезно для последующей микроскопической оценки; могут быть сделаны фотографии. Репрезентативные образцы для микроскопической оценки должны быть взяты (т.е. макроскопическое исследование) в соответствии с директивными принципами по конкретным органам/заболеваниям от соответствующих медицинских сообществ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вышеописанная оценка или документация могут быть также выполнены вне лаборатории, например, в операционной.

b) 	Если образец ткани был удалён из тела без необходимости проведения Морфологического диагноза, то документирование этого образца, а также оценка, отбор и документирование образцов могут производиться другими квалифицированными лицами, вместо  патологов.

Документация может включать в себя фотографии. Размер образцов должен соответствовать размеру гистологической кассеты (максимальный размер до 3 см × 2 см × 0,5 см).  Если образец ещё не зафиксирован надлежащим образом, последующая фиксация может быть выполнена в приделах гистологической кассеты. Каждая гистологическая кассета должна быть маркирована уникальным идентификатором (например, штрих-кодом, номером, аббревиатурой ткани). Если одна гистологическая кассета содержит несколько проб одного и того же образца, и пробы представляют различные характеристики (например, тип ткани, состояние заболевания, местоположение), это должно быть задокументировано.

Когда проба, взятая из образца, переносится в гистологическую кассету, данный момент времени должен быть задокументирован.

Без промедления, т.е. предпочтительно в течение 30 минут, пробу помещают либо в стандартный буферный раствор формалина, либо, если он уже зафиксирован, в спиртосодержащий раствор (например, 70% этанол) в тканевой процессор.

Общая продолжительность фиксации формалином и температура в процессе фиксации должны быть задокументированы.

6.4	Фиксация замороженных проб

Замороженные образцы и пробы (например, после диагностики замороженного участка) могут быть в последующем фиксированы в стандартный буферный раствор формалина для дальнейшей заливки в парафин.

Общая продолжительность фиксации формалином должна быть задокументирована.

Если фиксированный в формалине или залитый в парафин образец или проба был получен из замороженного образца или пробы, то это должно быть задокументировано.

6.5	Декальцинация

Декальцинация приводит твёрдый состав костей к мягкости парафина. Пробы должны быть декальцинированы, например, с помощью EDTA (этилендиаминтетрауксусной кислоты). Процедура декальцинирования должна быть задокументирована.

6.6	Процесс заливки в парафин

После фиксации образца или пробы в стандартном буферном растворе формалина образец помещается в спиртосодержащий раствор тканевого процессора, этот этап должен быть задокументирован, отмечено временя, когда происходит помещения в спиртосодержащий раствор тканевого процессора. Дальнейшая обработка должна производиться в тканевом процессоре в соответствии с требованиями инструкций изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Во время обработки ткань обезвоживается, и вода заменяется парафином. Остаточная вода может влиять на качество и стабильность тканей, в том числе РНК, при хранении [17].

Замена всех реагентов должна производиться на регулярной основе в соответствии с инструкциями изготовителя.

Продолжительность и температура внедрения парафина могут влиять на целостность биомолекул в фиксированной ткани. Для заливки тканей следует использовать парафин со стандартизированным составом и низкой температурой плавления. Продолжительность и температура каждого этапа заливки должны определяться в соответствии с инструкциями изготовителя или утверждёнными лабораториями протоколами.

ПРИМЕЧАНИЕ 2	Типичные низкие температуры плавления парафина находятся в диапазоне от 50 °C до 56 °C.

6.7	Требования к хранению

Продолжительность хранения и температура, обычно температура окружающей среды в обычных хранилищах, влияют на стабильность РНК в ткани FFPE[18] (см. также A.2.4).

Деградация РНК, происходящая при хранении, может оказывать влияние на допустимость и достоверность результатов тестовых исследований[19].

Ткань FFPE должна храниться при сухой комнатной температуре или предпочтительно при более низкой температуре.

Примечание 1	Более низкие температуры хранения (например, от 2 °C до 8 °C, −20 °C) замедляют процесс деградации РНК[9][18]. См. также  A.2.4.

Примечание 2 Если ткань FFPE не хранится в сухом виде, деградация РНК может увеличиваться, а также может быть вызван грибковый и бактериальный рост.

Для извлечения РНК срезы FFPE должны быть свежеприготовленными. Если невозможно избежать хранения этих срезов, то они должны храниться как можно более короткое время сухими и охлажденными (при температуре от 2 °C до 8 °C) или при более низких температурах (например, ≤−20 °C).

Окрашенные и сохранённые срезы не следует использовать, т.к. процедуры окрашивания, выполняемые на срезах могут отрицательно повлиять на качество РНК.

Должна быть создана система для длительного хранения FFPE. Положение хранения, температура хранения и извлечение любого образца или пробы из системы хранения, его использование и возвращение в систему хранения должны быть задокументированы.

  - Выделение РНК

6.8.1 Общие сведения

Гистопатологическая характеристика клеточного состава и патологического состояния образца или пробы должна быть выполнена (например, на срезах окрашенных гематоксилин/эозином (H&E)) в соответствии с международной гистопатологической классификацией (например, Классификация Опухолей WHO/IARC [23]). Когда образец или проба используется для молекулярный диагностики, часть целевых клеток должна быть оценена до выделения РНК. Количество целевых клеток должно быть достаточным для проведения исследования. Когда образец или проба не используется для диагностики, например для исследования, рекомендуется схожий метод.

6.8.2 Общие сведения о процедурах выделения РНК

Фиксация формалином вносит ковалентные модификации РНК путём добавления монометиловых групп[10]. Фиксация приводит к перекрёстному сшиванию между РНК и белками. Формальдегид вводит химические модификации, мешающие ферментативному последующему исследованию, такому как  RT-PCR.

Требования и рекомендации.

- Оптимальная продолжительность фиксации зависит от типа и толщины ткани. Длительная фиксация тканей 5 мм, фиксация должна составлять от12 часов до 24  часов в стандартном буферном растворе формалина [20].

- Исходным материалом для очистки РНК должны быть свежо -приготовленные срезы толщиной до 10 µm, полученные из тканевых блоков FFPE, вручную[21] рассеченные пробы, лазерные микродиссектированные пробы или тканевые основы [22] [ например, тканевые микрочипы (TMA)]. Гистологи должны носить перчатки. Соответствующие части микротома, включая многоразовое лезвие, должны быть очищены после резки каждого парафинового блока. Следует рассмотреть возможность исследования новых одноразовых лезвий на микротоме, чтобы избежать перекрёстного заражения.

- Параллельно окрашенные гематоксилином/эозином (H&E) участки следует использовать для идентификации, отбора и контрольного вскрытия неокрашенных образцов для последующей очистки РНК. Там, где очистка РНК предназначена для выполнения с окрашенным материалом, окрашивающий раствор должен быть свежеприготовленным, используя реагенты без РНКазы, чтобы свести к минимуму влияние окрашивания на качество РНК.

Примечание  Окрашивание ткани может ухудшить качество и производительность РНК при более поздних (нижестоящих) исследованиях.

- ДНКаза (см. 6.8.4.2), другие реагенты и расходные материалы, вступающие в контакт с РНК, должны быть без РНКазы.

- Для всех процедур выделения РНК из тканей FFPE следует включать меры (например, дегидрирование протеиназы К и нагревание), чтобы обратить вспять модификации формальдегида, такие как нуклеиновые кислоты и перекрёстные связи белка РНК, без дальнейшей деградации РНК.

- Извлеченная РНК должна храниться на влажном льду при температуре от 2 °C до 8 °C (например, охлаждающий блок) и должна быть немедленно проанализирована.

- Во избежание перекрестного заражения амплифицированным материалом при исследовании РНК выделение РНК не должно осуществляться в той же области, что и этапы амплификации процесса исследования, если только не используется замкнутая система.

Если РНК извлекается из архивированных тканевых блоков, то эти блоки следует обрезать путём удаления первых секций, прежде чем брать секции для выделения РНК, т.к. внешние секции могут содержать деградированную РНК. Возможно, потребуется дополнительно обрезать блоки, чтобы дополнить их для тканевых компонентов, имеет отношение к экспертизе.

Если есть сомнения в правильности идентификации образца или пробы, то должна проводится проверка идентификации .

Выделение РНК является ключевым этапом в диагностическом процессе, на который следует обратить особое внимание при валидации всего процесса.

Эффективность изоляции РНК должна бать проверена в программе проверки эффективности РНК.

6.8.3 Использование коммерческих наборов

При использовании коммерческих наборов, предназначенных для выделения РНК из тканей FFPE, должны соблюдаться инструкции изготовителей.

6.8.4 Использование собственных лабораторных протоколов

Если коммерческий набор не используется в соответствии с его назначением, но признан пригодным для использования определенным пользователем, инструкции должны быть написаны и использованы.

Если лаборатория использует свой собственный протокол, независимый от коммерческого набора, то должна быть проведена верификация, подтверждающий, что он пригоден для этой цели, и должны быть написаны инструкции и использованы.

Использование продуктов разных производителей может привести к ухудшению результатов, т.к. эти продукты могут быть несовместимы. Они должны использоваться для диагностического тестирования только в том случае, если компоненты совместимы и проверены на удовлетворительную работу.

Процедуры выделения РНК для срезов ткани FFPE должны содержать следующие этапы.

- Удаление парафина из свежесрезанных участков ткани FFPE.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 это может быть сделано , например, путём обработки ксилолом или альтернативами  с последующей промывкой полученной гранулы этанолом.

ПРИМЕЧАНИЕ  2	Можно использовать коммерчески доступные депарафинизированные растворы, что избавляет от необходимости совершения FFPE тканей.

- Ресуспензию срезов в растворенном буфере с последующим гидролизом при помощи, например, протеиназы К для удаления сшитых белков и высвобождения РНК из среза. Если в протокол включена стадия нагрева, то растворенный буфер должен содержать высокую концентрацию хаотичных солей. Сочетание высокой концентрации хаотропной соли и повышенных температур может привести к деградации РНК

ПРИМЕЧАНИЕ 	Типичная продолжительность инкубации может варьироваться от 10  минут до 18 часов ( в зависимости от типа ткани и размера) при температуре, изменяющейся от 37 °C до 60 °C.

Рекомендуется оптимизировать растворенный буфер для стадии гидролиза[10].

- Извлечение РНК из лизата может быть выполнено методом моно- или двухфазной экстракции, такой как процедуры на основе фенола/хлороформа, или методом твердофазной абсорбции, такой как процедура кварцевания [10].

- Стадия обработки ДНКазы или другие меры, направленные на минимизацию содержания ДНК в выделенной РНК, должны быть включённым в процедуру выделения РНК. ДНКаза, другие реагенты и расходные материалы, которые вступают в контакт с образцом, должны быть без РНКазы.

Для выделения РНК из очень малого числа клеток, таких как одиночные клетки с лазерной микродиссекцией, могут потребоваться различные специальные процедуры выделения РНК. Для таких чувствительных процедур рекомендуется следовать последней литературе и и проверять и подтверждать процедуру изоляции перед использованием.

  - Оценка количества и качества выделенной РНК

Количество и качество РНК должны проверять в соответствии с инструкциями производителя диагностического набора химическими и биохимическими процедурами[10][11]. Они могут включать в себя один или несколько из следующих методов, в зависимости от конкретного обследования:

- количественное определение методом измерения поглощения (A260) или спектрофлуорметрии;

- тест на чистоту путём измерения поглощения ( например, сканирование длины волны, соотношение A260/A280 );

- тест на целостность РНК и усиливаемость (на примере электрофореза, хроматографии, молекулярных методов, таких как 3´/5´ проба или дифференциальная длина соотношения ампликона[10], или микрофлюидные методы определения качества коэффициентов [номер целостности РНК(RIN), качественный показатель РНК(RQI)])[12] [25][26];

- тест на наличие интерферирующих веществ ( с использованием экзогенных контролей [обогащенный РНК и ДНК контроль] или проверка соответствующего графика qPCR на аномалии[26][27] или использование эндогенной РНК для теста ингибирования RT-PCR путём введения в исследование увеличивающихся объёмов элюата).

Для качественных исследований, таких как наличие/отсутствие профиля РНК 6.9 a) и b) может быть достаточно: для количественных исследований, таких как исследование выраженности геновт 6.9  от a) доd) может быть запрошено.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Формалиновая фиксация оказывает негативное влияние на целостность РНК и на достоверность измерений качества РНК. Химические изменения, вызванные формальдегидом, не могут быть надежно обнаруженыв стандартных анализах контроля качества, таких как измерение длины электрофоретического фрагмента РНК, но они мешают ферментативному исследованию.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Химические изменения, вызванные формальдегидом, не отражаются при расчёте значения RIN . Таким образом , измерение целостности само по себе не является достаточным для оценки пригодности РНК из FFPE для количественной RT-PCR.

  - Хранение изолированной РНК

6.10.1 Общие положения

Для длительного хранения, как правило, изолированная РНК замораживается. Однако для сохранения РНК могут быть использованы и другие проверенные методы архивирования.

При длительном хранении аликвоты изолированной РНК должны быть сгенерированы, чтобы избежать повторного замораживания и оттаивания или повторного восстановления из других систем архивирования. Аликвоты не следует дополнительно разбавлять, чтобы избежать снижения качества РНК.

Для небольших количеств РНК следует использовать сосуды для хранения с пониженной адсорбцией нуклеиновых кислот на стенке трубки

Следует избегать непреднамеренной сублимационной сушки выделенной РНК при длительном хранении из-за испарения воды, т.к. РНК может деградировать, а извлечение из ёмкости для хранения может быть затруднено или даже невозможно. Поэтому следует использовать соответствующие ёмкости для хранения, такие как криогенные флаконы, чтобы избежать испарения воды при длительном хранении. Тип ёмкости для хранения и тип крышки должны быть задокументированы.

Для долгосрочного хранения должен быть создан валидированный процесс организации и уникальной маркировки сосуда для хранения, содержащего изолированную РНК или аликвоты, полученные из нее.

Прослеживаемость должна обеспечиваться, например, с помощью считываемых RFID кодов, 1D- или 2D-штрихкодов или предварительных ёмкостей для хранения с уникальными кодами, предоставленными производителями , пригодными для низких температур хранения.

6.10.2 Использование коммерчески доступных наборов для выделения РНК

Следует соблюдать особые инструкции поставщика набора для изоляции РНК по хранению изолированной РНК перед исследованием. Там, где инструкции поставщика экспертизы являются более строгими, они должны соблюдаться.

6.10.3 Использование собственных протоколов лаборатории для выделения РНК

Если нет доступных инструкций, ни от поставщика комплекта для изоляции РНК, ни от поставщика экспертизы, или если используются собственные валидированные процедуры изоляции РНК в лабораториях, изолированная РНК должна быть немедленно проанализирована. В тех случаях, когда изолированная РНК не может быть проанализирована немедленно, лаборатория должна иметь проверенные процедуры, включающие соответствующую среду хранения (например, свободную от РНКазы воду),чтобы определить, как хранить изолированную РНК перед аналитической фазой.

В зависимости от процедуры выделения РНК и качества получаемого элюата РНК, хранение на мокром льду короткий период времени (т.е. 1 час) может быть целесообразным при определённых обстоятельствах.

Для длительного хранения выделенную РНК следует элюировать в соответствующем буфере и хранить при температуре ≤–70 °C; см. также A.2.4. Можно также использовать и другие валидированные методы архивирования[23].

Примечание  Некоторые процедуры выделения РНК могут позволить хранить РНК в диапазоне от –20 °C до –70 °C.

Приложение А

(справочное)

Контроль качества РНК, выделенной из тканей, фиксированных в формалине и заключённых в парафин: последствия для основных исследований RT-qPCR)

А.1 Резюме

РНК из различных фиксированных формалином и размещённых в парафине (FFPE) проб печени человека были использованы для оценки влияния фармалиновой фиксации, фиксации времени и хранение хранения блоков ткани на течение реакций, таких как комплиментарная ДНК (кДНК) синтез и обратной транскрипции количественной полимеразной цепной реакции (RT-qPCR) и его последствия для контроля качества в сравнении с остатками замороженных образцов, которые служили в качестве эталона. Полученные данные показали, что фиксация формалином приводит к менее эффективному синтезу кДНК и реакциям RT-qPCR, а также вводит основные генные транскрипты в вариации генов-транскриптов. Эти различия не могут быть надёжно обнаружены при контроле качества с использованием обычных методов электрофореза или спектрофотометрии, но могут быть обнаружены с помощью анализа RT-qPCR, основанного на различные длине ампликона и анализе эффективности генерации кДНК). Кроме того, деградация РНК в зависимости от условий хранения и времени фиксации наблюдалось в пробах человека и при использовании животной модели.

A.2	Результаты

A.2.1	Временная зависимость целостности РНК

Фиксация формалином нарушает целостность РНК в зависимости от времени, как показано на рис. A.1 и рис. A.2

Многократные пробы образца печени человека фиксировали в течение различных периодов времени от 4 часов до 120 часов в стандартном буферном растворе формалина перед введением парафина. Аналогичные значения числа целостности РНК (RIN) были получены для всех временных точек фиксации в диапазоне от 2,1 до 2,7. Однако, амплификация RT-qPCR фрагментов различной длины служебного гена GAPDH выявила повышение значений порога цикла (ct) для различных ампликонов, коррелирующих со временем фиксации. Длительная фиксация вызывала более крутой наклон генерируемых кривых, что указывала на повышенную фрагментацию и делало невозможным увеличения более длинных фрагментов.

X – длина ампликона в bp; Y – значение ct  (порог = 0,2); 1 – 4 ч; 2 – 8 ч; 3 – 12 ч; 4 – 24 ч; 5 – 48 ч; 6 – 72 ч; 7 – 96 ч; 8 – 120 ч; 9 – остаток замороженного образца ткани

Рисунок A.1 — амплификация RT-qPCR фрагментов  GAPDH различной длины печени человека пробы фиксировали в стандартном буферезированном растворе формалина в течение различных периодов времени до размещения в парафине

A.2.2	Влияние фиксации в формалине на эффективность синтеза кДНК

Генерация кДНК РНК, выделенной из остатка замороженной ткани печени человека (см. рис A.2) находилась в прямой корреляции с количеством шаблонной РНК. Такая корреляции желательна. РНК, выделенная из ткани FFPE (см. рис. A.2), производила лишь небольшое количество кДНК, даже когда было представлено больше шаблонной РНК. Полосы ошибок на  рис. A.2 изображают стандартное отклонение медианного результата в трёх отдельных препаратах кДНК.

X – образец РНК в µg; Y - относительное количество кДНК; 1 - замороженный остаток; 2 – образец ткани печени FFPE

Рисунок A.2 — Генерация выделенной кДНК из замороженного остатка и FFPE  образцов тканей печени человека в корреляции с количеством шаблонной РНК

A.2.3 Фиксация и хранение внедрённых вариаций основных гена к гену RT-qPCR

Ключ

| X | Различные проверки генов |
| --- | --- |
| Y | ct Значения |
| 1 | Остатки проб замороженной печени |
| 2 | Проба тканей печени FFPE Через 6 месяцев |
| 3 | Проба тканей печени FFPE Через 1 год |

Рисунок A.3 — ct Значение для 92 генов от остатков замороженный и парафиновые человеческой ткани печени FFPE

Пробы образцов печени человека быстро замораживали или фиксировали в стандартном буферном растворе формалина и заливали парафином. РНК извлекали из проб тканей в разные моменты времени (через 6 месяцев и 1 год). Сравнение данных RT-qPCR для 92 генов из замороженных остатков и  FFPE проб ткани печени человека выявило среднюю разницу значений КТ в диапазоне от 4 циклов (6 месяцев) до 8 циклов (1 год), увеличивающуюся со временем хранения при комнатной температуре (см. рис. A.3). Кроме того, в РНК всех образцов FFPE наблюдались значительные вариации транскрипта к гену по сравнению с эталонной пробой остатка замороженной ткани. Это различное и специфичное для генов поведение РНК, выделенных из образцов FFPE, может серьезно повлиять на результаты и интерпретацию исследований выраженности генов.

X – месяцы (м); Y – значение RIN; t0 – начало хранения; 1 – температура хранения 22 °C; 2 – температура хранения 4 °C; 3 – температура хранения –20 °C; 4 – температура хранения –80 °C

Рисунок A.4 — Значения RIN РНК выделенные из образцов тканей селезёнки крыс FFPE хранящихся при различных температурах

Для исследования значений RIN RNA из блоков проб тканей крыс FFPE ткани FFPE хранили перед извлечением РНК при различных температурах (22 °C, 4 °C, –20 °C, and –80 °C). РНК извлекали в начале хранения (t0) и после 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месяцев хранения.

Значения RIN показаны для трёхкратных экстракции из ткани селезёнки при каждой температуре хранения (см. рис. A.4). Постоянное снижение значения RIN наблюдалось в блоках, хранящихся при температуре 22 °C. Деградация замедлялась в блоках, хранящихся при температуре 4 °C. В РНК из замороженных блоков (–20 °C и –80 °C) при исследовании RIN не наблюдалось серьезной деградации.

A.3 Выводы

Химические модификации РНК, введённые путём фиксации формалином, оказывает влияние на последующие исследования, такие как обратная транскрипция с последующей полимеразной цепной реакцией (RT-PCR). В случае RT- PCR это воздействие может быть изменено как снижение эффективности амплификации и синтеза кДНК по сравнению с химическими не модифицированной РНК из, например, замороженного остатка ткани.

Стандартизация процесса предварительной экспертизы, применение дополнительных методов контроля качества и детальной информации о пробах могут значительно повысить сопоставимость и надёжность молекулярных исследований на основе образцов тканей, фиксированных формалином в внедрённых парафин.

A.4 Дальнейшее прочтение

Kashofer K, Viertler C, Pichler M, Zatloukal K (2013) Extraction from Paraffin-Embedded Tissue: Implications for RT-PCR and Microarray Analysis. PLoS ONE 8(7): e70714. doi: 10.1371 / journal. pone.

Standardization and improvement of generic pre-analytical tools and procedures for in vitro diagnostics

https://www.spidia.eu/.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности |
| ISO 15190 | MOD | ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования безопасности |
| ISO/IEC 17020:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

- ISO Guide 30:2015, Reference materials — Selected terms and definitions

- ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

- ISO 17511:2003, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

- ISO/TS 17822-1:2014, In vitro diagnostic test systems — Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens — Part 1: General requirements, terms and definitions

- ISO 22174:2005, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens — General requirements and definitions

- ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing

- Ning X.H, Xu C.S, Song Y.C Hypothermia preserves function and signaling for mitochondrial biogenesis during subsequent ischemia. Am. J. Physiol. 1998 Mar, 274 (3 Pt 2) pp. 786–793

- Kap M, Sieuwerts A.M, Kubista M The influence of tissue procurement procedures on RNA integrity, gene expression, and morphology in porcine and human liver tissue. Biopreserv Biobank. 2015 Jun, 13 (3) pp. 200–206

- Krafft A.E., Duncan D.W., Bijwaard K.E.  Optimization of the Isolation and Amplification of  RNA From Formalin-fixed, Paraffin-embedded Tissue: The Armed Forces Institute of Pathology Experience and Literature Review. Mol. Diagn. 1997 Sep, 2 (3) pp. 217–230

- Masuda N., Ohnishi T., Kawamoto S. Analysis of chemical modification of RNA from formalin- fixed samples and optimization of molecular biology applications for such samples. Nucleic Acids Res. 1999 Nov 15, 27 (22) pp. 4436–4443

- Kubista M., Bjorkman J., Svec D. RNA quality matters. European  Pharmaceutical  Reviews.  2012, 17 (6) pp. 1–5

- Kashofer K., Viertler C., Pichler M.  Quality  control  of  RNA  preservation  and  extraction from paraffin-embedded tissue: Implications for RT-PCR and microarray analysis. PLoS ONE. 2013 Jul 31, 8 (7) p. e70714

- Viertler C., Groelz D., Gündisch S. A new technology for  stabilization  of  biomolecules  in tissues for  combined  histological  and  molecular  analyses.  J.  Mol.  Diagn.  2012  Sep,  14  (5) pp. 458–466

- Groelz D., Sobin L., Branton P. Non-formalin fixative versus formalin-fixed tissue: A  comparison of histology and RNA quality. Exp. Mol. Pathol. 2013 Feb., 94 (1) pp. 188–194

- Di Novi C., Minniti D., Barbaro S. Vacuum-based preservation of surgical specimens: an environmentally safe step towards a formalin-free hospital. Sci. Total Environ. 2010, 408 (16)  pp. 3092–3095

- Fox C.H., Johnson F.B., Whiting J. Formaldehyde Fixation. J. Histochem. Cytochem. 1985 Aug,

33 (8) pp. 845–853

- Hewitt S.M., Lewis F.A., Cao Y. Tissue handling and specimen preparation  in  surgical pathology: issues concerning the recovery of nucleic acids from formalin-fixed, paraffin- embedded tissue. Arch. Pathol. Lab. Med. 2008 Dec, 132 (12) pp. 1929–1935

- Von Ahlfen S., Missel A., Bendrat K. Determinants of RNA Quality from FFPE Samples. PLoS ONE. 2007 Dec 5, 2 (12) p. e1261Chung J.Y., Braunschweig T., Williams R. Factors  in  tissue  handling  and  processing  that impact RNA obtained from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. J. Histochem. Cytochem. 2008 Nov, 56 (11) pp. 1033–1042

- Specht K., Richter T., Müller U. Quantitative gene expression analysis in microdissected archival formalin-fixed and paraffin-embedded tumor tissue. Am. J. Pathol. 2001 Feb, 158 (2)  pp. 419–429

- Burgemeister R. Nucleic acids extraction from laser microdissected FFPE tissue sections.

Methods Mol Biol. 2011; 724:117-129

- Fabre  A.L., Colotte  M., Luis   A.   An efficient method for long-term room temperature storage of RNA. Eur. J. Hum. Genet. 2014, 22 pp. 379–385

- WHO/IARC Classification of Tumours on. https://whobluebooks.iarc.fr/

- Björkman J., & Svec D. 2016). " Differential amplicons (delta Amp) - a new molecular method

to assess RNA integrity." Biomolecular Detection and Quantification 6: 4-12

- Brisco M. J., & Morley A. A. 2012). " Quantification of RNA integrity and its use for measurement

of transcript number." Nucleic Acids Res 40(18): e144

- Oivanen M., Kuusela S., Lonnberg H. Kinetics and mechanisms for the cleavage and  isomerization of the phosphodiester bonds of RNA by Bronsted acids and bases. Chem Rev 1998; 98:961–990

- AbouHaidar M. G., & Ivanov I. G. Non-enzymatic RNA hydrolysis promoted by the combined catalytic activity of buffers and magnesium ions. Z Naturforsch C. 1999 54 542-8

- IUPAC. 2014) Compendium of Chemical Terminology, Gold Book Version 2.3.3. International Union of Pure and Applied Chemistry

- Horwitz W. 2009). Nomenclature for sampling in analytical chemistry (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62(6), pp. 1193-1208.

- Calvert J. 2009).  Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990).  Pure  and Applied Chemistry, 62(11), pp. 2167-2219.

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, РНК, ДНК, проба |  |  |

Директор	_____________________

Руководитель разработки	_________________________

)  Исследование в рамках проекта EU FP/ SPIDIA , Финансируемого седьмой структурной программой европейского Союза[FP7/2007-2013] В рамках гранового соглашения № 222916.

)  LIBUs J., SToRCHovA H. Количественное определение кДНК, генерируемой обратной транскрипцией общей РНК, обеспечивает альтернативный инструмент для качественной нормализации RT-PCR. Биотехника. 2006, Aug 41 (2), стр. 156, 158, 160