| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 17518– 20ХХ (проект, 1 редакция) |

Лаборатории медицинские

Реагенты для окрашивания биологического вещества Руководство для пользователей

(ISO 17518:2015, Medical laboratories —

Reagents for staining biological material —

Guidance for users, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17518:2015 «Медицинские лаборатории. Реагенты для окрашивания биологического вещества. Руководство для пользователей» (ISO 17518:2015 «Medical laboratories — Reagents for staining biological material — Guidance for users», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Приобретение реагентов для диагностического окрашивания in vitro в биологии	11

4.1 Общие принципы	11

4.2 Наименование изготовителя	12

4.3 Идентификация компонентов набора	12

5 Информация, связанная с реагентом для диагностики in vitro	12

5.1 Предполагаемое использование (Intended use)	12

5.2 Инструкции по применению	13

5.3 Идентификация реагента для окрашивания биологических образцов	14

5.3.1 Наименование реагента (Reagent name)	14

5.3.2 Описание реагента для диагностики in vitro для окрашивания биологических проб	14

5.3.3 Код серии	14

5.3.4 Содержимое (Contents)	15

5.4 Условия хранения и подготовки (Storage and handling conditions)	15

5.5 Срок годности	15

5.6 Предупреждения и меры предосторожности	16

5.7 Дополнительная информация для конкретных видов реагентов	16

5.7.1 Флюорохромы	16

5.7.2 Соли металлов	16

5.7.3 Дополнительное необходимое оборудование	16

5.7.4 Подготовка реагента (Reagent preparation)	17

5.7.5 Процедура контроля	17

5.7.6 Интерпретация	17

5.7.7 Ограничения процедуры экзамена	18

5.7.8 Литературные ссылки	18

6 Валидация и проверка биологических красителей	18

6.1 Общая информация	18

6.2 Проверка для предполагаемого использования	19

6.3 Верфикация спецификаций	19

6.4 Сертификация биологических красящих веществ	20

6.5 Приобретение биологических красителей и красящих веществ	20

Приложение А (справочное) Контрольный перечень для установления или проверки технических требований в отношении биологических красителей и красящих веществ	21

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	23

Библиография	24

Введение

Настоящий стандарт основана на стандарте ISO 19001, Медицинские изделия для диагностики In vitro –информация, поставляемая изготовителем вместе с реагентами для диагностики in vitro для окрашивания в биологии. Она предназначена для медицинских лабораторий, которые проводят свои собственные диагностические исследования in vitro на основе имеющихся на рынке реагентов, не предназначенных специально для использования в диагностике in vitro; а также в медицинских лабораториях, использующих в коммерческих целях готовые реагенты для диагностики in vitro, специально предназначенные для проведения диагностических исследований in vitro.

В настоящем стандарте описывается информация, которую лаборатории, осуществляющие диагностическое окрашивание in vitro в биологии, должны получать от поставщиков и продавцов красящих веществ, красителей, хромогенных реагентов и других реагентов, используемых для окрашивания в биологии. В ней также содержатся конкретные рекомендации по использованию этой информации, что является необходимым условием для профессиональных пользователей в медицинских лабораториях для достижения воспроизводимых и сопоставимых результатов во всех областях окрашивания в биологии.

национальный стандарт Российской федерации

Лаборатории медицинские

Реагенты для окрашивания биологического вещества

Руководство для пользователей

Medical laboratories — Reagents for staining biological material —

Guidance for users

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

В настоящем стандарте содержатся требования и рекомендации в отношении отбора и оценки качества реагентов для использования в диагностическом окрашивания in vitro в биологии.

Настоящий стандарт распространяется на профессиональное использование реагентов для окрашивания в биологии медицинскими лабораториями, и в частности на тех, кто отвечает за реквизицию и оценку этих реагентов в медицинских лабораторных дисциплинах, таких как клиническая цитология, гематология, гистопатология, микробиология и молекулярная биология.

2 Нормативные ссылки

Нижеследующие документы, полностью или частично, имеют нормативные ссылки в настоящем документе и являются незаменимыми для его применения. В отношении датированных ссылок применяется только цитируемое издание. В отношении недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа (включая любые поправки).

ISO 15189:2012, Medical laboratories — Requirements for quality and competence (Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности)

ISO 19001, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (Медицинские изделия для диагностики In vitro. Информация, поставляемая изготовителем вместе с реагентами для диагностики in vitro для окрашивания в биологии)

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения:

3.1 серия (batch, lot): Определенное количество материала, которое имеет одинаковые свойства и было произведено в одном процессе или серии процессов.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113-1]

3.2 код серии, номер лота (batch code, lot number): Ясно различимый ряд цифр или букв, которые специфически идентифицируют серию и позволяют

проследить историю её производства, упаковки, маркировки и распределения.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113-1]

3.3 блокирующий реагент (blocking reagent): Реагент, который используется перед окрашиванием для уменьшения собственного фона образца.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001:2013, 3.2, Определение было изменено в целях обеспечения большей ясности.]

3.4 хромогенный реагент (chromogenic reagent): Реагент, который реагирует с химическими группами, присутствующими или вызванными в клетках и тканях, с образованием окрашенного соединения in situ.

ПРИМЕР - Соль диазония; реагент Шиффа.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

3.5 компонент (component): Часть завершённого, упакованного и маркированного медицинского изделия IVD.

ПРИМЕР - Материал сырья, вещество, частица, часть, программное обеспечение, встроенная программа или маркировка.

Примечание 1: компоненты типичного набора реактивов включают в себя растворы антител, буферные растворы, калибраторы и/или контрольные материалы.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.6 контрольный материал (control material): Вещество, материал или предмет, предназначенные их изготовителем для применения при проверке функциональных свойств медицинского изделия для диагностики in vitro.

Примечание 1: Для окрашивания в биологии контрольный материал может также включать в себя предварительно выявленные образцы пациента (клеточные или тканевые).

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.13, Термин функциональные характеристики был изменен на функциональные свойства.]

3.7 красящее вещество (dye): Окрашенное органическое соединение, которое, будучи растворенным в подходящем растворителе, способно придать цвет материалу.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

3.8 исследование (examination): Ряд операций, имеющих объектом определение значения или характеристик свойства.

Примечание 1: В некоторых дисциплинах (например, в микробиологии) исследование представляет собой общую деятельность, включающую в себя многие тесты, наблюдения или измерения.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.16, Примечание 1 к данному пункту было изменено в целях обеспечения большей ясности.]

3.9 срок годности (expiry date, expiration date): Верхний предел интервала времени, в течение которого функциональные свойства материала при хранении в определенных условиях могут быть гарантированы.

[SOURCE: ISO 18113‑1:2009, 3.17, Термин функциональные характеристики был изменен на функциональные свойства.]

3.10 флюорохром (fluorochrome): Реагент, который испускает видимый свет при облучении возбуждающим светом более короткой длины волны.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]﻿

3.11 опасность (hazard): Потенциальный источник вреда.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 51:1999]

3.12 информация, представляемая изготовителем, маркировка (information supplied by the manufacturer labelling): Письменное, напечатанное или графическое изображение:

- закрепленное на медицинском изделии для диагностики in vitro или на его упаковке или обертке; или
- предоставленное для применения с медицинским изделием для диагностики in vitro, связанное с идентификацией, техническим описанием и применением медицинского изделия для диагностики in vitro, но не включающее в себя транспортные документы.

ПРИМЕР - Этикетки, инструкции по применению.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.13 инструкции по применению (instructions for use): Информация, предоставленная изготовителем, касающаяся безопасного и правильного применения медицинского изделия для диагностики in vitro.

Примечание 1: Эта информация включает в себя указания по применению, обслуживанию, выявлению неисправностей и удалению, а также предупреждения и предостережения.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.14 предназначенное применение (intended use, intended purpose): Объективное намерение изготовителя изделия для диагностики in vitro или пользователя лаборатории в отношении применения продукта, процесса или услуги, отраженное в спецификациях, инструкциях и информации, предоставленной изготовителем изделия для диагностики in vitro или определенной пользователем лаборатории.
[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.31, Определение было расширено с целью включения намерений пользователей лаборатории.]

3.15 медицинское изделие для диагностики in vitro (in vitro diagnostic medical device, IVD medical device): Медицинское изделие, применяемое ли самостоятельно или в комбинации, предназначенное изготовителем для применения при исследованиях in vitro образцов, взятых из тела человека единственно или главным образом для получения информации, которая может быть использована для целей диагностики, мониторинга или совместимости, включающее в себя реагенты, калибраторы, контрольные материалы, емкости для сбора и хранения проб, компьютерные программы и относящиеся к ним инструменты или приборы или другие предметы.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.16 реагент для диагностики in vitro (in vitro diagnostic reagent IVD reagent): Химические, биологические или иммунологические компоненты, растворы или препараты, предназначенные изготовителем для применения в качестве медицинского изделия для диагностики in vitro.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.17 набор реактивов (kit): Совокупность компонентов, которые упакованы вместе и предназначены для выполнения одного или нескольких специфических исследований диагностики in vitro.
Примечание 1: Компоненты набора реактивов могут включать в себя реактивы (антитела, ферменты, буферные растворы, разбавители), калибраторы, контрольные материалы и другие предметы и материалы.
[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.18 этикетка (label): Печатная, рукописная или графическая информация, помещенная на медицинском изделии для диагностики in vitro или на его упаковке.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.19 лектин (lectin): Белок неиммуногенного происхождения с двумя или несколькими связывающими участками, который распознает и связывается со специфическими остатками сахаридов.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

3.20 изготовитель (manufacturer): Физическое или юридическое лицо, ответственное за разработку, производство, компановку, упаковку и маркировку медицинского изделия, сборку системы или адаптацию медицинского изделия перед его размещением на рынке или вводом в эксплуатацию, независимо от того, производились ли эти операции данным лицом или от его имени третьей стороной.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.21 медицинское изделие (medical device)

Инструмент, аппарат, прибор, механизм, приспособление, имплант, in vitro реагент  или калибратор, компьютерная программа, материал или другой подобный либо родственный предмет, предназначенные изготовителем для применения самостоятельно или в комбинации в отношении человека для одной или нескольких следующих специфических задач:
- диагностика, предупреждение, мониторинг, лечение или облегчение болезни;
- диагностика, мониторинг, лечение или облегчение или компенсация ранения;
- исследование, замещение, модификация или поддержка анатомического или   физиологического процесса;
- поддержка или сохранение жизни;
- контроль зачатия;
- дезинфекция медицинского изделия;
- предоставление информации для медицинских целей с помощью исследования in vitro образцов, взятых из тела человека и которые не достигаются при их первичном действии, для которого они предназначены, в или на теле человека фармакологическими, иммунологическими или метаболическими средствами, но которым могут содействовать в выполнении предназначенной им функции такими способами.

Примечание 1: Термин "медицинское изделие" включает в себя медицинские изделия для диагностики in vitro.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.47, Примечание 1 к данному пункту было добавлено с целью акцентирования внимания.]

3.22 предостережение (precaution): Заявление, которое предостерегает пользователя в отношении особого внимания или действий, необходимых для безопасного и эффективного применения медицинского изделия IVD и для того, чтобы избежать повреждения изделия, которое может произойти в результате его использования, в том числе и неправильного применения.
Примечание 1 к данному пункту: Различие между предупреждением и предостережением состоит в степени вероятности и серьезности риска. См. определение предупреждения (3.38).

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.23 первичная проба, образец (primary sample, specimen): Отдельная порция биологической жидкости или ткани, взятая для исследования, изучения или анализа одной или нескольких величин или свойств для определения характера целого.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.54, Не относящиеся к данному пункту примечания были удалены.]

3.24 сертификация продукции (product certification): Подтверждение соответствия третьей стороной исполнения установленных требований, относящихся к продукции.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17000:2004, 5.5, Определение сформулировано с учётом специфики продукции.]

3.25 орган по сертификации продукции (product certification body): Сторонняя организация, оказывающая услуги по оценке соответствия и предоставляющая свидетельство в отношении продукции.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 17000:2004, 2.5 и 5.5]

3.26 квалификация продукции (product qualification): Процесс демонстрации, определяющий, способна ли продукция полностью удовлетворять заданным требованиям.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 12207:2008, 4.22, Определение сформулировано с учётом специфики продукции.]

3.27 профессиональное применение (professional use): Применение медицинского изделия IVD предназначено для персонала, имеющего квалификацию для выполнения диагностических исследований in vitro в результате специального образования и обучения.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.28 паспорт безопасности (safety data sheet, SDS), паспорт безопасности вещества (material safety data sheet, MSDS): Документ, подготовленный в соответствии с требованиями правил по охране труда, содержащий детальную информацию об опасном химическом веществе.
Примечание 1: Паспорт безопасности включает в себя описание типичных физических свойств, риска для здоровья, токсичности, свойств воспламеняемости и реактивности, и предоставляет информацию о предосторожностях при хранении и обращении.

Примечание 2: Паспорт безопасности не рассматривается как часть маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro.

Примечание 3: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС) содержит критерии классификации и частично информацию об опасности. [20, 21]

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1:2009, 3.38, Добавлены предпочтительный термин “паспорт безопасности” и Примечание 3 к данному пункту.]

3.29 проба (sample):Одна или несколько представительных частей, взятых из системы и предназначенных для получения информации о системе.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.30 срок годности (shelf life): Период времени до истечения срока годности, в течение которого реагент для диагностики in vitro сохраняет свою стабильность в своей первоначальной упаковке в условиях хранения, установленных изготовителем.
Примечание 1: Стабильность (3.31) и срок годности (3.9) являются связанными понятиями.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1] 3.17 срок годности (expiry date, expiration date): Верхний предел интервала времени, в течение которого функциональные характеристики материала при хранении в определенных условиях могут быть гарантированы.

3.31 стабильность (stability): Способность медицинского изделия для диагностики in vitro сохранять свои свойства в пределах, заданных изготовителем.
Примечание 1: Стабильность применима:
- к IVD реагентам, калибраторам или контрольным материалам в том случае, если они хранятся, транспортируются или используются в заданных изготовителем условиях;
- лиофилизированным материалам после восстановления, рабочим растворам, материалам после открытия запечатанной упаковки в том случае, если они приготовлены, использовались и хранились в соответствии с инструкциями изготовителя по применению;
- измерительным инструментам или измерительным системам после калибровки.
Примечание 2: Стабильность реагента для диагностики in vitro или измерительной системы обычно вычисляют по отношению ко времени
- в терминах продолжительности интервала времени, в течение которого метрологическое свойство изменилось в установленном размере; или
- в терминах изменения свойства за установленный интервал времени.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.32 краситель, краска (stain): Раствор одного или нескольких красящих веществ в определенных концентрациях в определенном растворителе, используемый для окрашивания.
Примечание 1: Краска может быть приготовлена прямым растворением красящего вещества в растворителе или разведения готового основного раствора подходящими агентами.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

3.33 окрашивание (staining): Придание цвета материалу с помощью реакции с красителем или хромогенным реагентом.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

3.34 основной раствор красителя (stock solution of stain): Стабильный определенный раствор одного или нескольких красящих веществ в более высокой концентрации или с более высоким содержанием, чем используемых при окраске.
Примечание 1: Стабильность означает постоянство свойств красящего вещества даже в присутствии других красящих веществ.
[ИСТОЧНИК: ISO 19001:2009, 3.14, В определение добавлена формулировка “или с более высоким содержанием”.]

3,14 Исходный раствор красителя основной раствор красителя (stock solution of stain): Стабильный определенный раствор одного или нескольких красящих веществ в более высокой концентрации, чем используемая при окраске.

Примечание - Стабильность означает постоянство свойств красящего вещества даже в присутствии других красящих веществ.

3.35 валидация (validation): Верификация, при которой установленные требования соответствуют (адекватны) предполагаемому использованию.

Примечание 1: ISO 9000:2005, 3.8.5 ISO 9000:2015, 3.8.13 определяет валидацию как подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. [1]

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 99:2007 (VIM), 2.45]

3.36 верификация (verification): Предocтавление объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет установленным требованиям.

ПРИМЕР 1 Подтверждение того, что данный стандартный образец, как заявлено, является однородным для образцов с массой до 10 мг относительно значения величины и соответствующей методики измерений.

ПРИМЕР 2 Подтверждение того, что функциональные свойства или законодательные требования к измерительной системе достигнуты.

Примечание 1: Объектом может быть, например, процесс, методика измерений, материал, смесь (соединение) или измерительная система.

Примечание 2: Установленными требованиями, например, могут быть те, что удовлетворяют в спецификации изготовителя.

Примечание 3: Верификацию не следует путать с валидацией (3.35).

Примечание 4: В химии верификация идентичности объекта или реакции требует описания структуры или свойств такого объекта или реакции.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 99:2007 (VIM), 2.44]

3.37 ошибка эксплуатации/применения (use error): Выполнение или невыполнение действия, приводящее к функционированию медицинского изделия, отличающемуся от предусмотренного изготовителем или ожидаемого пользователем.
Примечание 1: К ошибкам эксплуатации/применения относят промахи, упущения и заблуждения.

Примечание 2: См. IEC 62366:2007, в Приложении B и D.1.3 приведены рассмотрение вопроса и примеры ошибок эксплуатации.

[ИСТОЧНИК: IEC 62366:2007]

3.38 предупреждение (warning): Заявление, предупреждающее пользователя относительно ситуации, которая, если ее не избежать, может привести к серьезным побочным реакциям и риску для безопасности вследствие применения медицинского изделия для диагностики in vitro.
Примечание 1 к данному пункту: Наименование предупреждения о риске как “предупреждение” предназначено для наиболее существенных последствий.
Примечание 2 к данному пункту:  Различие между предупреждением и предостережением (3.22) состоит в степени вероятности и серьезности риска (3.11).
Примечание 3 к данному пункту:  Применение термина включает в себя ошибки использования (3.37) и обоснованно предсказуемое неправильное применение. См. ИСО 14971 и МЭК 62366 для обсуждения этих понятий.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113‑1]

3.39 рабочий раствор красителя (working solution of stain): Приготовленный раствор, частично включающий основной краситель и частично растворитель, используемый для окрашивания биологических материалов.

[ИСТОЧНИК: ISO 19001]

4 Приобретение реагентов для диагностического окрашивания in vitro в биологии

4.1 Общие принципы

Пользователь должен убедиться, что окрашивающие реагенты, полученные от поставщика, соответствуют необходимым критериям для получения надежных и воспроизводимых результатов. Требования ISO 15189: 2012, 5.3.2 распространяются на прием, хранение, приемочные испытания и инвентарный учет реагентов для диагностического окрашивания in vitro в биологии.

Информация, предоставленная производителем, прилагается вместе с реагентом и обычно может быть найдена в следующих местах:

- Внешняя этикетка контейнера;

- Непосредственно этикетка контейнера;

- Инструкции по применению.

Пользователи должны оценивать реагенты, используемые для диагностического окрашивания in vitro в биологии, в соответствии с критериями ISO 19001. Пользователь может получить информацию для проведения оценки на маркировке изготовителя или, возможно, оценить качество окрашивания перед проведением тестирования. Контрольный перечень (checklist) для целей проведения оценки приведен в приложении А.

Реагенты для диагностики in vitro, используемые для окрашивания, должны соответствовать требованиям ISO 19001, который включает информацию, требуемую пользователем для проведения оценки реагента. Реагенты, которые не соответствуют требованиям ISO 19001, не должны использоваться для диагностического окрашивания in vitro.

Чтобы повторно получить полностью идентичные растворы красителей (dye solutions), количество красящего вещества (dye) следует указывать в виде чистого красителя(pure dye), а не порошка красителя(dye powder).

ПРИМЕЧАНИЕ – Красящие вещества и красители (Dyes and stains), продаваемые для окрашивания в биологии, не всегда соответствуют критериям диагностики in vitro, указанным в ISO 19001. Некоторые красящие вещества и красители проданы под неправильным названием, в то время как другие красящие вещества и красители загрязнены или имеют значительные различия в содержание красящего вещества.

Поскольку использование красящих веществ и красителей в медицинских лабораториях предназначено для диагностической работы, важно, чтобы эти реагенты соответствовали критериям для реагентов для диагностики in vitro. Кроме того, для обеспечения желаемых результатов требуются утвержденные процедуры лабораторного контроля качества (validated laboratory quality control procedures).

4.2 Наименование изготовителя

Наименование изготовителя должно быть документально подтверждено.

4.3 Идентификация компонентов набора

Применительно к набору компонентов идентификация компонентов должна быть документирована. Каждый компонент следует идентифицировать по имени, букве, номеру, символу, цвету или графическому знаку одинаковым образом на всех этикетках и в инструкциях по применению.

5 Информация, связанная с реагентом для диагностики in vitro

5.1 Предполагаемое использование (Intended use)

Для медицинских изделий для диагностики in vitro предполагаемое(-ые) использование (-я) указано в информации, предоставленной изготовителем. Предписание о предполагаемом использовании может быть широким и неспецифическим, или оно может также указывать на свойство, которое будет идентифицировано, тип материала пробы и то, предназначен ли тест для мониторинга, диагностики или скрининга.

Для медицинских изделий, не предназначенных для диагностики in vitro, лаборатория должна подтвердить или определить предполагаемое(-ые) использование(-я) для реагента. Предполагаемое использование может быть указано в наименовании реагента, или общее или специальное предписание о предполагаемом использовании может быть указано изготовителем в инструкциях по применению. Если предполагаемое использование не указано, лаборатория должна определить его предполагаемое использование для реагента.

Если лаборатория использует реагент для целей, отличных от предполагаемого использования, указанного изготовителем, лаборатория должна определить и утвердить предполагаемое использование.

ПРИМЕР – Могут ли быть использованы пробы клеток или тканей или и то и другое; может ли быть использован замороженный или химически фиксированный материал (frozen or chemically-fixed material) или и то и другое; технология обработки ткани (protocol for tissue processing); какие заливочные среды (embedding media) могут быть использованы.

5.2 Инструкции по применению

Лаборатория должна следовать инструкциям изготовителя по применению для окрашивания биологического материала.

В инструкциях по применению следует указывать следующую информацию:

a) подготовка и обработка (handling and treatment) первичной пробы перед окрашиванием,

b) подробная информация о подходящей процедуре реакции, используемой изготовителем для проверки реакционной способности красящего вещества, красителя, хромогенного реагента, флуорохрома, антитела или лектина, используемых для окрашивания биологического материала,

c) ожидаемый результат (-ы) при использовании процедуры реакции на предложенный тип (-ы) материала способом, указанным изготовителем,

d) заметки о подходящей положительной и отрицательной контрольной ткани и об интерпретации результата (-ов),

e) ссылки на опубликованные результаты, полученные с использованием продукта способом, указанным производителем, и

f) преимущества и ограничения медицинского реагента для диагностики in vitro в отношении предполагаемого использования могут быть описаны при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В ISO 19001, A.2 и A.3 приведены подробные примеры того, как методические рекомендации (guidelines) такого рода могли использоваться в отношении процедуры метиловый зеленый - пиронин Y (комбинация двух красящих веществ для дифференциального окрашивания ДНК и РНК) и процедуры реакции Фельгена - Шиффа (хромогенный реагент, используемый как для качественного, так и для количественного окрашивания ДНК)].

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В ссылке [14, 15] приводятся дополнительные сведения об использовании антител для окрашивания в биологии.

5.3 Идентификация реагента для окрашивания биологических образцов

5.3.1 Наименование реагента (Reagent name)

Наименование реагента должно быть документировано.

Если наименование не идентифицирует реагент однозначно, дополнительные средства идентификации также должны быть документированы.

ПРИМЕР – Номер по каталогу, регистрационный номер Химической реферативной службы (ХРС)(CAS), наименование и номер индекса красок  (Colour Index) (C.I.).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Регистрационный номер CAS – это уникальные числа цифрового шифра, присвоенные химическим веществам, проиндексированным Химической реферативной службой. [17]

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Индекс красок дает 5-значное число, номер индекса красок и специально составленное наименование для большинства красящих веществ. [19]

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Номера и наименования индексов красок для большинства красящих веществ можно найти в журнале Conn's Biological Stains. [18]

5.3.2 Описание реагента для диагностики in vitro для окрашивания биологических проб

Для реагентов, назначенных изготовителем для диагностических исследований in vitro в соответствии с ISO 19001, изготовителю следует включить в предоставляемую им информацию необходимые физико-химические сведения, сопровождаемые соответствующими техническими сведениями для каждой партии. Сведения могут содержать следующую информацию:

a) Наименование;

b) Химическая формула, включая растворитель;

c) Концентрация или содержание(content);

d) Номер индекса красок;

e) Срок годности;

f) Предупреждения и меры предосторожности.

5.3.3 Код серии

Код серии, если он предусмотрен, должен находиться на внешней этикетке реагента.

Если набор содержит разные составляющие (compounds) с разными кодами серии,  то код серии, указанный на внешнем контейнере, должен позволять отслеживать индивидуальный код серии каждого компонента в производственной документации изготовителя.

5.3.4 Содержимое (Contents)

Могут быть указаны масса, чистота, объем, объем или масса после восстановления и / или количество доступных исследований.

5.4 Условия хранения и подготовки (Storage and handling conditions)

Пользователь должен хранить реагент в соответствии с условиями хранения, необходимыми для поддержания стабильности реагентов, калибраторов и контрольных материалов. Информация для правильного хранения должна быть предоставлена ​​изготовителем. Если таковая отсутствует, то пользователь должен определить условия хранения и подготовки(handling), которые соответствуют его предполагаемому использованию.

ПРИМЕР 1 – 2–8 ° C или 2… 8 ° C или графический символ; −18 ° C или ниже, ≤ −18 ° C или графический символ.

Другие условия, которые влияют на стабильность, могут быть указаны в инструкциях изготовителя.

ПРИМЕР 2. Свет, влажность (Light, humidity).

Любые другие условия, которые влияют на подготовку (handling) или хранение реагентов, калибраторов и контрольных материалов, могут быть указаны в инструкциях изготовителя.

ПРИМЕР 3. Осторожно! Стекло (Fragile).

5.5 Срок годности

Пользователь должен убедиться, что срок годности реагентов, используемых для диагностического исследования in vitro, не истёк. Исходя из заявленных инструкций по хранению, срок годности может быть указан изготовителем. Если нет, то пользователь должен убедиться, что стабильность реагента приемлема для его предполагаемого использования. Даты истечения срока годности следует обозначать годом, месяцем и, при необходимости, днём ​​(см. ISO 8601). [2]

ПРИМЕР «ГГГГ-ММ-ДД» или «ГГГГ-ММ»

Если указаны только год и месяц, датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

При необходимости на этикетке внешнего контейнера указывается дата истечения срока годности компонента, имеющего самую раннюю дату истечения срока годности, или более раннюю дату.

После вскрытия период хранения реагентов (стандартных и используемых реагентов) может быть меньше. Пользователь должен убедиться, что любой открытый реагент, используемый для диагностики in vitro, пригоден для использования.

5.6 Предупреждения и меры предосторожности

Информацию о том, считается ли реагент для диагностики in vitro опасным, можно найти в инструкциях изготовителя или в паспорте безопасности.

ПРИМЕР – Химическая, радиоактивная и биологическая опасность.

В соответствии с местными, национальными или региональными нормативно-правовыми актами могут потребоваться предписания или предупреждающие условные обозначения конкретных видов опасности.

5.7 Дополнительная информация для конкретных видов реагентов

5.7.1 Флюорохромы

Независимо от вида применения, флуорохромы, предлагаемые для окрашивания в биологии, должны сопровождаться следующей информацией:

a) селективность, то есть описание цели (целей), которая может быть продемонстрирована при соблюдении указанных условий;

b) длина волны возбуждения и длина волны излучения (excitation and emission wavelengths);

c) для флуорохромов, конъюгированных с антителами, соотношение флуорохром / белок (F / P).

5.7.2 Соли металлов

При предоставлении соединений металлов для использования в процедурах поглощения металлов при окрашивании в биологии должна быть внесена следующая дополнительная информация:

a) систематическое название (systematic name);

b) чистота.

5.7.3 Дополнительное необходимое оборудование

Любое специальное оборудование, необходимое для надлежащей работы и безопасного использования, но не предоставленное изготовителем, должно быть перечислено.

Должна быть предоставлена ​​информация, необходимая для идентификации и подключения специального оборудования для правильного использования.

5.7.4 Подготовка реагента (Reagent preparation)

Все этапы, необходимые для подготовки реагента (ов), должны быть описаны.

ПРИМЕРЫ – Восстановление, смешивание, инкубация, разбавление.

5.7.5 Процедура контроля

Должна быть предоставлена ​​надлежащая информация о характеристиках реагента и средствах верификации того, что он работает в соответствии со спецификациями.

Пользователи несут ответственность за определение соответствующих процедур контроля качества для лаборатории и за соблюдение применимых лабораторных норм.

ПРИМЕР – Идентификация приемлемых контрольных материалов, периодичность проверки контрольных материалов.

5.7.6 Интерпретация

При необходимости должны быть указаны критерии для принятия или отклонения результатов диагностического исследования in vitro, а также должны ли проводиться дополнительные исследования, если получен конкретный результат.

1) Требование повторить исследование, если первоначальный результат не определен.

Если процедура обследования предназначена для получения положительных или отрицательных результатов, критерии для положительных и отрицательных результатов должны быть четко определены с указанием пограничных значений.

Диагностическая ценность полученных результатов исследования должна быть объяснена.

2) Информация о степени, в которой отрицательный результат исключает или не исключает возможность воздействия на конкретный организм или заражение им.

Если процедура диагностического исследования in vitro требует интерпретации визуальных наблюдений, то должно быть включено четкое описание критериев, которые могут представлять или воспроизводить возможные результаты.

3) Для колориметрических реакций (colourimetric reactions) может быть дана цветовая карта (colour chart).

5.7.7 Ограничения процедуры экзамена

Любые ограничения процедуры экспертизы должны быть описаны, включая информацию относительно

a) известные клинически значимые мешающие вещества (interfering substances),

b) исследование неподходящих первичных проб и потенциальных последствий, если они известны,

c) факторы и обстоятельства, которые могут повлиять на результат, вместе с мерами предосторожности, чтобы избежать неправильных результатов, и

d) возможность для переноса (potential for carryover).

ПРИМЕЧАНИЕ – Информация, предоставляемая изготовителем, которая позволяет пользователям снизить риск, называется «информация для обеспечения безопасности» (information for safety). ISO 14971 [3] и ISO / TR 24971 [7] содержат обсуждения информации для обеспечения безопасности и раскрытие остаточного риска (disclosure of residual risk).

5.7.8 Литературные ссылки

Соответствующие литературные ссылки должны быть предоставлены.

ПРИМЕР – Метод измерения, биологические контрольные интервалы.

6 Валидация и проверка биологических красителей

6.1 Общая информация

Валидация (3.35) требует определения предполагаемого использования (-ий). Валидация (3.36) требует определения технических характеристик продукта. Требования пункта 5.3.2 ISO 15189: 2012 применяются к валидации и верификации биологических красителей.

Для реагентов для диагностики in vitro, включая биологические красители, предполагаемое использование и характеристики продукта определяются изготовителем для конкретных условий использования.

Если пользователь изменяет предполагаемое использование и / или условия использования реагента для диагностики in vitro, то пользователь отвечает за валидацию нового предполагаемого использования и за пересмотр и верификацию спецификаций в отношении измененных условий.

В отношении реагентов, разработанных в лаборатории с использованием биологических красящих веществ, лаборатория несет ответственность за определение предполагаемого использования биологического красящего вещества и спецификаций его использования, например: чистота, концентрация или содержание, условия использования.

6.2 Проверка для предполагаемого использования

Валидация (3.35) биологических красителей или красящих веществ включает в себя тестирование биологического красителя или красящего вещества для предполагаемого использования в лаборатории путем окрашивания положительных и отрицательных клеточных материалов или тканей пациента, ранее известные как положительные или отрицательные для каждого болезненного состояния или состояния, предназначенного для идентификации процедуры окрашивания. Промышленные клеточные материалы или ткани (Commercial cellular materials or tissues) также могут быть использованы.

Получение соответствующих положительных реакций проверяет диагностическую чувствительность красителя, а соответствующие отрицательные реакции проверяют диагностическую специфичность красителя. Динамический интервал чувствительности и специфичности красителя может быть проверен путем тестирования проб в различных состояниях заболевания, применительно к конкретному красителю, и может называться «селективностью» красителя. Селективность – это способность приготовленного реагента в определенных условиях тестирования окрашивать конкретный маркер, связанный с состоянием, представляющим интерес, и не окрашивать, если конкретный маркер отсутствует.

6.3 Верфикация спецификаций

Верификация (3.36) биологических красящих веществ и красителей является подтверждением спецификаций изготовителя для красящего вещества или красителя, например: чистота, концентрация или содержание, цвет, однородность показателей качества от партии к партии (batch-to-batch consistency), или же определение данных параметров, если таковые не предусмотрены.

В отношении реагентов для диагностики in vitro пользователь должен проверить информацию изготовителя по использованию, чтобы убедиться, что технические характеристики реагента соответствуют предполагаемому использованию в лаборатории. В отношении лабораторно-разработанных красящих веществ пользователю следует проверить красящее вещество, чтобы убедиться, что оно соответствует требуемым спецификациям.

Пользователю следует верифицировать эффективность реагентов путем тестирования ранее известных положительных и отрицательных проб клеточных материалов и тканей для каждого болезненного состояния или условия, включенного в предполагаемое использование.

ПРИМЕЧАНИЕ – В Приложении A приведен контрольный перечень (checklist) для облегчения понимания этого определения.

6.4 Сертификация биологических красящих веществ

Сертификация красящего вещества – это верификация информации изготовителя по использованию, выполняемая независимой организацией [органом по сертификации продукции (3.25)] (product certification body).

ПРИМЕР – Комиссия по биологическому окрашиванию (The Biological Stain Commission), Рочестер, Нью-Йорк, США, является независимой организацией, которая выполняет сертификацию красящих веществ для биологического окрашивания.

Примечание  Методы испытаний биологических красящих веществ приведены в справочнике (Reference), см. главу 28[18].

6.5 Приобретение биологических красителей и красящих веществ

Биологические красители и красящие вещества следует получать из авторитетных источников, предоставляющих информацию о красителе, такую как концентрация, содержание или чистота. В отношении биологических красящих веществ лаборатория несет ответственность за определение предполагаемого использования красящего вещества.

Следует тщательно проверять правильность использования каждого красящего вещества для каждого предполагаемого вида использования.

Приложение А

(справочное)

Контрольный перечень для установления или проверки технических требований в отношении биологических красителей и красящих веществ

1) Получите контрольные материалы, представляющие положительную ткань (известную как здоровую или патологическую), обеспечивающую надлежащее представление положительных и отрицательных проб, включая подробные сведения об обработке ткани. Важно, особенно при проведении иммуногистохимического окрашивания, конкретно указывать тип используемого фиксатора и следующие процедуры вплоть до предметных стекол (slides), готовых для окрашивания, например: формальдегид (массовая доля 3,6%), забуференный фосфатом (pH = 7,0), используемый при комнатной температуре (от 18 до 28 ° C) от 12 до 24 часов; обычное обезвоживание, очистка, инфильтрация и внедрение парафинов (paraffin infiltration and embedding); обычная подготовка микротомовых срезов (routine preparation of microtome sections).

2) В отношении красящих веществ их физические и химические характеристики следует указывать на этикетке продукта при необходимости.

a) Химический состав (наименование, формула)

b) Индекс красок и / или регистрационный номер Химической реферативной службы

c) Массовая концентрация или массовое содержание красящего вещества в красителе

d) Чистота или содержание красящего вещества

e) Срок годности

f) Меры предосторожности и предупреждения

g) Условия хранения

В отношении красителей проверьте листовку-вкладыш в упаковке на предмет соответствия спецификациям изготовителя. Они обычно включают

h) Наименование реагента,

i) Химический состав, включая растворитель и концентрацию или содержание красящего вещества,

j) Срок годности,

k) Меры предосторожности и предупреждения, и

l) Условия хранения.

3) Установите допустимые интервалы спецификации путем определения допустимой неопределенности для каждого свойства, убедившись, что реагенты, подготовленные в пределах допустимого диапазона, обеспечивают желаемую интенсивность окраски.

4) В отношении каждой новой партии реагента убедитесь, что реагент соответствует первоначально установленным спецификациям.

Если новая партия реагента не соответствует установленным спецификационным диапазонам, в случае заранее определенных предельных значений для некоторых свойств могут быть произведены корректировки. Например, если концентрация или содержание исходного красящего вещества (stock dye concentration or content) в одной партии отличается от другой, то при подготовке концентрации рабочего раствора красителя следует произвести корректировку.

Любые модификации (например, процедурные сроки или объемы реагентов), ранее не подтвержденные, требуют валидации с использованием контрольных материалов.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 ISO 19001 | IDT IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности ГОСТ Р ИСО 19001-2013 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO. Информация, предоставляемая изготовителем с диагностическими реагентами in vitro, применяемыми для окрашивания в биологии |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	ISO/IEC Guide 99: 2007 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). http://www.iso.org

[2]	ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times

[3]	ISO 14971:2000, Medical devices — Application of risk management to medical devices

[4]	ISO 15223‑1:2012, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements

[5]	ISO 18113‑1, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 1: Terms, definitions and general requirements

[6]	ISO 18113‑2, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use

[7]	ISO/TR 24971:2013, Medical devices -- Guidance on the application of ISO 14971

[8]	ISO 80000‑1, Quantities and units — Part 1: General

[9]	ISO 80000‑9, Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics

[10]	ISO/IEC Guide 51:1999, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards

[11]	ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services

[12]	IEC 62366:2007, Medical devices — Application of usability engineering to medical devices

[13]	Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices. Off. J. Eur. Union L. 1998 December, 331 p. 7

[14]	CLSI Quality assurance for design control and implementation of immunohistochemistry assays; Approved Guideline. 2nd ed.

[15]	CLSI document I/LA 28-A2, Wayne, PA 19087 USA, Clinical and Laboratory Standards Institute, 2011

[16]	The International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) archive for the work of the Global Harmonization Task Force (GHTF) at www.imdrf.org/ghtf/ghtf-archives.asp

[17]	Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Database at

[18]	Horobin R.W., & Kiernan J.A. Conn’s Biological Stains: A handbook of dyes, stains and fluorochromes for use in biology. Published for the Biological Stain Commission by BIOS Scientific Publishers, Oxford, UK, Tenth Edition, 2002

[19]	Colour Index International. 4th Edn. on line. www.colour-index.com

[20]	United Nations, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 1st edition (2003) at

[21]	A Guide to The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 4 edition. SG/.AC/AC 10/30 Rev. 4, at.

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, медицинское изделие, набор, реагент |  |  |

Директор	_____________________

Руководитель разработки	_________________________