| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 22870– 20ХХ (проект, первая редакция) |

Точечное тестирование (РОСТ)

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЕТЕНЦИИ

(ISO 22870:2016, Point-of-care testing. Requirements for quality and competence, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

20ХХ

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 22870:2016 «Исследования по месту лечения (ИМЛ). Требования к качеству и компетентности» (ISO 22870:2016 «Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality and competence»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 22870—2009

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2016 – Все права сохраняются

© Стандартинформ, оформление, 20ХХ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Традиционные исследования биологических жидкостей, экскретов и тканей пациента выполняют обычно в контролируемых и регулируемых условиях признанной медицинской лаборатории. Введение системы менеджмента качества и аккредитации в этих лабораториях повысило заинтересованность в их использовании.

Успехи в развитии технологий привели к созданию компактных, простых в применении медицинских изделий для диагностики in vitro, которые делают возможным выполнение некоторых исследований непосредственно возле места размещения пациента или поблизости от него. Исследования по месту лечения/экспресс тестирование могут принести пользу как пациентам, так и учреждениям здравоохранения.

Риск для пациента и для учреждения здравоохранения может быть поставлен под контроль с помощью тщательно разработанной, полностью внедренной системы менеджмента качества, которая облегчает:

- оценку новых или альтернативных инструментов и систем для исследований по месту лечения POCT;

- оценку и апробацию предложений и протоколов для конечных пользователей;

- закупка, монтаж и техническое обслуживание оборудования;

- сохранность поставляемых расходных материалов и реагентов;

- обучение, сертификацию и переаттестацию операторов систем для исследований по месту лечения;

- контроль и обеспечение качества.

Органы, которые уполномочены оценивать компетентность учреждений для выполнения исследований по месту лечения, могут использовать настоящий стандарт в качестве основы для своей деятельности. Учреждение здравоохранения при аккредитации всей своей деятельности или ее части должно избирать тот орган аккредитации, который принимает во внимание требования к выполнению исследований по месту лечения.

национальный стандарт Российской федерации

Точечное тестирование (РОСТ)

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЕТЕНЦИИ

Point-of-care testing. Requirements for quality and competence

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к проведению исследований по месту лечения и предназначен для применения в сочетании с ISO 15189. Требования настоящего стандарта применяют при выполнении исследований по месту лечения в больнице или в организации здравоохранения, предоставляющей амбулаторную помощь. Настоящий стандарт может быть применен при выполнении чрезкожных измерений, анализе выдыхаемого воздуха и при мониторинге физиологических параметров in vivo.

Выполнение исследований по месту лечения на дому исключено из сферы применения настоящего стандарта, хотя некоторые его элементы могут быть применены и в таких случаях.

Примечание — Могут быть приняты во внимание местные и региональные правила.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт:

ISO 15189:2012, Medical laboratories. Requirements for quality and competence (Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности)

ISO/IEC 17043 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing (Оценка соответствия. Общие требования к проверке квалификации лабораторий)

ISO 18113-4 In vitro diagnostic medical devices. Information supplied by the manufacturer (labelling). Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing [Изделия медицинские для in vitro диагностики. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 4. Реактивы для in vitro диагностики для самоконтроля]

ISO 18113-5 In vitro diagnostic medical devices. Information supplied by the manufacturer (labelling). Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing [Изделия медицинские для in vitro диагностики. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 5. Инструменты для in vitro диагностики для самоконтроляинструменты in vitro для самоконтроля]

EN 13532:2002 General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing (Медицинские приборы диагностические лабораторные для самопрверки)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 исследование по месту лечения [point-of-care testing (РОСТ), near-patient testing]: Исследование, которое выполняют поблизости от пациента или непосредственно в месте его расположения и результат которого ведет к возможному изменению лечения пациента.

4 Требования к менеджменту

4.1 Организация и менеджмент

4.1.1 Применяют ISO 15189: 2012, 4.1.1.2, 4.1.1.3 и следующие требования.

Руководство лабораторной службы должно планировать и разрабатывать процессы, необходимые для выполнения РОСТ.

Необходимо учитывать следующее:

а) установить цели и требования к качеству РОСТ;

b) разработать и задокументировать необходимые процессы и предоставить специальные ресурсы для проведения РОСТ;

c) провести требуемое подтверждение (осуществить верификацию и валидацию) и мониторинг деятельности специфичной для РОСТ;

d) зарегистрировать предоставление доказательств того, что процессы и методики выполнения РОСТ соответствуют требованиям.

Руководящий орган организации должен нести ответственность за обеспечение принятия соответствующих мер по мониторингу точности и качества РОСТ, выполняемых в рамках данной организации здравоохранения.

4.1.2 Применяют требования ISO 15189:2012 следующие подразделы.

4.1.2.1 Руководство организации должно уполномочить группу медицинских специалистов (например, медицинский консультативный комитет) определить сферу применения РОСТ с учетом клинической потребности в исследованиях по месту лечения, финансовых расходов, технической выполнимости и способности организации удовлетворить эти потребности.

4.1.2.2 Руководством организации (лабораторией) или уполномоченным лицом должна быть назначена сводная группа ответственных сотрудников, состоящая из представителей от лаборатории и администрации, а также клинических специалистов, включая медицинских сестер, для мониторирования и консультирования по вопросам РОСТ.

4.1.2.3 Сводная группа ответственных сотрудников должна гарантировать, что полномочия и ответственность за выполнение РОСТ определены и сообщены внутри организации.4.1.2.4 Сводная группа ответственных сотрудников должна участвовать в оценке и выборе изделий и систем для исследований по месту лечения. Критерии рабочих характеристик изделий для исследований по месту лечения должны включать в себя правильность, прецизионность, пределы обнаружения, пределы применения и интерференции. Должна быть принята во внимание практичность.

4.1.2.5 Сводная группа ответственных сотрудников должна учитывать все предложения по введению любого продукта, изделия или системы для РОСТ.

4.1.3 Применяют требования ISO 15189: 2012 (пункт 4.1.1.1).

4.2 Система менеджмента качества

4.2.1 Применяют ISO 15189: 2012 пункт 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.6 и следующие требования.

4.2.2 Руководство лабораторной службы должно разработать, документировать, внедрить и поддерживать систему менеджмента качества и постоянно повышать ее эффективность.

4.2.2.1 Руководство лабораторной службы должно:

a) идентифицировать процессы, необходимые для системы менеджмента качества для РОСТ во всей организации;

b) определить последовательность и взаимодействие данных процессов;

c) определить критерии и методы, необходимые для гарантирования того, что как операции, так и контроль за этими процессами эффективны;

d) гарантировать доступность ресурсов и информации, необходимых для поддержки операций и мониторинга данных процессов;

e) отслеживать, измерять и анализировать эти процессы;

f) внедрить меры, необходимые для достижения запланированных результатов и непрерывного совершенствования данных процессов;

g) назначить лицо с соответствующей подготовкой и опытом как ответственного за качество РОСТ, включая рассмотрение требований, связанных с выполнением РОСТ.

Управление данными процессами в организации должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Процессы, необходимые для системы менеджмента качества, указанные выше, должны включать в себя предоставление ресурсов, обслуживания и измерений.

4.2.2.2 Руководство лабораторных служб должно планировать и внедрять мониторинг, измерение, анализ и совершенствование процессов, необходимых для того, чтобы продемонстрировать соответствие РОСТ системе качества.

4.2.3 Документация системы менеджмента качества должна включать в себя:

a) документированное заявление о политике и целях качества;

b) руководство по качеству;

c) документированные методики в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

d) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, выполнения и контроля ее процессов;

e) записи, требуемые настоящим стандартом.

Примечание — В рамках настоящего стандарта термин «документированная процедура» означает, что процедура утверждена, изложена в форме документа, внедрена и поддерживается.

Объем документации системы менеджмента качества может варьировать от организации к организации в зависимости от следующих факторов:

- размера организации и типа ее деятельности;

- сложности процессов и их взаимодействия;

- компетентности персонала.

Документация может быть в любой форме и на любом носителе, и может быть сохранена и найдена в течение определенного времени, длительность которого зависит от местных, региональных и национальных требований.

4.2.4 Применяют ISO 15189: 2012 (4.1.2.3, 4.1.2.4), а также следующие требования.

Заведующий лабораторией или другое уполномоченное лицо должны гарантировать, что:

a) установленные цели качества РОСТ измеримые;

b) планирование системы менеджмента качества предусматривает соответствие требованиям службы, а также целям качества;

c) при планировании и внедрении изменений системы менеджмента качества поддерживается ее целостность.

4.2.5 Применяют ISO 15189: 2012 (4.2.2), а также следующие требования.

Организация должна разработать и поддерживать руководство по качеству, которое должно включать в себя:

a) область применения системы менеджмента качества;

b) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них;

c) описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества.

4.3 Контроль документов

Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.3).

4.4 Рассмотрение соглашений об услугах (контрактов)

Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.4).

4.5 Исследования во вспомогательных лабораториях

Требования к исследованиям во вспомогательных лабораториях неприменимы для настоящего стандарта.

4.6 Внешнее обслуживание и поставки

Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.6).

4.7 Консультативные услуги

Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.7).

4.8 Разрешение жалоб

Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.8).

4.9 Идентификация и контроль несоответствий

4.9.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 4.9) и следующие требования

4.9.2 Организация должна гарантировать, что исследования по месту лечения, которые не соответствуют требованиям, идентифицированы и находятся под контролем для предупреждения их нежелательного использования. Контроль и связанные с ним ответственность и полномочия для работы с несоответствующими требованиям исследованиями по месту лечения должны быть определены в документированной методике.

Организация должна заниматься несоответствующими требованиям исследованиями по месту лечения одним или несколькими способами:

a) предпринимая меры для устранения обнаруженного несоответствия;

b) поручая их использовать, выпускать и принимать;

c) предпринимая меры по предотвращению их первоначально предусмотренного использования или применения.

Следует вести и сохранять записи о характере несоответствий и любых последующих действиях.

4.9.3 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для оценки того, какие меры постоянного совершенствования эффективности системы менеджмента качества могут быть предприняты. Такие данные должны включать в себя сведения, полученные в результате мониторинга и измерения, а также из других связанных с ними источников.

4.9.4 В результате анализа данных должна быть получена информация относительно:

a) удовлетворенности специалистов здравоохранения/пациентов/клиентов (см.  4.12);

b) соответствия требованиям к исследованиям по месту лечения (см. 4.2);

c) характеристик и тенденций в РОСТ, включая в себя возможность предупредительных мер;

d) поставщиков.

4.10 Корректирующие действия

4.10.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 4.10) и следующие требования.

4.10.2 Организация должна предпринять действия для исключения причины несоответствий, чтобы предотвратить их повторение. Корректирующие действия должны соответствовать рассчитанным влияниям несоответствий.

4.10.3 Должны быть разработаны и документированы методики определения требований по отношению к:

a) рассмотрению несоответствий (включая жалобы специалистов здравоохранения/пациентов/клиентов);

b) определению причин несоответствий;

c) оценке потребности в действиях для обеспечения того, что несоответствия не возникнут вновь;

d) определению и внедрению необходимых мер;

e) записям о результатах принятых мер;

f) рассмотрению предпринятых корректирующих действий.

4.11 Предупредительные действия

4.11.1 Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.11) и следующие требования.

4.11.2 Организация должна определить действия для устранения причин потенциальных несоответствий с тем, чтобы предотвратить их появление. Предупредительные действия должны соответствовать влияниям потенциальных проблем.

4.11.3 Должны быть разработаны и документированы методики определения требований по отношению к:

a) определению потенциальных несоответствий и их причин;

b) оценке необходимости в действиях для предотвращения появления несоответствий;

c) определению и внедрению необходимых действий;

d) записям о результатах принятых мер;

e) рассмотрению предпринятых предупредительных действий.

4.12 Постоянное совершенствование

4.12.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 4.12 и пункт 4.14.6, 4.14.7 и следующие требования).

4.12.2 Программа обеспечения качества должна периодически пересматривать относительные выгоды РОСТ, отслеживать перечни назначаемых тестов, осуществлять аудиты для подтверждения хранения записей и рассматривать сообщения о критических значениях.

4.13 Регистрация данных по качеству и технологиям

4.13.1 Применяют требования ISO 15189: 2012 (подраздел 4.13) и следующие требования.

4.13.2 Должны быть разработаны и храниться записи, подтверждающие доказательства соответствия требованиям и эффективность функционирования системы менеджмента качества. Записи должны содержаться в читабельном виде, быть легко идентифицируемыми и быстро находимыми. Должна быть установлена документированная процедура для определения мер контроля, необходимых для идентификации, хранения, защиты, выдачи, времени хранения и распоряжения записями.

4.14 Внутренние аудиты

Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 4.14.1, 4.14.5), а также следующие требования:

a) Заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо и сводная группа ответственных сотрудников POCT должны получать и рассматривать отчеты программы обеспечения качества.

b) Предполагаемые модификации, вытекающие из такого рассмотрения, если необходимо, должны быть включены в политику, процессы и процедуры POCT.

4.15 Анализ со стороны руководства

4.15.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 4.15) и следующие требования.

4.15.2 Заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо должны осуществлять периодический анализ результатов с позиций управления в отношении:

- экономического анализа и оценки клинической потребности;

- клинической и экономической эффективности POCT;

- установления возможности совершенствования.

Примечание — См. [7]

4.15.3 При рассмотрении руководством должна быть представлена следующая информация:

a) результаты аудитов;

b) обратная связь специалистов здравоохранения/пациентами и клиентами;

c) эффективность процесса и соответствия услуг;

d) состояние предупредительных и корректирующих мероприятий;

e) проведенные мероприятия по результатам предшествующих рассмотрений руководством;

f) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

g) рекомендации по совершенствованию.

4.15.4 заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо должны произвести изменения в политике, процессах или методиках, вытекающие из рассмотрения результатов с позиций управления.

5 Технические требования

5.1 Персонал

Применяют ISO 15189: 2012 (4.1.1.4, 5.1) и следующие требования

5.1.1 Организация должна определить и предоставить человеческие ресурсы, необходимые для:

a) внедрения и поддержания системы менеджмента качества POCT;

b) обеспечения требуемого обучения персонала, выполняющего POCT, во всех службах и подразделениях;

c) повышения удовлетворенности специалистов здравоохранения/пациентов/клиентов соответствием с требованиями потребителей.

5.1.2 заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо должны быть ответственными за:

a) обеспечение, оценку и выбор устройств, реагентов и систем для POCT, включая материалы для контроля качества;

b) разработку и документальное оформление политики качества и протоколов для эксплуатационных характеристик всех исследований по месту лечения и относящихся к ним контролю и обеспечению качества.

Общая ответственность за выполнение POCT может быть возложена на определенного лабораторного специалиста.

5.1.3 Применяют ISO 15189: 2012 (пункт 4.11.2.5) и следующее требование.

Сводная группа ответственных сотрудников должна распределить обязанности и назначить ответственных сотрудников за выполнения POCT. Распределение обязанностей и ответственности различных групп персонала определяется в установленных процедурах.

5.1.4 Применяют ISO 15189: 2012 (пункт 5.1.2, 5.1.6, 5.1.8), а также следующие требования:

Заведующий лаборатории или другое лицо, имеющее соответствующую квалификацию, может назначить лицо с соответствующей подготовкой и опытом для управления обучением и оценкой компетентности.

а) руководитель должен разработать, внедрить и поддерживать соответствующую программу теоретической и практической подготовки для всего персонала POCT. Руководитель может возложить ответственность за обучение по конкретному прибору/системе POCT на соответствующего технического специалиста или технолога.

b) Выполнять исследования по месту лечения может только тот персонал, который прошел обучение и продемонстрировал свою компетентность. Записи об обучении/аттестации (или аттестации), а также о переподготовке и переаттестации (или переаттестации) сохраняются.

c) Содержание программы обучения и процесс оценки уровня знаний/умений должны быть документированы. Требования к знаниям и умениям охватывают способность сотрудника продемонстрировать понимание правил применения устройств, теории измерительной системы (химический процесс и детектор) и оценку преаналитических аспектов анализа, включая, в том числе:

- взятие пробы;

- ее клиническое значение и ограничения;

- экспертизу аналитической методики;

- хранение реагентов;

- контроль и обеспечение качества;

- технические ограничения устройства;

- реакцию на результаты, которые выходят за определенные пределы;

- практику биологической безопасности;

- правильное документирование и сохранение результатов.

d) Интервалы между повторными циклами обучения и программа непрерывного образования должны быть разработаны и внедрены руководством лаборатории.

e) деятельность оператора POCT должны отслеживаться в рамках программы обеспечения качества.

5.2 Размещение и условия окружающей среды

5.2.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 5.2,) и следующие требования.

5.2.2 Помещения, в которых выполняют РОСТ и используют оборудование, должны соответствовать применимому к этим целям национальному законодательству или региональным или местным требованиям.

5.2.3 Организация должна определить и провести работы по формированию рабочей среды для создания хороших производственных условий, соответствующих требованиям исследований по месту лечения и рекомендациям производителей изделий.

5.3 Лабораторное оборудование

5.3.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 5.3 и пункты 5.9.2, 5.10) и следующие требования.

5.3.2 Заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо должны быть ответственны за критерии выбора и приобретение оборудования, материалов и реагентов.

a) Следует вести инвентарную опись всего оборудования для РОСТ, включая номера серий и уникальную идентификацию, данные о производителях и поставщиках, даты поставки, сведения об обслуживании, включая периоды неисправности.

b) Реагенты, наборы реактивов и оборудование должны быть проверены перед их использованием.

c) Должны иметься в наличии письменные процедуры по уходу и применению оборудования для РОСТ.

d) Сводная группа ответственных сотрудников должна рекомендовать изъятие из употребления любого изделия для исследования по месту лечения в случае его несоответствия критическим требованиям или нарушения условий безопасности.

e) Должны храниться записи о материалах и реагентах, поставленных для исследований по месту лечения, для обеспечения возможности провести аудит в отношении любого отдельного теста.

f) Периодическое или эпизодическое обслуживание оборудования должно отслеживаться и документироваться.

5.4 Преаналитические процедуры

5.4.1 Применяют ISO 15189: 2012 (пункты 5.4.4.1 и 5.4.4.2) и следующие требования

5.4.2 Организация должна гарантировать идентификацию проб и их прослеживаемость до пациента.

5.4.3 Организация должна бережно относится к пробам для POCT, полученных от пациентов, поскольку данные пробы находятся под ее контролем и используются организацией. Организация должна идентифицировать и сохранять пробы для анализа. Если какая-либо проба утеряна или повреждена, или каким-то образом признана негодной для использования, об этом должно быть сообщено ответственному медицинскому специалисту и записи об этом должны быть сохранены.

5.5 Аналитические процедуры

5.5.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 5.5) и следующие требования.

5.5.2 Всем пользователям должны быть доступны записи процедур и инструкции по каждой системе для POCT.

5.5.3 Рекомендации производителей относительно минимального контроля качества для специальных систем инструментов могут быть приняты после документированного рассмотрения (верификации).

5.5.4 Встроенный в прибор контроль качества приемлем, если регулирующие органы приняли его.

5.6 Обеспечение качества методик исследования

5.6.1 Применяют ISO 15189: 2012 (подраздел 5.6) и следующие положения.

5.6.2 Ответственный по качеству ответственен за разработку, внедрение и функционирование системы контроля качества, которая гарантирует, что POCT соответствуют стандартам качества центральной лаборатории. Соотношения между значениями, полученными в лаборатории и при POCT, должны быть установлены и опубликованы или доступны по запросу.

5.6.3 Ответственный по качеству может возложить ответственность за проведение контроля качества на специальных инструментах/системах для POCT определенному квалифицированному сотруднику. При этом менеджер по качеству остается ответственным перед заведующим лабораторией или уполномоченным компетентным лицом за качество всех исследований по месту лечения.

5.6.4 Там, где это возможно, требуется участие во внешней оценке качества (EQA) (см. ISO/IEC 17043). В отсутствие схемы EQA заведующий лаборатории или уполномоченное лицо должны создать внутреннюю схему оценки качества, включающую циркуляцию образцов или тиражирование теста внутри лаборатории.

5.6.5 Заведующий лабораторией или уполномоченное компетентное лицо и сводная группа ответственных сотрудников по РОСТ должны получать и анализировать данные внешней или внутренней оценки качества. Предполагаемые модификации, возникающие в результате такого рассмотрения, должны быть включены в политику, процессы и процедуры POCT.

5.6.6 Заведующий лаборатории должен подтвердить следующие процессы предоставления услуг.

a) Правильность и прецизионность, а также, при возможности, линейность показаний инструмента должны быть подтверждены программой контроля качества.

b) Разделенные пробы пациентов или другие приемлемые материалы контроля качества должны применяться для подтверждения характеристик систем РОСТ, используемых в ряде подразделений организации.

c) Частота проведения внутрилабораторного контроля качества должна быть уточнена для каждого устройства.

d) Корректирующие действия, предпринимаемые в отношении результатов, вышедших из-под контроля, должны быть документированы.

e) Действия, предпринимаемые в отношении несоответствующих требованиям результатов исследований по месту лечения, должны быть документированы.

f) Результаты контроля качества должны регулярно регистрироваться для анализа менеджером по качеству или назначенным лицом.

g) Контроль технологического процесса для расходных материалов и реагентов должен быть документирован и контролироваться.

h) Результаты исследований, выполненных пациентами в стационаре в порядке самотестирования с применением изделий для РОСТ, должны отслеживаться для подтверждения их точности и сопоставимости с результатами, полученными в центральной лаборатории.

5.7 Постаналитические процедуры

5.7.1 Применяют ISO 15189:2012 (подраздел 5.7), а также следующие требования.

Организация должна безопасно перерабатывать и удалять все пробы, реагенты и наборы реактивов согласно местным, региональным и национальным правилам.

5.7.2 При клинической необходимости повторных исследований оригинальная проба должна сохраняться, если это возможно. В противном случае должна быть получена новая проба.

5.8 Сообщение результатов

5.8.1 Применяют ISO 15189:2012 (подраздел 5.8, 5.9.), а также следующие требования

5.8.2 Результаты POCT должны быть сообщены с необходимыми деталями.

5.8.3 Результаты POCT должны постоянно регистрироваться в медицинских историях болезни пациентов.

Идентичность лица, выполнявшего исследование, должна быть зарегистрирована.

5.8.4 Записи результатов POCT должны отличаться от записей результатов, полученных в центральной лаборатории или ее филиалах.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 ISO/IEC 17043:2013 ISO 18113-4 ISO 18113-5 EN 13532:2002 | IDT IDT IDT IDT IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации ГОСТ Р ИСО 18113-4-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 4. Реагенты для диагностики in vitro для самотестирования ГОСТ Р ИСО 18113-5-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 5. Инструменты для диагностики in vitro для самотестирования ГОСТ Р ЕН 13532-2010 Общие требования к медицинским изделиям для диагностики in vitro для самотестирования |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	ISO/IEC 17043:2010, 	Conformity assessment — General requirements for proficiency testing

[2]	ISO 18113-4,	In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing

[3]	ISO 18113-5,	In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing

[4]	EN 13532:2002,	General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

[5]	Jansen R.T.P., Blaton V., Burnett D., Huisman W., Queralto J.M., Zerah S., Allman B. European Communities Confederation of Clinical Chemistry, Essential criteria for quality systems of medical laboratories. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 35, 1997, pp.123-132

[6]	Jansen R.T.P., Blaton V., Burnett D., Huisman W., Queralto J.M., Zerah S., Allman B. European Communities Confederation of Clinical Chemistry, Additional essential criteria for quality systems of medical laboratories. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 36, 1998, pp.249-252

[7]	Jacobs E. In: Kaplan and Pesce, eds. POCT in Clinical Chemistry: Theory, Analysis and Correlation. 4  ed. St.Louis, Mosby and Co; 2003

[8]	Price, C.P., St. John, A. and Hicks, J.M. Point-of-Care Testing.  Washington, DC : AACC Press,  Second Edition,  2004

[9]	MHRA. Management and Use of IVD Point of Care Test Devices.  Medicines and Healthcare Products R egulatory Agency,  UK,  2013

[10]	MHRA. Management of in vitro Diagnostic Medical Devices.  Medicines and Healthcare Products R egulatory Agency,  UK,  2013

[11]	Burnett  D.  Accreditation and point-of care testing. Ann. Clin. Biochem.  2000,  37 pp. 241–243[ 12] Freedman  D.B.  Clinical governance: Implications for point-of-care testing. Ann. Clin. Biochem.  2 002,  39 pp. 421–423

[12] 	Freedman  D.B.  Clinical governance: Implications for point-of-care testing. Ann. Clin. Biochem.  2 002,  39 pp. 421–423

[ 13]	POCT Guidelines v. 2.0. Jpn J. Clin. Lab. Automation. 33, Suppl 2,  2008

[14]	CLSI. Quality Management: Approaches to Reducing Errors at the Point of Care; Approved Guideline. C LSI document POCT07-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2010

| УДК 61.003.054:006.354 | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: система менеджмента качества, корректирующие действия, предупреждающие действия, точечное тестирование (РОСТ) |  |  |

В Российской Федерации действует Федеральный закон, от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" в котором отсутствует аккредитация в соответствии с ИСО 15189. В тоже время действует Федеральный закон который предусматривает лицензирование медицинской деятельности с учетом проведения работ и оказания услуг по конкретным специальностям, одной из которых является специальность "клиническая лабораторная диагностика" (английский аналог - "in vitro diagnostics") (примечание разработчика).