| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО/ТС 16782– 20ХХ (проект, 1 редакция) |

Клиниколабораторные исследования

Критерии для приемлемых партий обезвоженного агара Mueller-Hinton и бульона для исследования антимикробной чувствительности

(ISO/TS 16782:2016, Clinical laboratory testing — Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/ТС 16782:2016 «Клинические лабораторные исследования -  Критерии для оценки приемлемости партий дегидратированных агара и бульона Mueller-Hinton для оценки антимикробной чувствительности» (ISO/TS 16782:2016 «Clinical laboratory testing — Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

- Международная организация по стандартизации (ISO) представляет собой всемирную федерацию, состоящую из национальных органов по стандартизации (комитеты-члены ISO). Работа по разработке международных стандартов обычно ведется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в теме, для решения которой образован данный технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, поддерживающие связь с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

- Процедуры, использованные для разработки данного документа, и процедуры его дальнейшей актуализации описаны в Директивах ISO/IEC Directives, Часть 1.  В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO.  Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC Directives, Часть 2.  www.iso.org/directives

- Следует обратить внимание на тот факт, что отдельные элементы данного документа могут являться объектами патентного права. ISO не несет ответственность за идентификацию любых или всех подобных патентных прав.  Сведения о всех патентных правах, идентифицированных при разработке данного документа, содержатся в разделе Введение и /или в перечне ISO полученных патентных деклараций.  www.iso.org/patents

- Любой торговый знак, использованный в данном документе, является информацией, приводимой для удобства пользователей, и не является свидетельством в пользу того или иного товара.

- Объяснение смысла специфических терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информацию о приверженности ISO принципам ВТО в Технических барьерах в торговле (TBT) см. По следующему URL: Foreword - Supplementary information

- Комитет, ответственный за этот документ - ISO / TC 212, Клинические лабораторные исследования и системы диагностики in vitro.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативная ссылка	2

3 Термины и определения	2

3.1 антимикробный агент	2

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	18

Библиография	30

Введение

Исторически сложилось так, что, хотя для оценки чувствительности микроорганизмов были рекомендованы различные среды, бульон Mueller-Hinton был выбран в качестве эталонной среды для определения минимальных подавляющих концентраций (МПК) методом серийных микроразведений (ISO 20776-1), а агар Mueller-Hinton наиболее широко используется для определения чувствительности быстрорастущих бактерий к антибиотикам диско-диффузионным методом.

Среда Mueller-Hinton обеспечивает удовлетворительный рост большинства патогенов c обычными питательными потребностями (неприхотливых), приемлемую воспроизводимость от партии к партии, низкий уровень ингибиторов сульфаниламидов, триметоприма и тетрациклина. С использованием этой среды в ходе исследований чувствительности к антимикробным препаратам в течение нескольких десятилетий было собрано большое количество данных.

Настоящий стандарт является результатом усилий по созданию стандартного описания и протокола, при помощи которых производители дегидратированных агара и бульона Mueller-Hinton могут определить его приемлемые рабочие характеристики.

Результаты исследований соответствуют установленным предельным диапазонам контроля качества для каждой комбинации антимикробного средства и контрольных штаммов. Каждая производственная партия проходит проверку, по крайней мере, при помощи данных комбинаций антимикробных агентов и контрольных штаммов.

ISO/TS 16782:2016 был разработан, в частности, на основе двух документов Института Клинических и Лабораторных Стандартов (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI), CLSI M6-A2[1] (протоколы оценки дегидратированного агара Mueller-Hinton) и CLSI M32-P[2] (оценка партий дегидратированного бульона Mueller-Hinton для определения чувствительности к антимикробным препаратам), с разрешения. После публикации ISO 16782, документы CLSI M6-A2[1] и M32-P[2] больше не будут доступны. Производители могут руководствоваться ISO 16782 при оценке рабочих характеристик производственных партий агара и бульона Mueller-Hinton.

национальный стандарт Российской федерации

Клиниколабораторные исследования

Критерии для приемлемых партий обезвоженного агара Mueller-Hinton и бульона для исследования антимикробной чувствительности

Clinical laboratory testing — Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает стандартное описание физических свойств дегидратированного агара Mueller-Hinton (дАМХ) и дегидратированного бульона Mueller-Hinton (дБМХ) и критерии, по которым производители могут оценить рабочие качеств, производственных партий сАМХ и сБМХ. Производственные партии бульона или агара затем могут быть использованы всеми потребителями, включая производителей устройств для оценки чувствительности к антимикробным препаратам in vitro, в качестве среды для проведения исследований чувствительности к антимикробным препаратам.

Настоящий стандарт не распространяется на добавки (например, кровь или препараты крови), которые добавляют в питательную среду для поддержания роста бактерий, со сложными питательными потребностями [3][4][5][6]. Внесение этих добавок предусмотрено после того, как из дегидратированной среды приготавливается конечный продукт в жидком виде, и выходит за рамки настоящего стандарта. Хотя агар Mueller-Hinton можно использовать для определения МПК методом серийных разведений в агаре [4][6] или  методом градиентной диффузии, настоящий стандарт включает только оценку рабочих характеристик агара Mueller-Hinton с использованием диско-диффузионного метода, как описано в документах Института Клинических и Лабораторных Стандартов (CLSI)[5] и Европейского комитета по определению чувствительности к антимикробным препаратам  (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST)[3].

2 Нормативная ссылка

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками в данном документе и обязательны для его применения.  Для датированных ссылок применимо только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применимо последнее издание справочного документа (включая все изменения и дополнения).

ISO 20776-1:2006, Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro — Исследование чувствительности возбудителей инфекции и оценка рабочих характеристик устройств для определения чувствительности к антимикробным препаратам — Часть 1: Референсный метод определения активности in vitro антимикробных агентов в отношении быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих инфекционные заболевания.

CLSI M100, Стандарты проведения оценки чувствительности к антимикробным препаратам; информационное приложение

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

3.1 антимикробный агент

вещество биологического, полусинтетического или синтетического происхождения, которое ингибирует рост бактерий или убивает их и, таким образом, может быть использовано для лечения инфекций Примечание 1 к позиции: дезинфицирующие средства, антисептики и консерванты не включены в данное определение. [ИСТОЧНИК: ISO 20776-1:2006, 2.1]

3.2 антимикробный диск

небольшой бумажный диск, содержащий известные количества антимикробных агентов, используемый для тестирования чувствительности in vitro

3.3 концентрация

количество антимикробного агента в определенном объеме жидкости

Примечание 1 к позиции: концентрация выражается в мг/л.

Примечание 2 к позиции: мг/л = мкг/мл, но единицу измерения мкг/мл использовать не рекомендуется. [ИСТОЧНИК: ISO 20776-1:2006, 2.2.2]

3.4 исходный раствор

исходный раствор, используемый для дальнейших разведений [ИСТОЧНИК: ISO 20776-1:2006, 2.3]

3.5 минимальная подавляющая концентрация МПК

самая низкая концентрация антимикробного агента, которая в определенных условиях предотвращает видимый рост бактерий in vitro в течение определенного периода времени

Примечание 1 к записи: МПК выражается в мг/л.

[ИСТОЧНИК: ISO 20776-1:2006, 2.4, изменено — “самая низкая концентрация, которая " было изменено на " самая низкая концентрация антимикробного агента, которая”]

3.6 эталонный штамм каталогизированный, охарактеризованный микроорганизм со стабильным, определенным фенотипом и/или генотипом чувствительности к антимикробным препаратам
Примечание 1 к позиции: эталонные штаммы хранятся в качестве исходных культур, из которых получают рабочие культуры. Они получены из признанных национальных коллекций культур и используются для контроля качества.

[ИСТОЧНИК: ISO 20776-1:2006, 2.7, изменено - “охарактеризованные бактерии " было изменено на “охарактеризованные микроорганизмы " и " коллекции культур” в Примечании 1 к позиции было изменено на "признанные национальные коллекции культур”]

3.7 Метод определения антибиотикочувствительности

3.7.1 метод разведений в жидкой питательной среде

техника, при которой емкости заполняются соответствующими объемами среды, содержащей антимикробный препарат в постепенно возрастающих концентрациях (как правило, в два раза), и известным инокулятом.

Примечание 1 к определению: Целью этого метода является определение МПК.

[ИСТОЧНИК: стандарт ISO 20776-1:2006, 2.8.1, модифицирован — формулировка «раствор антимикробного препарата, используемого в постепенно возрастающих концентрациях (как правило, в два раза) и соответствующие объемы среды, содержащие» была изменена на «среды, содержащей антимикробный препарат в постепенно возрастающих концентрациях (как правило, в два раза), и»]

3.7.2 микроразведение

выполнение разведения среды в планшетах для микроразведения емкостью 200 мкл на лунку

[ИСТОЧНИК: стандарт ISO 20776-1:2006, 2.8.2, модифицирован — фраза «емкость ≤200 мкл на лунку» была изменена на «емкость 200 мкл на лунку»]

3.7.3 диско-диффузионный метод

техника, при которой антимикробные диски наносят на поверхность предварительно равномерно засеянной известным инокулятом агаризованной среды, после инкубации в определенных условиях формируется зона задержки роста микроорганизма, размер которой соответствует чувствительности / устойчивости микроорганизма к антимикробному агенту

3.7.4 диаметр зоны

диаметр (в мм) зоны ингибирования роста вокруг целлюлозного диска, содержащего антимикробный агент в определенном количестве, используемом в диско-диффузионном тесте

3.8 бульон

жидкая среда, используемая для выращивания бактерий in vitro [ИСТОЧНИК: стандарт ISO 20776-1:2006, 2.9, модифицирован — фраза «жидкая питательная среда» заменена на «жидкая среда»]

3.9 инокулюм

количество жизнеспособных клеток в суспензии в расчете на конечный объем.

Примечание 1 к определению: Инокулюм выражается в колониеобразующих единицах на миллилитр (КОЕ/мл). [ИСТОЧНИК: стандарт ISO 20776-1:2006, 2.10, модифицирован — фраза «количество бактерий» была заменена на «количество жизнеспособных клеток»]

3.10 дегидратированный бульон Mueller-Hinton дБМХ

высушенная бактериологическая среда, используемая для приготовления жидкой среды для тестов на антимикробную чувствительность методом разведения в жидкой питательной среде

3.11 дегидратированный агар Mueller-Hinton дАМХ

высушенная бактериологическая среда, используемая для приготовления планшетов с агаром для тестирования антимикробной чувствительности диско-диффузионным методом, методом градиентной диффузии и определения МПК методом разведения в агаре

4 Требования к бульону Mueller-Hinton

4.1 Компоненты бульона Mueller-Hinton

Исторически, среда бульон Mueller-Hinton для тестирования антимикробной чувствительности содержит следующие приблизительные количества компонентов на литр очищенной воды (для соответствия критериям эффективности могут потребоваться корректировки)[7]:

— дегидратированный настой из 300 г говядины (то есть 2 г порошка экстракта говядины);

— кислотный гидролизат казеина 17,5 г;

— крахмал 1,5 г.

4.2 Физические и химические свойства

4.2.1 Дегидратированный порошок или гранулы

Цвет: от бежевого до светло-бежевого.

Однородный, сыпучий, гомогенный и не содержит примесей.

4.2.2 Приготовление питательного бульона

После гидратирования конечный pH, измеренный после автоклавирования, должен составлять 7,2-7,4 при 25 ° C.

Жидкость светло-соломенного цвета, прозрачная, без видимых ос адков.

4.2.3 Обогащение среды МХБ катионами и их содержание

Бульон должен содержать достаточную концентрацию двухвалентных катионов металлов, чтобы обеспечить адекватный рост микроорганизмов и позволить исследователю определять значения МПК (например, аминогликозидов и хинолонов) для контрольных штаммов, в пределах диапазонов, указанных в таблице 4 стандарта ISO 20776-1: 2006 (проверить контрольные диапазоны в последних версиях документов CLSI и EUCAST). Новые партии БМХ могут потребовать проведения тестирования на предмет приемлемого содержания катионов. Стандартные партии дБМХ среды, приготовленные из дегидратированного продукта, должны содержать не более 25 мг/л общего кальция и 12,5 мг/л общего магния. Производители могут отдать предпочтение в пользу производства коммерческих партий дБМХ с необходимыми концентрациями катионов или фактическими уровнями менее 20 мг/л кальция и 10 мг/л магния. В последнем случае на итоговой этикетке указываются фактическое содержание катионов в партии бульона. При окончательном тестировании приготовленный БМХ должен содержать от 20 мг/л до 25 мг/л Ca2+ и от 10 мг/л до 12,5 мг/л Mg2+. Хотя содержание марганца в следовых количествах требуется для роста, концентрация ионов марганца должна составлять ниже 8 мг/л, чтобы избежать ложных интерпретаций резистентности к глицилциклинам [8]. Результат должен быть валидирован по значению МПК тигециклина, соответствующему допустимому диапазону, при тестировании контрольного штамма Escherichia coli WDCM 00013. Хотя для роста микроорганизмов необходимы следовые количества цинка, концентрация цинка должна быть ниже 3 мг/л, чтобы избежать ложных интерпретаций резистентности к имипенему [9] и, потенциально, к другим карбапенемам. Результат должен быть валидирован по значению МПК имипенема, соответствующему допустимому диапазону, при тестировании контрольного штамма Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025. Концентрации катионов кальция, магния, марганца и цинка следует определять с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП МС) или пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии (ПААС)[10]. Хотя эффекты ионов, влияющих на результаты тестов на антибиотикочувствительность к другим антимикробным агентам, не включены в настоящий стандарт, они должны учитываться производителями при исследовании антибиотикочувствительности методом серийных разведений в БМХ. К задействованным антимикробным агентам относятся даптомицин [11] и полимиксин [12]. При тестировании даптомицина БМХ должен быть дополнен ионами общего Ca2+ до конечной концентрации 50 мг/л. Обратитесь к стандарту ISO 20776-1 за соответствующими инструкциями по приготовлению среды и тестированию на антибиотикочувствительность.

4.2.4 Другие компоненты среды

Среда должна иметь массовую концентрацию тимидина менее 0,03 мг/л, для обеспечения получения валидного результата МПК триметопримсульфаметоксазола ≤0,5 / 9,5 мг/л при тестировании контрольного штамма Enterococcus faecalis WDCM 00087.[13].

4.2.5 Специфические корректировки, требуемые производителем

Для антимикробных агентов, включенных в Таблицу 1:

a) включение хлорида натрия (2% м/об NaCl) в конечной концентрации 20 г/л в бульон необходимо для выявления устойчивости к метициллину у Staphylococcus spp. при исследовании с оксациллином;
b) при исследовании тигециклина методом микроразведений в бульоне, с приготовлением панелей МПК, необходимо использовать свежеприготовленную среду в день использования. Среда должна быть приготовлена не ранее 12 часов до момента подготовки панелей; тем не менее, панели могут быть заморожены для последующего использования. Для получения дополнительной информации обратитесь к стандарту ISO 20776-1.

Производители могут выбрать для тестирования дополнительные антимикробные агенты и штаммы, а также среду Mueller-Hinton, дополненную для роста привередливых штаммов. Ожидаемые характеристики должны быть валидированы.

Для микроорганизмов, не включенных в Таблицу 1 (например, для расширенного тестирования по усмотрению производителя):

c) исследование привередливых организмов, таких как стрептококки и Haemophilus spp. требует добавления ростовых добавок (например, крови или компонентов крови). Если партия агара или бульона Mueller-Hinton, прошедшие валидацию в соответствии с критериями, приведенными в настоящем стандарте, должны использоваться для тестирования привередливых микроорганизмов, то, после добавления дополнительных компонентов, полученные значения МПК или диаметры зон должны попадать в приемлемые диапазоны МПК, опубликованные в 20776-1 для конкретной среды и тестируемого микроорганизма.

Краткое описание конкретных эффектов на антимикробные агенты см. в Приложении A.1.

4.3 Производственный протокол для тестирования производственных партий дегидратированного бульона Mueller-Hinton

Протоколы подготовки исследований методом серийных разведений описаны в ISO 20776-1. Выполнение этих протоколов следует осуществлять со следующими ограничениями (поправками), которые перечислены ниже.

- Необходимо использовать как минимум две дополнительные точки двукратных разведений для минимальной и максимальной границы концентраций используемого контрольного штамма для каждого тестируемого антибактериального агента в каждой серии тестов.

- Необходимо, как минимум, протестировать один микробный инокулят в трех отдельных тестах для каждой из комбинаций микроорганизм-антимикробный препарат, перечисленных в 4.4. Этот список комбинаций микроорганизм-антимикробный агент представляет минимальные требования для тестирования, и включает антибактериальные агенты, использование которых способно детектировать определенные проблемы со средой. Другие антимикробные агенты могут быть испытаны по усмотрению производителя и по мере необходимости для проверки стабильности среды. Свойства среды должны соответствовать тестируемым антимикробным агентам.

- См. ISO 20776-1, CLSI [6] или EUCAST [4] для получения подробной информации о контрольных штаммах. Как минимум, за два дня до тестирования, разморозьте все флаконы с культурами контрольных штаммов, которые потребуются для тестирования (см. 4.4). Инокулируйте каждую культуру на чашку Петри с неселективной питательной агаровой средой и инкубируйте ее в течение 18–24 ч при температуре от 34 до 37 °С в обычной атмосфере согласно ISO 20776-1.  После инкубации проверьте культуру на чистоту. За день до проведения теста антибиотикочувствительности, контрольные штаммы снова пересевают, для получения свежих (суточных) колоний для приготовления инокулята. Все микроорганизмы должны быть пересеяны как минимум дважды из замороженного состояния перед использованием для тестирования.

- При использовании замороженных планшетов с антибиотиком, перед их использованием, планшеты следует полностью разморозить при комнатной температуре (обычно это занимает от 1 до 2 часов). Планшеты с антибиотиками должны использоваться в тот же день, когда они были разморожены.

- Тесты антибиотикочувствительности должны осуществляться в соответствии с ISO 20776-1. Инокулят каждого контрольного штамма должен быть подготовлен с приготовлением суспензии из одной колонии. Инокулированные планшеты с микроразведениями должны быть инкубированы в течение 16-20 часов (24 часа для оксациллина с золотистым стафилококком), результаты должны быть учтены в течение одного часа после извлечения планшет из термостата.

- Результаты оценки антибиотикочувствительности должны регистрироваться и храниться в соответствии с регламентом, используемым производителем в отношении внутреннего документооборота. Пример оценки результатов антибиотикочувствительности приведен в Приложении С.

4.4. Интерпретация результатов

Пограничные значения МПК в таблице 1, представлены с разрешения CLSI[14] и EUCAST [http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/qc_tables/][15].

Пограничные значения периодически пересматриваются и обновляются. В этой связи необходимо использовать пограничные значения последних версий EUCAST [14]. Необходимо проверять таблицы на предмет возможных изменений. Альтернативные номера контрольных микроорганизмов из различных коллекций культур приведены в приложении В (Annex B)

Таблица 1. Пограничные значения МПК (мг/л) для контрольных штаммов

Допустимые пограничные значения МПК (мг/л) антибактериальных агентов для контрольных штаммов

| Контрольный штамм | Антимикробный агент | Допустимый диапазон |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 | Ципрофлоксацин | 0,25–1 |
|  | Гентамицин | 0,5–2 |
|  | Имипенем | 1–4 |
|  | Пиперациллин-тазобактам | 1/4–8/4 |
| Escherichia coli WDCM 00013 | Ампициллин | 2–8 |
|  | Цефотаксим | 0,03–0,12 |
|  | Тигециклин | 0,03–0,25 |
| Staphylococcus aureus WDCM 00131 | Клиндамицин | 0,06–0,25 |
|  | Эритромицин | 0,25–1 |
|  | Оксациллин | 0,12–0,5 |
|  | Тетрациклин | 0,12–1 |
|  | Ванкомицин | 0,5–2 |
| Enterococcus faecalis WDCM 00087 | Ампициллин | 0,5–2 |
|  | Триметоприм-Сульфатомексазол | ≤0,5/9,5a |
|  | Ванкомицин | 1–4 |
| Staphylococcus aureus WDCM 00211 | Оксациллин | 4–32 |
| aПограничные значения для контрольных штаммов в отношении Триметоприма – Сульфатомексазола еще не установлены CLSI или EUCAST. Результаты МПК для Триметоприма – Сульфатомексазола должны быть </=0,5/9,5 мг/л |  |  |

4.5 Оценка результатов

Если все критерии эффективности для всех комбинаций микроорганизм-антимикробный агент находятся в допустимых диапазонах, перечисленных в 4.4, и все физические и химические характеристики отвечают требованиям к среде (см. 4.2), производитель может отметить это специальной маркировкой, пример которой приведен в Приложении D. Производители должны пытаться достигать среднестатистических значений МПК в серии тестов, близких к средней точке контрольных диапазонов. Данные контролей качества должны храниться в файле, а результаты должны быть доступны по запросу.

5 Требования к агару Mueller-Hinton

5.1 Компоненты агара Mueller-Hinton

Исторически агаровая среда Mueller-Hinton для тестирования чувствительности к антимикробным препаратам содержит приблизительно (может потребоваться корректировка для соответствия критериям эффективности) следующие компоненты на литр очищенной воды [7]:

- обезвоженный настой из 300г говядины (то есть 2г порошка экстракта говядины);

- кислотный гидролизат казеина 17,5г;

- крахмал 1,5 г;

- агар 17 г.

5.2 Физико-химические характеристики

5.2.1 Обезвоженный порошок или гранулы

Цвет: от бежевого до светло-бежевого.

Однородный, сыпучий, и не содержащий посторонних примесей порошок.

5.2.2 Готовая агаровая среда

Конечная pH, измеренная после автоклавирования и гелеобразования, должна составлять от 7,2 до 7,4 при 25 °C.

Гелеобразная среда должна быть светло-соломенного цвета и слегка опалесцировать. Глубина среды в чашке Петри должна быть одинаковой и находиться в диапазоне от 3,5 мм до 5,0 мм [EUCAST указывает 4 мм ± 0,5 мм и CLSI приблизительно 4 мм [6] или от 4 мм до 5 мм (Документ CLSI M6 [1])]. Чашки Петри разных производителей могут различаться по диаметру (диаметр измеряется по основанию внутренней чашки), и объем агара, необходимый для обеспечения заданной глубины, рассчитывается по формуле «3,143 × радиус чашки Петри (см) в квадрате × глубина (см)». Отсюда, приемлемый диапазон глубины среды для круглых чашек Петри с внутренним диаметром 90 мм, 100 мм и 150 мм достигается с помощью объемов среды - от 23 мл до 31 мл, от 28 мл до 39 мл и от 62 мл до 88 мл, соответственно. Для чашек Петри других размеров следует рассчитывать необходимый объем среды.

5.2.3 Добавка катионов и химический состав агара Mueller-Hinton

Агар должен содержать достаточную концентрацию катионов, чтобы обеспечить адекватный рост и позволить исследователю определять диаметры зон ингибирования роста для контрольных штаммов в диапазонах, указанных в 5.4. Среда должна иметь такие концентрации катионов Ca2+ и Mg2+, чтобы обеспечить значения диаметра зон ингибирования роста в ожидаемом диапазоне для Pseudomonas  aeruginosa при тестировании с аминогликозидами. Для этого необходимо тестировать контрольный штамм Pseudomonas aeruginosa  WDCM 00025 с антибиотиком гентамицином для достижения допустимых границ задержки роста. Незначительное количество марганца требуется для роста микроорганизмов, однако его концентрация должна быть ниже 8 мг/л, это необходимо для предотвращения получения результатов о ложной резистентности при оценке чувствительности к глицилциклинам [8]. Это должно быть определено (оптимизировано) путем оценки чувствительности в пределах допустимых диапазонов, с использованием контрольного штамма Escherichia coli WDCM 00013 и антибиотика тигециклина. Концентрация цинка также влияет на получение ложных результатов резистентности к карбапенемным антибиотикам, среда должна иметь концентрацию цинка ниже 3 мг/л. Содержание цинка в среде должно быть определено (оптимизировано) путем оценки чувствительности в пределах допустимых диапазонов, с использованием контрольного штамма Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 и антибиотика имипенема. Известно, что избыточная концентрация цинка влияет и на результаты оценки чувствительности не только имипенема, но и  других карбапенемов.

5.2.4 Другие компоненты среды

Среда должна иметь массовую концентрацию тимидина менее чем 0,03 мг/л. Это можно проверить с использованием контрольного штамма Enterococcus faecalis WDCM 00210 и триметоприма-сульфаметоксаза, при оптимальной концентрации тимидина характерно образование четкого контура зоны ингибирования роста с диаметром ≥20 мм. Альтернативно, возможно использование контрольного штамма Enterococcus faecalis WDCM 00087 с оценкой соответствующего допустимого диаметра ингибирования роста. Плотная и адекватная прочность геля требуется для воспроизводимых размеров зон ингибиции роста, которые должны соответствовать требованиям контроля качества.

5.2.5 Дополнительные добавки

Тестирование прихотливых микроорганизмов, таких как стрептококки и Haemophilus spp. требует добавления ростовых добавок (например, кровь или компонентов крови). Агар Mueller-Hinton или партия бульона, которые соответствуют всем критериям контроля качества, приведенными в настоящем стандарте, могут быть использованы для тестирования прихотливых микроорганизмов. При этом, после добавления конкретных добавок в среду, необходимо проводить тестирование контрольных штаммов. Полученные значения МПК или диаметры зон подавления роста должны быть в границах допустимых значений, опубликованных в документах CLSI [5] или EUCAST [3] для соответствующих контрольных штаммов и тестируемой среды с добавкой. См. A.2 для краткого описания специфического воздействия (добавок?) на активность антимикробных препаратов. Организмы / антимикробные агенты, не указанные (в А.2?), могут быть проверены производителем по своему усмотрению.

5.3 Протокол производителя для тестирования производственных партий дегидратированного агара Mueller-Hinton.

Диско-диффузионный метод должен использоваться для оценки производственных партий дMХA. CLSI [5] и EUCAST [3] описывают процедуры приготовления чашек, проведения и учета результатов теста, а также хранения штамма. Эти процедуры должны соблюдаться с ограничениями, указанными ниже.

- Протестировать как минимум один посевной материал на трех отдельных чашках для каждой комбинации микроорганизм-антимикробный препаратов, перечисленной в 5.4. Список комбинаций микроорганизм-антимикробный препарат, представляет минимальные требования для тестирования и включает препараты, которые могут обнаруживать определенные проблемы со средой. Другие антимикробные препараты могут быть испытаны по усмотрению производителя по мере необходимости для обеспечения стабильной работы среды. Среда должна соответствовать тестируемым антимикробным препаратам.

- За два дня до посева на испытуемые чашки, разморозить пробирки с каждой необходимой контрольной культурой (см. Ниже и Приложение C). Проводить рассев каждой культуры на чашку с неселективной питательной агаровой средой и инкубировать ее в течение 18-24 часов при температуре 35 ± 2 ° C (CLSI) или 35 ± 1 ° C (EUCAST). После инкубации проверить на чистоту. Все микроорганизмы должны быть пересеяны как минимум дважды из замороженного состояния перед тестированием.

- Посевной материал доложен быть изготовлен из суспензии колоний контрольного штамма, описанный в самой последней версии документов CLSI или EUCAST.

- Засеять по три чашки с каждой средой стандартизированным посевным материалом из каждой контрольной культуры. После стандартизации суспензии посевного материала, проводить посев на чашки в течение 15 минут.

- После инкубации при соответствующей температуре [то есть 35 ° C ± 2 ° C (CLSI) или 35 ° C ± 1 ° C (EUCAST)] и в течение соответствующего времени (то есть от 16 ч до 20 ч) извлечь чашки из термостата и учесть результат в течение одного часа. Для энтерококков с ванкомицином время инкубации увеличить до 24 часов.

- Результаты должны быть записаны и храниться в соответствии с политикой производителя для сохранения записи. Предлагаемый лист данных для этой цели приведен в Приложении С.

5.4. Учет Результатов

В приложении B приведены альтернативные номера для одного и того же контрольного микроорганизма из разных коллекций культур.

Таблица 2 - Диапазоны зон задержки роста (в мм) для контрольных штаммов

| Контрольный штамм | Нагрузка на диск, µg | Антимикробный агент | Приемлемый диапазон, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus WDCM 00034a | 20/10 | Амоксициллин-клавуланат | 28–36 |
|  | 10/10 | Амоксициллин -сульбактам | 29–37 |
|  | 30 | Цефокситин | 23–29 |
|  | 5 | Ципрофлоксацин | 22–30 |
|  | 15 | Эритромицин | 22–30 |
|  | 10 | Гентамицин | 19–27 |
|  | 30 | Линезолид | 25–32 |
|  | 10 единиц | Пенициллин | 26–37 |
|  | 30 | Тетрациклин | 24–30 |
| Staphylococcus aureus WDCM 00131a,b | 1единица | Пенициллин (Бензилпенициллин) | 12–18 |
|  | 30 | Цефокситин | 24–30 |
|  | 5 | Ципрофлоксацин | 21–27 |
|  | 15 | Эритромицин | 23–29 |
|  | 10 | Гентамицин | 19–25 |
|  | 10 | Линезолид | 21–27 |
|  | 30 | Тетрациклин | 23–31 |
| Enterococcus faecalis WDCM 00087c | 2 | Ампициллин | 15–21 |
|  | 10 | Имипенем | 24–30 |
|  | 10 | Линезолид | 19–25 |
|  | 100 | Нитрофурантоин | 18–24 |
|  | 5 | Триметоприм | 24–32 |
|  | 1,25–23,75 | Триметоприм - сульфаметоксазол | 26–34 |
|  | 5 | Ванкомицин | 10–16 |
| Escherichia coli WDCM 00013 | 20/10 | Амоксициллин-клавуланат | 18–24 |
|  | 10 | Ампициллин | 15–22 |
|  | 30 или 5 | Цефотаксим | 29–35 или 25–31 |
|  | 30 | Хлорамфеникол | 21–27 |
|  | 5 | Ципрофлоксацин | 30–40 |
|  | 10 | Гентамицин | 19–26 |
|  | 250 или 300 | Sulfisoxazole | 15–23 |
|  | 30 | Тетрациклин | 18–25 |
|  | 15 | Тигециклин | 20–27 |
|  | 1,25/23,75 | Триметоприм-сульфаметоксазол | 23–29 |
| Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 | 30 | Азтреонам | 23–29 |
|  | 10 или 30 | Цефтазидим | 21–27 или 22–29 |
|  | 5 | Ципрофлоксацин | 25–33 |
|  | 10 | Гентамицин | 17–23 |
|  | 10 | Имипенем | 20–28 |
|  | 100/10 или 30/6 | Пиперациллин-тазобактам | 25–33 или 23–29 |
|  | 10 | Тобрамицин | 20–26 |
| Enterococcus faecalis WDCM 00210 | 1,25/23,75 | Триметоприм-сульфаметоксазол | с |
| Staphylococcus aureus WDCM 00211 | 30 | Цефокситин | d |
| Staphylococcus aureus WDCM 00212 | 30 | Цефокситин | 14–20 |
| - Для S. aureus WDCM 00034 использовать диски с линезолидом по 30 мкг и с пенициллином по 10 единиц. Для S. aureus WDCM 00131 использовать диски с линезолидом по 10 мкг и с пенициллином (бензилпенициллином) по 1 единице. - Зона задержки роста представлены в таблице EUCAST [3]. Проверьте последнюю версию от EUCAST http: //www.eucast.org для обновленных параметров, поскольку они подлежат периодическим обновлениям. S. aureus WDCM 00131 - это штамм для контроля качества альтернативный штамму S. aureus WDCM 00034. S. aureus WDCM 00034 необходимо использовать в диско-диффузионном методе для антимикробных препаратов при отсутствии рекомендованного приемлемого диапазона для WDCM 00131. Цефокситин заменяет оксациллин в качестве суррогатного подхода для выявления метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Использование оксациллина в диско-диффузионном методе не рекомендуется. См. Документы CLSI [5] или EUCAST [3]. - Зона подавления роста для триметоприм-сульфаметоксазола должна составлять ≥ 20 мм. - Зона подавления роста для цефокситина (CLSI [3]) должна составлять ≤ 21 мм. |  |  |  |

5.5 Оценка результатов

Если все критерии эффективности для всех комбинаций микроорганизм-антимикробный препарат находятся в допустимых пределах (см. 5.4) и все физические и химические характеристики соблюдены (см. 5.2), изготовитель может применять заявление с маркировкой, указанное в приложении D. Производители должны пытаться достичь значений среднего диаметра зоны задержки роста, близких к средней точке контрольных диапазонов. Данные должны храниться в файле, а результаты должны быть доступны любому по запросу.

6. Исследование новых антимикробных препаратов с производственными сериями дегидратированного бульона или агара Mueller-Hinton.

При изучении in vitro новых противомикробных препаратов, для разработки критериев качества этих препаратов необходимо использовать производственные серии дMХБ или дMХA, отвечающие критериям, указанным в настоящих Технических требованиях. Исследование производственных серий дMХБ или дMХA с новыми антимикробными агентами должно осуществляться в соответствии с процедурами, изложенными в настоящих Технических требованиях. Для дMХБ содержание ионов должно быть исследовано для определения влияния на новый антимикробный препарат специфических катионов или анионов, или концентрации ионов, находящихся в среде, которые отличаются от диапазонов, предложенных в настоящих Технических требованиях. Должны быть идентифицированы другие компоненты среды, которые могут повлиять на результаты in vitro контроля качества исследований на антибиотикочувствительность. При необходимости должны быть внесены корректировки для достижения стабильных воспроизводимых результатов исследований, и эта информация должна быть широко распространена среди других лиц, участвующих в исследовании антимикробной чувствительности и контроле качества, включая подкомитет CLSI по исследованию антимикробной чувствительности и EUCAST. Эти действия относятся к ответственности компании, производящий новый препарат.

Приложение A

(информационное)

Среда Mueller-Hinton

A.1 Бульон

Table A.1 — Эффекты дегидратированного бульона Mueller-Hinton

| Антимикробные агенты | Замечания |
| --- | --- |
| Аминогликозиды | Предлагаемые концентрации кальция (от 20 мг/л до 25 мг/л) и магния (10 мг/л to 12,5 мг/л) основаны на исследованиях [16][17] сравнивающих методы разведения в агаре и бульоне Mueller-Hinton в отношении клинический штаммов P. aeruginosa. |
| Карбапенемы | Хотя для роста необходимы следовые количества цинка, концентрация цинка должна быть ниже 3 мг / л, чтобы избежать ложных результатов устойчивости [9]. Известно, что это верно для имипенема и может применяться к другим карбапенемам. |
| Даптомицин | В среду необходимо добавить Ca2+ до конечной концентрации 50 мг/л. |
| Ингибиторы метаболизма фолата (Сульфаниламиды и триметоприм) | Концентрация тимидина по массе должна быть меньше 0,03 мг/л что обеспечивает величину МПК <0,5/9,5 мг/л, получаемую при исследовании чувствительности Enterococcus faecalis WDCM 00087 к триметоприму-сульфаметоксазолу. |
| Фосфомицин | В качестве референтного метода следует использовать только разведение в агаре, поскольку разведение в бульоне ненадежно. [4][6]. |
| Глицилциклины (eg.Тигециклин) | Следует использовать свежеприготовленную (<12 ч) исследуемую среду. Это может также относиться к другим антимикробным препаратам этого класса. Хотя для роста необходимы следовые количества марганца, концентрация должна быть ниже 8 мг / л, чтобы избежать результатов ложной устойчивости [8]. Это должно определяться значением МПК в пределах допустимого диапазона при исследовании Escherichia coli WDCM 00013 с тигециклином. |
| Липогликопептиды (eg. Далбаванцин и Оритаванцин) | В бульон необходимо внести 0,002 % v/v полисорбата-80. Это может также относиться к другим антимикробным препаратам этого класса. |
| Oxacillin | При исследовании с оксациллином для выявления у Staphylococcus spp. устойчивости к метициллину необходимо внесение в бульон NaCl в конечной концентрации 20 г/л. |
| Хинолоны | Данные исследований активности хинолонов в моче человека позволяют предположить, что снижение активности хинолонов может происходить, когда концентрации магния составляют от 8 мМ до 10 мМ (от 100 до 150 мг / л) в среде Mueller-Hinton [18]. Другие данные указывают на то, что от 35 мг/л до 60 мг/л магния вызывают увеличение МПК для нескольких видов бактерий. [19][20]. |
| Тетрациклины | Было показано, что бульоне в Mueller-Hinton, содержащем 50 мг / л кальция и 25 мг / л магния, МПК для E.coli, P. aeruginosa и других видов Pseudomonas увеличивается в 2–32 раза. [12]. |
| Все | Исследование микроорганизмов со сложными питательными потребностями, таких стрептококки и Haemophilus spp. требует использования ростовых добавок (например крови или компонентов крови) [4][6]. |

A.2 Агар
Table A.1 — Эффекты дегидратированного агара Mueller-Hinton

| Антимикробные агенты | Замечания |
| --- | --- |
| Аминогликозиды | Среда должна иметь концентрации Ca2 и Mg2, обеспечивающие значения диаметра зоны в пределах ожидаемого диапазона для Pseudomonas aeruginosa с антимикробными агентами класса аминогликозидов, что проявляется диаметром зоны в допустимом диапазоне с гентамицином и Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025. |
| Карбапенемы | Хотя для роста необходимы следовые количества цинка, концентрация цинка должна быть ниже 3 мг / л, чтобы избежать ложных результатов устойчивости [9]. Известно, что это верно для имипенема и может применяться к другим карбапенемам. |
| Даптомицин | Диско-диффузионный метод не применим |
| Ингибиторы метаболизма фолата (Сульфаниламиды и триметоприм) | Концентрация тимидина по массе должна быть меньше 0,03 мг/л что проявляется четкой зоной ингибиции роста триметоприма-сульфаметоксазола ≥ 20 мм в отношении E. faecalis WDCM 00210 или диаметром зоны в пределах приемлемого диапазона для E. faecalis WDCM 00087. |
| Фосфомицин | В качестве референтного метода следует использовать только разведение в агаре, поскольку разведение в бульоне ненадежно. [4][6]. В исследуемый агар необходимо вносить 25 мг/л глюкозо-6-фосфата. |
| Глицилциклины (eg.Тигециклин) | Следует использовать свежеприготовленную (<12 ч) исследуемую среду. Это может также относиться к другим антимикробным препаратам этого класса. Хотя для роста необходимы следовые количества марганца, концентрация должна быть ниже 8 мг / л, чтобы избежать результатов ложной устойчивости [8]. Это должно определяться значениями в пределах допустимого диапазона при исследовании Escherichia coli WDCM 00013 с тигециклином. |
| Хинолоны | Данные указывают, что магний в концентрации от 35 мг/л до 60 мг/л вызывает уменьшение зоны задержки роста и увеличение МПК для нескольких видов бактерий. [19][20]. |
| Тетрациклины | Среда должна содержать кальций и магний в концентрациях, обеспечивающих зоны задержки роста в пределах ожидаемого диапазона для P. aeruginosa антимикробных агентов класса аминогликозидов, что проявляется в диаметре зоны задержки роста с гентамицином и Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 в приемлемом диапазоне. [12]. |
| Все | Исследование микроорганизмов со сложными питательными потребностями, таких стрептококки и Haemophilus spp. требует использования ростовых добавок (например крови или компонентов крови) [4][6]. |

Приложение B
(информационное)
Приготовление контрольных культур

B.1 Стоковые культуры

Исходные культуры готовят из лиофилизированных культур, полученных из признанной национальной коллекции культур. Культуры восстанавливаются в соответствии с процедурами, определенными коллекцией культур и поддерживается таким образом, чтобы свести к минимуму селекцию генетических вариантов. Для одного и того же микроорганизма из разных коллекций культур ниже приведены альтернативные номера (если они имеются). Ниже приведены культуры, необходимые для целей настоящего стандарта:

| Staphylococcus aureus | WDCMa 00131; ATCC®b 29213; NCTC®c 12973; CIPd 103429; DSMe 2569; CCUGf 15915; CECTg 794 |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | WDCMa 00034; ATCC®b 25923; NCTC®c 12981; CIPd 76.25; DSMe 1104; CCUGf 17621; CECTg 435 |
| Staphylococcus aureus | WDCMa 00211; ATCC®b 43300 |
| или |  |
| Staphylococcus aureus | WDCMa 00212; NCTC®c 12493 |
| Escherichia coli | WDCMa 00013; ATCC®b 25922; NCTC®c 12241; CIPd 76.24; DSMe 1103; CCUGf 17620; CECTg 434 |
| Pseudomonas aeruginosa | WDCMa 00025; ATCC®b 27853; NCTC®c 12903; CIPd 76.110; DSMe 1117; CCUGf 17619; CECTg 108 |
| Enterococcus faecalis | WDCMa 00087; ATCC®b 29212; NCTC®c 12697; CIPd 103214; DSMe 2570; CCUGf 9997; CECTg 795 |
| или |  |
| Enterococcus faecalis | WDCMa 00210; ATCC®b 33186 |
| a WDCM, Всемирный центр данных микроорганизмов, www.wdcm.org. b ATCC ‘это торговая марка продукции, поставляемой Американской коллекцией типовых культур, www.atcc.org. Эта информация представлена для удобства пользователей настоящим стандартом и не является подтверждением торгового названия со стороны ИСО. Как указано ниже могут быть использованы эквивалентные продукты c NCTC это торговая марка продукции, поставляемой Национальной Эта информация представлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является подтверждением торгового названия со стороны ИСО. Как указано ниже могут быть использованы эквивалентные продукты d CIP, Коллекция института Пастера, www.pasteur.fr. e DSMZ, Немецкая коллекция штаммов микроорганизмов и клеточных культур, www.dsmz.de. f CCUG, Коллекция культур университета Гетеборга, www.ccug.se. g CECT, Испанская коллекция типовых культур, www.cect.org. |  |

B.1.1 Приготовление начальной стоковой культуры
Используя стерильную петлю или тампон, инокулируйте одну или несколько чашек (в зависимости от количества замороженных пробирок, которые должны быть приготовлены) неселективного питательного агара каждым контрольным микроорганизмом, перечисленным в B.1. Штрихуют каждую чашку, чтобы получить изолированные колонии. Инкубируйте чашки в течение 18-24 часов в соответствии с ISO 20776-1 при температуре от 34 ° C до 37 ° C в окружающем воздухе.

B.1.2 Приготовление замороженной стоковой культуры.
После инкубации проверьте чистоту и соберите весь рост с каждого набора чашек и эмульгируйте его в бульоне, с гидролизатом соевого казеина [триптиказо соевый бульон (TSB)], содержащем 15% мас. / об. Глицерина, для приготовления однородно плотной суспензии. Храните флаконы при температуре -60 ° C или ниже. При использовании этого метода культуры должны быть жизнеспособными в течение как минимум одного года. Могут быть использованы другие методы приготовления исходных культур, если они обеспечивают адекватную жизнеспособность и стабильность. Периодически обновлять исходные культуры из свежих лиофилизированных культур, полученных из признанных коллекций культур. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы приготовить TSB с глицерином, добавьте рекомендованное производителем количество порошка TSB или гранулы для приготовления одного литра, затем добавьте 500 мл деионизированной воды и 150 мл глицерина. Отрегулируйте конечный общий объем до 1 л деионизированной водой, нагрейте до полного растворения и хорошо перемешайте и стерилизуйте его при 121 ° С в течение 15 мин. Разлить суспензию в маленькие стерильные флаконы.

B.1.3 Приготовление тестового инокулята

Для приготовления тестового инокулята обратитесь к 4.3.

Приложение C
(информационное)
Предлагаемая спецификация для исследования производственных серий

C.1 Предлагаемая спецификация для исследования производственных серий дБМХ

Дата:

Номер серии:

Размер серии:

Описание цвета:

Прозрачность:

pH:

| Антимикробный агент | Приемлемый диапазон мг/л | МПК мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| P. aeruginosa WDCM 00025 |  |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 0,25-1 |  |  |  |
| Гентамицин | 0,5-2 |  |  |  |
| Имипенем | 1-4 |  |  |  |
| Пиперациллин-тазобактам | 1/4-8/4 |  |  |  |
| E. coli WDCM 00013 |  |  |  |  |
| Ампициллин | 2-8 |  |  |  |
| Цефотаксим | 0,03-0,12 |  |  |  |
| Тигециклин | 0,03-0,25 |  |  |  |
| S. aureus WDCM 00131 |  |  |  |  |
| Клинадамицин | 0,06-0,25 |  |  |  |
| Эритромицин | 0,25-1 |  |  |  |
| Охациллин | 0,12-0,5 |  |  |  |
| Тетрациклин | 0,12-1 |  |  |  |
| Ванкомицин | 0,5-2 |  |  |  |
| E. faecalis WDCM 00087 |  |  |  |  |
| Ампициллин | 0,5-2 |  |  |  |
| Триметоприм-сульфаметоксазол | ≤0,5/9,5 |  |  |  |
| Ванкомицин | 1-4 |  |  |  |
| S. aureus WDCM 00211 |  |  |  |  |
| Оксациллин | 4-32 |  |  |  |

Диапазоны подлежат периодическому пересмотру. Сверьтесь с последней версиейМ100 от ИКЛС об обновлениях. CLSI, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, PA 19087, USA[14] или сверьтесь с последней версией таблиц контроля качестве EUCAST доступных на: http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/qc_tables/.

C.1 Предлагаемая спецификация для исследования производственных серий дАМХ

Дата:

Номер серии:

Размер серии:

Описание цвета:

Прозрачность:

Плотность геля:
pH:

| Антимикробный агент | Содержание в диске μg | Приемлемый диапазон mm | Диаметр зоны, ближайший целый mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| S. aureus WDCM 00034 |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин-клавуланат | 20/10 | 28-36 |  |  |  |
| Ампициллин-сульбактам | 10/10 | 29-37 |  |  |  |
| Цефокситин | 30 | 23-29 |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 22-30 |  |  |  |
| Эритромицин | 15 | 22-30 |  |  |  |
| Гентамицин | 10 | 19-27 |  |  |  |
| Линезолид | 30 | 25-32 |  |  |  |
| Пенициллин | 10 units | 26-37 |  |  |  |
| Терациклинг | 30 | 24-30 |  |  |  |
| S. aureus WDCM 00131 |  |  |  |  |  |
| Пенициллин (бензилпенициллин) | 1 unit | 12-18 |  |  |  |
| Цефокситин | 30 | 24-30 |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 21-27 |  |  |  |
| Эритромицин | 15 | 23-29 |  |  |  |
| Гентамицин | 10 | 19-25 |  |  |  |
| Линезолид | 10 | 21-27 |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 | 23-31 |  |  |  |
| E. faecalis WDCM 00087 |  |  |  |  |  |
| Ампициллин | 2 | 15-21 |  |  |  |
| Имипенем | 10 | 24-30 |  |  |  |
| Линезолид | 10 | 19-25 |  |  |  |
| Нитрофурантоин | 100 | 18-24 |  |  |  |
| Триметоприм | 5 | 24-32 |  |  |  |
| Триметоприм-сульфаметоксазол | 1,25-23,75 | 26-34 |  |  |  |
| Ванкомицин | 5 | 10-16 |  |  |  |
| E. coli WDCM 00013 |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин-клавуланат | 20/10 | 18-24 |  |  |  |
| Ампициллин | 10 | 15-22 |  |  |  |
| Цефотаксим | 30 или 5 | 29-35 25-31 |  |  |  |
| Хлоамфеникол | 30 | 21-27 |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 30-40 |  |  |  |
| Гентамицин | 10 | 19-26 |  |  |  |
| Сульфизоксазол | 250 or 300 | 15-23 |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 | 18-25 |  |  |  |
| Тигециклинг | 15 | 20-27 |  |  |  |
| Триметоприм-сульфаметоксазол | 1,25/23,75 | 23-29 |  |  |  |
| P. aeruginosa WDCM 00025 |  |  |  |  |  |
| Азтреонам | 30 | 23-29 |  |  |  |
| Цефтазидим | 10 or 30 | 21-27 22-29 |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 25-33 |  |  |  |
| Гентамицин | 10 | 17-23 |  |  |  |
| Имипенем | 10 | 20-28 |  |  |  |
| Пиперациллин-тазобактам | 100/10 or 30/6 | 25-33 23-29 |  |  |  |
| Тоброамицин | 10 | 20-26 |  |  |  |
| E. faecalis WDCM 00210 |  |  |  |  |  |
| Триметоприм-сульфаметоксазол | 1,25/23,75 | ≥20 |  |  |  |
| S. aureus WDCM 00211 |  |  |  |  |  |
| Цефокситин | 30 | ≤21 |  |  |  |
| S. aureus WDCM 00212 |  |  |  |  |  |
| Цефокситин | 30 | 14-29 |  |  |  |

Диапазоны подлежат периодическому пересмотру. Сверьтесь с последней версиейМ100 от ИКЛС об обновлениях. CLSI, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, PA 19087, USA[14] или сверьтесь с последней версией таблиц контроля качестве EUCAST доступных на: http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/qc_tables/.

Приложение D

(справочное)

Маркировка

D.1 Дегидратированный бульон Mueller-Hinton

Если все критерии эффективности для всех комбинаций микроорганизм-антимикробный агент находятся в допустимых пределах и все физические и химические характеристики соответствуют требованиям, производитель может указать для этой производственной партии, что дБМХ (номер партии) соответствует критериям, изложенным в ISO 16782 для исследования антимикробной чувствительности. Для стандартных партий продукции дБМХ бульон, приготовленный из обезвоженного продукта, должен содержать не более 25 мг / л Ca2 +, 12,5 мг / л Mg2 + и должен содержать менее 3 мг / л ионов цинка. Пользователю дБМХ должен быть предоставлен сертификат анализа, в котором указаны концентрации этих ионов в партии обезвоженной среды и указано, требуется ли дополнительный кальций и / или магний для достижения концентраций, указанных в ISO 20776-1.

D.2 Дегидратированный агар Mueller-Hinton

Если все критерии для всех комбинаций микроорганизм-антимикробный агент находятся в допустимых пределах и все физические и химические характеристики соответствуют требованиям, производитель может указать для этой производственной партии, что dMHA (номер партии) соответствует критериям эффективности, изложенным в ISO 16782 для тестирование антимикробной чувствительности.

D.3 Указание на этикетке

Для приемлемых партий к этикетке продукта или инструкции по применению может быть добавлено следующее утверждение: «Эта партия дегидратированного агара / бульона Mueller-Hinton была протестирована в соответствии с ISO 16782 и соответствует критериям контроля качества, как указано в ISO 16782».

Данные должны храниться в файле и результаты должны быть доступны любому по запросу.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

- ISO Guide 30:2015, Reference materials — Selected terms and definitions

- ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

- ISO 15190, Medical laboratories — Requirements for safety

- ISO/IEC 17020, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

- ISO 17511:2003, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

- ISO 22174:2005, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens — General requirements and definitions

- Ning X.H.. Xu C.S., Song Y.C. et al. Hypothermia preserves function and signaling for mitochondrial biogenesis during subsequent ischemia. Am. J. Physiol.  1998 Mar,  274 (3 Pt 2) pp. 786–793

- Kap M.. Sieuwerts A.M., Kubista M. et al.  The influence of tissue procurement procedures on  RNA integrity, gene expression, and morphology in porcine and human liver tissue. Biopreserv Biobank. 2015 Jun, 13 (3) pp. 200–206

- Di novi, C., Minniti, D., Barbaro, S., et al. Vacuum-based preservation of surgical specimens: an environmentally-safe step towards a formalin-free hospital. Sci. Total Environ. 2010, Jul 15, 408 (16) pp. 3092–3095

- Mager S.R., Oomen M.H., Morente M.M. Eur. J. Cancer. 2007 Mar,  43 (5) pp. 828–834. Available at: Standard operating procedure for the collection of fresh frozen tissue samples

- Gottfried B.S., Lee C.J., Bell K.J.  The Leidenfrost Phenomenon: Film Boiling of Liquid Droplets on a Flat Plate,”. Int. J. Heat Mass Transfer. 1966, 9 pp. 1167–1187

- WHO/IARC Classification of Tumours on. http://whobluebooks.iarc.fr/

- Masusda N., Ohnishi T., Kawamoto S. Anaylsis of chemical modification of RNA from formalin- fixed samples and optimization of molecular biology applications for such samples. Nucleic Acids Res. 1999, 27 pp. 4436–4443

- Chung, J.Y., BraunSshweig, T., Willians, R., et al. Factors in tissue handling and processing that impact RNA obtained from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. J. Histochem. Cytochem. 2008, 56 pp. 1033–1042

- Kubista M. BjÖrkman, J., Svec, D., SjÖback, R. RNA quality matters. European_Pharmaceutical_ Reviews Vol. 17, Issue 6, 2012

- Kashofer, K., Viertler, C., Pichler, M., et al. Quality control of RNA preservation and extraction from paraffin-embedded tissue: Implications for RT-PCR and microarray analysis. PLoS One. 2013 Jul 31;8(7):e70714. doi: 10.1371/journal.pone.0070714. Print 2013

- Björkman J., & Svec D. 2016). " Differential amplicons (delta Amp)-a new molecular method to assess RNA integrity." Biomolecular Detection and Quantification 6: 4-12

- Brisco M. J., & Morley A. A. 2012). " Quantification of RNA integrity and its use for measurement of transcript number." Nucleic Acids Res 40(18): e144

- Oivanen M, Kuusela S, Lonnberg H Kinetics and mechanisms  for  the  cleavage  and isomerization of the phosphodiester bonds of RNA by Bronsted acids and bases. Chem Rev 1998; 98:961–990

- AbouHaidar M. G. and I. G. Ivanov Non-enzymatic RNA hydrolysis promoted by the combined catalytic activity of buffers and magnesium ions. Z Naturforsch C. 1999 54 542-8

- Fabre  A.L., Colotte  M., Luis  A.  An efficient method for long-term room temperature storage    of RNA. Eur. J. Hum. Genet. 2014, 22 pp. 379–385

- IUPAC. 2014) Compendium of Chemical Terminology, Gold Book Version 2.3.3.  International Union of Pure and Applied Chemistry

- Horwitz W. 2009). Nomenclature for sampling in analytical chemistry (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62(6), pp. 1193-1208.

- Calvert  J.  2009).   Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990). Pure and Applied Chemistry, 62(11), pp. 2167-2219.

﻿

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, РНК, ДНК, аналит |  |  |

Директор	__________	___________

Руководитель разработки	_____________

____________