| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 51088– 20ХХ (проект, первая редакция) |

Медицинские изделия для диагностики in vitro

Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды

Требования к изделиям и поддерживающей документации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 202 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗОАБОТАН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

3 Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51088–2013

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©  Стандартинформ,  20ХХ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Медицинские изделия для диагностики in vitro Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды Требования к изделиям и поддерживающей документации In vitro diagnostic medical devices. Reagents, kits, the test - systems, control materials, culture media. Requirements to devices, and to supporting documentation

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медицинские изделия для диагностики ин витро природного или искусственного происхождения, предназначенные для применения в медицинской практике и используемые в клинико-диагностических лабораториях, выполняющих бактериологические, биохимические, иммунологические, медико-биологические, медико-генетические и другие диагностические ин витро исследования, а также на составные части этих изделий, имеющие функциональное медицинское назначение и изготовляемые отдельно.

Для контрольных материалов, входящих в состав изделия или выпускаемых отдельно с учетом их специфики, необходимо дополнительно учитывать требования

ГОСТ Р 53133.3 .

На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать техническую и эксплуатационную документацию на изделия для санитарно-эпидемиологических исследований.

Настоящий стандарт не распространяется на стандартные образцы и калибраторы, требующие установления типа стандартного образца, используемые при валидации методов и внешней оценки качества лабораторных исследований.

Настоящий стандарт не распространяется на сыворотки диагностические и антитоксические лечебные (для ин виво).

Настоящий стандарт не распространяется на инструменты для диагностики ин витро (оборудование, приборы, аппараты, анализаторы, аналитические комплексы, средства измерения и программное обеспечение).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем(маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения

ГОСТ Р ИСО 18113-4-2015 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 4. Реагенты для диагностики in vitro для самотестирования

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 15.013- 2016 Система постановки на производство. Медицинские изделия

ГОСТ Р 53133.3-2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Описание материалов для контроля качества клинических лабораторных исследований

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы

ГОСТ Р 56894-2016/GHTF/SG1NO63:2011 Сводный комплект технической документации для демонстрации соответствия общим принципам обеспечения безопасности и основных функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

ISO 16142-2:2017Изделия медицинские. Важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик медицинских изделий. Часть 2. Общие и дополнительные специфические важнейшие принципы для всех медицинских изделий для - з  диагностики in vitro и руководство по выбору стандартов

ISO 20916:2019 Диагностика in vitro медицинских изделий. Исследование клинических характеристик с использованием образцов, полученных от человека. Надлежащая клиническая практика

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 диагностика ин витро: Определение наличия и (или) количественного содержания клинически (диагностически) значимых аналитов эндогенной и (или) экзогенной природы, в том числе выделение и идентификация микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, паразитарных организмов), их токсинов и других продуктов жизнедеятельности в образцах биологических материалов (биологических жидкостей, экскретов, тканей), взятых или выделенных из организма человека.

3.2 изготовитель: Физическое или юридическое лицо, ответственное за проектирование, изготовление, упаковывание и/или маркировку медицинского изделия, установку/монтаж или модификацию медицинского изделия перед выпуском его в обращение или вводом в эксплуатацию, независимо от того, выполняет ли эти операции вышеупомянутое лицо или третья сторона от его имени.

Примечания:

1 Изготовителями также являются те лица, которые выполняют по контракту функции стерилизации, установки, перемаркировки, переделки, переупаковки или разработки спецификаций, и первоначальные дистрибьюторы иностранных предприятий, выполняющие данные функции.

3 Адаптировано ГОСТ Р ИСО 18113 определение 3.36.

3.3 косвенный риск: Риск, возникающий вследствие принятия ошибочного медицинского решения, в результате применения изделия низкого качества, порчи в процессе хранения или недостоверной информации о его свойствах в инструкции изготовителя, сопровождающей изделие.

3.4 медицинское изделие для диагностики ин витро: Любое медицинское изделие, предназначенное изготовителем для исследования без контакта с пациентом образцов биологического материала человека при отдельном применении или в комбинации с другими медицинскими изделиями исключительно с целью получения данных относительно физиологического или патологического состояния, и (или) относительно проблем внутриутробного развития плода, и (или) для мониторинга терапевтических мероприятий, и (или) для определения совместимости тканей.

Примечания:

1 Может быть использовано отдельно или в комбинации с принадлежностями или другими медицинскими изделиями.

2 Медицинские изделия делят на две группы реагент для диагностики ин витро (см.3.9)

инструмент для диагностики ин витро.

Примечание - Данное определение адаптировано (ГОСТ Р ИСО 18113-1)

3.5 нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов

Примечания:

1 Термин "нормативный документ" является родовым термином, охватывающим такие понятия, как стандарты, документы технических условий, своды правил и регламенты.

2 Стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ЕН и т.д.).

3 Документ технических условий может обозначать определенный вид стандарта, что обычно соответствует терминам "стандарт технических условий" или "стандарт технических требований".

4 Свод правил - документ, рекомендующий технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий.

5 Регламент - документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти.

6 Адаптировано из ИСО Руководство 2. Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь. Восьмое издание, 2004.

3.6 основные принципы: основные требования высокого уровня, которые при их соблюдении обеспечивают безопасность медицинского изделия и его клиническую эффективность при использовании по предназначению. (источник ISO 16142-2 определение 3.3)

3.7 потенциальный риск применения: Потенциальный риск причинения вреда при применении по назначению сохранившего эксплуатационные свойства медицинского изделия для диагностики ин витро, который нельзя снизить мерами по ограничению рисков.

3.8 прямой риск: Риск в виде биологической опасности (при протечках и попадании в окружающую среду патогенных биологических агентов, использованных в изделии, приводящих к инфицированию человека, при недостаточном обеззараживании изделия, в том числе после его контакта с биологическим материалом, при взятии проб у пациентов); химической опасности (токсичность и агрессивность химических реагентов при попадании в окружающую среду); электрической опасности (при нарушении правил эксплуатации электрооборудования); опасности возгорания (воспламеняющиеся химические реагенты, при нарушении правил эксплуатации электрооборудования, при нарушении правил утилизации и уничтожения изделий); микроволновой опасности (при использовании микроволнового оборудования); радиационной опасности (при использовании в изделиях радионуклидов в качестве маркеров); иных видов опасностей (появление которых будет определяться развитием науки, техники и технологий).

3.9 реагент для диагностики ин витро: Химические, биологические или иммунологические компоненты, растворы или препараты, предназначенные изготовителем для применения как медицинское изделие для диагностики ин витро.

(ГОСТ Р ИСО 18113 -1 определение 3.28)

3.10 санитарно-эпидемиологические исследования: Процесс получения данных установления вредного воздействия факторов окружающей среды (среды обитания) на человека и причин (этиологии) возникновения, распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения [5].

3.11 Сводный комплект технической документации (СКТД): часть полной технической документации, подготовлен в установленной регулирующими требованиями суммарной или сокращенной форме, со степенью детализации, достаточной для регулирующего органа или органа по оценке соответствия.

Примечание – СКТД хранится у изготовителя и позволяет ему демонстрировать, что медицинское изделие, к которому относится данная техническая документация, соответствует общим принципам обеспечения безопасности и основным функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro (Адаптировано из ГОСТ Р 56894)

3.11 техническая документация (на продукцию): Совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции.

Примечание1: к технической документации относятся конструкторская и технологическая документация, техническое задание на разработку продукции и т.д. Техническую документацию можно подразделить на исходную, проектную, рабочую, информационную.

Пример - Технические условия, спецификация, производственные регламенты, стандарты изготовителя.

Примечание 2: техническая документация Документированные свидетельства, обычно являющиеся выходом системы менеджмента качества, демонстрирующие соответствие изделия общим принципам обеспечения безопасности и основных функциональных характеристик медицинских изделий. (ГОСТ Р 56894-2016 определение 3.2)

3.12 функциональная характеристика: Один из параметров, описывающих функциональные свойства медицинского изделия для диагностики ин витро.

Пример - предел обнаружения, чувствительность, прецизионность, специфичность.

Примечание - Информация более, чем об одной функциональной характеристике обычно требуется для того, чтобы оценить пригодность медицинского изделия для диагностики ин витро для предполагаемого медицинского применения.

3.13 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы

Приложение 1 К эксплуатационной документации относятся такие документы как: Руководство по эксплуатации,инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия, формуляр, паспорт, этикетка.

ГОСТ Р 2.601 определение 3.1.1 дополнено приложением

4 Общие положения

Настоящий стандарт рассматривает общие требования к медицинским изделиям реагент(ы) для диагностики ин витро и к технической документации на разных стадиях жизненного цикла (исследования, разработка, изготовление, оценка соответствия, эксплуатация утилизация). (ГОСТ Р 15.013)

Каждый изготовитель медицинских изделий должен подготовить техническую документацию на свои изделия и поддерживать ее в рабочем состоянии, а также обеспечивать своевременный доступ к данной технической документации, демонстрирующей, как было разработано, спроектировано и изготовлено медицинское изделие для диагностики in vitro. (ГОСТ Р 56894 -2016)

На этапе разработки в процессе проектирования изготовитель выбирает, какие из основных принципов проектирования и производства применим к конкретному медицинскому изделию, и документирует причины исключения других принципов.

По возможности, для обеспечения соблюдения всех основных принципов изготовитель может использовать введенные в действие международные и национальные стандарты, содержащие подробные требования, демонстрирующие соответствие основным принципам.

Приемлемый уровень безопасности и эффективности невозможно обеспечить в течение всего жизненного цикла, просто соблюдая один или несколько стандартов одновременно. Требуется процесс непрерывного соблюдения требований, и предполагается, что это достигается за счет использования системы менеджмента качества и процесса управления рисками. Стандарты ISO 14971 по управлению рисками, ISO 13485 по системам менеджмента качества, требуют разработки планов в ходе первоначального планирования проектирования и разработки медицинских изделий IVD.

5 Основные принципы безопасности и эффективности медицинских изделий

Основные принципы безопасности и эффективность медицинских изделий были первоначально разработаны глобальной целевой группой по гармонизации (GHTF), пересмотрены в 2012 году для согласования нормативных требований к медицинским изделиям во всем мире и в настоящее время поддерживаются Международным форумом регуляторов медицинских изделий (IMDRF).см. приложение 1.

6 Жизненный цикл медицинских изделий и нормативная документация

6.1	Исследования

Исследования как правило строятся

- на использовании известного метода измерения, применяемого к раннее не определяемому аналиту;

- использование нового метода измерения к определяемому аналиту;

- усовершенствование методик определения мезюранта.

-  по мере того, как начинается проектирование медицинского изделия IVD формируются и требования в которые должны быть включены основные принципы в качестве критериев высокого уровня изделия.

6.2	Разработка

Этап разработки предусматривает:

- разработку технической документации (техническое задание, необходимую конструкторскую документацию, проект технические условия, проект инструкции по применению (эксплуатации);

- изготовление опытных образцов по проекту технических условий;

- испытание опытных образцов по проекту инструкции по применению (проведение клинико-лабораторных испытаний должно проводится согласно требованиям ISO 20916:2019.)

6.3	Постановка на производство

В общем случае на этапе постановки на производства изготовитель выполняет:

- изготовление установочной серии (первой промышленной партии) МИ;

- квалификационные испытания;

- дальнейшую отработку (при необходимости) конструкции на технологичность;

- корректировку технической документации.

6.4	Оценка соответствия

В целях оценки соответствия изготовитель формирует СКТД из имеющейся полной технической документации на изделие, обеспечивая тем самым для регулирующего органа или органа по оценке соответствия свидетельства того, что рассматриваемое медицинское изделие для диагностики in vitro соответствует общим принципам. Сводный комплект технической документации отражает статус медицинского изделия для диагностики in vitro в конкретный момент времени (например, на предпродажной стадии при рассмотрении документации или, по требованию регулирующего органа, для послепродажных целей), его подготавливают для оценивания соответствия регулирующим требованиям.

ГОСТ Р 56894-2016/GHTF/SG1NO63:2011  является руководством для информационного наполнения сводного комплекта технической документации, который необходимо собрать и предоставить в регулирующий орган или орган по оценке соответствия для предпродажного анализа и использования на послепродажной стадии, с тем, чтобы оценить соответствие рассматриваемого изделия для диагностики in vitro общим принципам обеспечения безопасности и основных функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro.

7 Требования к технической документации в соответствии с национальными стандартами

7.1 Технические условия (нормативный документ) на медицинское изделие для диагностики ин витро диагностики (инструменты) рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 2.114.

При подготовке стандарта предприятия ТУ на медицинские изделия для диагностики ин витро (реагент) можно также воспользоваться стандартом ГОСТ Р 2.114.

ТУ должно содержать требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других КД.

7.1.1 Структура ТУ (по ГОСТ Р 2.114) в общем случае должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующей последовательности:

- технические требования;

- требования безопасности;

- требования охраны окружающей среды;

- правила приемки;

- методы контроля (испытаний);

- указания по эксплуатации, в том числе требования хранения, транспортирования и утилизации изделия;

- гарантии изготовителя.

7.1.2 Состав разделов и их содержание определяет разработчик в соответствии с особенностями изделия, если это не установлено в ТЗ на ОКР. При необходимости ТУ, в зависимости от вида и назначения изделия, могут быть дополнены другими разделами (подразделами), или в них могут не включаться отдельные разделы (подразделы), или отдельные разделы (подразделы) могут быть объединены в один.

Должны содержать следующую информацию, описывающую изделие:

- предполагаемое применение:

- исследуемый аналит;

- основная функция (например, скрининг, мониторинг, диагностика или помощь в диагностике);

- специфическое заболевание, состояние или факторы риска, которые предполагается обнаружить, определить или дифференцировать;

- автоматизированный или ручная методика исследования;

- результаты процесса измерения - количественные или качественные данные, представляющие информацию, значимую для диагностики;

- требуемый вид образца (например, сыворотка, плазма, цельная кровь, ткани после биопсии, моча);

- целевое (изучаемое) состояние;

- предусмотренный пользователь профессиональное применение для самотестирования

- метод использованный в исследовании набором для диагностики in vitro;

- класс потенциального риска согласно установленным принципам классификации медицинских изделий для диагностики in vitro;

- описание составных частей изделия (например, реагентов, контрольных проб и калибраторов) и, если применимо, описание активных составляющих соответствующих частей (таких как антитела, антигены, предшественники нуклеиновых кислот);

- описание контрольных образцов и материалов, предусмотренных для изделия, или описание методик, рекомендуемых к использованию (см.  ГОСТ Р ИСО 15193, ГОСТ Р ИСО 15194);

- описание версии программного обеспечения, используемого с изделием для диагностики in vitro;

- описание или исчерпывающий перечень модельного ряда или вариантов изделия для диагностики in vitro, которые выпускаются на рынок;

- описание принадлежностей, других медицинских изделий для диагностики in vitro и изделий предусмотренных для использования в комбинации с рассматриваемым изделием для диагностики in vitro.

7.2 Эксплуатационная документация

Эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям к информации, предоставляемой изготовителем для реагентов для диагностики in vitro, а также для калибраторов и контрольных материалов, предназначенных для профессионального применения совместно с медицинскими изделиями для диагностики in vitro установленных в ГОСТ Р ИСО 18113-2.

Эксплуатационная документация предоставляемую изготовителями с реагентами для диагностики in vitro, калибраторами и контрольными материалами, предназначенными для самотестирования должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 18113-4.

7.2.1 Каждое изделие должна сопровождать эксплуатационная документация:

а) инструкция по применению на бумажном/электронном носителе или на указанном сайте изготовителя;

б) паспорт (при необходимости).

7.2.2 Инструкция по применению на изделие должна четко идентифицировать изделие, определять предполагаемое применение изделия, включать всю информацию, необходимую для правильного и безопасного применения изделия.

7.2.3 Содержание инструкции на медицинское изделие для диагностики реагенты для диагностики in vitro должно соответствовать:

- для профессионального использования требованиям раздела ГОСТ Р ИСО 18113-2–2015 (раздел 7);

- для самотестирования требованиям раздела ГОСТ Р ИСО 18113-4–2015 (раздел 7).

7.2.4 Паспорт на изделие должен содержать:

Наименование изделия

При формировании наименования изделия рекомендовано указывать:

а) медицинское изделие для диагностики ин витро;

б) вид изделия: набор реагентов, реагент, тест-система, питательная среда, контрольный материал, калибратор и др.;

в) метод измерения;

г) наименование исследуемого аналита и его свойств;

д) число модификаций;

е) сокращенное наименование,

ж) торговое наименование, торговую марку, товарный знак.

4.2 Изготовитель самостоятельно определяет наименование изделия, при этом наименование может не отражать его назначение.

8 Виды испытаний

Виды и требования к испытаниям изделий по ГОСТ 51352* и действующему законодательству.

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать:

ГОСТ Р 51352 . - Примечание изготовителя базы данных.

9 Методы испытаний

Условия и методы испытаний установлены в

ГОСТ Р 51352 ,

ГОСТ Р ЕН 12322  и в технической документации на изделия конкретных видов.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Информация изготовителя, приведенная в эксплуатационной документации на изделие об особенностях транспортирования должна учитываться всеми лицами, участвующими в хранении, перевозки и утилизации (уничтожения) этого изделия.

10.2 Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

11 Хранение

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

12 Уничтожение и утилизация

12.1 Изделия, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, являющиеся подделками или незаконными копиями изделий, зарегистрированных в Российской Федерации, а также изделия, обнаруженные и конфискованные таможенными органами Российской Федерации при их ввозе на территорию Российской Федерации, подлежат уничтожению или утилизации.

12.2 Изготовитель, поставщики, продавцы, импортеры могут осуществлять уничтожение изделий, потерявших свои потребительские свойства или с истекшим сроком годности, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

12.3 Изделия во внешней упаковке с наличием предупредительных знаков об опасности следует уничтожать с соблюдением соответствующих мер безопасности и дезактивации.

13 Гарантии изготовителя

13.1 В технических условиях на изделия должны быть установлены гарантийные сроки годности изделий.

13.2 Гарантийный срок годности изделий устанавливается со дня приемки изделия отделом контроля изготовителя.

Приложение А

(нормативное)

Таблица соотнесения важнейших принципов и стандартов

А.1 Общие положения

Перечень стандартов в таблице А.1 и таблице А.2 должен рассматриваться в качестве отправной точки для определения того, какие стандарты или какие части стандарта могут быть применимы для демонстрации соответствия важнейшим принципам. Дополнительная информация по демонстрации соответствия содержится в 5.6. Не каждый стандарт в Таблице А.1 и Таблице А.2 подходит для любого конкретного медицинского изделия для IVD, и производитель может не брать в рассмотрение любые из неприменимых к изделию стандартов. Любые референсные стандарты, предназначенные для использования, следует сверить с надёжным источником на предмет наличия последних вступивших в силу обновлений.

Стандарты, на которые ссылается большая часть важнейших принципов, потенциально применимы к большинству, если не ко всем, конкретных важнейших принципов в этой сфере. В тех случаях, когда стандарты охватывают только один или несколько конкретных важнейших принципов, ссылки делаются именно на релевантный важнейший принцип.

В этом приложении приведён ряд важных стандартов, которые могут применяться для демонстрации соответствия конкретным аспектам каждого связанного с ними важнейшего принципа. Стандарты, выбранные для этого приложения, не являются всеохватывающими. Указанные стандарты являются в основном международными стандартами, а локальные или национальные стандарты используются только в тех случаях, когда международные стандарты не существуют или не найдены. Многие международные стандарты соответствуют локальным или национальным стандартам, которые могли бы быть использованы. Другие могут быть доступны или находиться в стадии разработки стандарты, которые могут быть применены для демонстрации удовлетворения медицинским изделием для IVD всех соответствующих важнейших принципов.

Другие типы документов могли бы оказаться полезными для специалистов, в особенности для авторов стандартов.

— ISO/IEC  Руководство 51.

— ISO/IEC  Руководство 63.

Для целей настоящего документа термин "прогнозируемый" следует толковать как "прогнозируемый в разумных пределах", в соответствии с тем, как он используется в стандарте ISO 14971 и других соответствующих стандартах.

А.2 Важнейшие принципы

Таблица А.1 содержит общие принципы, применимые для всех медицинских изделий.

Таблица А.2 содержит дополнительные принципы, применимые для медицинских изделий для IVD.

Таблица А.1 — Общие принципы, применимые для всех медицинских изделий

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинское устройство следует спроектировать и изготовить таким образом, чтобы при применении в предусмотренных условиях, для предусмотренных целей и, если актуально, с использованием технических знаний, опыта, образования или подготовки, а также состояния здоровья и физических возможностей предполагаемых пользователей оно выполняло свои функции, предусмотренные изготовителем, и не ставило под угрозу клиническое состояние или безопасность пациентов, или безопасность и здоровье пользователей, или других лиц, если они задействованы, при условии, что любые риски, которые могут быть связаны с использованием данного устройства, являются приемлемыми, не превосходят пользу для пациента и совместимы с высоким уровнем защиты здоровья и соблюдения безопасности. В том числе должно достигаться следующее: | ISO 13485 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
|  | a) снижение, насколько это практически осуществимо и целесообразно, риска ошибки эксплуатации, обусловленного конструкцией средства взаимодействия с пользователем медицинского изделия и средой, в которой предполагается медицинское изделие использовать (конструкция для обеспечения безопасности пациента); | AAMI HE75 ISO 14971 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |

Продолжение таблицы А.1

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD |  | Ссылки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b) учёт технических знаний, опыта, образования и профессиональной подготовки и, если это актуально, состояния здоровья и физических возможностей предполагаемых пользователей (конструкция, рассчитанная для непрофессионалов, профессионалов, инвалидов или других пользователей). |  | МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |  |
| 2 |  | Изготовителю следует проследить за соответствием принципам безопасности на общепризнанном уровне развития техники использованных им решений, касающиеся проектирования и изготовления медицинского изделия. Для снижения риска изготовителю следует осуществлять контроль рисков таким образом, чтобы остаточный риск, связанный с каждой опасностью, был признан приемлемым. Изготовителю следует применять следующие принципы в указанном порядке приоритета: |  | ISO 13485 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 МЭК 80002-1 |  |
|  |  | a) выявлять известные или прогнозируемые опасности и оценивать связанные с ними риски, возникающие при предусмотренном использовании и прогнозируемом неправильном использовании; |  | ISO 13485 ISO 14971 ISO/TR 24971 МЭК 60812 |  |
|  |  | b) устранять риски, насколько это практически осуществимо, за счет изначально безопасного проектирования и производства; |  | ISO 13485 ISO 14971 |  |
|  |  | с) уменьшить, насколько это практически осуществимо, остаточные риски путем принятия адекватных мер защиты, включая сигнализацию или информацию для обеспечения безопасности; |  | ISO 13485 ISO 14971 ISO/TR 24971 МЭК 61010-2-101 |  |
|  |  | d) информировать пользователей о любом остаточном риске. |  | ISO 13485 ISO 14971 ISO/TR 24971 |  |

Продолжение таблицы А.1

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD |  | Ссылки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Следует обеспечить соответствие медицинского изделия характеристикам, предусмотренным изготовителем, и проектировать, изготавливать и упаковывать его таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации оно было пригодно для предусмотренного использования. | EN 13612 EN 13975 ISO 13485 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 4 |  | Свойства и функциональные характеристики, упомянутые в важнейших принципах 1, 2 и 3, не следует подвергать негативному воздействию в такой степени, чтобы здоровье или безопасность пациента, пользователя или других лиц, если они задействованы, были поставлены под угрозу в любой момент срока службы медицинского изделия, указанного изготовителем, когда медицинское изделие, которое должным образом обслуживается в соответствии с инструкциями изготовителя, подвергается излишней нагрузке, которая может возникать при нормальных условиях эксплуатации; | CLSI EP26 EN 14136 ISO 13485 ISO 14971 ISO 23640 МЭК 61010-2-101 |
| 5 |  | Медицинское изделие следует проектировать, изготавливать и упаковывать таким образом, чтобы его свойства и функциональные характеристики в процессе предусмотренного использования не подвергались негативному воздействию условий транспортировки и хранения (например, колебаниям температуры и влажности) с учетом инструкций и сведений, предоставленных изготовителем. | ISO 13485 ISO 14971 ISO 23640 МЭК 61010-2-101 |

Окончание таблицы А.1

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD |  | Ссылки |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Любой нежелательный побочный эффект должен представлять собой приемлемый риск в сопоставлении с предусмотренной производительностью. Все известные и прогнозируемые риски, а также любые нежелательные эффекты следует свести к минимуму и сделать приемлемыми в сопоставлении с преимуществами предусмотренных функциональных характеристик медицинского изделия при использовании в нормальных условиях. | ISO 13485 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| a См. также стандарты на конкретную продукцию в А.3. |  |  |  |

Таблица А.2 — Дополнительные принципы, применимые для медицинских изделий для IVD

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 7 | Оценка эффективности, включая аналитическую и, если применимо, клиническую эффективность |  |
| 7.1 | Следует провести оценку эффективности медицинского изделия для IVD. При оценке эффективности следует рассматривать показатели аналитической эффективности и, при необходимости, данные о клинической эффективности в любой из следующих форм: — научная, рецензируемая литература — отчеты об исследованиях эффективности — опыт, накопленный в ходе плановых диагностических исследований - с целью установить, что медицинское изделие для IVD достигает своей предусмотренной эффективности при нормальных условиях использования, и что известные и прогнозируемые риски, а также любые нежелательные эффекты минимизированы и приемлемы с учётом преимуществ предусмотренной эффективности. | CLSI EP05 CLSI EP06 CLSI EP07 CLSI EP09 CLSI EP12 CLSI EP17 CLSI POCT12 EN 13612 EN 14136 ISO 14971 ISO 17511 ISO 18153 |
| 7.2 | Клинические исследования эффективности с использованием образцов, взятых от человека, следует проводить в соответствии с принципами Хельсинкской декларации, включая каждый шаг в исследовании клинической эффективности от признания необходимости и обоснования проведения исследования до публикации результатов. Кроме того, в некоторых странах могли бы существовать особые требования нормативных документов в отношении согласия пациента на медицинское вмешательство. ПРИМЕЧАНИЕ Требования к содержанию и формату отчета об оценке эффективности устанавливаются уполномоченным органом. | EN 13612 |
| a См. также стандарты на конкретную продукцию в А.3. |  |  |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 8 | Химические, физические и биологические свойства |  |
| 8.1 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям к характеристикам и производительности, упомянутым в важнейшем принципе №6. Особое внимание следует обратить на возможность снижения аналитической эффективности из-за несовместимости используемых материалов с подлежащими исследованию образцами или аналитами (например, биологическими тканями, клетками, биологическими жидкостями и микроорганизмами) с учетом предусмотренного использования медицинского изделия. | EN 13532 ISO 13485 ISO 14971 |
| 8.2 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму создаваемый загрязняющими примесями и остатками риск для лиц, участвующих в транспортировке, хранении и использовании медицинского изделия для IVD, и для пациентов при предусмотренном использовании медицинского изделия для IVD. | ISO 13485 EN 13532 ISO 14971 |
| 8.3 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы уменьшить, насколько это практически осуществимо и целесообразно, риски, создаваемые веществами, которые могли бы выщелачиваться или вытекать из медицинского изделия для IVD. Особое внимание следует уделять веществам, которые являются канцерогенными, мутагенными или влияют на репродуктивную систему. | ISO 13485 EN 13532 ISO 14971 |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | Медицинское устройство для IVD должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы снизить, насколько это практически возможно и целесообразно, риски, связанные с непреднамеренным проникновением или выходом веществ в медицинское устройство для IVD или из него, принимая во внимание IVD медицинское устройство и характер окружающей среды, в которой оно предназначено для использования. | ISO 13485 EN 13532 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 9 | Заражение и микробная контаминация |  |
| 9.1 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы исключить или уменьшить, насколько это разумно практически осуществимо и целесообразно, риск заражения профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица, если оно задействовано. Следует разрабатывать конструкцию так, чтобы: | EN 13641 ISO 14971 IEC 62366-1 IEC 62366-2 |
|  | a) медицинское изделие при необходимости могло легко и безопасно пройти обработку; | МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | b) уменьшить, насколько это практически осуществимо и целесообразно, любой выход микробов из медицинского изделия для IVD или микробное воздействие во время использования; | EN 13641 ISO 14971 IEC 62366-1 IEC 62366-2 |
|  | c) предотвращать микробное загрязнение профессиональным или непрофессиональным пользователем или другим лицом медицинского изделия для IVD или образца, в случаях, когда это может произойти. | ISO 11607 (все части) ISO 14971 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Медицинское изделие для IVD, маркированное либо как стерильное, либо как имеющее особое микробиологическое состояние, следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы оно оставалось таковым при поставке на рынок и в условиях транспортировки и хранения, определённых изготовителем, до тех пор, пока защитная упаковка не будет повреждена или вскрыта. | ISO 11607 (все части) EN 13641 ISO 14644 (все части) ISO 14698 (все части) |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Медицинское изделие для IVD, маркированное либо как стерильное, либо как имеющее особое микробиологическое состояние, следует использовать, изготавливать и, если применимо, стерилизовать при помощи подходящих валидированных методов. | ISO 11135 (все части) ISO 11137 (все части) ISO 11138 (все части) ISO 11140 (все части) ISO 11607 (все части) ISO 11737 (все части) ISO/TS 13004 ISO 13408 (все части) ISO 14161 ISO 14644 (все части) ISO 14698 (все части) ISO 14937 ISO 15882 ISO 17665 (все части) ISO 18472 ISO 20857 ISO 25424 |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Медицинское изделие для IVD, предназначенное для стерилизации, следует изготавливать в надлежащим образом контролируемых (например, экзогенных) условиях. | ISO 14644 (все части) ISO 14698 (все части) ISO 11607 (все части) |
| 9.5 | Упаковочные системы для нестерильного медицинского изделия для IVD следует разрабатывать так, чтобы они сохраняли целостность и чистоту медицинского изделия для IVD. |  |
| 10 | Медицинские изделия для IVD, содержащие материалы биологического происхождения Эти важнейшие принципы не задуманы как руководство по комбинациям "лекарственное средство – медицинское изделие" в целом, поскольку определения еще не согласованы, а практика отличается в разных странах и на разных территориях. |  |
| 10.1 | В тех случаях, когда в медицинском изделии для IVD применяются ткани, клетки и вещества животного происхождения, обработка, сохранение, тестирование и обращение с тканями, клетками и веществами животного происхождения должны осуществляться так, чтобы обеспечивать оптимальную безопасность для профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица. | ASTM F2027 EN 13641 ISO 22442 (все части) |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Вопрос защиты от вирусов и других инфекционных агентов следует решать путем внедрения валидированных методов очищения или инактивации в ходе производственного процесса. Это могло бы не применяться в случае отдельных медицинских изделий для IVD, если активность вируса и другого инфекционного агента является неотъемлемой частью предусмотренного использования медицинского изделия для IVD, или если процесс очищения или инактивации может снизить эффективность медицинского изделия для IVD. В соответствии с государственными нормативами могло бы требоваться сохранение производителем или уполномоченным органом сведений о географическом происхождении животных. | ASTM F2027 EN 13641 ISO 22442 (все части) |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | В тех случаях, когда в медицинском изделии для IVD применяются ткани, клетки и вещества животного происхождения, обработка, сохранение, тестирование и обращение с тканями, клетками и веществами животного происхождения следует осуществлять так, чтобы обеспечивать оптимальную безопасность для профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица. В частности, вопрос защиты от вирусов и других инфекционных агентов следует решать путем внедрения валидированных методов очищения или инактивации в ходе производственного процесса. Это могло бы не применяться в случае отдельных медицинских изделий для IVD, если активность вируса и другого инфекционного агента является неотъемлемой частью предусмотренного использования медицинского изделия для IVD, или если процесс очищения или инактивации может снизить эффективность медицинского изделия для IVD. | ASTM F2027 EN 13641 ISO 22442 (все части) |
| 10.4 | В тех случаях, когда в медицинском изделии для IVD применяются клетки и вещества микробного происхождения, обработка, сохранение, тестирование и обращение с клетками и веществами следует осуществлять так, чтобы обеспечивать оптимальную безопасность для профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица. В частности, вопрос защиты от вирусов и других инфекционных агентов следует решать путем внедрения валидированных методов очищения или инактивации в ходе производственного процесса. Это могло бы не применяться в случае отдельных медицинских изделий для IVD, если активность вируса и другого инфекционного агента является неотъемлемой частью предусмотренного использования медицинского изделия для IVD, или если процесс очищения или инактивации может снизить эффективность медицинского изделия для IVD. | ASTM F2027 EN 13641 ISO 22442 (все части) |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 11 | Особенности работы в окружающей среде |  |
| 11.1 | Если медицинское изделие для IVD предназначено для использования в сочетании с другими медицинскими изделиями или оборудованием, то весь комплекс, включая способ, которым его части соединены в единое целое, не должен вредить заданной эффективности медицинских изделий. Любые ограничения по использованию таких комплексов должны быть указаны в маркировке или в инструкции по применению. | ASTM F2027 ISO 18113 (все части) ISO 22442 (все части) |
| 11.2 | Медицинское изделия для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы устранить или уменьшить, насколько это практически достижимо и целесообразно, следующие факторы: | ASTM F2761 ISO 14971 ISO/IEEE 11073 (все части) IEC 61010-2-101 IEC/ISO 80001-1 IEC/TR 80001-2-1 |
|  | a) риск получения травм профессиональным или непрофессиональным пользователем или иным лицом в связи с его физическими особенностями и человеческим фактором; | ISO 14971 |
|  | b) риск ошибки в использовании из-за эргономического и человеческого фактора и окружающей среды, в которой предусмотрено использование медицинского изделия для IVD; | ISO 14971 IEC 62366-1 IEC 62366-2 |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
|  | c) риски, связанные с разумно предсказуемыми внешними воздействиями или условиями окружающей среды, такими как магнитные поля, внешние электрические и электромагнитные воздействия, воздействие электростатического разряда, давления, влажности, температуры или их перепадов; | AAMI HE75 ISO 14971 IEC 61010-2-101 IEC 61326-2-6 IEC 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | d) риски, связанные с использованием медицинского изделия для IVD при вступлении в контакт с материалами, жидкостями и газами в нормальных условиях эксплуатации; | ISO 14971 МЭК 61010-2–101 |
|  | e) риск, связанный с возможным негативным взаимодействием между автоматизированной системой и средой, в которой она работает и с которой она взаимодействует; | ASTM F2761 ISO/IEEE 11073 (все части) ISO 14971 МЭК 62304 МЭК/ISO 80001-1 МЭК/ISO 80002-1 МЭК 82304-1 |
|  | f) риски случайного проникновения веществ в медицинское изделие для IVD; | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
|  | g) риск неправильной идентификации образцов/проб; | ISO 14971 |
|  | h) риски предсказуемых в разумных пределах помех от работы других медицинских изделий, таких как эффект переноса между медицинскими изделиями для IVD. | AAMI HE75 ISO 14971 МЭК 61326-2-6 МЭК 61010-2-101 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 11.3 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва при нормальном использовании и в условии единичного нарушения. Особое внимание следует уделить медицинским изделиям для IVD, предусмотренное использование которых предполагает взаимодействие с легковоспламеняющимися веществами или веществами, которые могут способствовать горению, или сочетание с такими веществами. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 11.4 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы можно было безопасно производить его регулировку, калибровку и техническое обслуживание, если это необходимо для достижения запланированных функциональных характеристик. | AAMI HE75 ISO 14971 МЭК 61010-2-101 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| 11.5 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы облегчить безопасную утилизацию любых отходов. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 12 | Функциональные характеристики |  |

Продолжение таблицы А.2

| Номер принципа | Важнейшие принципы обеспечения безопасности и функциональных характеристик медицинских изделий для IVD | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы функциональные характеристики соответствовали целевому использованию, основанному на соответствующих научно-технических методах. В частности, там, где это необходимо, конструкция должна учитывать чувствительность, клиническую специфичность, тщательность, зависящую от систематической погрешности (смещения) и точности (повторяемости и воспроизводимости), влияние известных помех, которые могут возникнуть, и предела обнаружения. Эти функциональные характеристики должны сохраняться в течение всего срока службы медицинского изделия для IVD, указаного изготовителем. | CLSI EP05 CLSI EP06 CLSI EP07 CLSI EP09 CLSI EP12 CLSI EP17 CLSI POCT12 EN 13612 EN 13975 ISO 2859 ISO 3951 ISO 15193 ISO 15194 ISO 15195 ISO 15197 ISO 16269 (все части) ISO/IEC 17025 ISO 17511 ISO 17593 ISO 18153 ISO 23640 |
| 12.2 | В тех случаях, когда эксплаутационные характеристики медицинского изделия для IVD зависят от использования калибраторов или контрольных материалов, единообразие измерений, произведённых с использованием таких калибраторов или контрольных материалов, следует обеспечить с помощью имеющихся использования эталонных процедур измерения или имеющихся стандартных образцов более высокого порядка. | CLSI EP14 ISO 15193 ISO 15194 ISO 15195 ISO/МЭК 17025 ISO 17511 ISO 18153 |
| 12.3 | Там, где это возможно, значения, выраженные численно, следует приводить в общепринятых, стандартизированных единицах, понятных пользователям медицинского изделия для IVD. | МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 МЭК 80000 (все части) |
| 13 | Защита от радиации |  |
| 13.1 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать, изготовлять и упаковывать таким образом, чтобы воздействие испускаемого им излучения (преднамеренного, непреднамеренного, неиспользуемого или рассеянного) на профессионального или непрофессионального пользователя, было настолько мало, насколько это практически осуществимо и целесообразно. | МЭК 60825 (все части) МЭК 61326-2-6 IEC 62471 |
| 13.2 | Если медицинское изделие для IVD предназначено для испускания потенциально опасного, видимого или невидимого излучения, следует, насколько это практически осуществимо и уместно: |  |
|  | a) проектировать и изготовлять его таким образом, чтобы обеспечить возможность контроля или регулирования параметров и дозы испускаемого излучения; | IEC 60825 (все части) IEC 62471 |
|  | b) предусмотреть визуальные индикаторы или звуковые предупреждения о таких выбросах. | IEC/TR 80001-2-5 |
| 14 | Медицинские изделия для IVD, имеющие программное обеспечение, и автономное программное обеспечение для медицинских изделий для IVD |  |
| 14.1 | Для медицинского изделия для IVD, включающего программное обеспечение, или для автономного программного обеспечения, которое само по себе является медицинским изделием для IVD, программное обеспечение должно быть валидировано в соответствии с текущим уровнем развития техники и с учетом требований к жизненному циклу разработки, менеджменту риска, верификации и валидации. | ISO/IEC 15026 (все части) IEC 62304 IEC 82304-1 |
| 15 | Медицинские изделия для IVD, подключенные к источнику энергии или оснащенные им |  |
| 15.1 | Медицинское изделие для IVD следует оборудовать средством определения состояния источника питания, если безопасность пациента зависит от источника питания, установленного в нём. | ISO 14971 |
| 15.2 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы минимизировать, насколько это практически осуществимо и целесообразно, риски создания электромагнитных помех, которые могут нарушить работу этого или других медицинских изделия или оборудования в обычных условиях. | МЭК 61326-2-6 |
| 15.3 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень его невосприимчивости к создаваемым им электромагнитным помехам, позволяющий ему работать в предусмотренном режиме. | МЭК 61326-2-6 |
| 15.4 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы избежать, насколько это практически осуществимо, риска случайного поражения электрическим током профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица как при нормальном использовании медицинского изделия для IVD, так и в условии единичного нарушения в медицинском изделии для IVD, при условии, что медицинское изделие для IVD установлено и обслуживается в соответствии с инструкциями изготовителя. | МЭК 61010-2-101 |
| 16 | Защита от механических и температурных рисков |  |
| 16.1 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы защитить профессионального или непрофессионального пользователя или другое лицо от механических рисков, связанных, например, с сопротивлением движению, неустойчивостью и наличием подвижных частей. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 16.2 | В тех случаях, когда существуют риски, связанные с наличием подвижных частей, с поломкой или отсоединением частей или с утечкой веществ, должны быть предусмотрены соответствующие средства защиты. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 16.3 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму риски, связанные с вибрацией, создаваемой медицинским изделием для IVD, с учетом технического прогресса и с применением существующих средств ограничения вибраций и особенно их возникновения, если только эти вибрации не задуманы согласно функциональным характеристикам. | ISO 14971 МЭК 60068 (все части) |
| 16.4 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму риски, связанные с испускаемым им шумом, с учетом технического прогресса и с применением существующих средств для снижения уровня шума и особенно предотвращения его возникновения. | ISO 14971 |
| 16.5 | Клеммы и разъемы, через которые подключаются электрические, газовые или гидравлические и пневматические источники энергии, с которыми должен работать профессиональный или непрофессиональный пользователь или другое лицо, следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму все возможные риски. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 |
| 16.6 | Медицинское изделие для IVD следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы свести к минимуму риск ошибки, которая может возникнуть в случае, когда определенные части медицинского изделия для IVD должны подключаться или подключаться повторно до использования или во время него. | ISO 14971 МЭК 61010-2-101 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| 16.7 | Не следует допускать при нормальном использовании нагревания или охлаждения до потенциально опасных температур доступных частей медицинского изделия для IVD (за исключением частей или контактных участков, предназначенных для подачи тепла или достижения заданных температур) и их окружения. | МЭК 61010-2–101 |
| 17 | Защита от рисков, создаваемых медицинскими изделиями для IVD для самоконтроля |  |
| 17.1 | Медицинское изделие для IVD, используемое для самоконтроля, следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы оно соответствовало своему назначению при использовании непрофессиональными пользователями, при доступных им навыках средствах, в различных доступных им технических условиях и условиях окружающей среды, которые можно спрогнозировать в разумной степени. Информацию и инструкции, предоставляемые производителем, следует составлять так, чтобы они были просты для понимания и применения непрофессиональным пользователем. | AAMI HE75 EN 13532 EN 13612 ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 ISO 18113-5 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| 17.2 | Медицинское изделие для IVD, используемое для самоконтроля, следует проектировать и изготовлять таким образом, чтобы уменьшить, насколько это практически осуществимо, риск ошибки при использовании непрофессиональным пользователем при обращении с медицинским изделием для IVD и, если применимо, с образцом, а также при интерпретации результатов. | МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| 17.3 | Следует, если имеется объективная возможность, предусмотреть процедуру, с помощью которой непрофессиональный пользователь может удостовериться, что медицинское изделие для IVD, предназначенное для самоконтроля, во время использования будет работать так, как это предусмотрено изготовителем. | ISO 18113-1 ISO 18113-4 ISO 18113-5 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
| 18 | Общие требования к информации, предоставляемой производителем |  |
| 18.1 | Вместе с каждым медицинским изделием для IVD должна предоставляться информация, необходимая для идентификации медицинского изделия для IVD и его изготовителя, а также должные сведения о безопасности и функциональных характеристиках, предназначенные для профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица. Следует предоставлять эту информацию в легко понятной форме. Такая информация может содержаться на самом медицинском изделии для IVD, на упаковке или в инструкции по применению. Сопроводительная информация должна соответствовать требованиям уполномоченного органа и содержать следующие сведения: | ISO 14971 ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) ISO/TR 24971 IEC 60878 МЭК 61010-2-101 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | a) Носитель, формат, содержание, удобочитаемость и расположение маркировки и инструкций по применению должны соответствовать конкретному медицинскому изделию для IVD, его предусмотренному использованию и техническим знаниям, опыту, образованию или профессиональной подготовке предполагаемого пользователя (пользователей). В частности, инструкция по применению должна быть написана легко понятным предполагаемому пользователю языком, и, при необходимости, дополнена чертежами и схемами. Некоторые медицинские изделия для IVD могли бы сопровождаться двумя наборами указаний – для профессионального пользователя и непрофессионального. | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | b) Информация, указываемая на этикетке, должна быть указана на самом медицинском изделии для IVD. Если это нецелесообразно или неприемлемо, вся информация или её часть могла бы быть указана на упаковке каждого отдельного прибора или на упаковке нескольких медицинских изделий для IVD. Если несколько медицинских изделий для IVD поставляются одному пользователю или в одно место, могла бы быть предоставлена одна копия инструкции по использованию, если это устраивает покупателя, который мог бы так или иначе запросить дополнительные копии. | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | c) В должным образом обоснованных исключительных случаях инструкции по применению могли бы не предоставляться или быть сокращены, если медицинское изделие для IVD может использоваться безопасно и по предусмотренному изготовителем назначению без каких-либо инструкций по применению. | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | d) Маркировки должны быть представлены в удобочитаемом формате, но могли бы быть дополнены машиночитаемыми формами, например, метками для радиочастотной идентификации (RFID) или штрих-кодами. | ISO 18113 (все части) |
|  | e) Если медицинское изделие для IVD предназначено только для профессионального использования, инструкции по применению могут быть предоставлены пользователю не в бумажном виде (например, в электронном формате), за исключением случаев, когда медицинское изделие для IVD предназначено для проведения анализа по месту лечения. | ISO 18113 (все части) |
|  | f) Остаточные риски должны быть доведены до сведения пользователя или иного лица и должны быть включены в информацию, предоставляемую изготовителем, как ограничения, противопоказания, меры предосторожности или предупреждение. | ISO 14971 ISO 18113 (все части) IEC 62366-1 МЭК 62366-2 |
|  | g) Где целесообразно, эта информация должна иметь форму международно признанных символов. Любой используемый символ или цветная маркировка должны соответствовать требованиям принятых стандартов. Символы и цвета должны быть описаны в документации, прилагаемой к медицинскому изделию для IVD. | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | h) Если медицинское изделие для IVD содержит вещество или смесь, которые могут считаться опасными с учетом характера, количества и форм входящих компонентов, должны применяться соответствующие пиктограммы, свидетельствующие об опасности, и требования к маркировке. Если не хватает места для размещения всей информации на самом медицинском изделии для IVD, на этикетке должны быть нанесены соответствующие пиктограммы, свидетельствующие об опасности, а прочая обязательная информация должна быть приведена в инструкции по применению. | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | i) Положения, содержащиеся в паспорте безопасности любого вещества или смеси, должны применяться только в том случае, если в инструкции по использованию содержится не вся соответствующая информация. |  |
|  | j) Для реагента, полученного из биологического материала, источник и, где это применимо, сведения о его активности. | ISO 18113 (все части) |
| 18.2 | Маркировка должна соответствовать требованиям уполномоченного органа и содержать следующие сведения: | ISO 18113 (все части) |
|  | a) наименование или торговое наименование медицинского изделия для IVD; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | b) сведения, строго необходимые пользователю для идентификации медицинского изделия для IVD и, если это не очевидно для пользователя, сведения о предусмотренном использовании медицинского изделия для IVD; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | c) наименование или торговое наименование и адрес изготовителя, а если у изготовителя нет филиала на данной территории, то информация об уполномоченном представителе на данной территории, к которому может обратиться пользователь; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | d) указание на то, что медицинское изделие для IVD предназначено для проведения диагностики in vitro; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | e) код/номер партии или серийный номер медицинского изделия для IVD и отдельных его частей - после слова "ПАРТИЯ" или "СЕРИЙНЫЙ НОМЕР" или аналогичного символа, если уместно, или слов с тем же значением; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | f) там, где это применимо, идентификатор уникального прибора (UDI); |  |
|  | g) недвусмысленное указание на дату - в указанном порядке: на год, на месяц и, в соответствующих случаях, на день, - до которой медицинское изделие для IVD или любой из его компонентов мог бы быть безопасно использован без ухудшения функциональных характеристик; если нет указания на дату, до которой оно могло бы быть безопасно использовано, необходимо указание на год изготовления. Год изготовления может быть включен в состав номера партии или серийного номера при условии, что дата четко идентифицируется; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | h) если это необходимо, указание количества нетто содержимого, выраженное в весе, концентрации, объеме, числовом счете или любой комбинации этих или других показателей, которые точно описывают содержимое упаковки; | ISO 18113 (все части) |
|  | i) указание на любые особые условия хранения или обработки, которые должны соблюдаться; | ISO 18113 (все части) |
|  | j) где целесообразно – указание на то, что медицинского изделие для IVD находится в стерильном состоянии, и метода стерилизации, или указание на какое-либо особое микробиологическое состояние или состояние чистоты; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | k) предупреждения или меры предосторожности, которые должны быть предприняты и немедленно доведены до сведения профессионального или непрофессионального пользователя или другого лица. Эта информация могла бы быть сведена к минимуму, и в этом случае более детальная информация должна содержаться в инструкции по применению; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | l) там, где это применимо, любые конкретные инструкции по эксплуатации; | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | m) если медицинское изделие для IVD предназначено для одноразового использования или использования одним пациентом, указание на это. Указание изготовителя на одноразовое использование или использование одним пациентом должно должно соответствовать модели или типу; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | n) если медицинское изделие для IVD предназначено для самоконтроля или анализа по месту лечения, указание на это. | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | o) если медицинское изделие для IVD предназначено “только для оценки эффективности”, то указание на это; ПРИМЕЧАНИЕ Фактический текст указания утверждается уполномоченным органом. | ISO 18113 (все части) |
|  | p) если в комплект, помимо медицинского изделия для IVD, также входят обособленные реактивы и изделия, которые могут использоваться как отдельное медицинское изделие для IVD, то каждое такое медицинское изделие для IVD должно соответствовать требованиям к маркировке, содержащимся в пункте 18.2. | ISO 18113 (все части) |
| 18.3 | Инструкции по использованию должны соответствовать требованиям уполномоченного органа и содержать следующие сведения: | ISO 18113 (все части) |
|  | a) наименование или торговое наименование медицинского изделия для IVD; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | b) предусмотренное использование медицинского изделия для IVD: | ISO 18113 (все части) |
|  | i) информацию о том, что при помощи изделия можно обнаружить или измерить, и является ли это исследование качественным, количественным или попадает под критерии и того, и другого, | ISO 18113 (все части) |
|  | ii) принцип действия, | ISO 18113 (все части) |
|  | iii) функции (например, анализ, мониторинг, постановка или подтверждение диагноза), | ISO 18113 (все части) |
|  | iv) конкретная болезнь, состояние или фактор риска, информацию о котором нужно получить и который изделие должно выявить, распознать или определить, | ISO 18113 (все части) |
|  | v) тип требуемого образца (образцов), | ISO 18113 (все части) |
|  | vi) предполагаемый пользователь и категория пациентов, | ISO 18113 (все части) |
|  | vii) окружающая среда, в которой предполагается использование; | ISO 18113 (все части) |
|  | c) указание на то, что медицинское изделие для IVD предназначено для проведения диагностики in vitro; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | d) описание принципа исследования; | ISO 18113 (все части) |
|  | e) инструкции, описывающие все этапы работы – от приема образца до получения и анализа результатов – для обеспечения работы медицинского изделия для IVD в предусмотренном порядке (например, калибровка, контроль качества, очистка и дезинфекция); | ISO 18113 (все части) |
|  | f) описание реактивов, измерителей и средств контроля и любые ограничения на их использование (например, пригодность только для специального прибора), если это применимо; | ISO 18113 (все части) |
|  | g) перечень предоставленных материалов и перечень специальных материалов или оборудования, необходимых, но не предоставленных; | ISO 18113 (все части) |
|  | h) для медицинских изделий для IVD, предназначенных для использования вместе с другими медицинскими изделиями, включая медицинские изделия для IVD, или другим оборудованием: |  |
|  | i) информацию, позволяющую идентифицировать такие медицинские изделия для IVD или оборудование, с той целью, чтобы при совместном использовании они были безопасны; |  |
|  | ii) информация о любых известных ограничениях на совместное использование медицинских изделий, включая медицинские изделия для IVD, и оборудования; |  |
|  | i) указания на любые применимые условия хранения (например, температура, освещенность, влажность, пыль) или порядок обращения; | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | j) указания на любые применимые условия эксплуатации (например, температура, освещенность, влажность, пыль) или порядок обращения; | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | k) в соответствующих случаях - любое изменение после первого вскрытия первичной упаковки срока хранения, а также условия хранения и стабильность методов работы; | ISO 18113 (все части) |
|  | l) если медицинское изделие для IVD поставлено как стерильное, указание на его стерильное состояние, способ стерилизации и действия в случае повреждения стерильной упаковки перед использованием; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | m) информация, которая доносит до пользователя любые предупреждения, меры предосторожности, действиях, которые необходимо предпринять, и ограничениях использования в отношении медицинского изделия для IVD. Эта информация должна охватывать, где целесообразно: | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | i) предупреждения, меры предосторожности или действия, которые должны быть приняты в случае неисправности медицинского изделия для IVD или его поломки, которые можно предположить по изменению его внешнего вида и которые могут повлиять на функциональные характеристики; | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | ii) предупреждения, меры предосторожности или действия, которые должны быть приняты в отношении воздействия предсказуемых в разумных пределах внешних воздействий или условий окружающей среды, таких как магнитные поля, внешние электрические и электромагнитные воздействия, электростатический разряд, излучение, возникающее при диагностических или терапевтических процедурах, давление, влажность или температура, | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 МЭК 61326-2-6 |
|  | iii) предупреждения, меры предосторожности или действия, которые должны быть приняты в отношении рисков вмешательства, создаваемых предсказуемым в разумных пределах присутствием медицинского изделия для IVD во время проведения диагностики, диагностической оценки или терапевтических процедур (например, электромагнитные помехи, излучаемые медицинским изделием для IVD, влияющие на другое оборудование); | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 МЭК 61326-2-6 |
|  | iv) меры предосторожности, связанные с материалами, используемыми в медицинском изделии для IVD, которые являются канцерогенными, мутагенными или токсичными, или которые вызывают нарушения эндокринной системы, или которые могут привести к возникновению гиперчувствительности или аллергической реакции у пациента или пользователя; |  |
|  | v) если медицинское изделие для IVD предназначено для одноразового использования или использования одним пациентом, указание на это. Указание изготовителя на одноразовое использование или использование одним пациентом должно должно соответствовать модели или типу; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 |
|  | vi) если медицинское изделие для IVD является многоразовым, то информация о соответствующих процессах, необходимых для повторного использования, включая очистку, дезинфекцию, обеззараживание, упаковку и, при необходимости, валидированный метод повторной стерилизации. Должна быть предоставлена информация для определения наступления состояния, в котором медицинское изделие для IVD больше не следует использовать повторно, например появления признаков ухудшения свойств материала или превышения максимально допустимого числа повторных применений; |  |
|  | n) любые предупреждения или меры предосторожности, связанные с потенциально заразным материалом, используемым в медицинском изделии для IVD; | ISO 18113 (все части) |
|  | o) там, где это уместно, требования к особым условиям использования (например, условиям "чистой зоны"), специальной подготовке (например, безопасном уровне радиации) или особой квалификации предусмотренного пользователя медицинского изделия для IVD; | МЭК 61010-2-101 |
|  | p) условия сбора, обработки и подготовки образца, включая добавки и консерванты, необходимые для поддержания целостности образца, а также рекомендуемые инструкции по хранению, обработке или транспортировке для защиты и поддержания стабильности образца, если уместно; | ISO 18113 (все части) |
|  | q) подробные сведения о любой предварительной обработке или обращении с медицинским изделием для IVD перед его готовностью к использованию (например, стерилизация, окончательная сборка, калибровка и т.д.); | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | r) информацию, необходимую для верификации того, правильно ли установлено медицинское изделие для IVD и готово ли оно к безопасной работе в предусмотренном изготовителем порядке, а также, где уместно: | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | i) сведения о характере и частоте профилактического и регулярного технического обслуживания, включая очистку и дезинфекцию; | МЭК 61010-2-101 |
|  | ii) описание любых расходных компонентов и порядок их замены; | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | iii) информацию о любой необходимой калибровке для обеспечения правильной и безопасной работы медицинского изделия для IVD в течение его предусмотренного срока службы; | ISO 17511 ISO 18113 (all parts) ISO 18153 |
|  | iv) методы снижения рисков, с которыми сталкиваются лица, участвующие в установке, калибровке или обслуживании медицинского изделия для IVD; | МЭК 61010-2-101 |
|  | s) где уместно, рекомендации по процедурам контроля качества; | ISO 18113 (все части) |
|  | t) метрологическая прослеживаемость величин, определённых калибратором и контрольными материалами правильности, включая идентификацию применимых эталонных материалов или процедур измерений более высокого порядка; | ISO 17511 ISO 18113 (все части) |
|  | u) количественная аналитическая методика, включая расчеты и интерпретацию результатов и указание на необходимость подтверждающих испытаний, где это уместно; | ISO 18113 (все части) |
|  | v) эксплуатационные характеристики в той степени, которая необходима для безопасного и эффективного использования медицинского устройства IVD [например, клиническая чувствительность, клиническая специфичность, положительная прогностическая ценность, отрицательная прогностическая ценность, точность, которая вытекает из правильности (смещения) и точности (повторяемость, воспроизводимости), пределы детектирования и диапазон измерений, включая информацию, необходимую для контроля известных возникающих помех, сведения об ограничениях метода и использовании пользователем доступных эталонных методик измерений и материалов]; | ISO 17511 ISO 18113 (все части) |
|  | w) где уместно, референтные интервалы; | ISO 18113 (все части) |
|  | x) информация о мешающих веществах или функциональных ограничениях (например, наличие визуальных признаков гиперлипидемии или распада элементов крови, возраст образца), которые могут повлиять на работу медицинского изделия для IVD; | ISO 18113 (все части) |
|  | y) предупреждения или меры предосторожности, которые необходимо предпринять для упрощения безопасной утилизации медицинского изделия для IVD, его комплектующих и расходных материалов, используемых с ним, если таковые имеются. Эта информация должна охватывать, где целесообразно: | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | i) инфекционные или микробиологические опасности (например, расходные материалы, загрязненные потенциально заразными веществами человеческого происхождения); | ISO 18113 (все части) МЭК 61010-2-101 |
|  | ii) опасности для окружающей среды (например, батареи или материалы, излучающие радиацию на потенциально опасном уровне); | МЭК 61010-2-101 |
|  | iii) физические опасности (например, взрыва); | МЭК 61010-2-101 |
|  | z) наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак изготовителя и адрес, по которому он зарегистрирован и который является контактным, а также сведения о его местоположении и номере телефона, факса или адрес веб-сайта, где можно получить техническую помощь; | ISO 15223-1 ISO 18113 (все части) МЭК 60878 МЭК 61010-2-101 |
|  | aa) дата выпуска или переработки инструкции по применению, относящейся к конкретному медицинскому изделию для IVD; | ISO 18113 (все части) |
|  | bb) уведомление профессионального или непрофессионального пользователя о том, что о любом серьезном инциденте, связанном с медицинским изделием для IVD, следует сообщить производителю и уполномоченному органу по месту приобретения или использования медицинского изделия для IVD; |  |
|  | cc) если в комплект, помимо медицинского изделия для IVD, также входят обособленные реактивы и изделия, которые могут использоваться как отдельное медицинское изделие для IVD, то каждое такое медицинское изделие для IVD должно соответствовать требованиям к маркировке, содержащимся в пункте 18.3. | ISO 18113 (все части) |
| 18.4 | Кроме того, инструкции по применению медицинского изделия для IVD, предназначенного для самоконтроля или анализа по месту лечения, должны соответствовать следующим требованиям: |  |
|  | a) подробные сведения о процедуре исследования, включая подготовку любого реактива, сбор или подготовку образцов, а также информацию о том, как проводить испытание и интерпретировать результаты; | ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 ISO 18113-5 |
|  | b) результаты должны быть выражены и представлены таким образом, чтобы они могли легко быть поняты предусмотренным пользователем; | ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 ISO 18113-5 IEC 62366-1 IEC 62366-2 |
|  | c) необходимо предоставить пользователю информацию с рекомендациями о том, что необходимо предпринять в случае положительного, отрицательного или неопределенного результата, об ограничениях исследования и о возможности ложноположительного или ложноотрицательного результата. Также должна быть предоставлена информация о любых факторах, которые могут повлиять на результат теста (например, возраст, пол, менструация, инфекция, физические упражнения, голодание, диета или медикаментозное лечение); | ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 |
|  | d) для медицинского изделия для IVD, предназначенного для самоконтроля, предоставленная информация должна включать заявление, четко указывающее, что пользователь не должен принимать никаких решений, имеющих медицинское значение, без предварительной консультации с соответствующим медицинским специалистом; | ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 |
|  | e) в случае медицинского изделия для IVD, предназначенного для самоконтроля, используемого для мониторинга существующего заболевания, в информации должно быть указано, что пациенту следует назначать себе лечение только в том случае, если он прошел соответствующую подготовку для этого. | ISO 15197 ISO 17593 ISO 18113-1 ISO 18113-4 |
| a См. также стандарты на конкретную продукцию в А.3. |  |  |

А.3  Дополнительные стандарты на конкретную продукцию

Следующие стандарты на конкретную продукцию могут соответствовать важнейшим принципам, но они не были включены в таблицу А.1 или таблицу А.2:

— CLSI POCT04-A2 [20];

— CLSI MMO3-Ed3 [21];

— CLSI MM06-A2 [22];

— CLSI MM09-A2 [23];

— CLSI MM12-A [24];

— CLSI MM16-A [25];

— CLSI MM17-A [26];

— CLSI MM22-A [27];

— CLSI M53-A [28];

— CLSI I/LA18-A2 [29];

— ISO 5725 (все части) [2];

— ISO 16256 [6];

— ISO 16355 (все части) [4];

— ISO 22870[19].

Приложение Б

()

Наименование изделия

Б.1 При формировании наименования изделия рекомендовано указывать:

а) медицинское изделие для диагностики ин витро;

б) вид изделия: набор реагентов, реагент, тест-система, питательная среда, контрольный материал, калибратор и др.;

в) метод измерения;

г) наименование исследуемого аналита и его свойств;

д) число модификаций;

е) сокращенное наименование,

ж) торговое наименование, торговую марку, товарный знак.

Б.2 Изготовитель самостоятельно определяет наименование изделия, при этом наименование может не отражать его назначение.

Приложение В

()

Методы испытаний МИ для in vitro диагностики

В.1 Фотометрические методы (автоматизированные и неавтоматизированные):

В.1.1 Абсорбционный

В.1.2 Нефелометрический

В.1.3. Флуориметрический

В.1.4 Рефлектометрия

В.1.5 Турбидиметрический

В.1.6 Хемилюминесцентный

В.1.7 Агглютинационный

В.2 Метод исследования активности ферментов (автоматизированные и неавтоматизированные)

В.3 Коагулологические методы (автоматизированные и неавтоматизированные):

В.3.1. Клоттинговые

В.3.2. Хромогенные

В.3.3. Аггрегационные

В.4. Физико-химические методы (автоматизированные и неавтоматизированные)

В.5. Морфологические методы (автоматизированные и неавтоматизированные)

В.5.1. Микроскопические методы (автоматизированные и неавтоматизированные), в том числе цитологические, цитохимические

В.5.1.1. Простые методы

В.5.1.2. Методы обогащения биологического материала

В.5.2. Макроскопические методы (автоматизированные и неавтоматизированные), в том числе цитологические, цитохимические

В.6. Гематологические методы (автоматизированные и неавтоматизированные)

В.7. Бактериологические методы(автоматизированные и неавтоматизированные)

В.7.1. Культуральные методы

В.7.1.1. Методы витальной оценки

В.7.1.2. Анаэробные методы

В.7.1.3. Идентификационные методы

В.7.2. Иммуномикробиологические методы

В.7.2.1. Методы титрования бактериофага

В.7.2.2. Методы геноиндикации возбудителей

В.7.3. Методы определения чувствительности, устойчивости и толерантности микроорганизмов к антибиотикам и химиотерапевтическим препаратам

В.7.4. Частные бактериологические методы в том числе с использованием музейных штаммов

В.8. Вирусологические методы

В.8.1. Микроскопические методы

В.8.2. Идентификационные методы

В.8.3. Культуральные методы

В.8.4. Иммуновирусологические методы

В.8.4.1. Метод иммуноэлектронной микроскопии

В.8.4.2. Метод флюоресценции

В.8.4.3. Метод гемагглютинации

В.8.4.4. Метод гемабсорбции

В.8.4.5. Нейтралицационные методы

В.8.4.6. Частные вирусологические методы

В.9. Методы иммуноанализа (автоматизированные и неавтоматизированные)

В.9.1. Радиоиммунологический метод

В.9.2. Иммуноферментный метод

В.9.3. Иммунохемилюминисцентный метод

В.9.4. Метод иммунофлюоресценции

В.9.5. Метод иммуноагглютинации

В.9.6. Метод иммунохроматографии

В.10. Методы молекулярной диагностики

В.11. Методы молекулярно-биологические

В.11.1. Методы идентификации определенных участков ДНК и РНК

В.11.2. Методы амплификации нуклииновых кислот

В.11.3. Методы амплификации выделенных участков ДНК и РНК

В.12. Методы цитогенетики, в том числе проточная цитометрия

В.13. Методы определения совместимости тканей с потенциальным реципиентом

В.14. Методы прогнозирования реакций на терапевтические воздействия, выбора терапевтических средств и (или) контроля лечения

Библиография

- ISO 18113-1:2009*, Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic medical systems - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements. Клинические лабораторные исследования и медицинские системы для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1: Термины, определения и общие требования

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

- U.S. Code of Federal Regulations (CFR), Title 21, Part 820 - Quality System Regulation

- GHTF/SG1/N071:2012 Definition of the Terms "Medical Device" and "In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Device"

- Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Нормативно-правовое обеспечение. Онищенко Г.Г.; Шестопалов Н.В. Москва, 2012

- Правила государственной регистрации медицинских изделий  (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416 )

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08  (с дополнениями и изменениями N 1 СП 1.3.2518-09) Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей . - Примечание изготовителя базы данных.

| УДК 61:006.354 | ОКС 11.020 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: диагностика ин витро, реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды, поддерживающая документация |  |  |

Директор	_____________________

Руководитель разработки	_________________________