| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО/ТС 17822-1– 20ХХ (проект, 1 редакция) |

Наборы реагентов для диагностики in vitro

Процедуры выявления и идентификации нуклеиновых кислот патогенных микроорганизмов при проведении качественного анализа in vitro

Часть 1

Общие требования, термины и определения

(ISO 17822-1:2014, In vitro diagnostic test systems — Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens — Part 1: General requirements, terms and definitions, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17822-1:2014 «Диагностические тест-системы in vitro. Качественные процедуры исследования in vitro на основе нуклеиновых кислот на предмет выявления и идентификации микробных патогенов Часть 1. Общие требования, термины и определения» (ISO 17822-1:2014 «In vitro diagnostic test systems — Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens — Part 1: General requirements, terms and definitions», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Приобретение реагентов для диагностического окрашивания in vitro в биологии	11

4.1 Общие принципы	11

4.2 Наименование изготовителя	12

4.3 Идентификация компонентов набора	12

5 Информация, связанная с реагентом для диагностики in vitro	12

5.1 Предполагаемое использование (Intended use)	12

5.2 Инструкции по применению	13

5.3 Идентификация реагента для окрашивания биологических образцов	14

5.3.1 Наименование реагента (Reagent name)	14

5.3.2 Описание реагента для диагностики in vitro для окрашивания биологических проб	14

5.3.3 Код серии	14

5.3.4 Содержимое (Contents)	15

5.4 Условия хранения и подготовки (Storage and handling conditions)	15

5.5 Срок годности	15

5.6 Предупреждения и меры предосторожности	16

5.7 Дополнительная информация для конкретных видов реагентов	16

5.7.1 Флюорохромы	16

5.7.2 Соли металлов	16

5.7.3 Дополнительное необходимое оборудование	16

5.7.4 Подготовка реагента (Reagent preparation)	17

5.7.5 Процедура контроля	17

5.7.6 Интерпретация	17

5.7.7 Ограничения процедуры экзамена	18

5.7.8 Литературные ссылки	18

6 Валидация и проверка биологических красителей	18

6.1 Общая информация	18

6.2 Проверка для предполагаемого использования	19

6.3 Верфикация спецификаций	19

6.4 Сертификация биологических красящих веществ	20

6.5 Приобретение биологических красителей и красящих веществ	20

Приложение А (справочное) Контрольный перечень для установления или проверки технических требований в отношении биологических красителей и красящих веществ	21

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	23

Библиография	24

Введение

Диагностические процедуры in vitro на основе нуклеиновых кислот в настоящее время широко используются в лабораторной медицине для выявления и идентификации микробных патогенов. Эти процедуры исследования стали особенно ценными для выявления инфекционных агентов, которые трудно выращивать в культуре. Обзор последних достижений и современных практик, связанных с диагностическими процедурами in vitro, основанными на технологии амплификации и детекции нуклеиновых кислот ("молекулярная диагностика"), см. в разделе Библиография [38], [35], [36], [37], [39], [41], и [42].

ISO / TS 17822-1 определяет концепции и устанавливает общие принципы проектирования, разработки и проведения качественных диагностических исследований на основе нуклеиновых кислот in vitro на предмет обнаружения и идентификации микробных патогенов в образцах человека.

Традиционные процедуры ПЦР-исследования обычно состоят из трех этапов: (1) подготовка проб и экстракция нуклеиновых кислот, (2) амплификация нуклеиновых кислот и (3) обнаружение и идентификация нуклеиновых кислот. Продолжается развитие аналитической технологии. Последние кинетические подходы (”ПЦР в реальном времени") включают обнаружение на этапе амплификации, а мультиплексная ПЦР включает всю систему в кассете. (multiplex PCR includes the entire system in a cassette)

В связи с присущей им сложностью и беспрецедентной аналитической чувствительностью процедур исследования на основе нуклеиновых кислот требуется особое внимание к их проектированию, разработке и применению, включая определение характеристик аналитической и клинической результативности, документирование инструкций по применению, проектирование медицинского лабораторного комплекса, внедрение соответствующих методов обеспечения качества, верификацию характеристик результативности медицинской лабораторией в условиях фактического использования и управление рисками.

Как и во всех процедурах диагностического исследования in vitro, пригодность процедуры исследования на основе нуклеиновых кислот для ее предполагаемого клинического применения должна быть продемонстрирована как часть процесса разработки. Характеристики аналитической результативности должны быть определены и валидированы для целей для обнаружения и идентификации целевого патогена. Характеристики клинической результативности должны быть определены и валидированы на основе клинических данных, включая оценку преимуществ и рисков для пациентов. Инструкции по применению должны быть четко документированы, а также должны быть указаны эффективные процедуры обеспечения качества.

Перед исследованием образцов пациента удовлетворительное выполнение процедуры исследования должно быть подтверждено медицинской лабораторией в условиях фактического использования. Другими словами, успешная передача валидированной процедуры исследования из лаборатории разработки или от изготовителя медицинских изделий для диагностики in vitro в медицинскую лабораторию конечного пользователя должна быть подтверждена объективными доказательствами. Любая модификация процедуры исследования после этой передачи может потребовать валидации того, что аналитические и / или клинические показатели остаются пригодными для предполагаемого использования, включая переоценку любых рисков, на которые может повлиять модификация.

национальный стандарт Российской федерации

Наборы реагентов для диагностики in vitro

Процедуры выявления и идентификации нуклеиновых кислот патогенных микроорганизмов при проведении качественного анализа in vitro

Часть 1

Общие требования, термины и определения

In vitro diagnostic test systems — Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens — Part 1: General requirements, terms and definitions

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для:

- изготовителей медицинских изделий для диагностики in vitro, медицинских лаборатории и научно-исследовательских лабораторий, которые разрабатывают качественные диагностические процедуры исследования in vitro на основе нуклеиновых кислот на предмет обнаружения и идентификации микробных патогенов в образцах человека; и

- медицинских лабораторий, которые проводят диагностические исследования на основе нуклеиновых кислот in vitro на предмет обнаружения и идентификации микробных патогенов в образцах человека.

Настоящий стандарт не применяется к

- исследованиям на основе нуклеиновых кислот, которые не предназначены для диагностического использования in vitro, или

- количественным процедурам диагностического исследования на основе нуклеиновых кислот in vitro..

2 Нормативные ссылки

Нижеследующие документы, полностью или частично, имеют нормативные ссылки в настоящем стандарте и являются незаменимыми для его применения. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа (включая любые поправки).

ISO 13485:2003, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

ISO 14971:2007, Medical devices — Application of risk management to medical devices

ISO 15189:2012, Medical laboratories — Requirements for quality and competence

ISO 15190:2003, Medical laboratories — Requirements for safety

ISO 18113-1:2009, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer

(labelling) — Part 1: Terms, definitions and general requirements

ISO 18113-2:2009, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer

(labelling) — Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use

ISO 18113-3:2009, In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer

(labelling) — Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use

ISO 23640:2011, In vitro diagnostic medical devices — Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents

BIPM JCGM 200:2012, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd edition)

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в стандартах ISO 13485, ISO 14971, ISO 15189, ISO 18113-1, JCGM 200 а также нижеследующие.

Примечание  Термины и определения, приведенные в стандарте ISO 18113-1, имеют преимущественную силу над другими источниками.

3.1 продукт амплификации, ампликон (amplification product, amplicon):
Продукты нуклеиновых кислот, полученные в результате целевой реакции амплификации.
Примечание 1: Ампликоны будут двухцепочечной ДНК, если они созданы в результате реакции ПЦР, и будут в основном одноцепочечной РНК, если они созданы в результате амплификации на основе последовательности нуклеиновой кислоты или реакции амплификации, обусловленной транскрипцией.

3.2 аналитическая результативность (analytical performance): Способность процедуры исследования к измерению или обнаружению конкретного аналита.

[ИСТОЧНИК: GHTF / SG5 / N 6: 2012, 4.4.1, изменён.]

Примечание 1: Аналитическая результативность определяется из аналитических исследований результативности, используемых для оценки способности процедуры диагностического исследования in vitro измерять или обнаруживать конкретный аналит.

Примечание 2:  Характеристики аналитической результативности могут включать аналитическую чувствительность, предел обнаружения, аналитическую специфичность (интерференцию и перекрестную реактивность), достоверность, точность и линейность.

3.3 аналитическая специфичность, избирательность методики измерения (analytical specificity, selectivity of a measurement procedure): Способность измерительной системы, применяющей заданную методику измерения, выдавать измерения только одного или нескольких мезюрандов, не зависящие ни друг от друга, ни от любой другой величины в системе, подвергаемой измерению.

[ИСТОЧНИК: ИСО 18113-1: 2009, А.3.4]

Примечание 1: Отсутствие аналитической специфичности называют аналитической интерференцией (см. ИСО 18113-1: 2009, А.3.2).

Примечание 2: Отсутствие специфичности методики иммунохимического измерения может быть вызвано перекрестной реактивностью (см. ИСО 18113-1: 2009, А.3.12).

Примечание 3: Специфичность методики измерения не следует путать с диагностической специфичностью (см. ИСО 18113-1: 2009, А.3.16).

Примечание 4: JCGM 200: 2008 использует термин «селективность» для этого понятия вместо «специфичности».

Примечание 5: Для качественных и полуколичественных процедур исследования аналитическая специфичность определяется способностью получать отрицательные результаты в соответствии с отрицательными результатами, полученными эталонным методом.

3.4 отжиг (annealing): Гибридизация праймера с комплементарной последовательностью нуклеиновых кислот в заданных условиях, например, при связывании праймера или пробы с комплементарной целевой последовательностью нуклеиновой кислоты.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174: 2005, 3.4.15]

3.5 клиническая точность, точность диагностики (clinical accuracy, diagnostic accuracy): (лабораторная медицина) Способность процедуры исследования различать пациентов с определенным состоянием и тех, у кто не имеет данного состояния.

[ИСТОЧНИК: CLSI EP29-A]

Примечание 1: Меры клинической точности включают в себя клиническую чувствительность и клиническую специфичность.

Примечание 2: Клиническая точность зависит от распространенности целевого заболевания или состояния. С той же чувствительностью и специфичностью клиническая точность конкретной процедуры исследования увеличивается с уменьшением распространенности заболевания.

3.6 клиническая оценка (clinical evaluation): (лабораторная медицина) Оценка и анализ клинических данных с целью проверки клинической безопасности и результативности процедуры диагностического исследования in vitro.

[ИСТОЧНИК: Основано на GHTF / SG5 / N2R8: 2007]

3.7 клинические свидетельства (clinical evidence): (лабораторная медицина) Вся информация, которая предусматривает научную обоснованность и эффективность для конкретного предполагаемого использования.

[ИСТОЧНИК: GHTF / SG5 / N 6: 2012, 4.2, изменён.]

Примечание 1: Клинические свидетельства или данные могут включать в себя результаты любых клинических исследований или исследований процедуры диагностического исследования in vitro, результаты соответствующих исследований, о которых сообщается в научной литературе, а также опубликованные или неопубликованные отчеты о другом клиническом опыте, таком как побочные явления.

Примечание 2: Клинические свидетельства используются для согласования маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro, включая любые заявления о научной обоснованности и эффективности изделия или процедуры исследования.

3.8 клиническая результативность (clinical performance): (лабораторная медицина) Способность процедуры диагностического исследования in vitro давать результаты, которые соотносятся с конкретным клиническим состоянием или физиологическим состоянием в соответствии с целевой популяций и предполагаемым пользователем.

[ИСТОЧНИК: GHTF / SG5 / N 6: 2012, 4.4.2, изменён.]

Примечание 1: Тем не менее иногда упоминается как диагностическая результативность или клиническая достоверность; клиническая результативность - это согласованный термин, одобренный Глобальной целевой группой по гармонизации (GHTF) и ее преемником, Международным форумом по регулированию медицинского оборудования (IMDRF).

Примечание 2: Оценка клинической результативности часто основывается на результатах других типов клинических исследований для определения «истинно положительных или истинно отрицательных» результатов.

3.9 диагностическая чувствительность (clinical sensitivity, diagnostic sensitivity): (лабораторная медицина) Способность методики диагностического исследования in vitro идентифицировать присутствие целевого маркера, сочетающегося с конкретной болезнью или состоянием.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113-1:2009, A.3.15]

Примечание 1: Также определяют как процент положительности в пробах, где целевой маркер должен присутствовать.

Примечание 2: Диагностическую чувствительность также выражают как процент (числовая доля, умноженная на 100), рассчитанный путем умножения числа истинно-положительных (ИП) значений на 100 и деления на сумму истинно-положительных (ИП) и ложно-отрицательных (ЛО) значений или 100·ИП/(ИП+ЛО). Данный расчет основан на такой организации исследования, при которой у каждого субъекта исследования берут только одну пробу.

Примечание 3: Целевое состояние определяют на основе критерия, независимого от рассматриваемой методики исследования.

3.10 диагностическая специфичность (clinical specificity, diagnostic specificity):

(лабораторная медицина) Способность методики диагностического исследования in vitro распознавать отсутствие целевого маркера конкретной болезни или состояния.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113-1:2009, A.3.16]

Примечание 1: Также определяют как процент отрицательных значений в пробах, где целевой маркер, как известно, отсутствует.

Примечание 2: Диагностическую специфичность выражают процентом (числовой долей, умноженной на (100), рассчитанным как 100, умноженное на число ИО значений, деленное на сумму ИО и ЛП значений или 100·ИО/(ИО+ЛП). Данный расчет основывается на такой организации исследования, при которой у каждого субъекта исследования берут только одну пробу.

Примечание 3: Целевое состояние определяют на основе критерия, независимого от рассматриваемой методики исследования.

3.11 клиническая функциональность (clinical utility): (лабораторная медицина) Полезность результатов, полученных в результате процедуры диагностического исследования in vitro, и ценность информации для пациента и / или более широкой популяции.

[ИСТОЧНИК: GHTF / SG5 / N 6: 2012, 4.7, изменён.]

Примечание 1: Клиническая функциональность предусматривает решения, выносимые на клиническом уровне для ведения пациентов, такие как эффективное лечение или профилактические меры.

3.12 комплементарная ДНК, кДНК (complementary DNA, cDNA): Одноцепочечная ДНК, которая комплементарна данной РНК, синтезированной при участии обратной транскриптазы, в качестве матрицы для синтеза копий ДНК.

3.13 контаминация (contamination): Введение нежелательного вещества или материи.

3.14 пограничное значение, точка отсечения (cut-off value): (лабораторная медицина) Значение величины, используемое в качестве предела для идентификации пробы, которая показывает наличие или отсутствие определенной болезни, состояния или мезюранда.
Примечание1: Определяет, какие результаты измерения признают положительными, а какие рассматривают как отрицательные.

Примечание 2: Результаты измерения возле пограничного значения могут рассматривать как неубедительные.

Примечание 3: Выбор пограничного значения определяет диагностическую специфичность и диагностическую чувствительность исследования.

[ИСТОЧНИК: ISO 18113-1:2009, определение A.3.13]

3.15 денатурация (denaturation): Физическая и / или (био) химическая обработка, которая разрушает или изменяет структурные, функциональные, ферментативные или антигенные свойства аналита.

[ИСТОЧНИК: ISO 21572: 2013, 3.1.6]

Примечание 1: Денатурация ДНК приводит к разделению двухцепочечной ДНК на одноцепочечную ДНК.

3.16 дезоксирибонуклеотид-трифосфаты (deoxyribonucleoside triphosphate, dNTP): Раствор, содержащий дезоксиаденозин-трифосфат (дАТФ), дезоксицитидин-трифосфат (дЦТФ), дезоксигуанозин-трифосфат (дГТФ), дезокситимидин-трифосфат (дТТФ) и/или дезоксиуридин-трифосфат (дУТФ).

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.7]

3.17 предел обнаружения (detection limit, limit of detection): измеренное значение величины, полученное в соответствии с данной методикой измерений, для которого вероятность

ошибочного утверждения об отсутствии компонента в материале равна β, а вероятность ошибочного утверждения о его наличии равна α.

[ИСТОЧНИК: JCGM 200:2008, 4.18, изменён – примечания удалены.]

Примечание 1: Термин аналитическая чувствительность иногда используется для обозначения предела обнаружения, но такое использование в настоящее время не рекомендуется. См. ISO 18113-1:2009, A.2.7 и A.2.8 для получения дополнительной информации.

Примечание 2: В идентификационной экспертизе на основе нуклеиновых кислот – минимальное количество или концентрация целевого организма в заданном количестве определенной матрицы, которое может быть достоверно обнаружено в условиях, заданных в применяемом методе.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.1.8]

3.18 дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК (deoxyribonucleic acid, DNA): Полимер дезоксирибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной (дцДНК) или одноцепочечной (оцДНК) форме.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.1.2]

3.19 ДНК-полимераза для ПЦРт (DNA polymerase for PCR): Термостабильный фермент, катализирующий циклический синтез ДНК.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.17]

3.20 секвенирование ДНК (DNA sequencing): Определение порядка нуклеотидных оснований (аденина, гуанина, цитозина и тимина) в молекуле ДНК.

Примечание 1: Последовательность обычно описывается от  5 '-конца.

3.21 квалификация (аттестация) оборудования (equipment qualification): Верификация посредством проверки, тестирования и документирования того, что надлежащее оборудование было правильно установлено и работает в соответствии с заранее установленными требованиями.

3.22 внешний контроль амплификации (external amplification control): Заданные масса контрольной ДНК или число ее копий, добавляемые в аликвоту выделенных из пробы нуклеиновых кислот, которые служат контролем амплификации в отдельной реакции.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.3.2]

3.23 прямой поток (forward work flow, unidirectional work flow): (лабораторная медицина) Принцип обработки материала/проб, применяемый для обеспечения того, чтобы первичная проба и процессированный образец (включая амплифицированную ДНК) оставались физически изолированной на протяжении всей процедуры анализа.

[ИСТОЧНИК: ISO 24276:2006, изменён]

3.24 гибридизация (hybridization): Специфическое связывание комплементарных последовательностей нуклеиновых кислот в соответствующих условиях реакции.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.6.3]

3.25 идентификация (identification): Процесс распознавания уникальных отличительных черт, которые определяют измеряемую величину.

Примечание 1: Процесс определения принадлежности изолята патогенного микроорганизма к одному из заданных таксонов. При идентификационном исследовании на основе нуклеиновых кислот процесс определения того, принадлежит ли изолят к одной из установленных последовательностей или целевых организмов нуклеиновых кислот.

3.26 внутренний контроль амплификации (internal amplification control): Заданные масса ДНК или число ее копий, добавляемые в каждую реакцию, и выполняющие роль внутреннего контроля амплификации.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.3.1]

3.27 мастермикс (mastermix): Смесь реагентов, необходимых для ПЦР, за исключением целевой ДНК и контролей.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.18]

3.28 мультиплексная ПЦР (multiplex PCR): ПЦР, в которой используется несколько пар праймеров.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.11]

3.29 отрицательный контроль выделения (контроль чистоты выделения) (negative extraction control, extraction blank): Контроль, прошедший все этапы выделения ДНК, но в отсутствие анализируемой пробы.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.4]

3.30 отрицательный контроль ПЦР (negative PCR control): Реакционная смесь с не содержащей ДНК водой и без каких-либо ингибиторов ПЦР.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.6]

3.31 отрицательный контроль процесса (negative process control): Проба из собранного образца, заведомо не содержащая целевой патогенный микроорганизм, которая проходит все этапы испытаний в процессе анализа.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.2, изменён.]
Примечание 1: Процесс испытаний на основе нуклеиновой кислоты обычно включает в себя пробоподготовку, обогащение, выделение ДНК и целевую амплификацию.

3.32 антикомплементарность (noncomplementarity): Нуклеотидные основания не находятся на одной линии антипараллельно друг другу в каждой позиции в последовательности между двумя последовательностями ДНК или РНК.

3.33 нуклеаза (nuclease): Фермент, расщепляющий нуклеиновые кислоты на более мелкие нуклеотидные единицы.

3.34 ингибитор нуклеазы (nuclease inhibitor): Вещество, которое блокирует нуклеазную активность.

3.35 нуклеиновые кислоты (nucleic acid): Макромолекулы, являющиеся носителем генетической информации, или выступающие в качестве посредника при отражении информации.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.1.1]

Примечание 1: Существуют два типа нуклеиновых кислот - ДНК и РНК.

3.36 экстракция нуклеиновой кислоты (nucleic acid extraction): Отделение нуклеиновой кислоты от других биологических материалов.

Примечание 1: Как правило, проводится амплификация и анализ нуклеиновой кислоты.

3.37 праймер нуклеиновой кислоты (nucleic acid primer): Цепь нуклеиновой кислоты, которая служит отправной точкой для синтеза ДНК при гибридизации с комплементарной последовательностью ДНК при участии ДНК-полимеразы и дезоксирибонуклеотид-трифосфата.

3.38 элонгация праймера (nucleic acid primer extension): Ферментативная реакция, приводящая к синтезу новой цепи ДНК путем добавления одиночных дезоксирибонуклеотидов к 3'-концу праймера.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.16]

3.39 ДНК-зонд (nucleic acid probe): Меченая молекула нуклеиновой кислоты с определенной последовательностью, используемая для обнаружения целевой ДНК с помощью гибридизации.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.6.1]

3.40 очистка ДНК (nucleic acid purification): Процесс обработки выделенной ДНК и/или РНК, позволяющий повысить ее чистоту.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.2.2, изменён]

3.41 полимеразная цепная реакция, ПЦР (polymerase chain reaction, PCR): Ферментативная реакция, позволяющая амплифицировать ДНК in vitro.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.1]

3.42 ДНК ПЦР-качества (PCR-quality DNA): Матрица ДНК, длина, чистота и количество которой достаточны для ПЦР.

[ИСТОЧНИК: ISO 24276:2006, 3.2.3]

3.43 положительный контроль ПЦР (positive PCR control): Реакционная смесь, содержащая определенные массу целевой ДНК или число ее копий.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.5]

3.44 положительный контроль процесса (positive process control): Проба, содержащая целевые нуклеиновые кислоты, которая проходит все этапы испытаний, что и анализируемые пробы.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.5.1, изменён]

Примечание 1: Процесс испытаний на основе нуклеиновой кислоты обычно включает в себя пробоподготовку, обогащение, выделение ДНК и целевую амплификацию.

3.45 обратная транскриптаза (reverse transcriptase): Фермент, катализирующий обратную транскрипцию.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.2]

3.46 обратная транскрипция, ОТ (reverse transcription): Синтез ДНК с матрицы РНК с использованием фермента обратной транскриптазы в сочетании с ОТ-праймером в присутствии дезоксирибонуклеотидтрифосфатов.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.1, изменён.]

3.47 рибонуклеаза (ribonuclease): Фермент, разрушающий РНК.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.3]

3.48 ингибитор рибонуклеазы (ribonuclease inhibitor): Вещество, блокирующее рибонуклеазную активность.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.4]

3.49 рибонуклеиновая кислота, РНК (ribonucleic acid): Полимер рибонуклеотидов, существующий в двухцепочечной или одноцепочечной форме.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.1.3]

3.50 ОТ-ПЦР (reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR): Метод, состоящий из двух реакций: обратной транскрипции (ОТ) РНК в ДНК и последующей ПЦР.

[SOURCE: ISO 22174:2005, 3.4.2, изменён.]

3.51 РНК ОТ-ПЦР-качества (RT-PCR quality RNA): Матрица РНК, длина, чистота и количество которой достаточны для обратной транскрипции и ПЦР.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.2.4]

3.52 ОТ-праймер (reverse transcription primer, RT-primer): Праймер, используемый в обратной транскрипции.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.3.5,изменён.

3.53 база данных последовательностей (sequence database): (биоинформатика) Биологическая база данных, состоящая из последовательностей нуклеиновых кислот, белковых последовательностей или других полимерных последовательностей и сопутствующей аннотации.

Примечание 1: Аннотация может относиться к организму, видам, функциям, мутациям, связанным с конкретными заболеваниями, функциональным или структурным признакам, библиографическим ссылкам и т. д.

Примечание 2: Все опубликованные последовательности генома находятся в открытом доступе в сети Интернет, так как любая опубликованная последовательность ДНК или РНК или белка должна быть помещена в общедоступную базу данных, в соответствии с требованиями научных журналов.

3.54 жёсткие условия реакции (stringency): Степень соответствия  условий, применяемых к реакции, влияющих на специфичность гибридизации, отжига или промывки.

[ИСТОЧНИК: CLSI MM01:2012, 4.2, изменён — Примечание удалено.]

3.55 целевая ДНК (target DNA): Выбранная для амплификации последовательность ДНК.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.13]

3.56 амплификатор (thermal cycler): Автоматический прибор, выполняющий необходимые для ПЦР циклы нагрева и охлаждения с заданными условиями.

[ИСТОЧНИК: ISO 22174:2005, 3.4.20]

4 Принципы исследований диагностики in vitro на основе нуклеиновых кислот

4.1 Общие требования

4.1.1 Проектирование и разработка (Design and development)

Проектирование и разработка процедуры исследований диагностики in vitro на основе нуклеиновых кислот, включая реагенты, оборудование, программное обеспечение и инструкции по применению, должны осуществляться в соответствии с документированным процессом контроля проектирования и разработки.

Деятельность по проектированию и разработке, включая контроль за проектированием и разработкой, должна планироваться и утверждаться в соответствии с установленными процедурами.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 План проектирования и разработки может включать этапы проектирования и разработки; обзор (the review), верификация, валидация, клиническая оценка и трансфертные мероприятия, которые уместны на каждом этапе проектирования и разработки, взаимодействие между различными группами, участвующими в проектировании и разработке; план управления рисками (см. 6.1); а также ответственность и полномочия по проектированию и разработке.

Контроль за проектированием и разработкой должен включать в себя следующее:

a) определение предполагаемого медицинского применения;

b) эксплуатационные требования и другие проектные требования, основанные на предполагаемом использовании;

ПРИМЕР – Предел обнаружения, пограничные значения, аналитическая специфичность (включая перекрестную реактивность и интерференцию), точность, перенос, линейность и, в соответствующих случаях, коммутативность калибратора и отслеживаемость результатов по эталонным материалам или процедурам эталонного измерения.

c) верификация того, что каждое проектное требование было выполнено;

d) валидация того, что эксплуатационные характеристики пригодны для предполагаемого использования;

e) контроль за последующими изменениями порядка проведения процедуры;

f) управление рисками для здоровья и безопасности пользователей и пациентов;

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Процесс управления проектированием и разработкой, подходящий для производителей медицинских изделий для диагностики in vitro и других разработчиков диагностических исследований in vitro на основе нуклеиновых кислот, описан в стандарте ISO 13485: 2003, 7.3.

Требования стандарта ISO 13485: 2003, 4.2.3 применяются к контролю за документами и записями, относящимися к разработке процедуры исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Требования к проектированию, разработке и контролю документации не распространяются на исследовательскую деятельность, проводимую до начала разработки медицинского изделия диагностики in vitro или процедуры исследования.

Инструкции по эксплуатации, включая, в соответствующих случаях, руководства для операторов, должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандартов ISO 18113-1: 2009, ISO 18113-2:2009 и ISO 18113-3: 2009. Каждый из этапов, необходимых для проведения исследования, требуемых мер по обеспечению качества, а также требования к лабораторному и коммунальному комплексам  (laboratory facilities and utilities) должны быть описаны в инструкции по применению.

ПРИМЕР Сбор и обработка образцов, экстракция нуклеиновой кислоты, амплификация нуклеиновой кислоты, а также обнаружение и идентификация нуклеиновых кислот целевого микробного патогена, лабораторное проектирование, прямой поток и лабораторная практика.

Кроме того, инструкции по применению должны содержать описание последовательностей нуклеиновых кислот, которые могут быть обработаны в ходе процедуры исследования.

При необходимости медицинское применение и клиническая полезность результатов исследования должны быть разъяснены в инструкции по применению.

4.1.2 Внедрение и использование в медицинской лаборатории

Медицинская лаборатория должна документировать свои процедуры исследования и вести учет своих решений и действий. Последовательности нуклеиновых кислот, обработанные лабораторией, должны быть задокументированы.

К контролю документов и записей применяются требования стандартов ISO 15189:2012, 4.3 и 4.13.

ПРИМЕР Установка и техническое обслуживание оборудования, отслеживаемость калибровки и неопределенность измерений, биологические эталонные интервалы (calibration traceability and measurement uncertainty, biological reference intervals), процедуры и критерии контроля качества.

Примечание  Система менеджмента качества, подходящая для медицинских лабораторий и других пользователей процедур диагностических исследований in vitro на основе нуклеиновых кислот, описана в стандарте ISO 15189.

Медицинская лаборатория, реализующая валидированную процедуру исследования in vitro на основе нуклеиновых кислот без каких-либо изменений, должна проверить ее эффективность до того, как она будет введена в повседневное использование. Применяются требования стандарта ISO 15189: 2012, пункт 5.5.1.2.

Последующие изменения в утверждённом процессе исследования должны быть валидированы. Применяются требования стандарта ISO 15189: 2012, пункт 5.5.1.3.

4.2 Условия сбора, транспортировки и хранения образцов

Требования к сбору, транспортировке и хранению образцов должны быть указаны в инструкции по применению. Применяются требования стандарта ISO 18113-2: 2009.

Примечание  Руководство по "сбору, транспортировке, подготовке и хранению образцов для молекулярных методов" содержится в CLSI MM13-A2[22] и JCCLS MM5-A1.[28]

Особое внимание должно уделяться потенциальному воздействию сбора, транспортировки и хранения образцов на этапы, необходимые для подготовки образца к экстракции нуклеиновыми кислотами.

ПРИМЕР Тип образца, контейнер для образца, критерии приемлемости образца, процедура обработки образца для минимизации изменений, вызванных потерей или загрязнением нуклеиновой кислоты, требуемое количество, требуемые добавки, условия транспортировки, условия хранения, факторы стабильности и предосторожности.

Медицинская лаборатория должна включать требования к сбору, транспортировке и хранению образцов в качестве инструкций в соответствующих разделах руководства по сбору образцов.

4.3 Отбор целевых показателей и последовательностей нуклеиновых кислот (Selection of nucleic acid targets and sequences)

В инструкциях по использованию должны быть указаны критерии отбора целевых показателей и последовательностей нуклеиновых кислот.

Целевые последовательности должны быть определены  по нуклеиновой кислоте целевого микробного патогена.

ПРИМЕР Геномная или плазмидная ДНК, транскрипты, такие как мРНК или рРНК или кДНК вирусов, геномная РНК или 16S или 23S рРНК бактерий. (Genomic or plasmid DNA, transcripts such as mRNA or rRNA or cDNA of viruses, genomic RNA, or 16S or 23S rRNA of bacteria.)

Целевые последовательности должны оцениваться на предмет их степени гомологии с другими организмами, при необходимости, с использованием общедоступной базы данных о последовательностях нуклеиновых кислот.

ПРИМЕР Международное сотрудничество в области базы данных нуклеотидных последовательностей, включающее в себя нуклеотидный архив Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL), Банк данных ДНК Японии (DDBJ) [31] и Генбанк Национального центра биотехнологической информации США.[32]( International Nucleotide Sequence Database Collaboration, which comprises the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Nucleotide Archive,[30] the DNA DataBank of Japan (DDBJ),[31] and GenBank at the US National Center for Biotechnology Information.[32) Эти три организации ежедневно обмениваются данными.

Примечание    Секвенировано лишь небольшое число всех известных бактериальных и вирусных видов. Некоторые последовательности не были проверены.

Лаборатория должна периодически проверять базу (-ы) данных последовательностей на наличие обновлений для определения необходимости изменения технических процедур лаборатории.

Если отсутствуют предварительные данные, свидетельствующие о том, что целевая последовательность повсеместно присутствует (universally present) в целевом микробном патогене, то должно быть изучено достаточное количество штаммов (strains) для получения статистически обоснованных свидетельств ее неизменного наличия (universal presence) в целевом патогене.

ПРИМЕР Если 5 % организмов не имеют целевой последовательности, то требуется исследование по меньшей мере 60% штаммов для того, чтобы получить 95% - ную вероятность обнаружения по крайней мере одного изолята, не имеющего целевой последовательности.

4.4 Отбор праймеров или последовательностей праймеров

Для обнаружения целевого микробного патогена должна быть разработана процедура отбора последовательностей праймеров.

Соответствующие критерии разработки могут включать длину, содержание G и C (G and C content), температуру плавления, отсутствие вторичных структур (secondary structures) и антикомплементарность (noncomplementarity).[21]

Для достижения ожидаемых результатов может потребоваться оценка нескольких наборов праймеров.

Примечание   Доступно программное обеспечение для оказания помощи в разработке праймеров.

4.5 Обработка и стабильность нуклеиновых кислот (Nucleic acid preparation and stability)

Условия, обеспечивающие надлежащую обработку и стабильность нуклеиновой кислоты после экстракции, должны быть определены, подтверждены и задокументированы в инструкции по применению.

Чистота, целостность и выход нуклеиновой кислоты, выделенной из пробы, должны быть достаточными для предполагаемого использования. Если в пробе не содержится достаточного количества нуклеиновой кислоты, экстракция должна быть произведена повторно с использованием той же пробы, либо для экстракции  должна быть отобрана другая проба.

Примечание   Для получения информации об обработке и стабильности нуклеиновых кислот см. ISO 21571:2005, 5.2.[2]

Чтобы обеспечить достаточную чистоту, целостность и стабильность для проведения исследования, лаборатория должна подготовить и хранить экстракт нуклеиновой кислоты в соответствии с инструкциями по применению.

4.6 Амплификация нуклеиновых кислот

Существует несколько различных методов амплификации.[38] [40] Амплификация целевой последовательности происходит in vitro посредством реакции, катализируемой ДНК-полимеразой с участием олигонуклеотидных праймеров и дезоксинуклеозидтрифосфатов в определенном реакционном буфере. Для организмов на основе РНК обратная транскрипция необходима до амплификации целевой последовательности.

Должны быть приняты предосторожности, чтобы не допустить содержания ингибиторов полимеразы в реакционной смеси.

Примечание  Для получения информации о методах амплификации нуклеиновых кислот см. ISO 21569:2005, 7.3.[1]

4.7 Обнаружение и идентификация нуклеиновых кислот

Метод обнаружения амплифицированной клетки-мишени (amplified target) должен позволять продемонстрировать наличие, отсутствие или характеристик исследуемого генетического элемента относительно соответствующих средств контроля и в пределах обнаружения используемой процедуры исследования и исследуемой пробы.

Метод, выбранный для обнаружения амплифицированной клетки-мишени, должен быть валидирован на предмет его способности обнаруживать амплифицированные последовательности клетки-мишени. Валидация должна включать в себя сравнение с эталонной процедурой измерения или другой признанной процедурой исследование.

Примечание  Для получения информации о методах обнаружения и идентификации нуклеиновых кислот см. ISO 21569:2005, 7.6.[1]

4.8 Стабильность реагентов и условия их хранения

Стабильность реагента и условия его хранения должны быть определены, валидированы и указаны в инструкции по применению. Применяются требования стандартов ISO 23640:2011 и ISO 18113-2:2009.

Особое внимание должно быть уделено

a) установлению срока годности реагента при хранении, включая условия транспортировки, пригодные для обеспечения соблюдения технических характеристик продукта,

b) установлению стабильности используемого реагента после первого вскрытия первичной упаковки (primary container),

ПРИМЕР Бортовая стабильность, стабильность после восстановления, стабильность после вскрытия пузырька / бутылки (On-board stability, stability after reconstitution, open vial/bottle stability.).

c) мониторингу стабильности реагентов, уже поступивших на рынок или распределенных для использования, и

d) верификации спецификаций стабильности после внесения изменений в реагент, которые могут повлиять на стабильность.

При необходимости лаборатория может аликвотировать реакционные растворы, необходимые для аналитического метода в соответствии с инструкциями по применению, чтобы избежать повторного воздействия на них циклов замораживания–оттаивания (freeze–thaw cycles) и уменьшить вероятность загрязнения (contamination).

5 Характеристики результативности (Performance characteristics)

5.1 Общие требования

5.1.1 Проектирование и разработка (Design and development)

Аналитические и клинические пограничные значения и характеристики результативности, относящиеся к обнаружению и идентификации микробных патогенов, должны быть определены и валидированы для предполагаемого использования и задокументированы в инструкции по применению. Применяются требования стандарта ISO 18113-2:2009, 7.16.

Если не указано иное, характеристики результативности должны представлять собой результаты всего процесса исследования.

Подлежащие уточнению характеристики аналитической результативности (analytical performance characteristics) должны включать аналитическую чувствительность, предел обнаружения, аналитическую специфичность (перекрестная реактивность и интерференция) и, при необходимости, достоверность и точность измерений. Статистический метод и логическое обоснование(rationale), используемые для установления характеристик аналитической результативности, должны быть описаны и задокументированы.

Характеристики клинической результативности (clinical performance characteristics), подлежащие уточнению, должны зависеть от предполагаемого использования результатов исследования.

ПРИМЕР Диагноз конкретного инфекционного заболевания.

Процедуры контроля и контрольные материалы, необходимые для поддержания требуемых характеристик результативности, должны быть определены, валидированы  и указаны в инструкциях по применению. Применяются требования стандарта ISO 18113-2: 2009, 7.13.

5.1.2 Внедрение и использование в медицинской лаборатории

Характеристики результативности, относящиеся к предполагаемому использованию, должны быть верифицированы медицинской лабораторией до того, как процедура исследования будет введена в повседневное использование. Применяются требования стандарта ISO 15189: 2012, пункт 5.5.1.2.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Руководство по оценке результатов качественных процедур исследований см. в CLSI EP 12: 2008.[15] (performance of qualitative examination procedures)

Неопределенность измерений (measurement uncertainty) должна соответствовать (быть адекватной ) предполагаемому использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информацию об определении неопределенности измерений см. в JCGM 100: 2008 (“GUM"), [12] техническом отчете № 1/2006, EUROLAB, 2006 [27] и CLSI EP29-A: 2012.[19]

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Расширенная погрешность измерений может быть использована для определения неопределенных "серых зон"(“grey zones”) вокруг пограничных значений.

Процедуры обеспечения качества должны быть установлены лабораторией с учетом рекомендаций, содержащихся в инструкции по применению. Логическое обоснование(rationale) выбора контрольных материалов и процедур контроля должно быть документально оформлено.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Руководство по установлению процедур обеспечения качества см. в стандарте ISO 24276: 2006.[6]

Соответствующие характеристики результативности должны быть ревалидированы после любых изменений, влияющих на процедуру исследования, и периодически пересматриваться. Частое проведение ревалидации следует осуществлять на основе рисков, связанных с неверными результатами.

ПРИМЕР Калибровка, замена реагентов, техническое обслуживание оборудования, новый оператор.

5.2 Специфические требования

5.2.1 Пограничные значения

Аналитические пограничные значения для обнаружения и идентификации целевого микробного патогена определяются исходя из требований предполагаемых видов применения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для получения информации об использовании ROC-кривых (кривых рабочих характеристик приемника)(Receiver Operating Characteristic curves) для определения пограничных значений, см. CLSI EP24-A2:2012.[18]

Пограничные значения должны быть верифицированы при первоначальном вводе процедуры исследования в эксплуатацию и должны верифицироваться при каждом изменении серии, техническом обслуживании приборов и с периодическими интервалами, соответствующими предполагаемым видам использования.

5.2.2 Предел Обнаружения

Должно быть определено минимальное количество целевой последовательности ДНК, которое может быть обнаружено в пробе с 95% - ной достоверностью.

Примечание  Для получения информации, касающейся определения предела обнаружения, см. CLSI EP17-A2: 2012[16]

Предел обнаружения должен быть верифицирован при первоначальном вводе процедуры исследования в эксплуатацию и должен верифицироваться при каждом изменении серии (например, при новом мастермиксе), техническом обслуживании приборов и с периодическими интервалами, предполагаемым видам использования.

5.2.3 Аналитическая специфичность

Аналитическая специфичность для целевого микробного патогена определяется на протяжении всей процедуры исследования.

Перекрестная реактивность должна проверяться с помощью набора (panel) соответствующих организмов. Интерференции должны быть проверены с помощью набора соответствующих эндогенных и экзогенных веществ.

Ложноположительная частота должна определяться при достаточном количестве проб без целевой последовательности (отрицательные образцы).

Процедуры обработки образцов должны оцениваться на предмет вмешательства в процедуру исследования, начиная со стадии экстракции нуклеиновой кислоты и заканчивая обнаружением и идентификацией микробного патогена.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Информацию об “аналитической специфичности " см. в стандарте ISO 18113-1: 2009, A. 2. 6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Руководство по оценке аналитической интерференции и перекрестной реактивности см. в CLSI EP07-A2:2005[14]

5.2.4 Прецизионность измерений

При необходимости определяются соответствующие прецизионные характеристики результатов измерений.

ПРИМЕР Повторяемость, промежуточная прецизионность, воспроизводимость.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В тех случаях, когда качественные результаты (например, положительные и отрицательные результаты) определяются по результатам численных измерений, прецизионность измерения вблизи клинических пограничных значений является соответствующей характеристикой результативности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Общие принципы оценки прецизионности измерений и руководство по определению соответствующих составляющих прецизионности измерений см. в CLSI EP05: 2004, [13] ISO 5725-1, [7] ISO 5725-2, [8] ISO 5725-3, [9] и ISO/TR 22971:2005.[10]

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для получения информации, относящейся к заявленным свойствам прецизионности измерений (повторяемость, промежуточная точность и воспроизводимость) в маркировке медицинских изделий для диагностики in vitro, см. ISO 18113-1:2009, A. 2.3.

Прецизионность измерений должна быть верифицирована при первоначальном вводе в эксплуатацию процедуры исследования и должна контролироваться на постоянной основе. Для контроля прецизионности измерений могут использоваться соответствующие контрольные материалы. Интервал мониторинга должен соответствовать предполагаемым видам использования.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и истинности при определении неопределенности измерений см. в стандарте ISO 21748:2010.[4]

5.2.5 Клиническая результативность (Clinical performance)

Характеристики клинической результативности процедуры исследования, относящиеся к предполагаемым видам использования, должны быть установлены на основе клинических данных.

Поскольку клиническая результативность зависит от распространенности целевого состояния в оцениваемой популяции, любые заявленные свойства клинической результативности должны сопровождаться описанием предполагаемой популяции и статистических методов.

ПРИМЕР Клиническая чувствительность, клиническая специфичность, клиническая точность.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для получения информации о клинических доказательствах и клинической резутальтивности см. GHTF SG5/N 6:2012[25]

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для получения информации о клинической точности см. Инициативу СтАР(STARD Initiative).[33]

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для получения информации о научном определении валидности и оценке клинической результативности медицинских изделий для диагностики in vitro см. GHTF SG5/N7:2012[26]

Клинические доказательства должны включать в себя исследования образцов от пациентов, у которых была диагностирована инфекция, и тех, у кого ее нет. Количество проб, используемых в клинических исследованиях, должно быть статистически обосновано.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Оценка клинической точности может быть основана на сочетании аналитических и клинических критериев для определения наличия или отсутствия интересующей инфекции.

5.3 Контроль качества и процедуры обеспечения качества

5.3.1 Контрольные материалы

Соответствующие средства контроля должны быть определены и использованы для снижения вероятности получения неверного результата вследствие  ненадлежащего выполнения процедуры исследования. Должна быть проведена оценка потенциальной погрешности и приняты соответствующие меры контроля для сведения к минимуму потенциальной погрешности, а также задокументировано логическое обоснование выбора контрольных материалов и процедур.

ПРИМЕРЫ

a) Положительные контроли (наличие целевой нуклеиновой кислоты) для мониторинга обнаруживаемости целевого патогена.

b) Отрицательные контроли (отсутствие целевой нуклеиновой кислоты)для мониторинга аналитической специфичности.

c) Пустые контроли (Blank controls) для верификации отсутствия загрязнения реагентами или неприемлемого фонового сигнала, при необходимости.

Внутренние контроли могут быть добавлены к матрице первичной пробы (сыворотка, плазма, питательные среды) и извлечены, амплифицированы, проанализированы и обнаружены независимо от клетки-мишени. Внутренние контроли должны быть обработаны в одной пробирке с клеткой-мишенью.

Хорошо известные и хорошо характеризуемые внешние контроли могут проводиться в качестве альтернативы параллельно с исследуемыми пробами, с учетом трудностей, присущих валидированию и использованию внутреннего контроля.

ПРИМЕР Использование положительных и отрицательных проб пациентов в качестве положительного и отрицательного контроля соответственно.

5.3.2 Проектирование и прямой поток медицинской лаборатории (Medical laboratory design and workflow)

При проектировании и планировке медицинских лабораторий (The design and layout of medical laboratories), используемых для проведения процедур исследования на основе нуклеиновых кислот, должны учитываться особые нужды, характерные для этих процедур. Должны быть приняты соответствующие предосторожности, чтобы свести к минимуму риск загрязнения, приводящего к ложноположительному результату (см. пункт 6).

ПРИМЕРЫ

a) Отдельные рабочие зоны для подготовки реагентов, подготовки образцов, включая выделение ДНК и РНК (DNA and RNA isolation), и обнаружение клеток-мишеней.

Примечание   Физическое разделение путем использования различных помещений является наиболее эффективным и поэтому предпочтительным способом разделения рабочих зон.[6]

b) Кадровый трафик и прямой поток (forward workflow) от участка подготовки пробы к зоне анализа пробы. Письменные лабораторные процедуры (см.5.3.3) в целях сокращения возможности заражения реагентов и образцов, используемых для подготовки, лабораторным оборудованием, одеждой и персоналом, подвергающимся воздействию зоны анализа после амплификации.

Примечание  Общие инструкции и требования содержатся в стандарте ISO 24276: 2006, 6.4.[6]

5.3.3 Медицинская лабораторная практика

Процессы внутри медицинской лаборатории должны быть разработаны и внедрены для предотвращения загрязнения и обеспечения качественных исследований.

При необходимости, лабораторные процедуры должны включать, как минимум, следующие предосторожности для снижения вероятности загрязнения. Требования к раздельному использованию оборудования и расходных материалов для приготовления реагентов, подготовки проб, амплификации и обнаружения не распространяются на этапы, выполняемые на одном и том же приборе.

a) Использовать раздельно оборудование и расходные материалы для подготовки реагентов, подготовки образцов и постамплификационного анализа.

b) По мере необходимости менять перчатки между каждым шагом или чаще, а также при входе или повторном входе в отдельные зоны.

c) Использовать лабораторные халаты, предназначенные  для конкретных зон, и менять их при входе или выходе из каждой зоны.

d) Перед добавлением пробы добавлять в реакционные пробирки компоненты, не являющиеся пробами.

e) Хранить пробирки с реагентами закрытыми, если они не используются.

f) Применительно к постамплификационной обработке ПЦР-ампликонами (например, гелем-электрофорезом  или секвенированием ДНК) возбудить импульсами спин-ПЦР в реакционных пробирках перед откупориванием. (For post amplification manipulation of PCR amplicons (e.g. gel electrophoresis or DNA sequencing), pulse spin PCR reaction tubes before uncapping)

g) Не переносить лабораторный протокол или регистрационные книги из зоны, содержащей пробу нуклеиновой кислоты или ампликона, в зону, не содержащую пробу нуклеиновой кислоты или ампликона.

h) Не передавать к архивированию (for filing) фотографии геля-электрофореза, напечатанные в зоне, содержащей пробу нуклеиновой кислоты или ампликона, в зону, которая не содержит пробу нуклеиновой кислоты или ампликона, и не передавать для печати карту памяти камеры из зоны после амплификации в другую зону.

Примечание  Изображения геля, полученные в зоне, содержащей пробу нуклеиновой кислоты или ампликона, могут быть переданы для печати электронным способом.

5.3.4 Коммерческое оборудование (включая программное обеспечение) (Commercial equipment)

Оборудование, предназначенное для проведения исследований на основе нуклеиновых кислот, включая программное обеспечение, необходимое для проведения анализа, должно устанавливаться, квалифицироваться, калиброваться и обслуживаться в соответствии с инструкциями изготовителя по применению и документированными лабораторными процедурами. Применяются требования стандарта ISO 15189:2012, 5.3.

При необходимости должна быть верифицирована интеграция лабораторных приборов в существующую ИТ-инфраструктуру. Применяются требования стандарта ISO 15189:2012, 5.10.

ПРИМЕР Подключение к базам данных, биоинформационным функциям и т.д.

5.3.5 Медицинский лабораторный персонал

Персонал, назначенный для проведения исследований на основе нуклеиновых кислот, должен быть квалифицирован и обучен, а также должен получать непрерывное образование, необходимое для поддержания компетентности. Применяются требования стандарта ISO 15189: 2012, пункт 5.1.

5.3.6 Процедуры обеспечения качества

Для обеспечения качества результатов исследования на основе нуклеиновых кислот должны быть внедрены соответствующие процедуры обеспечения качества. Применяются требования стандарта ISO 15189: 2012, 5.6

В частности, процедуры обеспечения качества должны быть разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Меры регулирования должны быть направлены на предотвращение возможных сбоев трех основных этапов диагностических исследований на основе нуклеиновых кислот in vitro: (1) подготовка проб и экстракция нуклеиновых кислот; (2) амплификация нуклеиновых кислот; и (3) обнаружение и идентификация нуклеиновых кислот (см. пункт 6).

5.4 Отчетность о результатах (Reporting of results)

Соответствующие процедуры должны быть направлены на обеспечение своевременного представления результатов. Применяются требования стандарта ISO 15189:2012, 5.8.

В дополнение к требованиям стандарта ISO 15189:2012, пункт 5.8.3, отчет должен включать следующее:

a) клетка-мишень нуклеиновых кислот;

b) дата отбора проб и дата измерения;

c) результаты исследования;

d) описание используемой процедуры, включая амплификацию и экстракцию;

e) примененные контроли;

f) идентификация источника и типа пробы;

g) критические результаты и / или интерпретационные комментарии;

h) ограничения процедуры проведения исследования.

Должен быть указан контрольный интервал для качественного обнаружения и идентификации микробного патогена.

ПРИМЕР “Не обнаружено “или "Меньше предела обнаружения". (Less than the detection limit).

6 Управление рисками

6.1 Общие положения

Организации, которые разрабатывают, производят, распространяют и/или выполняют диагностические процедуры исследования in vitro на основе нуклеиновых кислот, играют определенную роль в управлении рисками для здоровья и безопасности пациентов, пользователей и других лиц.

Процесс управления рисками должен быть установлен, документирован и поддерживаться как непрерывный процесс выявления опасностей, связанных с использованием процедуры диагностического исследования in vitro, оценки и анализа соответствующих рисков, контроля этих рисков в приемлемых пределах и мониторинга эффективности контроля рисков.

Обязанности и деятельность по управлению рисками должны планироваться и утверждаться высшим руководством в соответствии с установленными процедурами.

Примечание  План управления рисками может включать критерии приемлемости риска; обязанности и полномочия; анализ и оценку рисков; мероприятия по верификации контроля рисков; требования к проверке процедур регулирования рисков; анализ выгод и рисков; а также мероприятия, связанные с мониторингом рисков, связанных с текущим использованием процедуры исследования.

6.2 Управление рисками, связанными с проектированием и разработкой (Design and development risk management)

Риски, связанные с использованием процедуры диагностического исследования микробных патогенов на основе нуклеиновых кислот in vitro, должны анализироваться в ходе разработки процедуры исследования на основе предполагаемых видов применения, а оцененные риски должны оцениваться на предмет приемлемости. Данные мероприятия должны проводиться в соответствии с документированными процедурами.

Рассматриваемые риски должны включать в себя как минимум

- риски для пациентов от ложноотрицательных и ложноположительных результатов исследования, а также

- риски для лабораторных работников и других пользователей, связанные с выполнением процедур исследования, в том числе биологические опасности.

Потенциальные режимы отказа и ошибки использования, которые могут возникнуть на каждом из трех основных этапов исследований на основе нуклеиновых кислот, должны быть проанализированы на предмет выявления опасностей и опасных ситуаций и оценки рисков. Неприемлемые риски должны быть либо сведены к приемлемым уровням, либо уменьшены настолько, насколько это практически осуществимо. Для определения приемлемости риска может быть проведен анализ рисков и выгод.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Процесс управления рисками, подходящий для изготовителей медицинских изделий для диагностики in vitro и других разработчиков процедур диагностического обследования in vitro, см. ISO 14971: 2007. Руководства для медицинских изделий для диагностики in vitro описаны в приложении H.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Руководство по внедрению принципов и мероприятий по управлению рисками в рамках системы менеджмента качества см. в документе GHTF/SG3 / N15R8:2007[23]

Инструкции по применению, сопровождающие процедуру исследования, должны содержать информацию, позволяющую медицинским лабораториям контролировать риски для пациентов, связанные с ложноотрицательными и ложноположительными результатами исследования, а также рекомендации по контролю рисков в соответствующих случаях. Любые существенные остаточные риски должны быть выявлены.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Меры регулирования рисков могут включать мероприятия по контролю качества, предупреждения, конкретные инструкции по эксплуатации, профилактическое обслуживание и т.д.

6.3 Управление рисками в медицинских лабораториях

Процесс исследования на основе нуклеиновых кислот должен быть проанализирован медицинской лабораторией для выявления возможных режимов отказа, ошибок в использовании, опасностей и опасных ситуаций, а также рисков для пациентов и лабораторных работников, которые должны быть оценены и проанализированы на приемлемость до начала реализации процесса исследования.

Меры регулирования риска, необходимые для защиты пациентов и лабораторных работников от выявленных опасностей и опасных ситуаций, должны быть верифицированы и реализованы в соответствии с планом управления рисками.

Медицинская лаборатория должна обеспечивать безопасность и защиту персонала лаборатории и обслуживающего персонала. Применяются требования стандарта ISO 15190: 2003.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Общие принципы и методы управления рисками, описанные в стандарте ISO 14971: 2007 и справочнике [23], также могут быть применены к медицинским лабораториям.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Общее руководство по сокращению лабораторных ошибок см. в стандарте ISO / TS 22367:2008[11]

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для получения информации о планировании контроля качества, основанном на принципах управления рисками, см. CLSI EP23.[17].

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 ISO 19001 | IDT IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности ГОСТ Р ИСО 19001-2013 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO. Информация, предоставляемая изготовителем с диагностическими реагентами in vitro, применяемыми для окрашивания в биологии |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	ISO 21569:2005, Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Qualitative nucleic acid based methods

[2]	ISO 21571:2005, Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Nucleic acid extraction

[3]	ISO 21572:2013, Foodstuffs — Molecular biomarker analysis — Protein-based methods

[4]	ISO 21748:2010, Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

[5]	ISO 22174:2005, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens — General requirements and definitions

[6]	ISO 24276:2006, Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — General requirements and definitions

[7]	ISO 5725-1:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions

[8]	ISO 5725-2:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

[9]	ISO 5725-3:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

[10]	ISO/TR 22971:2005, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Practical guidance for the use of ISO 5725-2:1994 in designing, implementing and statistically analysing interlaboratory repeatability and reproducibility results

[11]	ISO/TS 22367:2008, Medical laboratories — Reduction of error through risk management and continual improvement

[12]	BIPM JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (“GUM”)

[13]	CLSI EP05-A2. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods. Approved Guideline, Second Edition, 2004

[14]	CLSI EP07-A2:2005, Interference testing in clinical chemistry; Approved guideline

[15]	CLSI EP12-A2. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance. Approved Guideline, Second Edition, 2008

[16]	CLSI EP17-A2. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation. Approved Guideline, Second Edition, 2012

[17]	CLSI EP23. EP23-A—Laboratory Quality Control Based on Risk Management. Approved Guideline, 2011

[18]	CLSI EP24-A2. Assessment of the Diagnostic Accuracy of Laboratory Tests Using Receiver Operating Characteristic Curves. Approved Guideline, Second Edition, 2012

[19]	CLSI EP29-A. Expression of Measurement Uncertainty in Laboratory Medicine. Approved Guideline, 2012.

[20]	CLSI MM01-A3. Molecular Methods for Clinical Genetics and Oncology Testing. Approved Guideline, 2012

[21]	CLSI MM03-A2:2006, Guidelines for appropriate design criteria for primer selection

[22]	CLSI MM13-A2:2005, Collection, Transports, Preparation and Storage of specimens for Molecular methods

[23]	GHTF/SG3/N15R8:2007, Implementation of risk management principles and activities within a Quality Management system

[24]	GHTF/SG5/N2R8:2007, Clinical Evaluation

[25]	GHTF/SG5/N6:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices – Key Definitions and Concepts

[26]	GHTF/SG5/N7:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices – Scientific Validity Determination and Performance evaluation

[27]	EUROLAB Technical report No. 1/ 2006, Guide to the evaluation of measurement uncertainty for quantitative tests results (www.eurolab.org)

[28]	JCCLS MM5-A1, Guideline for a quality management of specimens for molecular methods: The procurement, transport, and preparation of specimens

[29]	WHO. Laboratory quality management system; handbook ( 2011). Available at http://whqlibdoc. who.int/publications/2011/9789241548274_eng.pdf

[30]	European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Nucleotide Archive. www.ebi. ac.uk/embl/

[31]	Japan: DNA Data Bank of Japan (DDBJ), (www.ddbj.nig.ac.jp/)

[32]	US National Institutes of Health (NIH). National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine GenBank Database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)

[33]	Bossuyt P.M., Reitsma J.B., Bruns D.E., Gatsonis C.A., Glasziou P.P., Irwig L.M. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy. Clin. Chem. 2003, 49 () pp. 1–6

[34]	Burd E.M. Validation of Laboratory-Developed Molecular Assays for Infectious Diseases. Clin. Microbiol. Rev. 2010 Jul, 23 () pp. 550–576

[35]	Keer J.T., & Birch L. eds. Essentials of Nucleic Acid Analysis: A Robust Approach. Royal Society of Chemistry, First Edition, 2008

[36]	Huggett J., & O’Grady J. eds. Molecular Diagnostics: Current Research and Applications. Caister Academic Press, 2014

[37]	Persing D.H., & Tenover F.C. eds. Molecular Microbiology: Diagnostic Principles and Practice. ASM Press, 2004

[38]	Mullis K.B., & Faloona F.A. Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed reaction. Methods Enzymol. 1987, 155 pp. 335–350

[39]	Roa J.R., Fleming C.C., Moore J.E. eds. Molecular Diagnostics: Current Technology and Applications. Horizon Bioscience, First Edition, July 2006

[40]	Saiki R.K., Scharf S., Faloona F., Mullis K.B., Horn G.T., Erlich H.A. Enzymatic amplification of ß-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science. 1985, 230 pp. 1350–1354

[41] 	Viana R.V., & Wallis C.L. Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) for Molecular Based Tests Used in Diagnostic Laboratories, in Wide Spectra of Quality Control (Akyar I, editor). InTech, 2011.

﻿Available from: http://www.intechopen.com/books/wide-spectra-of-quality-control/goodclinical-laboratory-practice-gclp-for-molecular-based-tests-used-in-diagnostic-laboratories

[42] 	Viljoen G.J., Nel L.H., Crowther J.R. Molecular Diagnostic PCR Handbook. IAEA, Springer Press, 2005

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, медицинское изделие, набор, реагент |  |  |

Директор	_____________________

Руководитель разработки	_________________________