| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 6710– 20ХХ (проект, 1 редакция) |

Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые

Технические требования и методы испытаний

(ISO 6710:2017, Single-use containers for human

venous blood specimen collection, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

20ХХ

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6710:2017 «Одноразовые контейнеры для сбора венозной крови человека» (ISO 6710:2017 «Single-use containers for human venous blood specimen collection», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 67

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	1

4 Материалы	3

5 Отбираемый объем	3

6 Дизайн	4

7 Структура	4

8 Стерильность и особенность микробиологических условий	4

9	Консерванты	5

10	Обозначения и маркировка	5

11	Идентификация контейнеров	7

Приложение А (нормативное) Объем отбираемого для исследования образца для невакуумных систем	8

Приложение В (нормативное) Отбираемый объем для вакуумных контейнеров	9

Приложение С (нормативное) Тест на протекание контейнера	11

Приложение D (нормативное) Испытание контейнера на прочность	13

Приложение E (нормативное) Концентрация консервантов и объем жидких консервантов	14

Приложение F (нормативное) Рекомендованный цветовой код для идентификации консервантов и расходных материалов	17

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	18

Библиография	19

Введение

ISO 6710 впервые было опубликовано в 1995. Первый пересмотр состоялся в 2000, Венское соглашение было применено для обновления редакции параллельно с ISO и CEN (Европейский Комитет по Стандартизации).

Однако, в 2002 году параллельное голосование по ISO 6710 и соответственно prEN ISO 6710 вернуло документ на уровень ISO 6710. Последующее развитие редакции документа было только на Европейском уровне и привело к публикации CEN 1482062004. Надо отметить, что в ходе обсуждения не было достигнуто согласие между членами CEN по поводу общего использования цветовой кодировки в соответствии с составом консерванта.

Комиссия Евросоюза приняла решение, что отсутствие спецификации цветовой кодировки является потенциальным риском безопасности и адресовала CEN в 2006 году мандат стандартизации М/384 с требованием решить вопрос. Однако, даже при подтвержденной необходимости решения вопроса согласие между членами CEN не было достигнуто.

Основываясь на Шведском стандарте, предложенном в 2014 году, вопрос был поднят еще раз, что привело к пересмотру ISO 6710:1995. Пересмотр ЕКС 14820:2004 был основан на Венском соглашении, конечной целью которого было достижения соответствия Международного стандарта и Европейского стандарта.

В ходе обсуждения было отмечено, что, по крайней мере, следует внести поправки в спецификацию цветовой кодировки. Во избежание споров по этому вопросу было решено внести рекомендации в Приложение F. Такое решение вопроса обеспечивает потенциальных пользователей гладким применением цветовой кодировки без давления соответствия документу в этом вопросе. Такой способ введения общей цветовой кодировки позволяет производителям и/или пользователям в здравоохранении находится в стадии развития. Если вопрос получит более высокую значимость после публикации документа, возможен пересмотр Приложения F и включения его содержания в общий текст.

В некоторых странах национальная фармакопея или другие регулирующие органы имеют обязательную юридическую силу и имеют приоритет над ISO 6710.

национальный стандарт Российской федерации

Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые

Технические требования и методы испытаний

Single-use containers for human

venous blood specimen collection

Дата введения – 20ХХ–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит особые требования и методы исследования для вакуумных и невакуумных одноразовых контейнеров для венозной крови.

В настоящем стандарте не содержится требований к иглам для отбора крови, держателям игл, флаконам для бакпосева или устройств для сбора «артериальной» крови, используемых для венозной крови, для подачи в анализатор газов крови.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками для настоящего стандарта и необходимы для его применения. Если ссылка датирована, применение документа допускается только в той редакции, на которую дана ссылка. Недатированные ссылки относятся к последним изданиям ссылочных нормативных документов (включая любые дополнения к ним).

ISO 15189:2012, Medical laboratories — Requirements for quality and competence (Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетенции)

3 Термины и определения

Для настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC при стандартизации придерживаются терминологической базы данных по следующей ссылке:

- IEC Электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

- ISO on-line платформа: доступна на http://www.iso.org/obp

3.1 расходные материалы (accessory): Компонент внутри контейнера (3.4) который предназначается производителем для вспомогательной функции сбора, перемешивания, или разделения образца (3.15).

Примечание 1 к записи: Примерами расходных материалов являются маленькие пластиковые шарики внутри или разделительный гель, находящийся в контейнере для сыворотки или плазмы, предназначенный для отделения сыворотки или плазмы от клеток после центрифугирования.

3.2 консерванты (additive): Вещество (иное, чем обработка внутренней поверхности, нанесенное необратимо, без возможности удаления), которое помещено в контейнер (3.4) для получения образца требуемого состава

3.3 крышка (closure): Компонент, которым закрывается контейнер (3.4) и который может состоять из нескольких частей

3.4 контейнер (container): Сосуд, вакуумный или нет, предназначенный для заполнения образцом (3.15). совместно с расходным материалом (3.1) и консервантом (3.2). с крышкой (3.3) в комплекте

3.5 дизайн контейнера (container interior): Внутренняя поверхность контейнера (3.4) контактирует с образцом (3.15)

3.6 отбираемый объем (draw volume): Объем цельной крови, который будет собран в контейнер (3.4)

3.7 вакуумный контейнер (evacuated container): Контейнер (3.4) предназначенный для сбора крови посредством извлечения, индуцированного производителем (например, предварительно созданный вакуум) или вызванный пользователем до начала отбора крови или во время процедуры.

3.8 срок годности (expiry date): Дата, после которой продукция не может быть использована

3.9 индикатор заполнения (fill indicator): Линия, обозначенная на пробирке (3.16) или на этикетке, означающая корректное заполнение

3.10 свободное пространство (free space): Пространство над собранным образцом 3.11

3.11 номинальный доступный объем жидкости (nominal liquid capacity):

Отбираемый объем (3.6) плюс объем консерванта (3.2), не считая любой расходный материал в соответствии с первичной цветовой кодировкой

3.12 основной цвет (primary color): Доминантный цвет компонентов крышки (3.3) наиболее характерен для консерванта (3.2) в контейнере (3.4)

Примечание 1 к записи: доминантным считается цвет, распространенный цвета на наибольшую поверхность крышки.

3.13 первичная упаковка (primary pack): Наименьшая упаковка контейнеров (3.4)

3.14 относительная центрифужная сила (relative centrifugal force, RCF):

Сила, которая генерируется во время процесса центрифугирования образца и указанная производителем для адекватного разделения образца

3.15 образец (specimen): Венозная кровь, собранная в контейнер (3.4)

3.16 пробирка (tube): Часть контейнера (3.4). без крышки (3.3). которая содержит образец (3.15)

3.17 визуальная оценка (visual inspection): Оценка персоналом с нормальным или скорректированным к нормальному зрению без увеличения при освещении между 500 лк и 1 000 лк

4 Материалы

4.1	Пробирка должна быть изготовлена из материала, который позволяет видеть на просвет содержимое, когда выполняется визуальная оценка, если только ультрафиолетовое облучение или видимый свет не приведут к распаду содержимого.

4.2	Если контейнер предназначен исключительно для определения определенных элементов/веществ, максимальный уровень элементов/веществ в первичном контейнере должен быть указан производителем, а также указан аналитический допустимый метод исследования со ссылкой на литературный источник и метой на упаковке (см. Также 10.4).

Для определения специфических металлов и других специфических субстанций должен быть указан материал крышки, как не вносящий интерференцию в результаты исследований.

Для высокочувствительных исследований (например, использующих флуорометрию) или редко используемые тесты пределы интерференции могут быть не согласованы. В подобных случаях лаборатория разрабатывает специальный бланк для выдачи результатов и обращается за консультацией к производителю.

4.3	Контейнер должен быть пустым и не должен содержать посторонних предметов при визуальной оценке.

5 Отбираемый объем

При тестировании в соответствии с методом, указанным в Приложении А и В, объем воды должен быть в пределах ±10 % объема заполнения. Если соблюдается ±10 % объема заполнения, производитель обеспечивает получение корректных результатов на протяжении срока годности продукции.

6 Дизайн (устройство)

6.1	Крышка не должна разбалтываться и спадать во время перемешивания при проверке протекания в соответствии с методом, указанным в Приложении С или другим аналогичным методом, а также не допустимо наличие флуоресценции в воде, которой будет заполнен контейнер.

6.2	В случае, если крышка обозначена как отрывающаяся, способ открывания предполагает захват пальцами и/или механическим путем, таким образом, чтобы не было касания внутренней части крышки, контактирующей с образцом.

6.3	Должно быть приведено описание дизайна, чтобы обеспечить совместимость с транспортными системами, процессами, преаналитической и аналитической автоматизацией.

7 Конструкция

7.1	Контейнер, содержащий образец, не может быть сломан, раскрошен или давать протечку при центрифугировании при RCF 3000 g или силы, указанной производителем при тестировании в соответствии с методом, указанным в Приложении D.

Примечание - g = 9,806 65 м/с2.

7.2	При выполнении визуальной оценки контейнер не должен иметь острый край, выступ или шероховатую поверхность, во избежание травмы кожи пользователя.

8 Стерильность и особенность микробиологических условий

8.1	Для вакуумных контейнеров, внутренность должна быть стерильна до использования. Внутренность контейнера, расходные материалы или консерванты внутри должны быть подвергнуты валидированной обработке для достижения стерильности.

8.2	Для невакуумных контейнеров, если производитель заявляет, что внутренность неоткрытого и неиспользованного контейнера, или всего контейнера стерильна или имеет специальное микробиологического состояние, то внутренность контейнера и любой расходный материал или консервант должен быть подвергнут валидированному процессу, обеспечивающему заявленное.

8.3	Для невакуумных контейнеров с консервантами для стабилизации микробной среды, такими как тринатрий цитрат или аденин-декстроза цитрат-фосфатный буферный растворы должны быть подвергнуты валидированному процессу для удаления или предотвращения роста микроорганизмов из консервантов и внутренней части контейнера.

9 Консерванты

9.1	 Заявлено, что номинальное количество консерванта должно находиться в пределах диапазона, указанного в Приложении Е.

9.2	Для емкостей с консервантом должно быть предусмотрено перемешивание с помощью пузырька свободного пространства для облегчения перемешивания или с помощью каких-либо других физических средств.

Примечание -	Настоящий стандарт не является валидирующим для определения адекватности перемешивания образца крови.

9.3	Свободное пространство в контейнерах для исследования коагулограммы не влияет на аналитические результаты. Производитель должен исследовать риск, связанный со свободным пространством, в корректно заполненном контейнере.

10 Обозначения и маркировка

10.1	Непрозрачные этикетки не должны полностью окружать пробирки.

10.2	Маркировки и этикетка на контейнеры должны оставаться не снимаемыми в течение всего срока жизни контейнера, при условии хранения, прописанного производителем.

10.3	Каждая первичная упаковка должна быть помечена с внешней стороны, по крайней мере, следующей информацией:

a)	наименование производителя или поставщика, или торговая марка;

b)	номер серии;

c)	срок годности должен быть указан в формате год-месяц или год-месяц-день;

d)	описание содержания, которое включает:

•	номинальный жидкий объем или отбираемый объем;

•	буквенный код (см Пункт 11) наименования продукта и/или описание содержимого;

•	слово «СТЕРИЛЬНО» или графический символ в соответствии с ISO 15223-1, если производитель заявляет, что неоткрытые контейнеры и любое содержимое контейнера стерильно;

•	слово «одноразовый» или графический символ в соответствии с ISO 15223-1;

•	условия хранения;

•	требования маркировки в соответствии с местным законодательством.

10.4	Если контейнер предназначен для определения специфических веществ, максимальный уровень контаминации вещества должен быть заявлен на этикетке, первичной упаковке или в сопроводительной документации.

10.5	Если в контейнере содержатся жидкие консерванты, объем консерванта должен быть указан на этикетке, первичной упаковке или сопроводительных документах.

10.6	Контейнеры должны иметь следующую информацию, обозначенную непосредственно на пробирке или на этикетке:

a)	Наименование производителя или поставщика или торговую марку;

b)	номер партии;

c)	буквенный код (см. пункт 11) и/или название продукта и / или описание содержимого;

d)	срок годности, который должен быть выражен в формате гггг-мм или гггг-ММ-ДД;

e)	номинальная емкость жидкости или объем вытягиваемой жидкости, указанные в соответствующих случаях на контейнере;

f)	слова “только для одноразового использования” или соответствующий графический символ в соответствии с ISO 15223-1;

g)	индикатор заполнения; если это невозможно, то информация о том, как правильно заполнить контейнер, должна быть представлена на первичной упаковке или в вспомогательной литературе;

h)	слово “стерильный” или соответствующее графическое обозначение в соответствии с ISO 15223-1, если изготовитель утверждает, что неоткрытая и неиспользуемая внутренняя часть контейнера и любое его содержимое являются стерильными.

10.7	Если контейнер предназначен для хранения, или использования в специальных условиях, необходимо четко сформулировать соответствующее назначение на контейнере, или на этикетке и/или в сопроводительных документах.

11 Идентификация контейнеров

Контейнеры должны быть идентифицированы посредством буквенного кода и/или описанием содержащихся консервантов и расходных материалов, представленных в Таблице 1 и или наименовании продукта. В случае, если в контейнере находятся консерванты и расходные материалы, не указанные в Таблице 1, должно быть представлено описание консервантов и/или наименования продукта.

Рекомендованный цветовой код для идентификации, консерванты и расходные материалы представлены в Приложении F (для более подробной информации см. Введение).

Таблица 1 — Буквенные коды для идентификации консервантов и расходных материалов

| Консервант/Расходный материал | Буквенный код |
| --- | --- |
| ЭДТАa двунатриевая соль | K2E |
| тринатриевая соль | K3E |
| Тринатриевый цитрат 9:1b | 9NC |
| Тринатриевый цитрат 4:1b | 4NC |
| Оксалат фтора | FX |
| Фторид ЭДТА | FE |
| Фторид гепарина | FH |
| Фторид, лимонная кислота | FC |
| Гепарин Лития | LH |
| Гепарин лития и гель | LH |
| Гепарин натрия | NH |
| Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере | CPDA |
| Кислый цитрат декстрозы | ACD |
| Активатор сгустка | CAT |
| Активатор сгустка с гелем | CAT |
| Ничего | Z |
| a ЭДТА это сокращенно этилендиаминтетрауксусная кислота. Сокращение обычно употребимое как правильное систематическое наименование этилендинитрилотетрауксусная кислота. |  |
| b обозначает соотношение между обозначенным объемом крови и жидким антикоагулянтом(например, 9 объемов крови и 1 объем раствора цитрата). |  |

Приложение А

(нормативное)

Объем отбираемого для исследования образца для невакуумных систем

A.1 	Реагенты и устройства

A.1.1	Деионизированная вода.

A.1.2	Откалиброванные электронные весы, с точностью минимум три знака после запятой 0,001 г.

A.1.3	Устройство, в котором контейнер будет размещен вертикально, корректно сориентированное к весам.

A.1.4	Сосуд, позволяющий заполнить контейнер водой, например, шприц или пипетка.

A.2	Условия теста

A.2.1 Тесты выполняются при комнатных условиях, давлении 101 кПа и 20 °C; требуется корректировка, если были другие условия.

A.2.2	контейнеры для исследования должны быть неиспользованными.

A.3	Процедура теста

A.3.1	Заполнить сосуд деионизированной водой.

A.3.2	Поместить контейнер на весы и выставить «ноль» по таре.

A.3.3 Удалить крышку контейнера и заполнить водой так, чтобы мениск совпадал с меткой заполнения.

A.3.4	Пометить контейнер на предварительно обнуленные весы и считать вес в граммах.

A.3.5	Рассчитать объем заполнения исходя из 1000 г = 1 000 мл.

A.4	Критерии теста

Тест для контейнера считается пройденным при соответствии спецификации в Пункте 5.

Приложение В

(нормативное)

Отбираемый объем для вакуумных контейнеров

B.1	Реагенты и аппараты

B.1.1	 Деионизированная вода.

B.1.2	 Откалиброванные электронные весы, с точностью определения минимум три знака после запятой 0,001 г.

B.1.3	 Устройство, позволяющее разместить контейнер вертикально в корректной ориентации к весам.

B.1.4	 Резервуар, с носиком у основания, для возможности подключения к трубке.

B.1.5	 Трубка, снабженная иглой для отбора крови, с клипсой на одном конце и присоединенная к резервуару (см. Рисунок В.1).

B.1.6	 Иглы для отбора крови, которые рекомендованы производителем тестируемого контейнера.

B.1.7	 Держатель, который рекомендован производителем контейнера.

B.2	Условия теста

B.2.1	Тест выполняется при комнатных условиях, давлении 101 кПа и 20 °C; выполните коррекцию, если были иные условия.

B.2.2	Исследуемый контейнер должен быть неиспользованным.

B.3	Процедура теста

B.3.1	Соберите резервуар с трубкой, плотно закройте клипсу на конце трубки.

B.3.2	Заполните резервуар водой.

B.3.3	Осуществите поступление воды через клипс, чтобы заполнить трубку.

B.3.4 	Если нет готовой к использованию, вставьте иглу для сбора проб крови в держатель в соответствии с инструкцией производителя.

B.3.5	Поместите контейнер на весы и выставите «ноль» по таре.

B.3.6	Введите внутривенную иглу блока иглы/держателя для отбора крови через стенку трубки до тех пор, пока игла не окажется глубоко внутри просвета трубки.

B.3.7	Подсоедините испытательный контейнер к игле/держателю в сборе в соответствии с инструкцией производителя.

В.3.8	По крайней мере 1 минуту (или как указано производителем) позвольте исследуемому контейнеру заполниться.

B.3.9	Поместите контейнер на предварительно обнуленные по таре весы и считайте вес в граммах.

B.3.10	 Рассчитайте объем заполнения, исходя из 1 000 г = 1 000 мл.

B.4	Критерии теста

Тест для контейнера считается пройденным при соответствии спецификации в Пункте 5.

Обозначение

1	Держатель для хомутов

2	Резервуар воды

3	Трубка

4	Клипса

Рисунок B.1 — Устройство для резервуара воды для выполнения теста отбираемого объема для вакуумных контейнеров

Приложение С

(нормативное)

Тест на протекание контейнера

C.1	Реагенты

C.1.1	Раствор, приготовленный растворением 2,5 г натрия флуоресцеина (uranine; CAS номер 518-47- 8) 4 в 100 мл 0,15 моль/л хлорида натрия (NaCl; CAS номер 7647-14-5) раствора 60 г/л Декстрана 70 (CAS номер 9004-54-0) или эквивалента.

C1.2	Деионизированная вода без признаков флюоресценции под ультрафиолетом (С.2.2) в темной комнате при оценке без применения увеличения, визуально, нормальным или скорректированным к нормальному зрением.

C.2	Аппарат

C.2.1	Аппарат, для заполнения невакуумного контейнера, как описано в А.1.4, аппарат, для заполнения вакуумного контейнера, как описано в B.1.3 - B.1.7.

C.2.2	Источник длинноволнового ультрафиолетового (УФ) света.

C.2.3	Миксер роллерного типа или другой, рекомендованный производителем контейнера.

C.2.4	Тарированный ключ (при необходимости).

C.3	Тест процедура для невакуумных контейнеров

C.3.1	 Заполните сосуд реагентом (C.1.1).

C.3.2	Удалите крышку с контейнера и заполните контейнер жидкостью из сосуда в соответствии с номинальным объемом, соблюдая осторожность и не проливая жидкость снаружи контейнера или на пробку.

C.3.3 Оцените визуально контейнер в темной комнате с чистыми поверхностями, не контаминированными реагентом, нормальным или скорректированным до нормального зрения, без увеличения. При необходимости, удалите контаминацию водой, оцените в ультрафиолетовом свете, как сказано выше.

С.3.4	Вращайте контейнер на миксере роллерного типа 2 мин или перемешивайте как рекомендует производитель контейнера. Поместите контейнер вертикально и вниз в контейнер с объемом 100 мл воды, чтобы крышка была погружена в воду полностью. Оставьте на 60 мин при температуре 15-200С. Удалите контейнер из воды и проанализируйте воду в ультрафиолетовом свете, как указано в пункте С.3.3.

C.4	Тест процедуры для вакуумного контейнера

C.4.1	Заполните резервуар реагентом (C.1.1).

С.4.2 Заполните контейнер в соответствии с номинальным объемом жидкости из резервуара, соединенного с иглой для сбора крови, как описано в В.3., обращая внимание на аккуратность и отсутствие контаминации внешней части контейнера реагентом. После заполнения, снимите контейнер с иглы и очистите внешнюю сторону контейнера от возможной контаминации реагента, оцените в ультрафиолетовом свете, как описано в С.3.3.

C.4.3	Выполните процедуру, как описано в C.3.4.

C.5	Критерии теста

Контейнер считается прошедшим испытание, как описано в 6.1.

# Приложение D

# (нормативное)

# Испытание контейнера на прочность

##### D.1	Реагенты и аппараты

D.1.1	Исследуемая жидкость, имеющая плотность нормальной человеческой крови.

D.1.2	Контейнер для образца крови.

D.1.3	Центрифуга, способная создать силу воздействия на дно контейнера (RCF) 3000 г в течение 10 минут.

##### D.2	Процедура теста

D.2.1	Заполните контейнер исследуемой жидкостью, способом, предложенным производителем, удаляя и закрывая пробку при необходимости (смотри Приложение А и В для большей информации).

D.2.2	Соблюдайте осторожность, обеспечивая фиксацию и уравновешенность контейнера в стакане центрифуги.

D.2.3	Отцентрифугируйте заполненный контейнер, создав силу (RCF) воздействия на дно контейнера 3000 г в течение 10 минут. Установите контейнер в штатив и проведите визуальную оценку.

##### D.3	Критерии теста

Материал считается прошедшим испытание как описано в 7.1.

# Приложение E

# (нормативное)

# Концентрация консервантов и объем жидких консервантов

##### E.1	Общая спецификация консервантов

Если консервант, используемый в пробирках для сбора крови указан в Фармакопее США (USP), Европейской фармакопее (Ph. Eur.), списке Американского Химического Общества, Аналитическом Ранге Реагентов или эквивалентной спецификации, состав должен быть четко задокументирован в сертификате анализа (COA) или эквиваленте от поставщика.

Если консервант не указан в авторитетных источниках, тогда специальные критерии приемлемости должны быть установлены производителем и четко документированы в производственной документации устройства сбора крови.

ПРИМЕЧАНИЕ Консерванты могут присутствовать в различной физической форме, например, растворе, высушенном растворе, лиофилизированной или форме порошка. Диапазоны концентраций допускают различные скорости растворимости и диффузии указанных различных форм, особенно для ЭДТА.

##### E.2	Этилендиаминтетрауксусная кислота ЭДТА (CAS: 60-00-04, M = 292,26 г/моль)

Концентрация в крови этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) должна находиться в пределах от 0,004 11 моль/л до 0,006 84 моль/л. Это означает, что свободная кислота (M = 292,24 г/моль), будет определяться в количестве 1,2 мг на 2 мг ЭДТА в миллилитре крови.

Текущая ЭДТА составляющая для внесения в пробирки для сбора крови, например, двухводная дву-калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты К2-ЭДТА (CAS:	25102-12-9, M = 404,45 г/моль), двухводная трикалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты КЗ-ЭДТА (CAS: 65501- 24-8, M = 442,54 г/моль) или двухводная двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты Na2-ЭДТА (CAS: 6381-92-6, M = 372,24 г/моль).

##### E.3	Тринатриевый цитрат (CAS: 6132-04-3, M = 294,10 г/моль)

E.3.1	Раствор тринатриевого цитрата двухводного (CAS: 6132-04-3, M = 294,10 г/моль) используемого для подготовки пробирок для сбора крови, должен иметь концентрацию в пределах от 0,100 моль/л до 0,136 моль/л. Допустимое отклонение от указанного в пробирке объема консерванта составляет ±10 %.

E.3.2	Исследование коагулограммы: 9 объемов крови добавляется к 1 объему раствора тринатриевого цитрата [1] (см. E.3.1).

E.3.3	Скорость седиментации эритроцитов по Вестергрену: 4 объема крови добавляются к 1 объему раствора тринатрий цитрата.

##### E.4	Фторид/Оксалат

Концентрация калия оксалата моногидрата в крови (CAS: 6487-48-5, M = 184,23 г/моль) должна находиться в пределах от 1 мг/мл до 3 мг/мл, соответственно, 0,005 43 моль/л до 0,016 28 моль/л и, для натрия фторида, (CAS: 7681-49-4, M = 41,99 г/моль) в пределах 1 мг/мл до 4 мг/мл, соответственно, 0,023 8 моль/л до 0,095 3 моль/л.

##### Е.5	Фторид/ ЭДТА

Концентрация в крови свободной кислоты ЭДТА (CAS: 60-00-4, M = 292,24 г/моль) должна находиться в пределах от 1,2 мг/мл до 2 мг/мл, соответственно, 0,004 11 моль/л до 0,006 84 моль/л и, для примера, фторид натрия (CAS: 7681-49-4, M = 41,99 г/моль) в диапазоне от 1 мг/мл до 4 мг/мл, соответственно, 0,023 8 моль/л до 0,095 3 моль/л.

##### E.6	Фторид/гепарин

Концентрация гепарина в крови должна находиться в пределах от 10 МЕ/мл до 30 МЕ/мл и, для примера, фторид натрия (CAS: 7681-49-4, M = 41,99 г/моль) в пределах от 1 мг/мл до 4 мг/мл, соответственно, 0,023 8 моль/л до 0,095 3 моль/л.

##### E.7	Гепарин Натрия (CAS: 9041-08-1) и Гепарин Лития (CAS: 9045-22-1)

Концентрация гепарина в крови должна находиться в пределах от 10 МЕ/мл до 30 МЕ/мл.

##### E.8	Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере (CPDA)

E.8.1	Состав должен быть следующий:

Таблица E.1 — Состав CPDA

| Вносимые компоненты | Формула/CAS номер | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лимонная кислота (anhydrous) | CAS: 77-92-9 | 2,99 г |
| Тринатриевый цитрат (dihydrate) | CAS: 6132-04-3 | 26,3 г |
| Моноосновный натрия фосфат (monohydrate) | NaH2P04-H20; CAS: 10049-21-5 | 2,22 г |
| декстроза (monohydrate) | CAS: 5996-10-1 | 31,9 г |
| Аденин | C5H5N5; CAS: 73-24-5 | 0,275 г |
| Очищенная вода | H20 | Достаточный объем для конечного объема 1 000 мл |

E.8.2	Шесть объемов крови должны быть добавлены к 1 объему раствора CPDA.

E.8.3	Допустимое отклонение заявленного объема консерванта составляет ±10 %.

# Приложение F

# (нормативное)

# Рекомендованный цветовой код для идентификации консервантов и расходных материалов

В дополнение к буквенному коду для идентификации консервантов и расходных материалов, указанных в Таблице 1, цветовой код согласно Таблице F.1 рекомендован для обозначения консервантов и расходных материалов.

Если цветовой код присутствует на этикетке, напечатан на пробирке или на этикетке пробирки, этикетка должна соответствовать крышке, как описано в Таблице F.1.

При разработке нового контейнера с консервантом или расходными материалами, не указанными в Таблице F.1, производитель должен использовать другие цветовые коды.

Таблица F.1 — рекомендованные цветовые коды для идентификации консервантов и расходных материалов

| Консервант/Расходный материал | Буквенный кодc | Рекомендованный цвет первичной крышки |
| --- | --- | --- |
| ЭДТАa двухкалиевая соль | K2E | Лавандовыйd |
| трехкалиевая соль | K3E | Лавандовыйd |
| Тринатрий цитрат 9:lb | 9NC | Светло голубой |
| Тринатрий цитрат 4:lb | 4NC | Черный |
| Оксалат фтора | FX | Серый |
| Фторид ЭДТА | FE | Серый |
| Фторид гепарина | FH | Серый |
| Фторид, лимонная кислота | FC | Розовый |
| Литиевый гепарин | LH | Зеленыйd |
| Литиевый гепарин и гель | LH | Светло зеленый |
| Натриевый гепарин | NH | Коричневыйd |
| Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере | CPDA | Желтый |
| Кислый цитрат декстрозы | ACD | Желтый |
| Активатор сгустка | CAT | Красныйd'e |
| Активатор сгустка с гелем | CAT | Темно желтыйe |
| Никаких добавок | Z | Белый |
| a ЭДТА явялется сокращенным названием этилендиаминтетрауксусной кислоты, признанным для употребления вместо систематизированного наименования этилендинитрилотетроуксусная кислота. |  |  |
| b означает соотношение между необходимым объемом крови и жидким антикоагулянтом (например, 9 объемов крови к 1 объему раствора цитрата]. c В соответствии с пунктом 11. d темно голубой для элементов, находящихся в следовых количествах. e оранжевый для тромбина с активатором сгустка. |  |  |

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

- Recommended methodology for using WHO International Reference Preparations for Thromboplastin. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1983

- International Committee for Standardization in Haematology, 1977, Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood, American Journal of Clinical Pathology, 68 [4], 1977, pp. 505-507

- Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution, pp. 101-102, The United States Pharmacopoeia, The National Formulary, USP XXII, NF XVII, 1990, United States Pharmacopoeial Convention, Inc., Rockville, MD, USA

- ISO 11137-1, Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

- ISO 11137-2, Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization dose

- ISO 17665-1, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

- ISO/TS 17665-2, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1

- EN 556-1, Sterilization of medical devices — Requirements for medical devices to be designated "STERILE" — Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices

- EN 556-2, Sterilization of medical devices — Requirements for medical devices to be designated "STERILE" — Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices

- EN 14820:2004, Single-use containers for human venous blood specimen collection

﻿

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: реагент, консервант, пробирка, вакуумный контейнер, дизайн контейнера, |  |  |

Директор	_____________________

Руководитель разработки	_________________________

) CAS номер означает Регистрационный Номер Службы Химических Рефератов.