| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 20184-2– 20ХХ (проект, первая редакция) |

Молекулярные диагностические исследования in vitro

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ТКАНИ

Часть 2

Изолированные белки

(ISO 20184-2:2018, Molecular in vitro diagnostic examinations. Specifications for pre-examination processes for frozen tissue. Part 2: Isolated proteins, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

202_

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 20184-2:2018 «Молекулярные диагностические исследования in vitro. Технические условия процессов, предшествующих исследованию замороженных тканей. Часть 2. Изолированные белки» (ISO 20184-2:2018 «Molecular in vitro diagnostic examinations — Specifications for pre-examination processes for frozen tissue — Part 2: Isolated proteins», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2018– Все права сохраняются

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие соображения	5

5 Долабораторный этап	7

5.1 Сбор образцов	7

5.1.1 Общие положения	7

5.1.2 Информация о доноре/пациенте	7

5.1.3 Информация об образце	7

5.1.4 Обработка образцов	8

5.2	Требования к транспортировке свежих тканей	9

5.2.1 Общие положения	9

5.2.2	Подготовка к транспортировке	9

5.2.3	Во время транспортировки	10

6 Лабораторный этап	10

6.1	Информация о приёме образца	10

6.2	Оценка непригодности образца и отбор пробы (проб)	10

6.3	Заморозка образца или пробы (проб)	12

6.4	Требования к хранению	15

6.5	Выделение общего белка	15

6.5.1	Общие положения	15

6.5.2	Использование коммерческих комплектов	16

6.5.3	Использование собственных протоколов лабораторий	16

6.6	Количественная и качественная оценка выделенных белков	17

6.7	Хранение выделенного общего белка	17

Приложение А (обязательное) Количественное исследование белка, демонстрирующее изменение количества белков во время критического хранения	19

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	24

Библиография	25

Введение

Молекулярная диагностика in vitro, включая диагностику молекулярной патологии, позволила добиться значительного прогресса в медицине. Благодаря использованию новых технологий анализа нуклеиновых кислот, белков и метаболитов в тканях человека и жидкостях организма ожидается дальнейший прогресс. Однако в процессе сбора, транспортировки, хранения и обработки образцов профиль и (или) целостность молекул может претерпеть радикальные изменения, что приведёт к ненадёжности или даже невозможности диагностики в связи с тем, что результаты исследования будут соответствовать не реальному состоянию пациента, а искаженному профилю, возникшему в результате процессов, произошедших с образцом до проведения исследования. Следовательно, стандартизация всего процесса, начиная от сбора образцов и заканчивая исследованием белков, необходима. Были проведены исследования с целью установления важных факторов, влияющих на эти процессы.  Данный документ был разработан с опорой на такие исследования, чтобы регламентировать и стандартизировать этапы работы с замороженными тканями, изучение белков которых планируется проводить, на так называемой стадии предварительного исследования.

Белковые профили тканей и параметры белок-белкового взаимодействия могут претерпеть значительные изменения до, во время (например, из-за влияния некритического хранения) и после взятия образцов (к примеру, из-за влияния критического хранения). Изменения вызывают, к примеру, индукция и подавление генов, разрушение белков. Количество видов белков быть различным в тканях разных доноров/пациентов. На экспрессию генов могут повлиять использованный метод лечения, вмешательство (хирургическое вмешательство, биопсия), препараты, применяемые для анестезии или даже лечения сопутствующего заболевания, а также различные условия окружающей среды, в которой находится ткань после изъятия из организма.

Следовательно, критически важно принять особые меры к тому, чтобы минимизировать упомянутые изменения и модификации в белковом профиле ткани, предназначенной для последующего исследования.

Требования данного документа не применимы к тканям, прошедшим предварительную химическую стабилизацию перед

замораживанием. Кроме того, требования данного документа не применимы к иммуногистохимическому исследованию белка. В данном документе используются следующие выражения:

—	"должен/должна/должно" (shall) указывает на требование;

—	"следует" (should) указывает на рекомендацию;

—	"мог/могла/могло бы" (may) указывает на разрешение;

—	"может/могут" (can) указывает на способность или возможность.

национальный стандарт Российской федерации

Молекулярные диагностические исследования in vitro

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ТКАНИ

Часть 2

Изолированные белки

Molecular in vitro diagnostic examinations. Specifications for pre-examination processes for frozen tissue .Part 2. Isolated proteins

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Настоящий стандарт является рекомендацией по обработке, документационному обеспечению, хранению и обработке замороженных образцов тканей, предназначенных для проведения исследования выделенного белка, до проведения молекулярного анализа.

Требования настоящего стандарта распространяются на любые молекулярные диагностические исследования in vitro, в ходе которых исследуются выделенные из замороженной ткани белки, проводимые медицинскими лабораториями и лабораториями молекулярной патологии.  Он также предназначен для использования в лабораториях, разработчиками и производителями средств диагностики in vitro, биобанками, учреждениями и коммерческими организациями, выполняющими биомедицинские исследования, и регулирующими органами.

Примечание — Международные, национальные или региональные регламенты и требования также могут применяться к конкретным процессам, рассматриваемым в данном документе.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками для настоящего стандарта и необходимы для его применения. Если ссылка датирована, применение документа допускается только в той редакции, на которую дана ссылка.  Недатированные ссылки относятся к последним изданиям ссылочных нормативных документов (включая любые дополнения к ним).

ISO 15189:2012, Medical laboratories. Requirements for quality and competence (Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведённые в ISO  15189, а также следующие термины и определения.

В целях поддержания терминологического единообразия ISO и МЭК ведут соответствующие базы данных, расположенные по следующим адресам:

- Платформа ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 аликвота (aliquot): Часть от большего количества гомогенного материала, при взятии которого допустима незначительная погрешность выборки

Примечания

1 Этот термин обычно применим к жидкостям. Ткани гетерогенны и, как следствие, аликвота тканей взята быть не может.

2 Определение составлено на основе информации из «Золотой книги - сборника химической терминологии». Международный союз теоретической и прикладной химии. Версия 2.3.3. 2014; МСТПХ, 1990,62,1193 (Номенклатура для отбора проб в аналитической химии (рекомендации 1990)) стр. 1206; и МСТПХ 1990, 62, 2167 [Словарь терминов химии атмосферы (рекомендации 1990)] стр. 2173.

3.2 температура окружающей среды (ambient temperature): Нерегулируемая температура окружающего воздуха

3.3 аналит (analyte): Компонент, представленный в наименовании измеряемой величины

[ИСТОЧНИК: ИСО 17511:2003, 3.2]

3.4 аналитические характеристики методики (analytical test performance): Точность, полнота и чувствительность метода исследования в приложении к оценке интересующего аналита

Примечание — Также могут применяться другие характеристики продуктивности метода исследования, такие как надежность, повторяемость.

3.5 критическое (правильное) хранение (cold ischemia): Состояние после удаления ткани из тела до стабилизации или фиксации

3.6 диагноз (diagnosis): Определение состояния здоровья или наличия заболевания по его признакам и (или) симптомам; процесс постановки диагноза может включать обследования и различные методы исследования для отнесения состояния индивидуума к отдельным и отличным друг от друга категориям или подклассам, что позволяет принимать медицинские решения для лечения и прогноза

3.7 исследование (examination), аналитический опыт (analytical test): Набор действий, цель которых - определения величин или характеристик, свойственных методу

Примечание — Процессы, которые начинаются с исследования выделенного аналита (образца) и включают в себя все виды тестирования параметров или химических манипуляций для количественного или качественного исследования.

[Источник: ИСО 15189:2012, 3.7, изменен — Термин и определение использованы здесь без имеющихся в источнике примечаний.]

3.8 макроскопическое исследование (grossing, gross examination): Выявления изменений в органах или тканях невооруженным глазом для получения диагностической информации при подготовке к дальнейшему микроскопическому исследованию

3.9 гомогенный (homogeneous): Однородный по структуре и составу

3.10 процесс подготовки, преаналитический этап, преаналитический рабочий процесс (pre-examination processes, preanalytical phase, preanalytical workflow): Процессы, начинающиеся с клинического анализа; включающие в себя - в хронологическом порядке - обследование, подготовка и постановка клинического диагноза, сбор первичной пробы (проб), транспортировку в клиническую или патологоанатомическую лабораторию и внутри неё, выделение аналитов - до начала аналитического исследования

Примечание — Фаза предварительного исследования включает подготовительные процессы, влияющие на результат предполагаемой экспертизы.

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.15, изменён — Добавлен предпочтительный термин и в опредедение включено больше деталей.]

3.11 первичная проба, образец (primary sample, specimen): Дискретная порция биологической жидкости, выдыхаемого воздуха, волос или тканей, взятая для исследования, изучения или анализа одной или нескольких величин, а также свойств, которые предполагается экстраполировать на целое

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.16, изменён — Термин и определение используются здесь без примечаний, имеющихся в источнике.]

3.12 белок (protein): Тип биологических макромолекул, состоящих из одной или нескольких цепей с определенной последовательностью аминокислот, соединённых пептидными связями

3.13 профиль белка (protein profile): Число отдельных белковых молекул, которые присутствуют в образце и могут быть определены без каких-либо потерь, ингибирования и интерференции

3.14 виды белков (protein species): Количество четко химически определенных белков в смеси, каждый из которых соответствует одному окрашенному пятну в геле, подвергнутом двухмерному электрофорезу

[ИСТОЧНИК: Jungblut и др., 1996]

3.15 посттрансляционные модификации (PTM, post translational modifications):

Химические изменения в первичной структуре белка, зачастую определяющие его биологическую активность

[ИСТОЧНИК: Энциклопедия психофармакологии, 2010]

3.16 комнатная температура (room temperature): Температура в диапазоне от 18 °C до 25 °C

Примечание — В местных или национальных регламентах возможны другие определения.

3.17 проба (sample): Одна или несколько частей, которые взяты из первичной пробы

[ИСТОЧНИК: ИСО 15189:2012, 3.24, изменён — ПРИМЕР удалён.]

3.18 стабильность (stability): Оценка пробы, для определения способности сохранять определённые значения свойства в заданных пределах в течение заданного периода времени при хранении в определённых условиях

[ИСТОЧНИК: Руководство ISO 30:2015, 2.1.15, изменено — “стандартный образец” заменён на “материал пробы”, “характеристика” заменена на “оценка для определения способности”, также изменено Примечание 1 к данному пункту.]

Примечание — Для процессов, описанных в данном документе, аналитом является выделенный белок.

3.19 хранение (storage): Длительное хранение образца, аналита или их производных, например окрашенных срезов или образцов ткани, в соответствующих условиях и для сохранения их свойств

Примечание — Долгосрочное хранение обычно осуществляется в лабораторных хранилищах или в биобанках.

3.20 валидация (validation): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены

Примечание 1 к данному пункту: Термин “валидирован” используется для обозначения соответствующего статуса.

[ИСТОЧНИК: ИСО 9000:2015, 3.8.13, изменён — Примечания к пункту 1 и 3 удалены.]

3.21 верификация (verification): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Примечания

1Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего статуса.

[ИСТОЧНИК: ИСО 9000:2015, 3.8.12, изменён — Примечание 1 и Примечание 2 не должны приниматься во внимание.]

2  Подтверждение может включать такие действия, как:

- выполнение альтернативных расчетов;

- сравнение новой разработанной спецификации с аналогичной уже испытанной

- проведение испытаний и демонстраций;

- рецензирование документов до момента публикации.

3.22 некритическое хранение (warm ischemia): Состояние аутопсийной ткани до извлечения её из организма

3.23 рабочий процесс (workflow): Ряд действий, необходимых для выполнения задачи

4 Общие соображения

Общие сведения о системах менеджмента качества медицинских лабораторий и, в частности, информацию о контроле качества сбора, приема и обработки образцов (включая предотвращение перекрёстного загрязнения.) описаны в стандарте ISO 15189:2012, 4.2, 5.4.4, 5.4.6 или ISO/IEC 17020:2012, Пункты 8 и 7.2.   Также должны соблюдаться требования к лабораторному оборудованию, реагентам и исходным материалам в соответствии с ISO 15189:2012, 5.3; ISO 15189:2012, 5.5.1.2 и 5.5.1.3, а также могут применяться ISO/IEC 17020:2012, 6.2.

Все этапы диагностического рабочего процесса могут влиять на конечный результат аналитического опыта.   Таким образом, весь рабочий процесс, включая стабилизацию биомолекул и условия хранения проб, должен быть верифицирован и валидирован.   Этапы рабочего процесса, которые не всегда поддаются контролю (например, некритическое хранение), должны быть задокументированы. Должна быть проведена оценка риска неконтролируемых этапов, включая их потенциальное влияние на результаты аналитических испытаний, и приняты меры по предотвращению последствий для обеспечения требуемых аналитических характеристик методики.

Стабильность конкретных белков, подлежащих исследованию, и их посттрансляционных модификаций (если это важно для анализа) следует исследовать в течение всего процесса, предшествующего исследованию, до разработки и реализации аналитического опыта (например, путем проведения эксперимента или исследования во временной динамике); см. также приложение A и [8]).

До стабилизации тканей путём заморозки количество протеина, констелляции и образованные им связи могут существенно изменяться, например, из-за индукции или подавления генов, разрушения РНК и изменения биохимического пути и объёмов энергии. Эти эффекты могут возникать из-за слишком долгого критического или некритического хранения и средней температуры окружающей среды до заморозки. Кроме того, эти изменения могут варьироваться в тканях разных доноров/пациентов.

Как правило, чем больше продолжительность критического и некритического хранения и чем выше температура окружающей среды до заморозки образца тканей, тем больше риск того, что может произойти изменение белкового профиля.

Примечание — Продолжительное критическое хранение вызывает изменение количества белка (например, цитокератина 18) и фосфопротеида (например, phospho-p42/44) [8][9]. Хранение образца на водном льду уменьшает этот эффект [10]. Количество белка и посттрасляционные модификации также могут варьироваться в зависимости от происхождения и типа тканей, исходного заболевания, хирургической процедуры, препаратов, вводимых для обезболивания или лечения сопутствующего заболевания, а также от различных условий окружающей среды после удаления тканей из организма.

Поскольку некритическое хранение сложно стандартизировать, его продолжительность должна быть задокументирована. Если невозможно избежать критического хранения, его продолжительность и температуру окружающей среды, в которой находится тара, следует отобразить в документации. Если образец транспортируется в другие условия для заморозки, то продолжительность и условия транспортировки следует задокументировать.

Инструкции по технике безопасности при транспортировке и обработке должны рассматриваться и соблюдаться в соответствии с ISO 15189:2012, 5.2.3 и 5.4.5, а также ISO 15190).

В течение всего процесса, предшествующего исследованию, должны соблюдаться меры предосторожности во избежание перекрестного загрязнения между различными образцами/ пробами, например, путём использованием одноразовых материалов, когда это возможно, или соответствующих процедур очистки между обработкой различных образцов/проб.

Если коммерческое изделие используется не в соответствии с инструкциями изготовителя, ответственность за его использование и его эффективность лежит на пользователе.

5 Долабораторный этап

5.1 Сбор образцов

5.1.1 Общие положения

При сборе образцов рекомендуется учитывать требования к ним (например, патологоанатомические изменения органов при определенном заболевании, их размеры), зависящие от того, какое именно молекулярное исследование предполагается проводить (см. также 6).

См. также ISO 15189:2012, 5.4.4.

5.1.2 Информация о доноре/пациенте

Документация должна содержать идентификационный номер донора/пациента, у которого был взят образец, который может быть представлен в виде кода.  Следует в числе прочего фиксировать в документации следующую информацию:

- соответствующее состояние здоровья донора/пациента (например, отсутствие заболевания, тип заболевания, сочетанные и сопутствующие болезни, демографические данные [например, возраст и пол]);

- информация о плановом медицинском лечении и специальной подготовке перед взятием ткани (например, применение анестетиков, медикаментов, проведение хирургических или диагностических процедур);

- данное в установленном порядке согласие от донора/пациента.

5.1.3 Информация об образце

В документации в числе прочего должна быть зафиксирована следующая информация:

- начало хранения вне тела (некритического хранения) - время вызвавшей ишемию перевязки/пережатия сосудов (обычно время пережатия артерии);

Примечание — Не требуется в случае проведения биопсии малого участка ткани для замораживания.

- время и дата извлечения ткани из организма и метод извлечения (например, толстоигольная биопсия; резекция; медицинское изделие, используемое для биопсии);

- тип ткани; орган, из которого она взята; состояние ткани (например, поражена или не поражена болезнью), включая информацию о любых маркировках, нанесенных в операционной или вне её, сделанных хирургом, рентгенологом или патологоанатомом.

Если заморозка ткани выполняется за пределами лаборатории, возникает необходимость отражать в документации шаги, описанные в 6.2, в которых требуется оценка паталогии, а также шаги, описанные в 6.3.

В документацию также следует включить сведения об ответственном лице, осуществившем сбор образца.

5.1.4 Обработка образцов

Ткани, заморозку которых необходимо осуществить с целью дальнейшей диагностики, могут быть взяты из большего образца ткани или они могут быть малым образцом - например, взятым при биопсии во время эндоскопического исследовании или во время хирургического вмешательства, когда постановка диагноза по результатам исследования замороженного образца должна осуществляться быстро.

Примечание —Ткани, взятые после смерти, могут замораживаться с целью дальнейшей диагностики. Однако сохранность белка зависит от времени от момента смерти до вскрытия и температурой хранения тела после смерти.

Любые дополнения к образцу или его изменения после изъятия из тела (например, маркировка для правильного расположения образца [например, с помощью чернил, швов, надрезов]) должны быть отражены в сопровождающих документах.

Если образец будет исследоваться для постановки патологоанатомического диагноза, отбор пробы должен проводиться под наблюдением или руководством врача-патологоанатома, имеющего медицинскую квалификацию (например, сертифицированного комиссией) (см. 6.2).

Если образец был взят не для постановки патологоанатомического диагноза, то оценка и
отбор образцов могла бы быть выполнена другим квалифицированным специалистом, а также на основании представленной документации.

Заморозка образца или проб, взятых из образца, может быть выполнено в лаборатории или вне её.

Неправильное хранение может отразиться на белковом профиле; в связи с этим следует отдавать предпочтение способу заморозки, позволяющему уменьшить его срок.

а) 	Если заморозка образца или пробы осуществляется вне лаборатории, следует без промедления выполнить указания пункта 6.2.

b)	Если заморозка образца или пробы происходит в лаборатории, свежие образцы ткани нужно доставить в лабораторию. Указания, описанные в пункте 5.2 для свежих образцов ткани, должны быть выполнены без промедления.

5.2	Требования к транспортировке свежих тканей

5.2.1 Общие положения

Если для заморозки образца или пробы требуется транспортировка в лабораторию, тогда

лаборатории и клиническому или хирургическому отделению рекомендуется вместе

составить протокол процедуры транспортировки образца.

5.2.2	Подготовка к транспортировке

Должны быть выполнены следующие указания:

a)	выбрать и использовать тару и упаковку (например, холодильную камеру, бокс для хранения и транспортировки, вакуумную упаковку) в соответствии с применимыми правилами перевозки;

b)	выбрать и использовать для транспортировки процедуры, направленные на стабилизацию (например, методы охлаждения);

Примечание —	Случайная заморозка ткани (например, при неправильном использовании охлаждающей тары) приведет к разрушению белка при оттаивании ткани. Это также может повлиять на морфологическую характеристику.

c)	пометить тару (например, регистрационным номером, штрихкодом, указанием типа образца, размера, органа, из которого он был взят) и дополнительно задокументировать [в соответствии с указаниями пунктов 5.1.2, 5.1.3, и 5.1.4 и 5.2.2 a) и b)].

Несколько образцов, взятых от одного и того же пациента/донора, имеющие сходные признаки (макроскопический вид, тип ткани, наличие или отсутствие заболевания, анатомическое расположение), могли бы быть помещены в одну тару/отделение внутри тары.

После взятия из организма образцы следует переместить в тару немедленно. Затем тару следует держать на водном льду или при температуре от 2 до 8 °C, чтобы минимизировать изменения белкового профиля.

Температуру окружающей среды, в которой находилась тара в период критического хранения (например, температура в разных помещениях, транспорте) рекомендуется задокументировать. Если измерение температуры не производится, её следует принять равной температуре окружающей среды, комнатной температуре или температуре в диапазоне от 2 до 8 °C.

5.2.3	Во время транспортировки

Контроль температуры следует осуществлять соответствующим образом.

Если образец ещё не заморожен, транспортировку следует осуществлять немедленно на водном льду или при температуре от 2 до 8 °C, чтобы минимизировать изменения белкового профиля.

Примечание —	Существуют доказательства того, что белки в тканях может быть стабилизирована при транспортировке в полиэтиленовых пакетах в вакууме при температуре от 0 до 4 ° С , прежде чем пробы будут подготовлены к хранению в биобанках или использованы для гистологической оценки.[11].

Соответствие процедуры перевозки протоколу должно быть задокументировано.  Любые расхождения с протоколом должны быть описаны и задокументированы.

6 Лабораторный этап

6.1	Информация о приёме образца

Имя лица, принявшего образец, должно быть задокументировано.  Дата и время прибытия образца и иные условия (например, маркировка; условия транспортировки, включая температуру; тип ткани и размер образца; факт протечки/ разрушения тары) должны быть

задокументированы. Любые расхождения с установленным протоколом транспортировки (см.5.2) должны быть отражены в сопроводительном документе.

Должно быть проверено, соответствует ли образец информации в представленном сопроводительном документе.  В процедуру проверки следует включить проверку клинической информации (см. 5.1.1 и 5.1.3) об образце, сведений о госпитализации и/или о доноре/пациенте, имени пациента, даты рождения пациента.

6.2	Оценка непригодности образца и отбор пробы (проб)

Оценка и документирование непригодности образца и отбор пробы или проб из образца для дальнейшей работы должны выполняться под наблюдением берущего на себя ответственность патологоанатома, имеющего медицинскую квалификацию (например, сертифицированного комиссией), или им лично.

Могут действовать нормы локальных, национальных или региональных, нормативных документов. Факторы, влияющие на выбор пробы (проб) для исследования белка.

- Выбор подходящих частей образца для молекулярных и гистологических исследований, а также для возможных дальнейших исследовательских целей должен производиться патологоанатомом, имеющим медицинскую квалификацию (например, сертифицированным комиссией), что гарантирует, что отбор пробы для исследования белка не приведёт к невозможности гистологического анализа. Для молекулярного исследования следует выбирать подходящие части ткани, что означает, что следует по возможности не использовать части, которые потенциально могут сделать молекулярное исследование невозможным - например, те, в которых наблюдается кровотечение или некроз.

Примечание — Отбор подходящих частей образцов также может осуществляться вне лаборатории, например, в операционной, - если это допускают локальные регламенты (см. 5.1.4).

При макроскопическом исследовании операционного материала до и/или после заморозки следует проверить представленную клиническую информацию (см. 5.1.2 и 5.1.3) об образце (к примеру тип, размер, учётный номер), номер истории болезни пациента или данные о доноре, имя пациента, его дату рождения и тип ткани. Должно быть соответствующим образом составлено описание операционного материала и всех результатов исследований, удовлетворяющее рекомендациям и указаниям соответствующих организаций здравоохранения и отражающее клиническую информацию и возникающие вопросы. Должно указано из какого органа или ткани был взят материал, при необходимости разрешается могло бы быть сделано описание края резекции и важные сведения о других областях, которые могут быть необходимы и полезны при последующем проведении микроскопической оценки; могли бы быть сделаны фотографии. Репрезентативные пробы от первичного образца для гистологического исследования должны браться при макроскопическом исследовании в соответствии с конкретными рекомендациями и указаниями соответствующих организаций здравоохранения.

Примечание — Данная оценка или документирование может производиться также и вне лаборатории, например, в операционной.

- В случае, если для образца ткани, взятого из трупа, не требуется постановка гистологического диагноза, могло бы быть проведено документирование этого образца, а также оценка, взятие и документирование проб не только патологоанатомом, но и другим квалифицированным специалистом.

- Если постановка диагноза для образца, который планируется заморозить, требуется, выбранная часть образца  должна быть подвергнута заморозке (см.  6.3) в подходящей морозильной среде Использование той или иной морозильной среды  должно быть задокументировано. Замороженные срезы должны оцениваться имеющим медицинскую квалификацию (например, сертифицированным комиссией) патологоанатомом. Для определения или выделения тех или иных клеточных особенностей заболевания рекомендуется применять микродиссекцию ткани.

6.3	Заморозка образца или пробы (проб)

6.3.1 Заморозка образца или пробы (проб) должна быть проведена немедленно после забора. Следует выбрать наиболее оптимальный метод заморозки (см. 6.3.2) для образца или пробы в соответствии с планами на дальнейшее их использование и эксплуатационным режимом.

Пробирка должна быть маркирована до её предварительного охлаждения.

    - Ниже описаны три возможные процедуры заморозки.

а) Мгновенная заморозка [12]: Этому методу следует отдавать предпочтение, так как он обеспечивает наилучшую степень сохранности морфологии материала в замороженных образцах ткани. Изопентан (C5H12, также известен как метилбутан или 2-метилбутан) для использования в процедуре быстрой заморозки должен быть охлаждён предварительно до температуры от ≤ минус 80 °C до > минус 160 °C. Предварительное охлаждение может проводиться с помощью жидкого азота (минус 196 °C), сухого льда (минус 80 °C), с помощью морозильных камер, обеспечивающих охлаждение до минус 80 °C, или специальных морозильных аппаратов, поддерживающих температуру изопентана на отметке ≤ минус 80 °C, с функцией контроля скорости охлаждения или без неё. Изопентан должен быть охлаждён в пробирке или другой таре (например, стеклянной мензурке), устойчивой к большим и резким перепадам температуры. Объём предварительно охлаждённого изопентана должен быть как минимум в 10 раз больше объёма образца или пробы. Для быстрой заморозки образец ткани должен быть целиком погружен в предварительно охлаждённый изопентан.

После заморозки образец ткани должен быть помещён в предназначенную для него предварительно охлаждённую подписанную криопробирку.  Пробирка должна быть закрыта в соответствии с инструкцией изготовителя. Когда в нижней части пробирки становится видно осадок ткани, изопентан следует заменить на новый.

Изопентан — чрезвычайно летучая и легковоспламеняющаяся при комнатной температуре и давлении жидкость. В связи с этим следует обеспечить в лаборатории хорошую вентиляцию. Изопентан в пробирке следует охладить.

b) 	Быстрая заморозка: Ткань должна быть заморожена на предварительно охлаждённой металлической пластине или в металлической ёмкости, размещённой на поверхности жидкого азота или на сухом льду. Поверхность металла должна быть предварительно охлаждена до температуры от ≤ минус 80 °C до > минус 196 °C. Металлическая пластина или ёмкость может быть закреплена с помощью подходящего штатива и зажима. Также проба может быть заморожена прямо в жидком азоте, или даже в подписанной и закрытой пробирке для хранения, помещённой в жидкий азот или сухой лёд. Однако, медленная заморозка может вызвать разрушение мембран клеток в образце из-за увеличения концентрации солей и образования кристаллов, что может серьезно повлиять на структуры тканей и органов. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, следует очистить ёмкость или пластину между замороженными пробами.

Примечание —	Для заморозки в жидком азоте характерно возникновение эффекта Лейденфроста [13], вызванного кипением жидкого азота вокруг ткани, имеющей относительно высокую температуру. Это затрудняет передачу теплоты от пробы к жидкому азоту; ещё больше передача теплоты затруднена, если проба помещена в подписанный флакон.

c) 	Получение замороженных срезов: Если необходима заморозка тканей для быстрой диагностики замороженных срезов, Ткань следует транспортировать в лабораторию свежей, немедленно. Выбранная часть образца должна быть заморожена на специализированных металлических решетках, которые устанавливаются на криостат в подходящей морозильной среде. Использование той или иной морозильной среды должно быть задокументировано. Металлическая решётка, на которой располагается ткань, и морозильная среда замораживаются посредством погружения металла в жидкий азот или сухой лёд до тех пор, пока ткань не будет заморожена. После получения замороженных срезов рекомендуется удалить остатки с металлической сетки, не допуская оттаивания, и поместить на  длительное хранение в предварительно охлаждённую пробирку.

Примечание — Известно, что использование замораживающей среды  может отрицательно сказываться на качестве масс-спектрометрии белков: разделительная колонка может стать менее отчётливой.

6.3.3 Действия во, во время и после процедуры заморозки должны выполняться в соответствии со следующим алгоритмом:

a) 	задокументировать процедуру заморозки (например, заморозка в жидком азоте;  мгновенное заморозка в изопентане, охлажденном жидким азотом или сухим льдом; заморозка в подходящей морозильной среде; заморозка с контролируемой скоростью охлаждения);

b) 	задокументировать время и дату заморозки (временной лаг равен промежутку времени между взятием из тела до замораживания образца или пробы);

c) 	убедиться до заморозки, что размер ткани пробы, которую требуется заморозить, соответствует размеру выбранной криопробирки, поскольку размер ткани определяет размер тары; в связи с этим рекомендуется, чтобы образец/проба не превышал 1 см в одном измерении;

d) 	выбрать для хранения пробы/образца в замороженном виде тару:

1)  тара должна иметь достаточный объём для хранения образца или пробы данного размера;

2) тара должна быть сертифицирована для использования при температуре хранения;

3)  тара должна надёжно закрываться, лучше всего закручивающейся крышкой; тара с откидной крышкой использоваться не должна;

Примечание —	Тара может взорваться при взятии образца или пробы при хранении в жидком азоте.

4) тара должно быть такой, чтобы маркировка на ней сохранялась в условиях хранения в заморозке;

e) 	маркировка должна соответствовать данным условиям хранения в заморозке;

Примечание — Подходящими видами маркировки являются, например, самоклеящиеся этикетки, рукописная маркировка, радиочастотная идентификация (RFID), предварительно маркированная тара, которые была верифицирована для использования по такому назначению.

f) 	маркировка тары должна обеспечивать возможность отслеживать образца и пробы надлежащим образом.

Следовательно, маркировка тары должна содержать следующий минимум информации:

1) информацию о доноре/пациенте, у которого был взят образец; уникальный учётный номер образца/пробы и дату, когда он/она была взята; эта информация может быть оформлена в виде кода (уникального для каждого образца/пробы);

2) основные сведения о, например, типе ткани, состоянии ткани - поражена (например, опухолью) или нет — в случае, если система отслеживания проб не может отразить эту информацию при идентификации образца или пробы, использованного в 6.3.3 f) 1);

3) уникальный учётный номер каждой тары [может быть включён в 6.3.3 f) 1)];

g) документацию типов, количества и описание образце (образцах) или пробы (проб).

Следует учитывать, что при некоторых заболеваниях, таких как опухоли, молекулярные особенности могли бы неодинаково наблюдаться во всём образце ткани. Из-за этого важно, чтобы часть пробы ткани, используемой для молекулярного исследования, оценивалась имеющим медицинскую квалификацию (например, сертифицированным комиссией) патологоанатомом. В связи с этим следует отразить в документации, какой аспект заболевания фактически наблюдается в образце ткани, используемом для молекулярного исследования (например, различные молекулярные механизмы могут быть задействованы в центре или на периферии опухолевой ткани, также опухоли могут состоять из областей, для которых оценка дифференцировки варьируется).

6.4	Требования к хранению

Должна поддерживаться постоянная температура ≤ минус 70 °C. Следует внедрить и использовать системы мониторинга и контроля.

Морозильные камеры или емкости с жидким азотом должны иметь систему оповещения об изменении температуры.

Во время извлечения образца (образцов) или пробы (проб) могли бы возникать значительные колебания температуры.  В связи с этим время извлечения следует сокращать настолько, насколько возможно, чтобы избежать оттаивания проб.

Происходящие изменения температуры, которые могут привести к случайному оттаиванию образца (образцов) или пробы (проб), предназначенных для обработки или дальнейшего хранения, должны быть задокументированы.

Следует предусмотреть резервные криохранилища.

Расположение хранения, температура хранения, время и дата изъятия из системы хранения любых образцов или проб должны быть задокументированы.

6.5	Выделение общего белка

6.5.1	Общие положения

Гистологическую характеристику клеточного состава и патологических изменений образца или пробы следует выполнять (например, на срезах, окрашенных гематоксилином) в соответствии с признанной на международном уровне гистопатологической классификацией (например, классификация опухолей ВОЗ/МАИР [14]).  Если образец или проба используется для молекулярной диагностики, фракция клеток-мишеней должна быть оценена до выделения белка. Количество клеток-мишеней должно быть достаточным для проведения исследования. Если образец или проба используется не для диагностики, а, например, для изучения, рекомендуется использовать аналогичный подход.

Не должно допускаться оттаивание образца или пробы до их гомогенной дисперсии в лизирующем буфере, содержащем вещества, ингибирующие разложение или модификацию белков, таких как ингибиторы протеаз, киназ или фосфатаз. Образец или пробу следует тщательно измельчить или нарезать на мелкие части в замороженном состоянии и тщательно диспергировать в лизирующем буфере, содержащем вышеупомянутые ингибирующие вещества. По этой причине последующая гомогенизация замороженного образца или пробы в лизирующем буфере должна быть проведена сразу после помещения ткани в лизирующий буфер.

Если обработанный образец или проба содержит морозильную среду, то это должно быть задокументировано.

Все инструменты — например, пинцет, — используемые в работе с замороженной пробой для её гомогенизации, криосреза или переноса в буфер для лизиса, должны быть очищены, чтобы минимизировать загрязнение протеазой, киназой или фосфатазой, а также следует охлаждить их перед использованием как минимум до температуры минус 20 ° C. Гистологи должны быть в перчатках. Соответствующие части микротома, включая многоразовое лезвие, должны очищаться после изготовления срезов каждого замороженного образца ткани/пробы. Следует рассмотреть возможность использования новых одноразовых лезвий на микротоме, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Если есть сомнения в правильной идентификации образца или пробы, должна

быть проведена верификация идентификации.

Выделение белка является ключевым этапом диагностического рабочего процесса, которому должно быть уделено особое внимание во время валидации всего рабочего процесса.

6.5.2	Использование коммерческих комплектов

При использовании коммерческих наборов, предназначенных для выделения белка из замороженных тканей, должны соблюдаться инструкции производителя по их использованию.

6.5.3	Использование собственных протоколов лабораторий

6.5.3.1 Если коммерческий набор используется не в соответствии с его назначением, но валидирован для использования в целях, определённых пользователем, инструкции должны быть написаны и использованы.

6.5.3.2 Если лаборатория использует свой собственный протокол, отличающийся от протокола производителя коммерческого набора, то должна быть проведена валидация в целях подтверждения, что он пригоден для этой цели, и должны быть написаны и применяться инструкции.

Использование продуктов разных производителей может привести к ухудшению результатов, т.к. эти продукты могли бы быть несовместимы. Следует использовать такие продукты вместе для диагностического тестирования только в том случае, если компоненты совместимы и проведена валидация их совместной работы.

6.6	Количественная и качественная оценка выделенных белков

Количественную и качественную оценку белка следует проводить в соответствии с указаниями производителя диагностического набора, или, если таковые отсутствуют, в соответствии с общепринятыми физическими, химическими или биохимическими методиками (например, вестерн-блоттинг, [15], метод Бредфорда[16]), и/или в соответствии с подходящими методами контроля в процессе исследования.

Такие методы, применяемые для определения чистоты и целостности могли бы включать в себя один или несколько следующих методов, в зависимости от конкретного исследования:

a)	электрофорез лаурилсульфата натрия в полиакриламидном геле (SDS–PAGE) и окраска в кумасси синий или серебрянный;

b)	капиллярный электрофорез;

c)	масс-спектрометрия;

d)	Вестерн-блоттинг (например, бета-актин).

Определение общей концентрации белка могло бы включать один или несколько следующих методов, в зависимости от конкретного обследования:

a)	метод Бредфорда;

b)	метод с бицинхониновой кислотой (BCA);

c)	Метод Лоури.

6.7	Хранение выделенного общего белка

Следует соблюдать инструкции по хранению выделенного белка, указанные поставщиком конкретного набора для выделения РНК. Если инструкции организации, проводящей исследование, являются более строгими, они должны соблюдаться.

Если нет инструкций от поставщика набора для выделения белка и если не используются собственные валидированные процедуры выделения белка лаборатории, следует немедленно произвести анализ выделенных белков. Если анализ белка не может быть проанализирован без промедления, лаборатория должна иметь верифицированные процедуры хранения выделенного белка.

Примечание — Хранение на водном льду в течение короткого периода времени (то есть 2 ч) может быть допустимо при определенных обстоятельствах.

Длительное хранение (то есть в течение нескольких лет) следует осуществлять при температуре ≤ минус 70 °C.

Для длительного хранения следует брать аликвоты выделенного белка, чтобы избежать повторного замораживания и оттаивания. Аликвоты не следует дополнительно разбавлять, чтобы избежать снижения стабильности белка. Избегайте более двух циклов замораживания и оттаивания, вместо этого используйте аликвоты. Липофизированные белки могут храниться в течение нескольких лет при 4 ° С или  минус 20 °С.

Примечание — На стабильность белка влияют многие факторы, включая пройденные циклы замораживания и оттаивания, уровень pH, концентрацию белка, солевой режим и другие. Оптимальные условия для хранения конкретных белков могут резличаться для разных белков.

Следует избегать непреднамеренной лиофильной сушки выделенного белка во время длительного хранения, возникающей из-за испарения воды, так как белок может разлагаться, а восстановление из ёмкости для хранения может быть трудным или даже невозможным.  Поэтому во избежание испарения воды при длительном хранении следует использовать соответствующие емкости для хранения, такие как криопробирки, тип ёмкости для хранения и крышки следует задокументировать.

Для долгосрочного хранения следует утвердить валидированный регламент выбора и уникальной маркировки сосуда для хранения выделенного белка или полученных из него аликвот.

Должна быть обеспечена возможность отслеживания, например, с помощью считываемых RFID, 1D- или 2D-штрихкодов или предварительно напечатанных емкостей для хранения с уникальными кодами, предоставленными производителями, подходящими для низких температур хранения.

Приложение А

(нормативное)

Количественное исследование белка, демонстрирующее изменение количества белков во время критического хранения)

А.1 Введение

Фосфорилирование и дефосфорилирование являются ключевыми механизмами внутри- и межклеточной передачи сигнала и отражают статус активации клетки. Определение специфических профилей фосфопротеинов необходимо для разработки целенаправленной терапии, борящейся с нарушениями в системе сигнальных путей у больных раком. Тем не менее, имеющиеся знания о влиянии факторов, предшествующих исследованию, таких как время, прошедшее до замораживания ткани, на изменения белка и фосфопротеина очень ограничены.

Результаты данного исследования дают представление о различиях, возникающих у пациентов, а также колебаниях белковых и фосфопротеиновых профилей в клинических пробах тканей во время процесса подготовки. Как будет показано ниже, результаты данной экспериментальной работы, используя в качестве примеров ткани кишечника и печени человека, ясно показывают, что существует необходимость стандартизировать сбор замороженных тканей и последующее выделение и хранение белков и фосфопротеинов перед количественным анализом. Стандартизация должна подразумевать отражение в документации длительности некритического и критического хранения. Хотя как результаты, полученные для некритического хранения, не приведены здесь (см. Дополнительную литературу), данные, показанные здесь, указывают, что продолжительность критического хранения влияет на белковые профили.  Таким образом, существует риск того, что из-за различий в продолжительности некритического и критического хранения и других параметров процесса подготовки результаты исследования могли бы стать ненадежными, а значимые биомаркеры для лечения пациентов могли бы быть пропущены или неверно истолкованы.

А.2 Пример

А2.1 Общие положения

В эксперименте использовались ткань кишечника и печени человека для оценки  с учётом временной динамики влияния длительного критического хранения на количество белков и фосфопротеинов в образцах да заморозки. Результаты показали, что количество белка и фосфопротеина изменилось до стабилизации тканей путем заморозки.

Эти изменения были различны у разных пациентов и в случае разных типов ткани. Например, усиление экспрессии фосфо-p42/44 митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) в образцах кишечника наблюдалась у одних пациентов и не наблюдалась у других. Эти выраженные различия у разных пациентов препятствовали установлению в группе пациентов общих тенденций повышения или снижения экспрессии большинства белков. Однако количество некоторых белков, таких как цитокератин 18, значительно изменялось после резекции в пробах у большинства пациентов в сравнении с исходным индивидуальным уровнем И напротив, было установлено, что количество глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH) и β-актина стабильно в течение длительного периода критического хранения

А2.2 Методика эксперимента

А2.2.1 Общие положения

Ткани кишечника и печени человека собирали в разных больницах, применяя  один рабочий процесс. Время между перевязкой сосуда (t1) и хирургичекой резекцией (t2) определяется как некритическое хранение (1). Время между хирургической резекцией и заморозкой, обычно время транспортировки (2) в патолоанотомическую лабораторию определяется как критическое хранение (4). В целях изучения влияния временной динамики, в ходе эксперимента заморозка производилась с задержкой (3); в момент t3 был изготовлен образец сравнения на пробах, хранившихся в камере влажности при комнатной температуре, далее в разные моменты времени (от t4 до t8) образцы замораживались после отложенного в рамках эксперимента критического хранения (5).

1 — некритическое хранение; 2 — транспортировка; 3 — время, на которое была отложена заморозка в рамках эксперимента; 4 — критическое хранение; 5 — отложенное в рамках эксперимента критическое хранение; 6 — отложенное в рамках эксперимента критическое хранение;

7 — молекулярный анализ; t — время ; t0 — начало операции; t1 — лигирование сосуда; t2 — хирургическая резекция; t3 — заморозка образца сравнения; t4 — заморозка образца 1; t5 — заморозка образца 2; t6 — заморозка образца 3; t7 — заморозка образца 4; t8 — заморозка образца 5

Рисунок A.1 — Краткий обзор процедуры взятия ткани

А.2.2.2Ткани

Чтобы изучить влияние продолжнительности критического хранения на количество белка и фосфопротеина, в ходе плановых хирургических процедур были взяты незлокачественные образцы кишечника и печени человека. Образцы были доставлены при комнатной температуре в Институт патологии для дальнейшей работы. Каждый образец был разделен на пробы размером минимум 5 мм × 5 мм × 5 мм, которые были подвергнуты процедуре мгновенной заморозки в жидком азоте. Образец сравнения был заморожен немедленно по прибытии в лабораторию патологии.  (Рисунок  A.1, t3). Все остальные пробы хранили во влажной камере при комнатной температуре в течение 30 - 360 мин, имитируя в рамках эксперимента задержку до заморозки (см. Рисунок A.1).

А2.2.3 Белковый анализ

Как соответствующие цели способы анализа количества отдельных белков и некоторых фосфорилированных белков применялись противофазный белковый чип (RPPA) и вестерн-блоттинг.  Использованные антитела перечислены в Таблица A.1.

Таблица A.1 — Антитела, использованныедля анализа с использованием RPPA и вестерн-блоттинга

| Белок (n = 23) | Вид лабораторного животного | Раствор |
| --- | --- | --- |
| Phospho-PTEN (Ser380) | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| PTEN | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Phospho-Akt (Ser473) | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Akt | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Примечание — Расшифровка использованных аббревиатур: кр (кролик), мш (мышь), BSA (альбумин бычьей сыворотки), TBST (трис-буферный солевой раствор с 0,1 % полисорбата-20). |  |  |

| Белок (n = 23) | Вид лабораторного животного | Раствор |
| --- | --- | --- |
| Phospho-GSK-3beta (Ser9) | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| GSK-3beta | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| p44/42 MAPK | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| p38 MAPK | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Phospho-Stat3 (Ser727) | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Stat3 | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Phospho-NF-kappaB p65 (Ser536) | кр | 1:500/TBST |
| NF-kappaB p65 | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| FAK | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| c-Fos | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Расщепляющая каспаза-3 | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| E-кадгерин | мш | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Egr-1 | кр | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| HIF-1 альфа | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| Hsp70 | кр | 1:500/5 % BSA/TBST |
| β-актин | мш | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| GAPDH | мш | 1:1 000/5 % BSA/TBST |
| Примечание — Расшифровка использованных аббревиатур: кр (кролик), мш (мышь), BSA (альбумин бычьей сыворотки), TBST (трис-буферный солевой раствор с 0,1 % полисорбата-20). |  |  |

##### A.2.3 Результаты

Чтобы исследовать влияние длительности критического хранения на белковые профили, образцы незлокачественной ткани человека (n = 11) были собраны во время плановых операций и доставлены в лабораторию патологии, где по их прибытии были начаты эксперименты с контролем временной динамики. После выделения белка  было проведено количественное исследование стабильности выбранных белков с помощью противофазного белкового чипа (RPPA) с 23 специфическими антителами, семь из которых направлен против фосфорилированных эпитопов, а один распознает расщепленный белок. Белки были отобраны на основе их потенциального участия в критических клеточных функциях или сигнальных путях, таких как клеточная структура, пролиферация и выживание, стрессовая реакция, гипоксия, апоптоз и адгезия. Предполагается, что, проанализировав расщепление белка и посттрансляционные модификации (фосфорилирование), можно надежно определить потенциальные колебания уровней белка и фосфопротеина во время хранения.

Х — время, в мин; Y — относительная средняя степень выраженности

###### Рисунок A.2 — Анализ белков и фосфопротеинов во время отсроченного в рамках эксперимента критического хранения

Рисунок A.2 демонстрирует степень выраженности сигнала трёх репрезентативных белков (phospho-p44/42-MAPK, GAPDH, β-актина). Изображённые графики типа «ящик с усами» показывают среднюю нормированную выраженность сигнала и процентили относительно образца сравнения (см. Figure A.1, t3), который принят за 1,0.

В случае Phospho-p44/42-MAPK (p-p44/42-MAPK) выражены изменения количества фосфопротеина во время критического хранения, тогда как количества GAPDH и β-актина не сильно изменялись во временной динамике в эксперименте.

##### A2.4 Дополнительная литература

Gündisch, S., Hauck, S., Sarioglu, H. et al. Изменчивость уровней белка и фосфопротеина в клинических образцах ткани на преаналитическом этапе. Journal of Proteome Research. 2012 Dec 7; 11(12):5748-62.

www.spidia.eu

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

- ISO Guide 30:1992, Terms and definitions used in connection with reference materials

- ISO 9000:2005, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

- ISO 15190, Medical laboratories — Requirements for safety

- ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

- ISO 17511:2003, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

- Jungblut P., Thiede B., Zimny-arndt U. Resolution power of

two-dimensional electrophoresis and identification of proteins from gels.

Electrophoresis. 1996, 17 pp. 839–847

- Stolerman I.P. ed. Encyclopedia of Psychopharmacology. Springer-Verlag,

Berlin, Heidelberg, Germany, 2010

- Gűndisch S. HAUCK, S., SARIOGLU, H. et al. Variability of protein and phosphoprotein levels in clinical tissue specimens during the preanalytical phase. J. Proteome Res. 2012 Dec 7,  11 (12) pp. 5748–5762

- Espina V., Edmiston K.H., Heiby M. A portrait of tissue phosphoprotein stability in the clinical tissue procurement process. Mol. Cell. Proteomics. 2008 Oct, 7 (10) pp. 1998–2018

- Gűndisch S., Grundner-Culemann K., Wolff C. Delayed times to tissue fixation result in unpredictable global phosphoproteome changes. J. Proteome Res. 2013, 12 (10) pp. 4424–4434

- Condelli V., Lettini G., Patitucci G. Validation of vacuum-based refrigerated system for biobanking tissue preservation: analysis of cellular morphology, protein stability, and RNA quality. Biopreserv. Biobank. 2014, 12 (1) pp. 35–45

- Mager S.R., Oomen M.H., Morente M.M. Standard operating procedure for the 	collection of fresh frozen tissue samples. Eur. J. Cancer. 2007, 43 (5) pp. 828–834

- Gottfried B.S., Lee C.J., Bell K.J.  The Leidenfrost Phenomenon: Film Boiling of Liquid Droplets on a Flat Plate. Int. J. Heat Mass Transfer. 1966, 9 pp. 1167–1187

- WHO/IARC Classification of Tumours on. http://whobluebooks.iarc.fr/

- Gallagher SR 2010, Protein blotting: Immunoblotting, current protocols Essential Laboratory Techniques. 4:8.3.1-8.3.36. © 2010 by John Wiley and Sons, Inc.

- Olson BJ. SC., Markwell, J. Assays for determination of  protein  concentration.  Current protocols essential laboratory techniques, Unit 3.4, © 2010 by John Wiley and Sons, Inc., DOI: 10.1002/0471140864.ps0304s48.

| УДК 61.003.054:006.354 | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: in vitro, белок, профиль белка, виды белка, аналит |  |  |

)  Исследование выполнено проектом EU FP7 SPIDIA, финансированным Седьмой рамочной программой Европейского союза [FP7/2007-2013] по грантовому соглашению №222916. Для получения дополнительной информации см. www.spidia.eu.