| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 3826-1– 2020 (проект, 1 редакция) |

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови

и ее компонентов

Часть 1

Стандартные контейнеры

(ISO 3826-1:2019, Plastics collapsible containers for human blood and blood

components —  Part 1: Conventional containers, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3826-1:2019 «Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 1. Стандартные контейнеры» (ISO 3826-1:2019 «Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 1: Conventional containers», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины, определения, обозначения и сокращения	2

4 Размеры	2

5 Дизайн	3

5.1 Общая информация	3

5.2 Содержание воздуха	3

5.3 Опорожнение под давлением	3

5.4 Опытные образцы	3

5.5 Скорость сбора	3

5.6 Трубка (и) для сбора и передачи	5

5.7 Игла для взятия крови	6

5.8 Выходной порт (ы)	6

5.9 Подвеска	7

6 Требования	7

6.1 Общая информация	7

6.2 Физические требования	7

6.2.1 Условия производства	7

6.2.2 Стерилизация	8

6.2.3 Прозрачность	8

6.2.4 Окраска	8

6.2.5 Термостойкость	8

6.2.6 Подача водяного пара	8

6.2.7 Устойчивость к утечкам	8

6.2.8. Частичное загрязнение	9

6.3 Химические требования	9

6.3.1 Требования к контейнеру или листовому материалу для обшивки	9

6.3.2 Требования к испытательной жидкости	9

6.4 Биологические требования	10

6.4.1 Общая информация	10

6.4.2 Непроницаемость для микроорганизмов	10

6.4.3 Совместимость	10

7 Упаковка	11

8 Маркировка	11

8.1 Общая информация	11

8.2 Этикетка на пластиковом контейнере	11

8.3 Этикетка на упаковке	12

8.4 Этикетка на транспортной коробке	12

8.5 Требования к маркировке	12

9 Антикоагулянт и / или раствор-консервант	13

Приложение А (нормативное) Химические испытания	14

Приложение B (нормативное) Физические испытания	20

Приложение C (нормативное) Биологические испытания	22

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	25

Библиография	26

Введение

Предполагается, что производители или поставщики пластиковых контейнеров в конфиденциальном порядке раскрывают контролирующим органам, по их просьбе, полную информацию о пластиковом материале (материалах) и компонентах материалов и методах их изготовления, подробности изготовления пластмассовых контейнеров, включая химические наименования и количества любых добавок, независимо от того, включены ли они изготовителями пластмассовых контейнеров или присутствуют в сырье, а также полную информацию о любых использованных добавках.

Универсальное истощение лейкоцитов является обязательным в разных странах. Настоящий документ считается базовым в рамках других стандартов, которые включают в себя технические инновации.

Требования в данном документе предназначены для того, чтобы:

а) убедиться, что качество крови и ее компонентов поддерживается на должном высоком уровне,

б) сделать возможным эффективный и безопасный сбор, идентификацию, хранение, разделение и переливание содержимого, уделяя особое внимание снижению или минимизации рисков, возникающих в результате

- загрязнения, в частности микробиологического загрязнения,

- воздушной эмболии,

- ошибки в идентификации пластиковых контейнеров и любых репрезентативных образцов содержимого,

- взаимодействия между пластиковым контейнером и его содержимым,

в) обеспечить функциональную совместимость при использовании в сочетании с комплектами для переливания, как указано в ИСО 1135-4 или ИСО 1135-5,

г) обеспечить упаковку с соответствующей устойчивостью к поломке и износу.

национальный стандарт Российской федерации

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови

и ее компонентов

Часть 1

Стандартные контейнеры

Plastics collapsible containers for human blood and blood

components — Part 1: Conventional containers

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

В данном документе определяются требования, в том числе требования к рабочим характеристикам, для пластиковых складных, невентилируемых, стерильных контейнеров (известных как пластиковые контейнеры), укомплектованных выходным отверстием (отверстиями) для сборной трубки, встроенной иглой и опциональной транспортировочной трубкой (трубками), для сбора, хранения, обработки, транспортировки, разделения и введения крови и ее компонентов. Пластиковые контейнеры могут содержать растворы антикоагулянтов и / или консервантов, в зависимости от предполагаемого применения.

Настоящий документ также применим к нескольким единицам пластиковых контейнеров, например, двойным, тройным или четвертным.

Если не указано иное, все испытания, указанные в данном документе, применяются к пластиковому контейнеру, подготовленному для использования.

Данный документ не применим к пластиковым контейнерам со встроенным фильтром.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, что некоторые из них или все их содержание составляют требования настоящего документа. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

ISO 1135-4, Transfusion equipment for medical use — Part 4: Transfusion sets for single use, gravity feed (Оборудование для переливания крови для медицинских целей. Часть 4. Наборы для переливания крови одноразового применения, гравитационная подача)

ISO 1135-5, Transfusion equipment for medical use — Part 5: Transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus (Оборудование для переливания крови для медицинских целей. Часть 5. Наборы для переливания крови одноразовые с устройством для инфузии под давлением)

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификация и методы испытаний)

ISO 10993-4, Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 4. Выбор испытаний на взаимодействие с кровью)

ISO 10993-5, Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность в лабораторных условиях)

ISO 10993-10, Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 10. Испытания на раздражение и сенсибилизацию кожи)

ISO 10993-11, Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 11. Испытания на системную токсичность)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями.

Терминологические базы данных ИСО и МЭК доступны по следующим интернет-адресам:

- электронная платформа ИСО с функцией онлайн-просмотра терминов по адресу: http://www.iso.org/obp;

- электронная база МЭК Electropedia по адресу: http://www.electropedia.org/.

3.1 пластиковый контейнер (plastics container): Мешок из пластикового материала, в комплекте с коллекторной трубкой и иглой, портом (портами) и, где это применимо, антикоагулянтом, консервирующими растворами, переносной трубкой (трубками), а также соответствующим контейнером (контейнерами)

3.2 срок годности (shelf life): <Медицинское устройство> период между датой стерилизации и сроком годности пластикового складного контейнера для хранения крови человека и ее компонентов, после которого пластиковый контейнер не должен использоваться в целях сбора

3.3 защитное покрытие (shetting): Пластмассовый материал, предназначенный для производства порожних контейнеров

[ИСТОЧНИК: ИСО 15747: 2018, 3.12]

3.4 контейнер для сырья (raw container): Пустой контейнер, который еще не был стерилизован и не имеет идентификации

[ИСТОЧНИК: ИСО 15747: 2018, 3.11]

3.5 порожний контейнер (empty container): Контейнер для сырья с идентификацией, который пригоден для приема и хранения жидкостей, где это применимо, и будет использоваться в целях проведения испытаний

[ИСТОЧНИК: ИСО 15747: 2018, 3.3, изменен – фраза «и введение раствора для инъекций» заменена на «жидкостей, где это применимо и будет использоваться для в целях проведения испытаний».]

3.6 манометр давления (gauge pressure): Давление, нулевое относительно местного атмосферного давления

Примечание 1 к записи: Внутреннее манометрическое давление контейнера:

- положительное, когда давление в баллоне превышает атмосферное давление, и

- отрицательное, когда контейнер подвергается всасыванию.

[ИСТОЧНИК: ИСО 15747: 2018, 3.4]

4 Размеры

Рисунок 1 иллюстрирует компоненты пластикового контейнера. Значения размеров, показанных на рисунке 1, являются обязательными и составляют часть требований настоящего документа; размеры, указанные в таблице 1, приведены только для ознакомления.

5 Дизайн

5.1 Общая информация

Конструкция и изготовление пластикового контейнера должны обеспечивать безопасный и удобный сбор, хранение, обработку, транспортировку, отделение и введение цельной крови и ее компонентов. Пластиковый контейнер должен обеспечивать сбор крови и приготовление плазменных или центрифугированных или ресуспензированных клеточных компонентов с минимальной опасностью загрязнения микроорганизмами. Пластмассовый контейнер должен быть функционально совместим с комплектом для переливания, указанным в ИСО 1135-4 или ИСО 1135-5. Его конструкция должна также обеспечить возможность его использования в чашке центрифуги.

5.2 Содержание воздуха

5.2.1 Общий объем воздуха, содержащегося в системе пластиковых контейнеров, деленный на количество контейнеров, не должен превышать 15 мл.

Примечание – Стандартные системы пластиковых контейнеров описаны в ИСО 3826-3.

5.2.2 При использовании в соответствии с инструкциями изготовителя пластиковый контейнер должен наполняться кровью без попадания воздуха.

5.3 Опорожнение под давлением

Пластмассовый контейнер, когда он заполнен объемом воды при температуре (23 ± 5) ° C, равной его номинальной вместимости, и подключен к комплекту для переливания, как указано в ИСО 1135-4 или ИСО 1135-5, вставленном в выходной порт (см. 5.8), должен опустошаться без визуальной утечки (см. 6.2.7) в течение 2 минут при постепенном сжатии между двумя плитами до манометрического давления 50 кПа.

5.4 Опытные образцы

Пластмассовый контейнер должен быть сконструирован таким образом, чтобы можно было взять пробные образцы безошибочной идентичности для проведения анализов крови в центре крови без проникновения в закрытую систему пластикового контейнера. Это может быть достигнуто, например, путем использования безошибочной системы нумерации труб.

Система для внутривенных инфузий должна быть спроектирована таким образом, чтобы можно было зачистить трубку до 5 раз с помощью устройства для зачистки труб и, если это применимо, не удалить существующую систему нумерации при соблюдении инструкции по применению пластиковых контейнеров, касающейся зачистки труб.

5.5 Скорость сбора

Пластмассовый контейнер должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог наполняться до своей номинальной вместимости менее чем за 8 минут при испытаниях в соответствии с B.2.

Размеры в миллиметрах

Ключевые слова

1 защита от несанкционированного вскрытия

2 трубка для передачи

3 средства закрытия (по выбору)

4 выходной порт

5 трубка для сбора

6 отрывная линия защитного приспособления

7 область маркировки

8 защитный колпачок

9 игла для взятия крови

10 игольная втулка

11 проушины

12 прокалываемые не перепломбируемые торцевые крышки

13 боковые прорези

а Длина ≥ 200 мм, внутренний диаметр ≥ 2,7 мм, толщина стенки ≥ 0,5 мм.

б Длина ≥ 800 мм, если используется для гравитационного сбора, внутренний диаметр ≥ 2,7 мм, толщина стенки ≥ 0,5 мм.

в Внешний вид.

г Поперечное сечение.

Примечание – см. Таблицу 1 для уточнения размеров.

Рисунок 1 - Схематическое изображение пластикового контейнера

Таблица 1 - Размеры пластиковых контейнеров, области маркировки и номинальная вместимость

Размеры в миллиметрах

| Номинальная вместимость мл | Внутренняя ширина w1 | Внутренняя высота h1 | Размер области маркировки w2 ± 5 h2 ± 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 75 | 120 | 60 | 85 |
| 250 | 120 | 130 | 90 | 85 |
| 400 | 120 | 170 | 105 | 105 |
| 500/600 | 120 | 185 | 105 | 105 |

5.6 Трубка (и) для сбора и передачи

5.6.1. Пластиковый контейнер может быть снабжен одной или несколькими трубками для сбора или передачи, чтобы обеспечить сбор и разделение крови и ее компонентов.

Если имеется пробирка для транспортировки и, если необходимо, чтобы избежать непредвиденного потока между контейнерами, она должна быть оснащена устройством, которое сначала действует как уплотнение, а затем, при открытии, обеспечивает свободный поток компонентов крови.

5.6.2 Трубки должны герметично закрываться и не разрушаться при нормальном использовании.

5.6.3 Пластиковый контейнер, герметичный и наполненный водой до своей номинальной вместимости, а трубки, соединенные с пластиковым контейнером, должны образовывать герметичное, плотное, не допускающее утечек соединение (см. 6.2.7), которое будет выдерживать растягивающее усилие 20 Н прикладывают к трубке в течение 15 сек. Растягивающая нагрузка применяется под прямым углом к ​​краю стыка и вдоль продольной оси плоскости пластикового контейнера при температуре (23 ± 2) ° C.

Утечек в соединении быть не должно, и пластиковый контейнер также должен соответствовать требованиям, указанным в 6.2.7.

5.6.4 При визуальном осмотре трубки не должны иметь трещин, пузырей, перегибов или других дефектов.

5.6.5 Требования к стерильному соединению пробирки для транспортировки. Конструкция трубки должна обеспечивать эффективный перенос крови и ее компонентов между упаковками. Конструкция должна также позволять соединение труб, поставляемых одним производителем или от разных производителей, с использованием устройства для стерильной сварки труб. Как правило, это позволяет подключать отдельные вспомогательные пакеты при подготовке компонентов крови с помощью «вторичного процесса». Сварочные аппараты для стерильной трубки соединяют два ее противоположных конца, сохраняя при этом путь циркуляции стерильной жидкости.

Производители устройств для сварки стерильных трубок обычно указывают приемлемые размеры трубки (внешний и / или внутренний диаметр и толщину стенки) для использования на своем оборудовании. Производители пакетов для крови должны указать в своей документации на продукцию материал, его внутренний и внешний диаметры, а также толщину стенок всех своих трубок, чтобы службы переливания крови могли оценить их пригодность для сварки.

Если служба переливания крови желает сварить пробирки с различными характеристиками, перед продолжением следует провести валидацию. Протокол предоставляется (см. Б.5) в качестве минимального требования в рамках подобных проверок (см. также ссылку [5]).

5.7 Игла для взятия крови

Игла для взятия крови должна быть неотъемлемой частью трубки для сбора и закрыта защитным колпачком. Защитный колпачок должен предотвращать вытекание раствора антикоагулянта и / или консерванта из пластикового контейнера во время хранения, должен обеспечивать стерильность пути прохождения жидкости и должен легко сниматься. Защитный колпачок должен быть защищен от несанкционированного доступа и изготовлен таким образом, чтобы либо его невозможно было заменить, либо любая попытка манипулирования им была очевидной.

Внутренняя и внешняя поверхности иглы для взятия крови должны быть чистыми и гладкими. Скос иглы должен быть острым и свободным от выступов, неровностей и зазубрин.

Соединение между иглой для взятия крови и втулкой иглы должно выдерживать статическое растягивающее (тяговое) усилие и сжимающее (толкающее) усилие 20 Н в течение 15 секунд вдоль продольной оси.

Соединение между втулкой иглы и подсоединенной трубкой должно выдерживать статическое растягивающее усилие 20 Н в течение 15 секунд вдоль продольной оси.

Игла для взятия крови может содержать устройство защиты от укола иглой в соответствии с ИСО 3826-3.

5.8 Выходной порт (ы)

5.8.1 Пластиковый контейнер должен быть снабжен одним или несколькими выпускными отверстиями для введения крови и tt компонентов через набор для переливания. Порт (ы), который должен иметь прокалываемую неразрывную перегородку порта закрытия, расположенную (14 + 1 / -2) мм от верхней части порта, должен позволять подключение комплекта для переливания крови с устройством для прокалывания крышки в соответствии с ИСО 1135 -4 и 1135-5 без утечек (см. 6.2.7) при установке или во время использования, включая опорожнение под давлением (см. 5.3). Перед прокалыванием крышки выпускное отверстие должно быть плотно закрыто прошивным устройством. При использовании в соответствии с инструкциями изготовителя прошивное устройство не должно повредить пленку пластикового контейнера при установке.

Примечание – Размеры прокалывающего устройства можно найти в ИСО 1135-4 и ИСО 1135-5.

При проектировании выходного порта для обеспечения хорошей совместимости с устройствами для прокалывания торцевых крышек изготовителям следует избегать использования очень жестких трубок. Следует также избегать тонкостенных труб (< 1 мм), так как они имеют тенденцию скручиваться и разрушаться при вставке.

5.8.2 Каждый выпускной порт должен быть снабжен герметичным, защищенным от несанкционированного доступа проектором для поддержания стерильности внутренней поверхности.

5.8.3 Если в отверстие пакета для крови вставлено устройство для прокалывания крышки, соответствующее ИСО 1135-4 или ИСО 1135-5, оно должно выдерживать статическое усилие натяжения 15 Н в течение 15 секунд и должно оставаться на месте.

Должна быть предусмотрена возможность прокалывания точки вставки с помощью прошивного устройства, соответствующего ИСО 1135-4 или ИСО 1135-5.

Эталонный спайк описан в ИСО 15747: 2018, Приложение Г (металлическое исполнение).

Пимечание В стандарте ИСО/ТК 23128 [16] приведена общая процедура для метода испытания усилия вставки спайка.

5.8.4. При испытании в соответствии с 5.3 соединение между устройством для прокалывания торцевой крышки и отверстием пакета для крови не должно иметь видимых признаков утечки (см. 6.2.7).

5.9 Подвеска

У пластикового контейнера должны быть соответствующие средства подвеса или позиционирования (см., например, проушины на рисунке 1), которые не мешают использованию пластикового контейнера во время сбора, хранения, обработки, транспортировки и применения. Средства для подвешивания или позиционирования пустого контейнера должны выдерживать растягивающее усилие 20 Н, приложенное вдоль продольной оси выпускного (ых) порта (ов), в течение 60 мин при температуре (23 ± 2) ° С без разрушения.

6 Требования

6.1 Общая информация

Пластмассовый контейнер должен быть прозрачным, практически бесцветным (см. 6.2.4), гибким, стерильным, непирогенным, биологически безопасным (см. 6.4) и не хрупким в условиях использования (см. 6.2.5). Он должен быть совместим с содержимым при нормальных условиях хранения. Пластмассовый контейнер должен отвечать требованиям для заключительной стерилизации и не должен прилипать во время стерилизации и хранения в течение действия всего срока годности при температуре не выше 40 ° C.

Пластмассовый контейнер должен быть биологически, химически и физически стабилен в отношении его содержимого в течение действия всего срока годности и не должен допускать проникновения микроорганизмов. Любые вещества, выщелоченные из пластикового контейнера с помощью содержащегося в нем раствора антикоагулянта и / или консерванта, крови и ее компонентов в результате химического взаимодействия или физического растворения, должны находиться в указанных пределах.

Во многих странах национальные фармакопеи определяют составы различных пластмассовых материалов, таких как гибкий ПВХ с различными пластификаторами и другими пластмассовыми материалами, в то время как правительственные нормативные акты или стандарты могут детализировать подходящие тесты для оценки химических или физических взаимодействий.

6.2 Физические требования

6.2.1 Условия производства

Все процессы, связанные с изготовлением, сборкой и хранением пластикового контейнера, должны выполняться в чистых и гигиенических условиях. Все возможные меры предосторожности должны приниматься на всех этапах, чтобы снизить риск случайного загрязнения микроорганизмами или инородными веществами.

6.2.2 Стерилизация

6.2.2.1 Пластмассовый контейнер должен быть стерилизован с помощью пара или любым другим утвержденным методом.

6.2.2.2 Используемый метод стерилизации не должен отрицательно влиять на материалы или содержимое, а также не должен вызывать какого-либо ослабления и ухудшения сварных швов в пластиковом материале, а также каких-либо существенных изменений в форме пластикового контейнера.

6.2.2.3 Производитель должен иметь возможность представить доказательства эффективности фактически используемого процесса стерилизации. При необходимости положительный контроль для проверки эффективности стерилизации должен быть включен в каждую партию стерилизации.

6.2.3 Прозрачность

При испытании, как указано в B.1, опалесценция суспензии должна быть ощутимой при просмотре через пластиковый контейнер по сравнению с аналогичным пластиковым контейнером, заполненным водой.

6.2.4 Окраска

Материал контейнера для стерилизованной пластмассы не должен быть окрашен до такой степени, чтобы это могло каким-либо образом негативно повлиять на оценку цвета крови.

6.2.5 Термостойкость

Данное требование относится в первую очередь к пакетам для замораживания плазмой.

Пластмассовый контейнер, наполненный водой до половины своей номинальной вместимости, как указано в ИСО 3696, должен выдерживать медленное замораживание и хранение при -80 ° C в течение 24 часов, с последующим погружением в воду при (37 ± 2) °C на 60 мин и возврат к температуре (23 ± 2) °С. Пластмассовый контейнер должен соответствовать требованиям 5.6.3, 5.9, 6.2.7 и 6.2.8. Пластиковые контейнеры, предназначенные для замораживания или облучения, должны быть утверждены для этих конкретных применений.

Инструкции по применению должны указывать, предназначен ли пластиковый контейнер для замораживания или облучения. Если используется раствор хладагента, пластиковый контейнер может быть заключен в защитный пакет, чтобы избежать прямого контакта между раствором хладагента и пластиковым контейнером.

6.2.6 Подача водяного пара

Пластмассовый контейнер без переупаковки должен быть заполнен водой до номинальной емкости, как указано в ИСО 3696, запечатан и маркирован, что подтверждает его готовность к использованию. Затем пластмассовый контейнер должен храниться в течение 42 дней при температуре (4 ± 2) °C без потери массовой доли более чем 2% воды из раствора.

Хранение определенных компонентов крови, таких как концентраты тромбоцитов, может потребовать определенных скоростей газообмена для кислорода и углекислого газа.

6.2.7 Устойчивость к утечкам

При заполнении до номинальной емкости водой, как указано в ИСО 3696, и герметичной упаковке пластиковый контейнер не должен давать течей в условиях центрифугирования при 5000 г при 37 ° C в течение 10 минут. Затем пластиковый контейнер сжимают между двумя пластинами до избыточного давления 50 кПа при (23 ± 2) ° С в течение 10 минут. При визуальном осмотре утечки не обнаружено.

Для контейнеров из гибкого поли (винилхлорида) (ПВХ) оба испытания следует повторить при температуре 4 ° C. Пластиковые контейнеры, которые обычно центрифугируют без заполнения раствором, должны подвергаться тем же условиям центрифугирования, как указано выше, без дополнительного наполнения раствором. После этого пластиковый контейнер должен выдерживать манометрическое давление 50 кПа после наполнения до его номинальной вместимости.

Когда пластиковый контейнер заполнен раствором антикоагулянта, таким как раствор ACD или другие растворы с аналогичным pH (кислотностью), можно обнаружить утечку, прижав пластиковый контейнер к листам голубой лакмусовой бумаги и наблюдая за появлением розовых пятен на бумаге. Для растворов с другим показателем pH можно использовать тот же метод с соответствующим индикатором. Могут использоваться альтернативные методы по крайней мере с такой же степенью чувствительности.

6.2.8. Частичное загрязнение

Пластиковые контейнеры должны быть изготовлены таким образом, чтобы загрязнение частицами было минимальным.

При проведении испытания, как описано в B.4, канал для жидкости внутри пластикового контейнера должен быть свободен от видимых частиц.

Можно использовать ограничения и процедуры испытаний, указанные в фармакопеях, например, те, которые указаны в Европейской фармакопее для парентеральных растворов.

6.3 Химические требования

6.3.1 Требования к контейнеру или листовому материалу для обшивки

Защитное покрытие должно соответствовать требованиям, указанным в соответствующих фармакопеях. Это может быть проверено альтернативным способом, как описано в Таблице 2.

Таблица 2 - Зажигание остатков для полиолефинов и ПВХ

| Испытание | Пластиковый материал | Максимальное допустимое количество осадков | Проводится испытание, указанное в |
| --- | --- | --- | --- |
| Остатки при сжигании | Полиолефины | 0,5 мг/г | A.2 |
|  | ПВХ, содержащие пластифицирующие добавки | 1 мг/г |  |

6.3.2 Требования к испытательной жидкости

Пределы, указанные в таблице 3, не должны превышаться при проведении соответствующих испытаний экстракта, полученного в соответствии с приложением А.

Таблица 3 - Химические ограничения на экстракты из пластикового контейнера

| Характеристика | Максимальное допустимое значение | Метод испытания указан в |
| --- | --- | --- |
| Окисляемые компоненты | 1,5 мл | A.4.1 |
| Аммоний | 0,8 мг/л | A.4.2 |
| Хлорид-ионы (Cl–) | 4 мг/л | A.4.3 |
| Металлы: Ba, Cr, Cu, Pb, Sn, Cd, Al | Для каждого металла: 1 мг/л Для каждого металла: 0,1 мг/л 0,05 мг/л | A.4.4.1 |
| Тяжелые металлы | 2 мг/л | A.4.4.2 |
| Кислотность или щелочность | 0,4 мл раствора гидроксида натрия, с (NaOH) = 0,01 моль/л или 0,8 мл соляной кислоты, с (HCl) = 0,01 моль/л | A.4.5 |
| Остаток при испарении | 5 мг или 50 мг/л | A.4.6 |
| Опалесценция | Слегка опалесцирующий, но не более выраженный, чем у эталонной суспензии | A.4.7 |
| Окрашивание | Окрашивание отсутствует | A.4.8 |
| УФ-поглощение | В диапазоне от 230 до 360 нм 0,25 для пластиковых контейнеров с номинальной емкостью ≤ 100 мл и 0,2 для пластиковых контейнеров с номинальной емкостью> 100 мл | A.4.9 |
| Извлекаемый пластификатор, например ди (2-этилгексил) фталат (ДЭГФ)a | 15 мг/100 мл | A.4.10 |
| a Только для гибкого ПВХ, содержащего ДЭГФ. |  |  |

Материалы, используемые при изготовлении пластиковых контейнеров для крови человека и ее компонентов, должны быть тщательно подобраны таким образом, чтобы минимизировать риски, возникающие в результате вымывания химических компонентов в продукт. Особое внимание должно быть уделено токсичности используемых материалов и биологической совместимости пластикового контейнера с продуктом.

Примечание – Национальные фармакопеи имеют монографии по пластиковым материалам, в которых указаны состав и предел содержания различных компонентов, а также пределы содержания металлов, таких как Ba, Pb, Cd, Sn, Cr и т.д., а также мономеры винилхлорида, если применимо.

6.4 Биологические требования

6.4.1 Общая информация

Пластмассовый контейнер не должен отрицательно влиять на терапевтическую эффективность крови и ее компонентов, и не должен выделять вещества, которые могут проявлять чрезмерные токсические, цитотоксические, бактериостатические, бактерицидные, пирогенные или гемолитические реакции.

Стандартные испытания биологической безопасности приведены в серии ИСО 10993.

6.4.2 Непроницаемость для микроорганизмов

Пластмассовый контейнер должен быть непроницаемым для микроорганизмов при испытаниях, как указано в C.3.

6.4.3 Совместимость

При проведении испытаний, как указано в C.4, C.5 и C.6, пластмассовые контейнеры не должны выделять в раствор антикоагулянта / консерванта и / или кровь либо ее компоненты какие-либо вещества в таких количествах, чтобы они имели пирогенный, токсичный, или гемолитический эффект.

7 Упаковка

7.1 Требования, изложенные в пунктах 7.2–7.6, относятся к пластиковому контейнеру в его герметичной упаковке.

7.2 Срок годности (см. 3.2) пластикового контейнера должен быть установлен производителем на основании данных об устойчивости. При содержании раствора антикоагулянта и / или консерванта контейнер должен иметь срок годности, не превышающий время, в течение которого потери воды из контейнера равны массовой доле 5% при определенных условиях хранения температуры и влажности.

7.3 Материалы верхней упаковки или любая обработка ее внутренней поверхности не должны ни взаимодействовать с пластиком контейнера или его содержимым, ни поддерживать рост плесени. Если используются химические фунгициды, должны быть предоставлены доказательства того, что не было вредного проникновения или воздействия на пластиковый контейнер и его содержимое.

7.4. Переупаковка должна быть запечатана таким образом, чтобы ее можно было вскрыть и предотвратить вскрытие или повторное закрытие, не показывая признаков того, что пломба была разрушена.

7.5. Упаковка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять повреждениям в условиях нормальной эксплуатации и применения.

7.6. Пластиковый контейнер и компоненты должны быть размещены в верхней упаковке таким образом, чтобы сводить к минимуму изгиб трубки для сбора и пробирки для транспортировки и приобрести остаточный прогиб

8 Маркировка

8.1 Общая информация

Маркировка должна включать требования, указанные в 8.2-8.5. Если используются графические символы, обратитесь к ИСО 3826-2 и ИСО 15223-1.

Примечание – Европейская директива по медицинским приборам (93/42/EEC с изменениями от 2007/47/EC) требует маркировки медицинских изделий, содержащих фталаты (эфир фталиевой кислоты) (см. Европейские нормы 15986).

В некоторых случаях добавление информации штрих-кода [например, может потребоваться ISBT 128 (Стандарт для этикетирования крови и ее продуктов) от Международного совета по унификации автоматизации службы крови (ICCBBA)] на этикетке пластикового контейнера и других уровнях упаковки.

В некоторых случаях добавление штрих-кодов для медицинских устройств требуется Международным форумом органов регистрации медицинских изделий (IMDRF) [например, может потребоваться уникальная идентификация изделия (УИИ)] на уровнях упаковки.

8.2 Этикетка на пластиковом контейнере

Этикетка должна, если возможно и там, где это применимо, содержать, по крайней мере, информацию, указанную в подпунктах от а) до и). Однако, если доступное пространство для этикеток слишком мало для этой цели, допустимо указывать информацию о пунктах е), ж) и h) в инструкциях по применению, а не на этикетке:

а) имя и адрес производителя и / или имя и адрес ответственного поставщика;

б) описание содержимого и целевое назначение;

в) характер, состав и объем (в миллилитрах) или масса (в граммах) раствора антикоагулянта и / или консерванта либо любого другого введенного материала, а также объем (в миллилитрах) или масса (в граммах) крови и ее компонентов крови до сбора;

г) утверждение, определяющее условия стерильности и непирогенности;

д) код продукта и обозначение партии;

е) инструкция о том, что контейнер предназначен только для одноразового использования;

ж) инструкция с указанием не использовать пластиковый контейнер, если имеются какие-либо видимые признаки порчи;

з) инструкция, с указанием исключить сброс давления;

и) ссылка на инструкцию по применению пластикового контейнера.

При необходимости этикетка может также содержать информацию, касающуюся даты, после которой контейнер не должен использоваться в целях сбора крови.

8.3 Этикетка на упаковке

Этикетка на упаковке должна содержать как минимум следующую информацию:

а) имя и адрес производителя и / или имя и адрес ответственного поставщика;

б) описание содержания;

в) код товара и обозначение лота;

г) срок годности;

д) инструкция, указывающая, что пластиковый контейнер не должен использоваться более чем через n) дней после извлечения из упаковки.

Если используется прозрачный верхний пакет, вся информация, требуемая согласно 8.2 и 8.3, должна появиться на этикетке пластикового контейнера. В случае системы, содержащей несколько пластиковых контейнеров, маркируется только первый видимый пакет с кровью с датой истечения срока годности и указанием на то, что пластиковый контейнер не должен использоваться более чем через n1) дней после извлечения из упаковки.

8.4 Этикетка на транспортной коробке

Этикетка, которая должна быть видна при палитре, должна содержать как минимум следующую информацию:

а) имя и адрес производителя и / или имя и адрес ответственного поставщика;

б) описание содержания;

в) код товара и обозначение лота;

г) срок годности;

д) если транзитный контейнер функционирует как переупаковка, инструкция, указывает, что пластмассовый контейнер не должен использоваться более чем через n1) дней после извлечения из переупаковки;

е) условия хранения.

8.5 Требования к маркировке

Этикетка на пластиковом контейнере должна быть следующей:

а) соответствующая область этикетки должна быть предназначена для информации, связанной с изготовителем и пользователем пластикового контейнера;

Примечание – Область маркировки предназначена для записей производителя и области меток, которая предназначена для записей или чрезмерной маркировки при заполнении пластикового контейнера кровью.

б) если оставить часть пластикового контейнера видимой и свободной от маркировки, содержимое можно адекватно осмотреть визуально;

в) отсутствует диффузия отпечатка с этикетки в материал пластикового контейнера;

г) печать на этикетке остается разборчивой во время использования;

д) любой клей, используемый на этикетке, не должен поддерживать рост плесени, и должны быть предоставлены доказательства того, что он не оказал вредного воздействия на пластиковый контейнер и его содержимое;

е) маркировка должна включать признаки несанкционированного вскрытия, помогающие указать на наличие подделки (например, деформированная, разорванная этикетка или невозможность повторного прикрепления);

ж) при испытаниях в соответствии с B.3 этикетка (и) не должна отделяться от пластиковых контейнеров после контакта с водой. Печать на этикетке или на пластиковом контейнере должна оставаться разборчивой.

9 Антикоагулянт и / или раствор-консервант

Качество раствора антикоагулянта и / или консерванта, если таковой имеется, должно соответствовать применимым требованиям (например, требованиям национальной фармакопеи).

Приложение А

(нормативное)

Химические испытания

А.1 Общая информация

Взять материалы для тестирования крови и контактных веществ с производными крови из готовых, стерилизованных и, при необходимости, опорожненных пластиковых контейнеров, т.е. в том состоянии, в котором они будут использоваться для процедур переливания, сбора, отделения и введения, включая пластиковый лист, используемый для сборного пакета, и пластиковые трубки, используемые для пробирок для сбора, транспортировки, а также любых частей, вступающих в контакт с кровью и ее компонентами.

А.2 Определение остатка при воспламенении

Взвесить от 1,00 до 2,00 г материала (мелкими кусочками), который предварительно зажигали, охлаждали и взвешивали, в подходящем плавильном тигеле. Нагреть с 100 °С до 105 °С в течение 1 часа. Затем зажечь до (550 ± 25) °С. Дать остыть в эксикаторе и взвесить. Повторить зажигание, пока не будет достигнута постоянная масса. Рассчитать массу остатка при прокаливании на грамм исходного материала.

Могут быть использованы эквивалентные методы, описанные в фармакопеях.

А.3 Подготовка испытательной жидкости

Заполнить пустой контейнер дважды до номинальной емкости водой для инъекций, встряхивать в течение примерно 1 минуты, а затем опустошить. После слива воды для полоскания заполнить пустой контейнер до номинального объема водой для инъекций. Затем сжать контейнер так, чтобы оставшийся воздух вышел из него, а затем закрыть. Извлечь контейнер в течение как минимум 30 минут в насыщенном паре под давлением при (121 ± 2) °C. Использовать 250 мл воды для выполнения инъекций в качестве сравнительной жидкости (пустой образец). Время нагрева и охлаждения не входит в требование соблюдения времени цикла, составляющего 30 минут.

При необходимости извлечение может быть выполнено на кусках листового материала или контейнера для сырья. Использовать кусочки с общей площадью поверхности 1500 см2, которая включает в себя обе стороны пластикового листа. Дважды промыть данный материал 100 мл воды, предназначенной для выполнения инъекций, и утилизировать воду после использования. Слить мелкие частицы, покрыть их 250 мл воды для инъекций и экстрагировать в течение 30 мин насыщенным паром под давлением при (121 ± 2) °C. В качестве жидкости для сравнения (пустой образец) обработать воду для инъекций таким же образом.

Испытания на листах защитного покрытия возможны только в том случае, если пластиковый материал является однородным. Ламинированный лист должен быть сначала преобразован в эквивалентный контейнер для выборочного испытания внутренней поверхности.

Если контейнер не предназначен для стерилизации при температуре, по меньшей мере, 121 °C, то в качестве альтернативы экстракцию можно проводить при (100 ± 2) °C в течение 2 часов или при (70 ± 2) °C в течение срока. (24 ± 2) ч, и в этом случае выбранная температура не должна быть ниже той, при которой производится стерилизация контейнера.

Если раствор, полученный в результате экстракции одного контейнера или одного образца защитного покрытия, имеет недостаточный объем для проведения всех необходимых испытаний, растворы от двух или более экстракций могут быть объединены для получения составного раствора для проведения испытаний. Если к контейнеру должны применяться альтернативные способы стерилизации, отличные от термической стерилизации, например для γ-облучения, оксида этилена или электронного луча используются стерилизованные контейнеры для приготовления исследуемой жидкости.

А.4 Испытания

А.4.1 Определение окисляемых компонентов

Кипятить в течение 3 мин 20,0 мл испытуемой жидкости с 20,0 мл раствора перманганата калия [c (KMnO4) = 0,002 моль/л] и 1,0 мл серной кислоты [c (H2SO4) = 1 моль/л]. Добавить 1,0 г йодида калия и титровать раствор тиосульфатом натрия [c (Na2S2O3) = 0,01 моль/л] до светло-коричневого цвета. Затем добавить пять капель раствора крахмала и титровать до получения бесцветной жидкости.

Рассчитать расход раствора перманганата калия [c (KMnO4) = 0,002 моль/л] для исследуемой жидкости и воды, служащей в качестве сравнительной жидкости. Разница между двумя значениями не должна превышать 1,5 мл.

А.4.2 Определение аммиака

Сделать 10 мл тестовой жидкости щелочной, добавив 2 мл едкого натра [c (NaOH) = 1 моль/л], разбавить дистиллированной водой до 15 мл, а затем добавить 0,3 мл реагента Несслера).

Одновременно готовить сравнительный раствор, внося щелочные 8 мл стандартного раствора аммония [ρ (NH+4) = 1 мг / л], добавляя 2 мл едкого натра [c (NaOH) = 1 моль/л], разбавляя дистиллированной водой до 15 мл, а затем 0,3 мл реагента Несслера.

Через 30 секунд исследовать раствор, который не должен быть более насыщенного желтого цвета, чем сравнительный раствор.

А.4.3 Определение хлорид-ионов

Добавить 0,3 мл раствора нитрата серебра [c (AgNO3) = 0,1 моль/л] к 0,15 мл разбавленной азотной кислоты. Добавить полученный раствор в 15 мл экстракта.

Подготовить эталонный раствор тем же способом, используя 12 мл стандартного раствора хлорида (5 мг Cl– на литр) и 3 мл воды.

Встряхнуть смесь. Через 2 мин раствор, приготовленный с использованием экстракта, не должен быть более мутным, чем эталонный раствор. Избегать воздействия раствора на прямой дневной свет.

А.4.4 Определение металлов

А.4.4.1 Тяжелые металлы, связанные с Pb2 +

Металлы Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Sn и Al определяются методом атомно-спектрометрического анализа. Предел обнаружения с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) может быть повышен путем концентрирования исследуемой жидкости выпариванием в соответствии с A.3, и в этом случае добавляют 2,5 мл раствора соляной кислоты [ρ (HCl) = 10 г / л] до 250 мл тестовой жидкости.

А.4.4.2 Альтернативные методы испытаний на тяжелые металлы

Химическое определение общего содержания тяжелых металлов может быть использовано вместо атомно-спектрометрического определения металлов в исследуемой жидкости согласно A.3.

1,2 мл тиоацетамидного реагента добавляют к 12 мл испытуемой жидкости и 2 мл буферного раствора ацетата аммония (рН = 3,5) и сразу же перемешивают.

Приготовить сравнительный раствор тем же способом, используя 10 мл раствора свинца [ρ (Pb2+) = 2 мг/л] и добавив 2 мл исследуемой жидкости. Через 2 мин исследовать раствор; он не должен быть более глубокого коричневого оттенка, чем сравнительный раствор.

А.4.5 Определение кислотности или щелочности

После добавления двух капель раствора фенолфталеина 10 мл испытуемой жидкости не должны окрашиваться в красный цвет. Однако при добавлении менее 0,4 мл едкого натра [с (NaOH) = 0,01 моль/л] должна иметь место красная окраска. После добавления 0,8 мл соляной кислоты [c (HCl) = 0,01 мол /л] данная окраска должна снова исчезнуть. При добавлении пяти капель раствора метилового красного раствор должен быть оранжево-красного цвета.

А.4.6 Определение остатка от испарения

Выпарить 100 мл тестируемой жидкости на водяной бане и высушить при 105 ° С до постоянной массы.

А.4.7 Определение мутности и степени опалесценции

А.4.7.1 Общая информация

Используя идентичные пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла с плоским основанием и внутренним диаметром от 15 до 25 мм, сравнить исследуемую жидкость с контрольной свежеприготовленной суспензией, как описано ниже. Глубина слоя составляет 40 мм. Сравнить растворы при рассеянном дневном свете через 5 минут после приготовления контрольной суспензии, рассматривая их вертикально на черном фоне. Рассеяние света должно быть таким, чтобы контрольную суспензию 1 можно было легко отличить от воды, а контрольную суспензию 2 легко отличить от контрольной суспензии 1.

А.4.7.2 Реагенты

А.4.7.2.1 Раствор гидразинсульфата

Растворить 1 г гидразинсульфата в воде и разбавить до 100 мл. Дать настояться от 4 до 6 часов.

А.4.7.2.2 Раствор гексаметилентетрамина

Растворить 2,5 г гексаметилентетрамина в 25 мл воды в стеклянной колбе объемом 100 мл.

А.4.7.2.3 Первичная опалесцирующая суспензия

Добавить к раствору гексаметилентетрамина (А.4.7.2.2) 25 мл раствора гидразинсульфата (А.4.7.2.1). Смешать и оставить на 24 часа.

Данная суспензия стабильна в течение 2 месяцев при условии, что она хранится в стеклянной таре без дефектов поверхности. Суспензия не должна прилипать к стеклу и должна быть хорошо перемешана перед использованием.

A.4.7.2.4 Стандарт опалесценции

Разбавить 15 мл первичной опалесцирующей суспензии (А.4.7.2.3) до 1000 мл водой.

Данная суспензия должна быть свежеприготовленной и храниться не более 24 часов.

А.4.7.2.5 Эталонные суспензии

Подготовить эталонные суспензии в соответствии с таблицей А.1. Смешать и встряхнуть перед использованием.

Таблица A.1 - Эталонные суспензии

Объемы в миллилитрах

| Эталонная суспензия | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартная опалесценция, объем | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Вода, объем | 95 | 90 | 70 | 50 |

А.4.7.3 Результаты

А.4.7.3.1 Жидкость считается прозрачной, если ее чистота такая же, как у воды или используемого растворителя, при исследовании в условиях, описанных выше, или если ее опалесценция не более выражена, чем у эталонной суспензии 1.

А.4.7.3.2 Жидкость считается слегка опалесцирующей, если ее опалесценция является более выраженной, чем описано в А.4.7.3.1, но не более выраженной, чем у эталонной суспензии 2.

А.4.7.3.3 Жидкость считается опалесцирующей, если ее опалесценция является более выраженной, чем описано в А.4.7.3.2, но не более выраженной, чем у эталонной суспензии 3.

А.4.7.3.4 Жидкость является крайне опалесцирующей, если ее опалесценция более выражена, чем описано в А.4.7.3.3, но не более выраженной, чем у эталонной суспензии 4.

А.4.8 Определение степени окраски

A.4.8.1 Общая информация

Проверка степени окрашивания жидкостей в диапазоне коричнево-желто-красного должна проводиться одним из двух методов, указанных в А.4.8.2 и А.4.8.3.

А.4.8.2 Метод 1

Используя совмещенные пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла, имеющего внутренний диаметр 12 мм, сравнить 2 мл исследуемой жидкости с 2 мл воды. Сравнить цвета при рассеянном дневном свете, рассматривая их горизонтально на белом фоне.

А.4.8.3 Метод 2

Используя соответствующие пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла, имеющего внутренний диаметр 16 мм, сравнить 10 мл исследуемой жидкости с 10 мл воды. Осмотреть столбик жидкости вниз по вертикальной оси трубки при рассеянном дневном свете на белом фоне.

А.4.8.4 Результаты

Жидкость считается бесцветной, если она выглядит как вода при исследовании в условиях, указанных в рамках метода 1 или 2.

А.4.9 Определение УФ-поглощения

Определить степень УФ-поглощения экстракта в кювете с внутренним световым путем 1 см от заготовки. Поглощение определяется в диапазоне от 230 нм до 360 нм.

А.4.10 Определение пластификатора в качестве экстрагируемого ди (2-этилгексил) фталата (ДЭГФ)

Примечание – Данное определение применяется только к гибкому ПВХ, содержащему ДЭГФ.

А.4.10.1 Реагенты

А.4.10.1.1 Этанол, объемная доля φ в диапазоне от 95,1% до 96,6%, плотность ρ в диапазоне от 0,805 0 г/мл до 0,812 3 г/мл.

А.4.10.1.2 Экстракционный растворитель, этанол: смесь воды, плотность ρ от 0,937 3 г/мл до 0,937 8 г/мл, как определено пикнометром.

А.4.10.1.3 Ди (2-этилгексил) фталат (C24H38O4), бесцветная маслянистая жидкость, не растворимая в воде, растворимая в органических растворителях; плотность ρ в диапазоне от 0,982 г/мл до 0,986 г/мл, показатель преломления при 20 ° C и n20D в диапазоне от 1,486 до 1,487.

А.4.10.2 Приготовление стандартных растворов

А.4.10.2.1 Раствор 1

Растворить 1 г ДЭГФ (A.4.10.1.3) в этаноле (A.4.10.1.1) и разбавить до 100 мл этанолом.

А.4.10.2.2 Раствор 2

Разбавить 10 мл раствора 1 (A.4.10.2.1) до 100 мл этанолом.

A.4.10.2.3 Стандартные решения от A до Д

а) Раствор А: Разбавить 20 мл раствора 2 (А.4.10.2.2) до 100 мл растворителем для экстракции (А.4.10.1.2) (содержание ДЭГФ: 20 мг/100 мл).

б) Раствор В. Разбавить 10 мл раствора от 2 до 100 мл растворителем для экстракции (содержание ДЭГФ: 10 мг/100 мл).

в) Раствор C: Разбавить 5 мл раствора от 2 до 100 мл растворителем для экстракции (содержание ДЭГФ: 5 мг/100 мл).

г) Раствор D: Разбавить 2 мл раствора от 2 до 100 мл растворителем для экстракции (содержание ДЭГФ: 2 мг/100 мл).

д) Раствор E: Разбавить 1 мл раствора от 2 до 100 мл растворителем для экстракции (содержание ДЭГФ: 1 мг/100 мл).

А.4.10.3 Калибровочные кривые

Измерить максимальную абсорбцию стандартных растворов (A.4.10.2.3) при 272 нм, используя экстракционный растворитель в качестве эталонного раствора, и построить кривую абсорбции в зависимости от концентрации ДЭГФ.

А.4.10.4 Процедура извлечения

Заполнить пустой пластиковый контейнер до половины номинальной емкости через сборную трубку объемом экстракционного растворителя, нагретого до 37 ° C. Полностью удалить воздух из пластикового контейнера и закрыть коллекторную трубку. Погрузить наполненный пластиковый контейнер в горизонтальное положение в водяную баню, поддерживаемую при (37 ± 1) ° C, на (60 ± 1) мин, не встряхивая. Снять пластиковый контейнер с водяной бани, осторожно перевернуть его 10 раз и перенести содержимое в стеклянную колбу.

Измерить максимальное поглощение при 272 нм, используя экстракционный растворитель в качестве эталонного раствора.

А.4.10.5 Результаты

Определить количество экстрагируемого ДЭГФ, сравнивая результат, полученный для пластмассового контейнера (см. A.4.10.4) с калибровочной кривой поглощения для стандартных растворов (см. A.4.10.3).

Приложение B

(нормативное)

Физические испытания

B.1 Испытание прозрачности

Заполнить пустой пластиковый контейнер до его номинальной емкости объемом первичной опалесцирующей суспензии (A.4.7.2.3), разбавленной до поглощения от 0,37 до 0,43 при 640 нм (коэффициент разбавления около 1:16), как измерено в кювете с внутренним световым путем 1 см.

B.2 Испытание на скорость сбора

Из резервуара, содержащего достаточное количество жидкости при (37 ± 2) °С, имеющего вязкость 3,4 × 10–6 м2/с при 37 °С и под давлением 9,3 кПа, дать пластиковому контейнеру заполниться при температуре (23 ± 2) °C через иглу для взятия крови, как указано в 5.7, в той же гидростатической плоскости, что и верхняя часть пакета.

Примечание – Подходящей жидкостью для использования в данном испытании является раствор глюкозы в воде (400 г/л).

B.3 Испытание на постоянство маркировки

Хранить пластиковый контейнер, заполненный до отказа и запечатанный, в течение 24 часов при температуре (4 ± 2) °C. Следовать данному первоначальному периоду хранения в течение 24 часов при температуре (−30 ± 5) °C. Затем погрузить пластиковый контейнер в водопроводную воду, поддерживаемую при температуре (37 ± 2) °С, на 1 час.

B.4 Испытание на загрязнение твердыми частицами

B.4.1 Осмотреть пластмассовые контейнеры, содержащие растворы антикоагулянтов и / или консервантов, как описано в B.4.3.

B.4.2 Заполнить в условиях чистой комнаты пустой пластиковый контейнер очищенной водой), который предварительно был отфильтрован через мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм. Использовать объем воды, соответствующий номинальной вместимости контейнера.

B.4.3. Проверить жидкость в пластиковом контейнере подходящим методом, который легко обнаружит видимые частицы.

B.5 Испытание на стерильное соединение труб

Установить и откалибровать «Стерильное сварочное устройство» (ССУ) и обучить пользователей перед началом работы.

Убедиться, что размеры труб соответствуют установленным допускам ССУ.

Выполнить стерильные соединения между сегментами 12 см для каждой комбинации труб, показанной в таблице B.1, в строгом соответствии с инструкциями производителя ССУ. Определить каждый шов индивидуально.

После завершения визуально осмотрите все сварные швы на наличие дефектов.

Опрессовать все сварные швы на герметичность, закрыв один конец трубы, а затем, применить манометрическое давление 50 кПа в течение 10 секунд к открытому концу трубы, при этом сварной шов погрузить под воду. Проверить наличие пузырьков воздуха на сварном шве. Дефекты не допускаются.

Измерить разрывную деформацию каждого сварного шва, растягивая отрезок трубы со скоростью 500 мм/мин с помощью универсального прибора для испытания на растяжение. Каждый сварной шов должен выдерживать минимум 40 Н при (23 ± 2) °C (см. также ссылку [5]).

Таблица B.1 - Матрица требуемых стерильных соединений и испытаний

| Содержание трубы | Сухое/сухое | Влажное/влажное | Сухое/влажное | Влажное/сухое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба X vs. труба Y | 5 образцов | 5 образцов | 10 образцов | 10 образцов |

Влажное состояние может быть достигнуто либо с помощью биологических жидкостей (например, плазмы), либо растворов антикоагулянтов / консервантов.

Приложение C

(нормативное)

Биологические испытания

C.1 Общая информация

Общие биологические тесты для медицинских устройств см. в серии ИСО 10993. Производители должны проводить соответствующие испытания, чтобы продемонстрировать биологическую совместимость со всеми применимыми частями ИСО 10993.

C.2 Приготовление тестовых растворов

C.2.1 Испытание жидкости I (полярный экстрагент)

Заполнить пустой пластиковый контейнер дважды до номинальной емкости водой, предназначенной для проведения инъекций, встряхивать в течение примерно 1 минуты, а затем опорожнить. После слива промывочной воды заполнить пустой контейнер достаточным количеством стерильного не содержащего эндотоксинов раствора хлорида натрия) [ρ (NaCl) = 9 г/л], чтобы отношение внутренней поверхности пустого контейнера, выражающееся в квадратных сантиметрах до объема раствора хлорида натрия, выраженного в миллилитрах, составляло не менее 6: 1. Затем сжать контейнер так, чтобы оставшийся воздух вышел из него, и закрыть. Если контейнер упакован в наружный пакет, извлечь его не менее (60 ± 12) мин в насыщенном паре под давлением при (121 ± 2) °C. Выполнять экстракцию на достаточном количестве контейнеров, чтобы было доступно как минимум приблизительно 250 мл экстракта. Смешать экстракты из отдельных контейнеров после их охлаждения. Обработать в колбе таким же образом 250 мл стерильного, не содержащего эндотоксинов изотонического раствора хлорида натрия в качестве жидкости для сравнения (пустой образец).

C.2.2 Испытание жидкости II (неполярный экстрагент)

Приготовить испытательную жидкость II таким же образом, как и испытательную жидкость I в соответствии с C.2.1, но

- высушить пустые контейнеры после промывки водой для инъекций при 50 ° C в течение 1 часа или до тех пор, пока влажность больше не будет определяться визуальным осмотром;

- использовать кунжутное масло для парентерального применения) или хлопковое масло) в качестве экстракционного агента;

- использовать кунжутное масло для парентерального применения5) или хлопковое масло 6) в качестве сравнительной жидкости в соответствии с используемыми экстракционными агентами;

- использовать неполярный экстрагент, упомянутый в конкретном биологическом тесте.

C.3 Испытание на непроницаемость для микроорганизмов

Заполнить пустые контейнеры до их номинальной вместимости в стерильных условиях питательной средой для культур, например, казеиново-соевую пептонную муку пептонного мясного бульона (CaSo). Погрузить контейнеры или их соответствующие части в суспензию (приблизительно 106 КОЕ/мл) заражающего организма (например, Bacillus atropheus, NCTC 10073) как минимум на 30 минут. Вынуть контейнеры из контрольной суспензии и промыть стерильной водой. Инкубировать контейнеры в течение, по крайней мере, 7 дней при температуре, подходящей для заражающего организма (например, 37 °C для Bacillus atropheus).

Контейнер, подготовленный таким же образом, и содержимое которого инокулируют 1 мл культуры заражающего организма, служит в качестве изделия для положительного контроля. Или же подготовить образец с положительным контролем, поставив под угрозу единицу, заполненную питательной средой. Это может быть достигнуто путем прокалывания конкретной области контейнера.

Изучить содержимое на предмет роста микробов. При положительном контроле должна быть выявлена мутность. Испытательные изделия не должны быть мутными.

C.4 Испытание на бактериальные эндотоксины

Провести испытания на бактериальные эндотоксины согласно соответствующей фармакопее.

C.5 Испытание на цитотоксичность

Провести тестирование на цитотоксичность в соответствии с ИСО 10993-5.

C.6 Испытание на гемолиз

C.6.1 Общая информация

См. также ИСО 10993-4.

C.6.2 Приготовление суспензии эритроцитов

Развести одну часть по объему свежеприготовленной крови человека, которая была антикоагулирована в соответствии с национальной фармакопеей, пятью объемными частями стерильного раствора хлорида натрия [ρ (NaCl) = 9 г/л] и центрифугировать в течение 5 минут в течение центрифуга на 1 500 г до 2 000 г. Аспирировать раствор супернатанта и повторить обработку эритроцитов в тех же условиях, и с тем же объемом раствора хлорида натрия.

Полученные таким образом эритроциты разбавляют стерильным раствором хлорида натрия в соотношении 1: 9 [ρ (NaCl) = 9 г/л]. Данную суспензию можно использовать не более 6 часов с учетом хранения при температуре (23 ± 2) °C.

C.6.3 Процедура

Выпаривать 125 мл испытуемой жидкости, приготовленной в соответствии с A.3, при температуре 100 ° C. Растворить остаток после выпаривания в 5 мл стерильного раствора хлорида натрия [ρ (NaCl) = 9 г/л], смешать с 1 мл суспензии эритроцитов и выдерживать в течение 20 мин при (37 ± 1) °С. Затем центрифугировать смесь в течение 5 минут при 1500–2000 г.

Готовят контрольный раствор одновременно в тех же условиях, но без добавления выпаренного остатка испытуемого раствора.

Измерить поглощение тестируемого раствора по сравнению с контрольным раствором при 540 нм в кювете с внутренним световым путем 1 см. Поглощающая способность испытуемого раствора не должна отличаться от поглощающей способности контрольного раствора более чем на 10%.

Летучие компоненты в тестовом растворе не могут быть обнаружены описанным тестом. Однако концентрация испытуемого раствора должна приводить к более высокой чувствительности теста.

C.7 Методы биологических испытаний

Методы биологических испытаний приведены в таблице C.1.

ИСО 10993-1 следует рассматривать как руководство при оценке биологической безопасности.

Таблица C.1 - Биологические методы испытаний

| Ссылка | Биологическое испытание | Метод испытания, рекомендуемый для использования |
| --- | --- | --- |
| C.7.1 | Взаимодействие с кровью | ИСО 10993-4a |
| C.7.2 | Цитотоксичность клеточной культуры | ИСО 10993-5 Фармакопея США, Биологические тесты на реактивность, в лабораторных условиях <87> |
| C.7.3 | Гемолиз | ИСО 10993-4 Европейская фармакопея (глава 3.2.3) |
| C.7.4 | Системная инъекция (острая токсичность) | ИСО 10993-11 Фармакопея США, тесты биологической реактивности, в естественных условиях <88> |
| C.7.5 | Аллергены | ИСО 10993-10 |
| C.7.6 | Внутрикожная инъекция (раздражение) | ИСО 10993-10 Фармакопея США, тесты биологической реактивности, в естественных условиях <88> |
| C.7.7 | Тестирование на пирогены | Европейская фармакопея (глава 2.6.8) Фармакопея США (общие тесты и анализ, <151>) Японская фармакопея (глава 4.04) |
| a Предлагаемый выбор теста на взаимодействие с кровью: уровень 1 - непрямое направление кровотока; уровень 2 - кровообращение. |  |  |

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3696:1987 ISO 10993-4:2002 ISO 10993-5:1999 ISO 10993-10:2002 ISO 10993-11:2006 | MOD IDT IDT IDT IDT | ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. Технические условия ГОСТ ISO 10993-4-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия (с Поправкой) ГОСТ ISO 10993-11-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия |
| Примечание– В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD – модифицированные стандарты; - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] European Pharmacopoeia (see http: //www .edqm .eu)

[2] United States Pharmacopeia, (see http: //www .usp .org)

[3] Japanese Pharmacopeia (see http: //www .pmda .go .jp/english/pharmacopoeia/index .html)

[4] EC GMP Good Manufacturing Practice (see https: //ec .europa .eu/health/documents/eudralex/vol -4 _de)

[5] Nightingale M.J., Lees B., Biset R., Mertens W., Use of a (proposed) standard protocol to validate Terumo TSCD-II connections between dissimilar blood bag tubing. Vox Sang. 2006, 91 pp. 241–269

[6] Nightingale M.J., Improving compatibility between blood packs and transfusion sets. Transfus. Med. 2006, 16 pp. 11–15

[7] Nightingale M.J., Leimbach R., An evaluation of proposed changes to International Standards for blood bags and transfusion sets to improve their compatibility. Transfus. Med. 2008, 18 pp. 281–286

[8] ICCBBA, ISBT 128 (see https: //www .iccbba .org/home/isbt -128 -basics/what -is -isbt -128)

[9] EN 15986, Symbol for use in the labelling of medical devices — Requirements for labelling of medical devices containing phthalates

[10] ISO 3826-2, Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets

[11] ISO 3826-3, Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 3: Blood bag systems with integrated features

[12] ISO 3826-4, Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features

[13] ISO 9626, Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices — Requirements and test methods

[14] ISO 10993 (all parts), Biological evaluation of medical devices

[15] ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements

[16] ISO/TS 23128), Medical devices — Transfusion set and blood bag compatibility test method

[17] DIN 13097-4, Hypodermic needles — Part 4: Point geometry, requirements and testing

[18] DIN 13097-5, Hypodermic needles — Part 5: Sockets, hubs and connections — Requirements and testing

[19] ISO 15747:2018, Plastic containers for intravenous injections

﻿

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: контейнеры для крови, игла для взятия крови, маркировка, стерильность |  |  |

Директор	__________	___________

Руководитель разработки	_____________

____________

) Если не требуется иное, например, по регламенту, n определяется производителем.

) См. например Европейская фармакопея.

) См. например, Европейскую фармакопею.

) См. ссылку [1].

) См. ссылку [1] и ссылку [2].

) См. ссылку [2].

) В стадии подготовки