| Федеральное агентство по техническому регулированию И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | национальныЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 3826-3– 2020 (проект, 1 редакция) |

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой

крови и ее компонентов

Часть 3

Системы упаковки крови со встроенными элементами

(ISO 3826-3:2006, Plastics collapsible containers for human blood and blood components

Part 3: Blood bag systems with integrated features, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2020

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 380 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы ин витро»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 	  	    	  20   г. №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3826-3:2006 «Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы упаковки крови со встроенными элементами» (ISO 3826-3:2006 «Plastics collapsible containers for human blood and blood components   Part 3: Blood bag systems with integrated features», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВеден впервые

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2020 – Все права сохраняются

 Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Предисловие	II

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	1

4 Размеры и обозначения	2

4.1 Размеры	2

4.2 Пример обозначения	2

5 Дизайн	4

5.1 Лейкоцитарный фильтр	4

5.2 Устройство для отбора проб перед сдачей крови	5

5.3 Верхний и нижний контейнер	5

5.4 Контейнер для хранения тромбоцитов	5

5.5 Устройство для защиты от укола иглой	6

5.6 Содержание воздуха	6

6 Требования	6

7 Упаковка	7

8 Маркировка	8

9 Антикоагулянт и / или раствор консерванта	10

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	11

Введение

В некоторых странах национальные фармакопеи или другие правительственные постановления имеют обязательную юридическую силу, и эти требования имеют приоритет над данной частью ИСО 3826.

Ожидается, что производители или поставщики пластиковых контейнеров сообщат национальному контрольному органу, по запросу в конфиденциальном порядке полную информацию о пластиковом материале (материалах) и компонентах материалов, а также методах их изготовления, подробности изготовления пластиковых контейнеров, включая химические наименования и количества любых добавок, независимо от того, включены ли они изготовителями пластиковых контейнеров или присутствуют в сырье, а также полную информацию о любых использованных добавках.

национальный стандарт Российской федерации

Контейнеры складные пластмассовые для человеческой

крови и ее компонентов

Часть 3

Системы упаковки крови со встроенными элементами

Plastics collapsible containers for human blood and blood components

Part 3: Blood bag systems with integrated features

Дата введения – 2020–__–__

1 Область применения

Данная часть ИСО 3826 устанавливает требования, в том числе требования к рабочим характеристикам, для интегрированных функций в пластиковых, разборных, невентилируемых, стерильных контейнерах (системы контейнеров для переливания крови). Системы контейнеров для переливания крови не обязательно должны содержать все встроенные функции, указанные в настоящем документе.

Встроенные функции относятся к:

⎯ лейкоцитарному фильтру;

⎯ устройству для отбора проб перед сдачей крови;

- верхнему и нижнему контейнеру для переливания крови;

- контейнеру для хранения тромбоцитов;

- устройству защиты от укола иглой.

В дополнение к ИСО 3826-1, который определяет требования к обычным контейнерам, данная часть ИСО 3826 устанавливает дополнительные требования к системам контейнеров для переливания крови, использующим несколько единиц. Эта часть ИСО 3826 не распространяется на автоматизированные системы сбора крови.

Если не указано иное, все испытания, указанные в данной части ИСО 3826, применяются к пластиковому контейнеру, подготовленному для использования. Используйте химические, физические и биологические испытания в соответствии с ИСО 3826-1, где это применимо.

Некоторые из символов, указанных в данной части ИСО 3826, могут быть пригодны для применения в других областях медицинской техники.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются обязательными для применения настоящего документа. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки).

ISO 3826-1:2003, Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 1: Conventional containers (Пластиковые складные контейнеры для крови человека и ее компонентов. Часть 1. Обычные контейнеры)

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ИСО 3826-1.

3.1 лейкоцитарный фильтр (leucocyte filter; LCF): Фильтр используется для уменьшения содержания лейкоцитов в крови или ее компонентах

3.2 устройство для отбора проб перед сдачей крови (pre-donation sampling device; PDS): Устройство, интегрированное в линию донорских пакетов для крови и предназначенное для отделения первого объема собранной донорской крови

Примечание  Устройство для отбора проб перед сдачей крови встроено в донорскую линию через Y-образный элемент, так что кровь может течь только в устройство для отбора проб перед сдачей крови или в специальный пакет, предназначенный для сбора крови.

3.3 верхний и нижний контейнер для переливания крови (top-and-bottom bag; TBB): Контейнер с верхним и нижним входами и выходами

Примечание  Верхний и нижний контейнер является частью системы с несколькими пакетами и предназначен для центрифугирования цельной крови с антикоагулянтом. После центрифугирования плазма отделяется через верх, а концентрат эритроцитов - через нижнее выходное отверстие контейнера.

3.4 контейнер для хранения тромбоцитов (platelet storage bag: PSB): Пакет, подходящий для надлежащего хранения терапевтической дозы концентратов тромбоцитов, полученных от одной или нескольких процедур сдачи крови

Примечание  Пакет для хранения тромбоцитов может стоять отдельно или быть частью системы контейнеров для переливания крови.

3.5 устройство защиты от укола иглой (needle stick protection device; NPD): Устройство, встроенное в линию донорских систем пакетов для переливания крови, содержащее донорскую иглу и предназначенное для предотвращения нежелательных уколов иглой после использования донорской иглы

4 Размеры и обозначения

4.1 Размеры

На рисунках 1 и 2 показаны компоненты системы контейнеров для переливания крови со встроенными функциями. Общие чертежи и схемы каждого элемента предназначены только для ознакомления. Размеры должны соответствовать значениям, указанным в ИСО 3826-1:2003, 4.1, рис. 1.

4.2 Пример обозначения

Пластиковые контейнеры обозначаются с использованием слов дескриптора «Пластиковый контейнер», за которым следует номер данной части ИСО 3826, а затем сокращение соответствующего интегрированного признака, указанного в разделе 3. Например, обозначение пластикового контейнера с лейкоцитарным фильтром в соответствии с частью ИСО 3826 является:

Пластиковый контейнер ИСО 3826-3 – LCF

Ключ

1 устройство для отбора проб перед сдачей крови (PDS)

2 пакет для отбора проб перед сдачей крови

3 устройства многократного отбора проб

4 игла для взятия крови

5 устройство защиты от укола иглой (NPD)

6 пакеты для сбора крови

7 верхний и нижний контейнер (TBB)

8 (верхний) выход

9 нижний выход

10 трубка для сбора

11 переносной контейнер

12 пустой переносной контейнер

13 контейнер для хранения тромбоцитов (PSB)

14 нижний пустой контейнер для транспортировки

15 переносной контейнер с добавочным раствором

16 лейкоцитарный фильтр (LCF)

a Средства закрытия. Они могут быть размещены на других участках.

б В данной конфигурации TBB является контейнером для сбора крови и содержит антикоагулянт.

в В настоящей конфигурации LCF представляет собой фильтр концентрата эритроцитов.

Рисунок 1 - Схематическое изображение компонентов системы контейнеров для переливания крови со встроенными функциями - Система верхних и нижних контейнеров со встроенным фильтром эритроцитов, пакетом для хранения тромбоцитов и устройством для отбора проб перед сдачей крови

Ключ

1 устройство для отбора проб перед сдачей крови (PDS)

2 пакет для отбора проб перед сдачей крови

3 устройство многократного отбора проб

4 игла для взятия крови

5 устройство защиты от укола иглой (NPD)

6 пакет для крови

7 контейнер для сбора

8 выходное отверстие

9 трубка для сбора

10 переносной контейнер

11 пустой контейнер для транспортировки

12 переносной контейнер с добавочным раствором

13 лейкоцитарный фильтр (LCF)

а Средства закрытия. Они могут быть размещены на других участках.

б В данной конфигурации пакет для сбора содержит антикоагулянт.

в В данной конфигурации LCF представляет собой фильтр цельной крови.

Рисунок 2 - Схематическое изображение компонентов системы с контейнерами для переливания крови со встроенными функциями. - Система с четырьмя пакетами для крови со встроенным фильтром и устройством для отбора крови перед ее сдачей

5 Дизайн

5.1 Лейкоцитарный фильтр

5.1.1 Лейкоцитарный фильтр встроен в пластиковый контейнер в качестве фильтра цельной крови или ее компонентов. Он предназначен для снижения содержания лейкоцитов в одной единице цельной крови. Фильтры могут быть рассчитаны на гравитационную или напорную фильтрацию при температуре 4 °C или температуре окружающей среды, в зависимости от требуемых характеристик.

Лейкоцитарные фильтры также могут быть встроены в другое оборудование для переливания крови.

Лейкоцитарные фильтры могут соответствовать национальным требованиям и стандартам.

5.1.2 Производители должны давать рекомендации по предполагаемому использованию лейкоцитарных фильтров с учетом параметров, в том числе:

⎯ задержка между сбором крови и лейкоредукцией;

⎯ емкость фильтра;

- температура фильтрации крови;

⎯ высота фильтрации;

⎯ использование давления;

⎯ пригодность для центрифугирования.

5.2 Устройство для отбора проб перед сдачей крови

5.2.1 Устройство для взятия проб перед сдачей крови должно обеспечивать сбор в асептических условиях ряда донорских образцов, отобранных в пробирки для откачанных проб.

5.2.2 Если устройство для отбора проб перед сдачей крови включает пакет для сбора, то его емкость должна составлять не менее 35 мл.

5.2.3 Устройство для отбора проб перед сдачей крови должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно было заполнено со средней скоростью потока не менее 50 мл/мин при испытаниях в соответствии с ИСО 3826-1:2003, пункт B.2.

5.2.4 Должны быть предусмотрены средства, которые предотвращают возврат крови и / или воздуха из места отбора проб в сторону донора после заполнения устройства для отбора проб перед сдачей крови. Средства могут быть интегрированы.

Для сбора конкретных образцов может стать необходимо избежать присутствия антикоагулянта и гемолиза в образце перед сдачей крови.

5.2.5. Производители должны дать рекомендации по оптимальному использованию устройства для отбора проб перед сдачей крови.

5.3 Верхний и нижний контейнер

5.3.1 Верхний и нижний контейнер обычно работают с автоматической системой прессования, которая позволяет использовать, например, оптические датчики и остаточный объем между верхним и нижним слоем, содержащий большое количество тромбоцитов и лейкоцитов (лейкоцитарная оболочка).

5.3.2 Если трубы верхнего и нижнего выходов имеют разные размеры, по запросу они должны быть предоставлены изготовителями.

5.4 Контейнер для хранения тромбоцитов

5.4.1 Контейнеры для хранения тромбоцитов должны обладать хорошей газопроницаемостью как для кислорода, так и для диоксида углерода, и должны обеспечивать хранение концентратов тромбоцитов в течение нескольких дней в условиях с контролируемой температурой (при постоянном перемешивании).

5.4.2 На способность к сохранению тромбоцитов также влияет их количество, объем концентрата тромбоцитов, размер контейнера и перемешивание, и его обычно оценивают по наблюдению за завихрением и измерением pH, реакции гипотонического шока и агрегации.

5.5 Устройство для защиты от укола иглой

Производители должны дать рекомендации по оптимальному использованию устройства защиты от укола иглой.

Устройства защиты от укола иглой могут соответствовать национальным требованиям и стандартам.

5.6 Содержание воздуха

В соответствии с ИСО 3826-1:2003, 5.2, воздух, содержащийся в фильтрующем узле или пакете перед сдачей крови, не требуется включать в расчет объема воздуха, если по конструкции или работе системы внутренний воздух не заканчивается в конечном собранном компоненте крови.

Требование к ограничению объема воздуха действительно применяется к другим контейнерам, таким как верхний и нижний контейнер и пакет с тромбоцитами, когда они используются в качестве конечных контейнеров для хранения в системе.

6 Требования

В таблице 1 представлен обзор требований, приведенных в разделе 6 стандарта ИСО 3826-1: 2003, относящихся к каждой из встроенных функций, указанных в данной части стандарта ИСО 3826.

Таблица 1 - Применимость к требованиям стандарта ИСО 3826-1: 2003, раздел 6, для систем с контейнерами для переливания крови со встроенными функциями

| Требования (пункт и короткое название в соответствии с ИСО 3826-1:2003) |  | Лейкоцитарный фильтр | Устройства для отбора проб перед сдачей крови | Верхний и нижний контейнер | Контейнер для хранения тромбоцитов | Устройство для защиты от укола иглой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Общая информация | Да a | Да | Да | Да | Да |
| 6.2 | Физические требования к отдельным пластиковым контейнерам и интегральные характеристики |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Условия производства | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6.2.2 | Стерилизация |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | Метод стерилизации | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6.2.2.2 | Побочные эффекты стерилизации | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6.2.2.3 | Эффективность стерилизации | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 6.2.3 | Прозрачность | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| 6.2.4 | Окрашивание | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| 6.2.5 | Термостойкость | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 6.2.6 | Подача водяного пара | Нет | Нет | Да | Нет б | Нет |
| 6.2.7 | Устойчивость к утечкам | Да в | Да г | Да | Да | Нет |
| 6.2.8 | Частичное загрязнение | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 6.3 | Химические требования |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Требования к контейнеру для сырья или листовому материалу | Нет | Да д | Да | Да | Нет |
| 6.3.2 | Требования для испытания жидкости | Нет е | Да д | Да | Да | Нет |
| 6.4 | Биологические требования |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Общая информация | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 6.4.2 | Непроницаемость для микроорганизмов | Да ж | Да з | Да | Да | Нет |
| 6.4.3 | Совместимость | Да | Да | Да | Да | Нет |
| a Лейкоцитарные фильтры не должны быть гибкими. б Проницаемость материала должна быть подходящей для поддержания жизнеспособных тромбоцитов в течение заданного времени хранения. См. особые требования к пакетам для хранения тромбоцитов. в Лейкоцитарные фильтры должны быть способны противостоять утечке при максимальном давлении, создаваемом нормальными условиями работы, в зависимости от типа фильтра (то есть гравитационной подачи на максимальной высоте головки или плазменного пресса). г Контейнер для отбора проб перед сдачей крови должен выдерживать испытание под давлением, за исключением центрифугирования и испытания при 4 ° C. д Относится только к контейнеру. е Фильтр должен соответствовать требованиям, приведенным в соответствующих фармакопеях для проведения физико-химических испытаний пластмасс. ж Корпус фильтра для лейкоцитов должен быть непроницаемым для микроорганизмов. Фильтр не предназначен для удаления микроорганизмов из крови или ее компонентов. з Применяется только к содержимому пакета с образцами. Перед тем, как пытаться удалить кровь через муфту на месте пробоотборника, над пакетом должна быть герметично закрыта пробирка для транспортировки. |  |  |  |  |  |  |

7 Упаковка

В таблице 2 представлен обзор требований, приведенных в разделе 7 стандарта ИСО 3826-1: 2003, относящихся к каждой из встроенных функций, указанных в данной части стандарта ИСО 3826.

Таблица 2 - Применимость к ИСО 3826-1: 2003, раздел 7, упаковка, для систем контейнеров для переливания крови со встроенными функциями

| Требования (пункт и короткое наименование в соответствии с ИСО 3826-1:2003) |  | Лейкоцитарный фильтр | Устройства для отбора проб перед сдачей крови | Верхний и нижний контейнер | Контейнер для хранения тромбоцитов | Устройство для защиты от укола иглой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Область применения | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7.2 | Срок годности | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7.3 | Переупаковка материалов | Да a | Да a | Да | Да | Да a |
| 7.4 | Герметичная упаковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7.5 | Упаковка, превышающая необходимую прочность | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7.6 | Расположение фабричной упаковки | Да | Да | Да | Да | Да |
| a Специальная переупаковка для указанных встроенных функций не требуется. |  |  |  |  |  |  |

8 Маркировка

В таблице 3 представлен обзор требований, изложенных в разделе 8 стандарта ИСО 3826-1: 2003, относящихся к каждой из встроенных функций, указанных в данной части стандарта ИСО 3826.

Таблица 3 - Применимость к ИСО 3826-1: 2003, раздел 8, маркировка для систем контейнеров для переливания крови со встроенными функциями

| Требования (пункт и короткое наименование в соответствии с ИСО 3826-1:2003) |  | Лейкоцитарный фильтр | Устройства для отбора проб перед сдачей крови | Верхний и нижний контейнер | Контейнер для хранения тромбоцитов | Устройство для защиты от укола иглой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Общая информация | Да | Да | Да | Да | Да |
| 8.2 | Маркировка отдельных контейнеров и встроенных функций |  |  |  |  |  |
| 8.2 a) | Содержание и использование | По выбору | По выбору | Да | Да | Нет |
| 8.2 б) | Состав антикоагулянта / консерванта, объем сбора | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 в) | Заявление о стерильности и пирогенности | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 г) | Инструкции по износу | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 д) | Не высказывать претензии касательно инструкций | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 е) | Одноразовая инструкция | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 ж) | Ссылка на инструкцию по применению | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 з) | Реквизиты производителя / поставщика | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.2 и) | Обозначение лота | По выбору | Нет | Да | Да | Нет |
| 8.3 | Этикетка на упаковке пакета с кровью |  |  |  |  |  |
| 8.3 a) | Реквизиты производителя / поставщика | Да |  |  |  |  |
| 8.3 б) | Описание содержания | Да а | Да а | Да | Да | Да а |
| 8.3 в) | Дата истечения срока действия | Да |  |  |  |  |
| 8.3 г) | Инструкция по истечении срока действия после удаления из упаковки | Да |  |  |  |  |
| 8.3 д) | Обозначение лота |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Этикетка на упаковочной коробке системы контейнеров для переливания крови |  |  |  |  |  |
| 8.4 a) | Реквизиты производителя / поставщика | Да |  |  |  |  |
| 8.4 б) | Описание содержания | Да |  |  |  |  |
| 8.4 в) | Условия хранения | Да |  |  |  |  |
| 8.4 г) | Обозначение лота | Да |  |  |  |  |
| 8.4 д) | Дата истечения срока действия | Да |  |  |  |  |
| 8.4 е) | Инструкция по истечении срока действия после удаления из упаковки | Да |  |  |  |  |
| 8.5 | Особые требования к отдельным контейнерам и встроенным функциям |  |  |  |  |  |
| 8.5 a) | Область для информации о производителе и использовании | По выбору | По выбору | Да | Да | Нет |
| 8.5 б) | Разрешить визуальный осмотр содержимого | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 8.5 в) | Убедиться, что печать не рассеивается | Да | Да | Да | Да | Нет данных б |
| 8.5 г) | Печать на этикетке разборчива во время использования | Да | Да | Да | Да | Нет данных б |
| 8.5 д) | Пригодность клея для этикеток | Да | Да | Да | Да | Нет данных б |
| 8.5 е) | Доказательства подделки | Да | Да | Да | Да | Нет данных б |
| 8.5 ж) | Должен пройти испытание в соответствии с ИСО 3826-1: 2003, пункт Б.3 | Нет данных б | Нет данных б | Да | Да в | Нет данных б |
| а Должно указывать на то, какие интегральные признаки включены. б Не применимо. в Испытание на постоянство маркировки не должно включать замораживание при температуре - 30 °C. |  |  |  |  |  |  |

9 Антикоагулянт и / или раствор консерванта

Качество раствора антикоагулянта и / или консерванта, если таковой имеется, должно соответствовать требованиям национальной фармакопеи и национальным нормам.

## Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3826-1:2003 | - | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |  |  |

| УДК _______ | ОКС 11.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: контейнеры для крови, игла для взятия крови, маркировка, лейкоцитарный фильтр |  |  |

Директор	__________	___________

Руководитель разработки	_____________

____________